Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- Tiekėjas kartu su Preke turi pateikti:

  - Prekės eksploatavimo vadovą ar lygiavertį dokumentą.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

  - atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija);

3.2.	dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

  - Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

4.2.	Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir lietuvių kalba.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
|  | ULTRAGARSO PRIETAISAS SU ŠIRDIES, ABDOMINALINIAMS IR SMULKIŲ DALIŲ TYRIMAMS ATLIKTI REIKALINGAIS DAVIKLIAIS. Pristatymo adresas: V. Kudirkos g. 2, 72214 Tauragė |  |  |  |  |
| 1. | Paskirtis (taikymo sritys) | - Pilvo organų tyrimai. - Kraujagyslių tyrimai - Širdies tyrimai. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2. | Vaizdo monitorius | - WLED, LCD arba OLED arba lygiavertės technologijos ekranu - Ekrano įstrižainė ≥ 21,5 coliai - Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų. - Transportavimo padėtyje nulenkiamas į priekį ≥ 90° | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3. | Valdymo pultas su sistemos funkcijų valdymo jutikliniu ekranu | - ≥ 12 colio ekrano įstrižainės; - Valdymo pulto pasukimas į šonus nuo centrinės padėties ne mažiau 30 laipsnių - Valdymo pulto aukščio reguliavimas | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 40 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7. | Aparato palaikomas daviklių dažnių diapazonas | Ne siauriau nei (1,0 – 18,5) MHz | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8. | Bendrasis dinaminis diapazonas | ≥ 290 dB | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9. | Sistemos apdorojimo kanalų skaičius | > 7 000 000 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10. | Skenavimo režimai | - 2D režimas; - Lėtosios tėkmės režimas. - Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio (HPRF) pulsinės bangos Dopleris - Spalvinis Dopleris - Galios Dopleris - Nuolatinės bangos Dopleris - 3D/4D vaizdavimo modulis | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11. | Sistemos atmintis ir saugojimas | - ≥ 500 Gb talpos vidinis kietasis diskas. - Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): - Storage, - Print, - Modality Worklist. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 12. | Maksimali Cine(loop) kadrų juostos atmintis | ≥ 300 sek arba ≥ 2200 kadrų arba > 1 GB | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 13. | Sistemos įsijungimas iš miego režimo | ≤ 30 sek. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 14.1. | Konveksinis daviklis | - Dažnių diapazonas nuo ≤ 2,1 iki ≥ 7,0 MHz. - Apžvalgos laukas ≥ 90°. Elementų skaičius ≥ 128 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 14.2 | Linijinis daviklis | - Dažnių diapazonas nuo ≤ 5,0 iki ≥ 12,0 MHz; - Apžvalgos laukas: < 38,5 mm; - Elementų skaičius ≥ 160. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 14.3. | Kardiologinis daviklis. | - Dažnių diapazonas nuo ≤ 1,1 iki ≥ 4,9 MHz; - Elementų skaičius ≥ 64. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 15. | Aparato struktūra | - Nespalvoto (juodai balto) vaizdo spausdintuvas. - Ultragarsinio gelio buteliuko laikiklis - Bevielio ryšio modulis - Galimybė ateityje įdiegti elastografinių tyrimų modulį - Galimybė ateityje įdiegti kontrastinių tyrimų modulį - Nuotolinio techninio palaikymo funkcija | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 16. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėn. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 17. | CE sertifikatas ar EB atitikties deklaracija | Būtina pateikti prekės pristatymo metu, o su pasiūlymu pateikiama kopija | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |

Kokybės kriterijai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Sistemos bendrasis dinaminis diapozonas > 330 dB | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 8 |  |  |  |
| 2. | Aparato palaikomas daviklių dažnių diapazonas Ne siauriau nei (1,0 – 21) MHz | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 8 |  |  |  |
| 3. | Komplektuojamo kardiologinio daviklio elementų skaičius ≥ 90 | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 8 |  |  |  |
| 4. | Komplektuojamo linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 192 | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 8 |  |  |  |
| 5. | Maksimalus skenavimo gylis ≥50 cm | Ne | Taip | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | 0 | 8 |  |  |  |

Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes pirkime taikomas aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas: vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4. ir 6 papunkčiais.

| Aplinkos apsaugos kriterijai |  |
| --- | --- |
| Reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| - Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; ir/arba - Prekė, virtusi atliekomis, yra tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui. - Prekė turi būti perduodama antrinėje pakuotėje, kuri turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus – pakuotė turi būti perdirbama (vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatomis), nebent tai prieštarauja higienos normoms. | Gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), prekės, pakuotės aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |