UNIVERSALAUS ECHOSKOPO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami lietuvių kalba) (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos struktūra | - Pilnai skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; - Sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 310 dB; - Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 10 colių arba didesnė; - Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; - > 21 colių įstrižainės vaizdo monitorius; - Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; - Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas. |  |  |
| 2. | Ultragarsinių tyrimų tipai | - Pilvo organų tyrimai; - Ginekologiniai tyrimai - Paviršinių struktūrų tyrimai; - Kraujagyslių tyrimai; - Širdies tyrimai; |  |  |
| 3. | Skenavimo režimai | - B režimas; - Audinių harmonikų vaizdavimas; - M režimas; - Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas; - Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas; - Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; - Nuolatinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; - Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas veikiantis su linijiniu davikliu; - Tripleksinis režimas, veikiantis spektrinio doplerio režime. |  |  |
| 4. | Maksimalus vaizduojamas gylis | > 40 cm |  |  |
| 5. | Palaikomas daviklių dažnio diapazonas | ≥ (1 – 15) MHz |  |  |
| 6. | Jungtys davikliams | > 4 aktyvios |  |  |
| 7. | B rėžimo konfigūruojami parametrai | Automatiniam pilkosios skalės parametrų optimizavimui |  |  |
| 8. | Pulsinės bangos doplerio konfigūruojami parametrai | - Automatinis spektrinių kreivių matavimas realiame laike; - Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija. |  |  |
| 9. | Pacientų duomenų archyvas | - Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; - Įrašymas į USB atmintines; - DICOM standarto palaikomos funkcijos: Storage, Storage Commitment, Modality Worklist, Query/Retrieve. |  |  |
| 10. | Programinė įranga vaizdų analizei ultragarso prietaise | Standartinių širdies morfometrinių, funkcinių ir hemodinaminių parametrų skaičiavimų paketas reikalingas širdies būklei įvertinti |  |  |
| 11. | Komplektacija: |  |  |  |
| 11.1 | Linijinis daviklis | - Paviršiaus ilgis 44 +/- 6 mm - Elementų skaičius > 190 - Dažnio diapazonas > (5,0 - 15,0) MHz |  |  |
| 11.2 | Konveksinis daviklis | - Apžiūros kampas > 60o - Elementų skaičius > 160 - Dažnio diapazonas > (1,0 - 6,0) MHz |  |  |
| 11.3 | Sektorinis daviklis | - Apžiūros kampas > 120o - Elementų skaičius > 60 - Dažnio diapazonas > (1,0 - 5,0) MHz |  |  |
| 11.4 | Transvaginalinis daviklis | - Apžiūros kampas > 160o - Elementų skaičius > 120 - Dažnio diapazonas > (3,0 - 10,0) MHz |  |  |
| 11.5 | Vaizdo spausdintuvas | Nespalvotas |  |  |
| 11.6 | Modulis tyrimo sinchronizavimui su paciento EKG | Būtina kartu pateikti EKG laidų ir daugkartinių elektrodų komplektą |  |  |
| 12. | Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis | 220 ± 10% V, 50Hz elektros tinklas. |  |  |
| 13. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |  |
| 14. | CE ženklas ir sertifikatas | Būtina |  |  |

*Gamintojo deklaracijos dėl atitikties techniniams reikalavimams, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos. Techninės specifikacijos lentelėje būtina pateikti aiškias nuorodas į dokumentus bei paženklinti konkretų techninės specifikacijos punktą pagrindžiantį tekstą.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

2. Įranga turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne seniau nei 2024 metais. Gamykliškai atnaujintos „renew“, „refurbished“, „remarked“ įrangos siūlyti negalima.

3. Personalo mokymai:
3.1. Mokymai ≥ 5 gydytojų. Trukmė ≥ 4 akademinės valandos.

- Kartu su pasiūlymu teikiami dokumentai:

4.1. detalūs siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės) lietuvių kalba, įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Gamintojo deklaracijos dėl atitikties techniniams reikalavimams, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos;

4.2. CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūloma įranga atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES), nustatytus reikalavimus (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).