## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| Kombinuotas šaldytuvas (2-8 C / -30 C) (aukštesnės klasės) 1 vnt. | NE
| Šaldytuvas (2-8 C ) (aukštesnės klasės) 1 vnt. | NE

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1
2
3
4
5
6
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Jei pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija. Atsižvelgiant į tai, jog nurodėme, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme yra ir į Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas 58 straipsnio 3 dalyje (Suinteresuoti dalyviai nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą. Perkančioji organizacija laimėjusį pasiūlymą suinteresuotiems dalyviams gali pateikti teikdama šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją (Perkančioji organizacija kandidatams ir dalyviams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką (dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas: laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu), nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą.)) ir 20 straipsnio 3 dalyje (Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija nėra konfidenciali.) bei Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktą išaiškinimą (Tiekėjo pavadinimas, kainos, įkainiai, siūlomų prekių gamintojai bei modeliai, prekių aprašymai (techninės specifikacijos) - nėra konfidenciali informacija. Kas dar negali būti konfidencialu, sužinosite perskaitę naują Viešųjų pirkimų tarnybos parengtą informacinį leidinį „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/konfidencialumas-viesuosiuose-pirkimuose), kartu su pasiūlymu pateikiame konfidencialios informacijos pagrindimą.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai:
1. Personalo apmokymai vykdomi ne vėliau kaip per mėnesį nuo įrangos pristatymo datos
2. Personalo apmokymai turi būti vykdomi gyvai arba nuotoliniu būdu
9. | Aplinkosauginiai reikalavimai. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Siekiant mažinti poveikį aplinkai, pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti ne piko valandomis, t .y. darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 14 val. iki 15 val.
10. | Privaloma pateikti gamintojo deklaraciją ar lygevertį dokumentą įrodantį, kad prekė yra sertifikuota kaip medicinos prietaisas pagal MDD 93/42 EC direktyvą arba 2017/746 reguliaciją.
11. | (Taikoma tik TS1). Gamintojas ar tiekėjas ar subtiekėjas ar jų atstovas kvalifikuoja įrangą (IQ-installation qualification, OQoperation qualification, PQ-performance qualification) savo lėšomis ne vėliau kaip per 1 mėn. laikotarpį po įrangos instaliavimo. Kvalifikavimas turi būti atliekamas pagal GGP vadovo 15 priedo “Kvalifikavimas ir validacija” reikalavimus. Matavimų atlikimo įranga turi turėti galiojančius kalibravimo liudijimus. Kalibravimas turi būti atliktas taškuose, kuriuose veikia kvalifikuojama įranga.Vykdytojas privalo turėti praktinės patirties kvalifikuojant tokio tipo įrangą (pateikiami tai patvirtinantys dokumentai). Kvalifikavimo protokolas turi atitikti GGP reikalavimus bei vidines organizacijos dokumentų rengimo procedūras. 4) Kvalifikavimo apimtis: Instaliavimo kvalifikavimo (IQ) apimtis: - Įrenginio instaliavimo ir aplinkos sąlygų įvertinimas. Veikimo kvalifikavimo apimtis (OQ): 1) 24 val. Temperatūros pasiskirstymo testas tuščiame įrenginyje, registruojant 5 min. intervalais 2) Alarmotestai: Vertinami įvairūs, veikloje reikalingi aliarmo scenarijai (pvz. temperatūros nuokrypiai, elektros tiekimo nutraukimas ar kt.) ir stebimas sistemos atsakas atilikti savalaikį aptikimą ir aliarmą. 3)Pateikti tikslias temperatūros daviklių išdėstymo schemas, nurodant atstumus nuo šonų, viršaus ir apačios. 4) Įvertinti ir interpretuoti atliktų testų ir matavimų rezultatai, suformuluoti išvadas. Charakteristikų kvalifikavimo apimtis (PQ): 1) Temperatūros pasiskirstymo ir stabilumo tyrimai. Temperatūros davikliai išdėliojami skirtingose kriosaugyklės vietose. Atliekami daugakartiniai matavimai siekiant įsitikinti, kad temperatūra išlieka nustatytose ribose visą tyrimo laiką. Matavimo trukmė 72 val. (temperatūros registravimas 5 min intervalais. 2) Temperatūros atsistatymo tyrimas: durų atidarymo testas, nustatant ar temperatūra išeina iš ribų atidarius duris 1 minutei į ir per kiek laiko sugrįžta į ribas uždarius . 3) Įvertinti ir interpretuoti atliktų testų ir matavimų rezultatai, suformuluoti išvadas.
12. | (Taikoma tik TS2) Privaloma pateikti gamintojo deklaraciją ar lygevertį dokumentą įrodantį, kad prekė yra sertifikuota kaip DIN 13277 / IEC 61010-2-011 / IEC 61326-1
13. | (Taikoma tik TS2) Privaloma pateikti gamintojo deklaraciją ar lygevertį dokumentą įrodantį, kad šaldytuvas yra pritaikytas švarioms patalpoms pagal ISO EN 14664-1, ISO 4 klasė

## TS1
Kombinuotas šaldytuvas (2-8 C / -30 C) (aukštesnės klasės) 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Paskirtis | Kombinuotas farmacinis šaldytuvas / šaldiklis
2 | Gamintojas | Privalo būti nurodytas įrangos gamintojas
3 | Modelis | Privalo būti nurodytas įrangos modelis
4 | Šaldiklio tipas | Vertikalus kombinuotas
5 | Korpusas | Išorinė konstrukcija iš karštai cinkuoto plieno, atsparaus korozijai ir padengto PVC plėvele
6 | Durys | Dvejos savaime užsidarančios tvirtos durys.
6.1 | Durų medžiaga | Galvanizuotas plienas, dengtas poliesterine derva
6.2 | Vidinės durys | Dvigubo termoizoliacinio stiklo langas
6.3 | Durų užraktas | Būtina
7 | Temperatūros nustatymo diapazonas | Ne siauresniame intervale nei nuo +2 ºC iki +12 ºC šaldytuvas ir -10 ºC iki -30 ºC šaldiklis
8 | Termoizoliacijos tipas | Standžiosios poliuretano putos arba lygevertė medžiaga
9 | Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis) | Ne didesni nei 725 x 850 x 2100 mm
10 | Svoris | Ne daugiau kaip 185 kg
11 | Kamera | 1. Šaldytuvo vidinė struktūra iš nerūdijančio plieno ar lygevertės lenvgai valomos ir definfekuojamos medžiagos. Talpa ne mažesnė kaip 250 litrų;
2. Šaldiklio vidinė struktūra iš nerūdijančio plieno ar lygevertės lenvgai valomos ir definfekuojamos medžiagos. Talpa ne mažesnė 250 litrų.
3. Ne mažiau 3 lentynų, nerūdijantis plienas ar lygevertė medžiaga (šaldytuvas)
4. Ne mažiau nei 2 vnt. nerūdijančio plieno ar lygevertės medžiagos stalčiai (šaldiklis)
5. Kameros turi būti visiškai nepriklausomos, visiškai atskirtos ir izoliuotos viena nuo kitos.
12 | Talpa | Ne mažiau kaip 250/250 litrai (šaldytuvas/šaldiklis)
13 | Ekranas | Grafinis spalvotas TFT arba lygiavertis vienu metu rodantis šaldytuvo ir šaldiklio temperatūros esamą, min./maks. Ribų reikšmę, šaldytuvo ir šaldiklio aliarmų būseną.
14 | Valdymas | Mikroprocesorinis, su ne mažiau kaip 10 metų atmintimi
15 | Šaldymo būdas | Priverstinė oro cirkuliacija (šaldytuvas) Tiesioginis šaldymas (šaldiklis)
16 | Atitirpinimo būdas | Cikliškas atitirpinimas (šaldytuvas) Rankinis (šaldiklis)
17 | Jungtys ir sąsajos | USB sąsaja, WiFi sąsaja
18 | Aliarmai | Vaizdiniai ir garsiniai signalai, į kuriuos įeina bet jais neapsiriboja įspėjimai apie: -Paliktas atviras šaldytuvo duris -Aukštą temperatūrą -Žemą temperatūrą -Elektros energijos tiekimo sutrikimus -Užsikimšusį kondensatorių -Funkcinis gedimus
19 | Vidaus apšvietimas | LED arba lygiavertis apšvietimas šaldytuve
20 | Maitinimo įtampa | 230 V, 50 Hz.
21 | Triukšmingumas | Ne didesnis nei 60 dB
22 | Įrenginio kvalifikavimas | Privalomas žr. "Specialieji reikalavimai" - 11 punktas
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS2
Šaldytuvas (2-8 C ) (aukštesnės klasės) 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Paskirtis | Laikyti temperatūrai jautrias medžiagas, išlaikant sterilumo ir švaros reikalavimus
2 | Gamintojas | Privalo būti nurodytas įrangos gamintojas
3 | Modelis | Privalo būti nurodytas įrangos modelis
4 | Šaldiklio tipas | Vertikalus
5 | Korpusas | Išorinė konstrukcija iš karštai cinkuoto plieno, atsparaus korozijai ir padengto PVC plėvele ar lygevertės medžiagos
6 | Durys | Savaime užsidarančios tvirtos durys, pagamintos termoizoliacinio stiklo, su magnetinėmis tarpinėmis
7 | Durų užraktas | Būtina
8 | Temperatūros nustatymo diapazonas | Ne siauresniame intervale nei nuo +2 ºC iki +12 ºC
9 | Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis) | Ne didesni nei 800 x 800 x 1970 mm
10 | Svoris | Ne daugiau kaip 130 kg
11 | Kamera | Šaldytuvo vidinė struktūra pritaikyta lengvam valymui. Struktūrinės medžiagos atsparios desnfekavimo sukeliamai korozijai. Talpa ne mažesnė 290 litrų; Ne mažiau 4 lentynų
12 | Talpa | Ne mažiau kaip 290 litrų
13 | Apsauga nuo taršos | Privalomas hepa filtras ar lygiavertis sprendimas užtikrinantis, kad šaldytuvas gali būti eksplotuojamas klasifikuotose švariose patalpose nesukeliant aplinkos taršos
14 | Valdymas | Mikroprocesorius su atmintimi, skirta temperatūros, aliarmų ir būsenų duomenims kaupti, pasiekti ir atkurti.
15 | Šaldymo būdas | Priverstinė oro cirkuliacija
16 | Atitirpinimo būdas | Automatinis
17 | Jungtys ir sąsajos | USB arba lygiavertė sąsaja
18 | Monitoringo ir aliarmu sistema | Vaizdiniai ir garsiniai signalai, į kuriuos įeina bet jais neapsiriboja įspėjimai apie: -Paliktas atviras šaldytuvo duris -Aukštą temperatūrą -Žemą temperatūrą -Elektros energijos tiekimo sutrikimus -Užsikimšusį kondensatorių -Funkcinis gedimus
19 | Vidaus apšvietimas | LED arba lygiavertis apšvietimas šaldytuve
20 | Ratukai | Būtina 4 ratukai (su stabdžiais)
21 | Maitinimo įtampa | 230 V, 50 Hz.
22 | Triukšmingumas | Ne didesnis nei 60 dB
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0