## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KAINA"
| Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės pavadinimas ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Eil. Nr. | Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM*
1 | Paciento kūno temperatūros kontrolės prietaisas |  |  | 4 |  | 0 | 0
2 | Defibriliatoriai |  |  | 2 |  | 0 | 0
3 | Infuzinių tirpalų pašildymo spinta |  |  | 4 |  | 0 | 0
4 | Videolaringoskopas su mentelėmis |  |  | 2 |  | 0 | 0
5 | Kraujo komponentų šildymo sistema |  |  | 1 |  | 0 | 0
* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelės skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą*. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti su pasiūlymu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos),
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
8.1 | 1 PD, 5 PD:
1. Mokymai ≥ 30 gydytojų. Trukmė ≥ 4 akademinės valandos.
8.2 | 2 PD, 4 PD:
1. Mokymai ≥ 20 gydytojų. Trukmė ≥ 4 akademinės valandos.
8.3 | 3 PD:
1. Mokymai ≥ 20 gydytojų, ≥ 40 kito med. personalo. Trukmė ≥ 2 akademinės valandos.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma bendrųjų reikalavimų sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## 1 PD
Paciento kūno temperatūros kontrolės prietaisas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Veikimo rėžimai | 1. Šildymo
2. Šaldymo
3 | Konstrukcija | 1. Mobilus
2. Su vandens rezervuaru viduje
3. Šildymo/šaldymo agentas - vanduo
4 | Vandens cirkuliacijos greitis (tėkmė) | Ne mažiau kaip 2 l/min
5 | Valdymas | Prietaisas su mygtukais valdymui ir ekranu arba lietimui jautrus ekranas
6 | Vandens rezervuaras | 1. Įmontuotas prietaiso viduje
2. Ne mažiau kaip 1,5 l talpos
7 | Prietaisas turi rodyti: | 1. Vandens temperatūrą
2. Paciento ar užkloto temperatūrą
3. Informaciją apie įrenginio veikimą
8 | Cirkuliuojančio vandens temperatūros nustatymo ribos ne siauresnės ribos kaip | 1. Nuo 5ºC iki 40ºC
2. Keitimo žingsnis 0,1ºC
9 | Aliarmų sistema | Optiniai ir akustiniai
10 | Vandens tiekimo žarnos į paklotą | 1. Ne mažiau 2 vienetai užtikrinančios vandens cirkuliaciją apklotuose
2. Daugkartinio naudojimo
3. Ne trumpesnės kaip 2 m
11 | Komplektacija | 1. Visos pilnam veikimui reikalingos komplektuojamos dalys įskaitant vandens tiekimo žarnas į paklotus, elektros jungties kabelis ir kitos būtinos dalys.
2. Papildomai komplektuojamas daugkartinis po pacientu tiesiamas šildymo/šaldymo paklotas. Ne mažesnių matmenų, nei 50 cm x 145 cm
12 | Prietaisas ant ratukų arba prie jo komplektuojamas vežimėlis, prie kurio tvirtinamas prietaisas | Būtina, su nemažiau kaip 4 ratukų
13 | Prietaiso skleidžiamo garso lygis | Ne daugiau nei 55 dB(A)
14 | Maitinimas | Nominalios vertės 220V ±10% 50 Hz. El. tinklas
Pasiūlymas

## 2PD
Defibriliatoriai
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinis impulsas su kompensacija pagal paciento varžą
3 | Bifazinio impulso energijos nustatymas | 1. Impulso energijos keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 2 iki 360 J;
2. Impulso energijos keitimo žingsnis, ne siauresniame kaip 2-200 J diapazone, ne didesnis kaip 50 J.
4 | Energijos perdavimo tikslumas | Ne daugiau kaip ±15% pasirinktos vertės
5 | Defibriliatoriaus darbo režimai | 1. Nesinchronizuota defibriliacija;
2. Sinchronizuota kardioversija;
3. Automatinis režimas;
4. Monitoravimo režimas.
6 | Defibriliacijos krūvio nustatymas | Valdymo elementu, įmontuotu defibriliacijos elektrode, arba prietaiso valdymo panelės pagalba
7 | Defibriliavimo patariamoji funkcija | Automatiniame defibriliavimo režime veikianti garsinė patariamoji funkcija
8 | Defibriliacijos iškrovų skaičius iš akumuliatorio ar akumuliatorių komplekto, naudojant 360 J energiją (minimas akumuliatorius ar akumuliatorių komplektas turi būti komplektacijoje) | Ne mažiau 200 defibriliacijos impulsų
9 | Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė iki maksimalios energijos | Ne daugiau nei 10 s
10 | Metronomo funkcija | Metronomo garsinė funkcija su paspaudimų / įpūtimų dažnio ir santykio nustatymu vaikams ir suaugusiems (30:2, 15:2) pagal gaivinimo standartą V-822 ar lygiavertį
11 | Prietaiso automatinis testas | Būtina
12 | Stimuliacijos dažnio nustatymas | Stimuliacijos dažnio keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 40 iki 170 imp./min.(ppm) Paklaidos nevertinamos
13 | Stimuliavimo srovės nustatymas | Stimuliavimo srovės ribos ne siauresnės kaip nuo 1 iki 150 mA Paklaidos nevertinamos
14 | Prietaiso ekranas | 1. Integruotas į prietaisą;
2. Spalvotas
3. Ne mažiau kaip 20 cm įstrižainės
4. Ne mažiau kaip 640x480 taškų raiškos
5. Ne mažiau 3 atvaizduojamų kreivių
15 | ŠSD matavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 30 iki 300 k/min. Paklaidos nevertinamos
16 | EKG modulis | Būtina
17 | Duomenų atminties talpa | Ne mažiau 6 val. EKG įrašymas į vidinę atmintį
18 | Integruotas spausdintuvas | Rašantis pasirinktinai 12.5, 25 mm/s greičiu Paklaidos nevertinamos
19 | Spausdinimui naudojamo registracinio popieriaus plotis | ≥ 50 mm
20 | Monitoravimo laikas iš akumuliatorių | Ne mažiau kaip 5 val. (iš akumuliatoriaus ar akumuliatorių, kurie įskaičiuoti į komplektaciją)
21 | Komplektacija | 1. Daugkartiniai, suaugusiųjų defibriliavimui skirti elektrodai - 2 kompl.;
2. Vienkartiniai defibriliavimo/stimuliacijos elektrodai – 10 vnt.;
3. Pakraunamas lyčio jonų ar lygiavertis akumuliatorius – ne mažiau nei 1 vnt.
4. 3 derivacijų EKG kabelis – 1 vnt.
22 | Prietaiso atsparumas smūgiams | Pagal EN 1789 arba lygiavertį standartą
Pasiūlymas

## 3PD
Infuzinių tirpalų pašildymo spinta
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Konstrukcija | Su atidaromais stalčiais
3 | Temperatūros nustatymo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo +37 ˚C iki +50 ˚C
4 | Temperatūros paklaida | Ne daugiau nei ±2 ˚C
5 | Ekranas | Būtina
6 | Naudingas tūris | Galima šildyti ne mažiau kaip 23 vnt., bet ne daugiau nei 70 vnt. 1 L talpos skysčių butelių
7 | Prietaiso skleidžiamas garso lygis | Ne daugiau kaip 50 dB (A)
8 | Šildymo spintos matmenys (P x G x A) | Ne didesni nei (700 x 700 x 950) mm
9 | Stalčių skaičius | Ne mažiau nei 2 vnt.
10 | Garsinis ir vaizdinis aliarmai | Būtina
11 | Aliarmai | 1. Esant per žemai ir per aukštai temperatūrai.
2. Palikus atidarytą stalčių. Aliarmas turi indikuoti, kai stalčius neuždaromas per 120s. Tinkami prietaisai su greičiau suveikiančiais aliarmais (pvz. 90s, 60s, 30s).
12 | Prietaisas mobilus | Su ne mažiau nei 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip du su stabdžiais
13 | Maitinimas | Nominalios vertės 220V ±10% 50 Hz. El. tinklas
14 | Turi atitikti medicinos prietaisų direktyvos 2017/745 reikalavimus | Būtina. Pateikti sertifikatą ar gamintojo deklaraciją.
Pasiūlymas

## 4PD
Videolaringoskopas su mentelėmis
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Videolaringoskopo rinkinį sudaro | 1. Mobilus monitorius video laringoskopų pleištams,
2. 2 pleištai videolaringoskopijai.
3. | Mobilus monitorius video laringoskopų pleištams | 1. Monitoriaus dydis ≥ 3,5”,
2. Prijungiamas tiesiai prie laringoskopo mentelės,
3. Su vidine atmintimi nuotraukų ir video vaizdų išsaugojimui,
5. Tinkamas standartiniam apruošimui iki 65° temperatūroje,
6. Su atskira, pakraunama baterija, kurios talpos pakanka ≥ 1 val. darbo.
4. | Videolaringoskopo pleištas Nr. 1 | 1. Macintosh arba lygiaverčio tipo 4 dydžio pleištas,
2. Su integruota videokamera, kurios raiška ≥ (640 x 480) taškų,
3. Su integruotu šviesos diodų (LED) arba lygiaverčiu apšvietimu,
4. Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui.
5. | Videolaringoskopo pleištas Nr. 2 | 1. Pleištas skirtas apsunkintai intubacijai,
2. Su integruota videokamera, kurios raiška ≥ (640 x 480) taškų,
3. Su integruotu šviesos diodų (LED) arba lygiaverčiu apšvietimu,
4. Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui.
6. | Videolaringoskopo pleištas Nr. 3 | 1. Macintosh arba lygiaverčio tipo 3 dydžio pleištas,
2. Su integruota videokamera, kurios raiška ≥ (640 x 480) taškų,
3. Su integruotu šviesos diodų (LED) arba lygiaverčiu apšvietimu,
4. Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui.
7. | Komplektacija (Nr. 1) - 1 vnt. | 1. Mobilus monitorius video laringoskopų pleištams - 1 vnt,
2. Videolaringoskopo pleištas Nr. 1 - 1 vnt,
3. Videolaringoskopo pleištas Nr. 2 - 1 vnt,
4. Baterijos pakrovėjas – 1 vnt,
7. | Komplektacija (Nr. 2) - 1 vnt. | 1. Mobilus monitorius video laringoskopų pleištams - 1 vnt,
2. Videolaringoskopo pleištas Nr. 1 - 1 vnt,
3. Videolaringoskopo pleištas Nr. 3 - 1 vnt,
4. Baterijos pakrovėjas – 1 vnt,
8. | Maitinimas | Išorinis maitinimas iš elektros tinklo 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas
Pasiūlymas

## 5 PD
Kraujo komponentų šildymo sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Aparatas skirtas kraujo ir jo produktų, laikomų kraujo maišuose, pašildymui ir atitirpinimui
3 | Šilumos perdavimui naudojamas uždaroje sistemoje, 2-se pagalvėlėse cirkuliuojantis skystis ar cirkuliuojančiame skystyje patalpinta kišenė/talpa kurioje talpinami kraujo maišai ar karštas oras | Būtina. Turi būti užtikrintas komponentų judinimas (cirkuliuojančio skysčio masažas/judinimas, agitacija)
4 | Prietaisu galima šildyti: | 1. Šaldytą plazmą
2. Kraują
3. Kamienines ląsteles
5 | Skaitmeninė ar lygiavertė šildomų kraujo produktų ar šildymo agento temperatūros indikacija. Jeigu ekrane rodoma tik šildymo agento temperatūra, tai prietaisas turi turėti gamintojo numatytas spec. programas minėtiems kraujo komponentams šildyti, atitirpinti. | Būtina
6 | Ekranas, kuriame pateikiama temperatūra, darbo laiko, sistemos gedimų informacija | Būtina
7 | Šildytuvo talpa | Ne mažiau 4 maišai po 500 ml +/- 10%
8 | Temperatūros reguliavimas (nesiauresniame diapazone už nurodyta) | Šildymo agento, nuo +37ºC iki +45ºC
9 | Apsauga nuo perkaitimo | Būtina
10 | Prietaiso išorinės jungtys | 1. Jungtis skirta prijungti bar kodų skaitytuvą
2. Jungtis skirta prijungti spausdintuvą arba SD kortelė/USB ar lygiavertė atmintinė duomenų perkėlimui į kompiuterį.
11 | Talpyklė su permatomu dangčiu ar durelėmis vizualiai kontrolei | Būtina
12 | Talpyklėje integruoti drėgmės sensoriai, signalizuojantys apie kraujo produktų nutekėjimą | Būtina
Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne