| Eil. Nr. | Pirkimo sąlygų reikalavimas | Siūlymas* | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 1. | 5.5. Rentgeno vamzdžio gaubės aušinimo greitis ≥ 100 W | Perkančioji organizacija numato įsigyti rentgeno vamzdį ir nurodo tiek anodo, tiek rentgeno vamzdžio gaubės šiluminius parametrus. Nors anodo aušinimo greitis didelis (5.4 punkto reikalavimas), tačiau perduodamas šilumą į gaubę, anodas greitai įkaitins gaubę (nes gaubės talpa 5 kartu mažesnė). | Atsakydami paaiškiname, kad pirkimo techninėje specifikacijoje nėra reikalavimų gaubės šiluminei talpai. |
|  |  | Žinoma, tiekėjai gali pasiūlyti aukštesnių parametrų vamzdžius, tačiau gali pasiūlyti ir minimalią reikšmę (100 W) tokiai mamografijos sistemai ir perkančioji organizacija įsigytų prietaisą su prastais šiluminiais parametrais. | Atsakome, kad VšĮ Antakalnio poliklinika (toliau – perkančioji organizacija) yra nusimačiusi visus minimalius perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus. Paaiškiname, kad tiekėjai gali siūlyti ir aukštesnių parametrų mamografijos sistemą, tame tarpe ir mamografijos sistemą kurioje sumontuotas geresnių nei reikalaujama parametrų rentgeno vamzdis. |
|  |  | Prašome pakeisti punkto reikalavimą į dvigubai mažesnį nei anodo aušinimo greitį - ≥ 250 W. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Perkančioji organizacija nusimatė visus jai būtinus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus bei pageidaujamus kokybinius kriterijus. Tiekėjo siūlomas reikalavimo keitimas ženkliai apribotų konkurenciją. |
| 2. | 7.3. Įtampos diapazonas: Ne siauresnis kaip nuo 25 kV iki 49 kV | Šiuolaikinės mamografijos sistemos sugeba atlikti kokybiškus vaizdus ir su platesniu diapazonu bei mažesne įtampa. | Perkančioji organizacija yra nusimačiusi visus minimalius perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus. Paaiškiname, kad tiekėjai gali siūlyti ir aukštesnių parametrų mamografijos sistemą, tame tarpe ir mamografijos sistemą kurioje sumontuotas geresnių nei reikalaujama parametrų rentgeno vamzdis |
|  |  | Prašome pakeisti punkto reikalavimą išplečiant ribas ir pakeičiant reikalavimą į „Ne siauresnis kaip nuo 20 kV iki 49 kV“. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Perkančioji organizacija nusimatė visus jai būtinus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus bei pageidaujamus kokybinius kriterijus. Tiekėjo siūlomas reikalavimo keitimas ženkliai apribotų konkurenciją. |
| 3. | 5.4. Anodo aušinimo greitis: ≥ 500 W | Rentgeno vamzdis, naudodamas aukštos įtampos energiją, generuoja rentgeno spindulius, tačiau ~99% šios energijos virsta šiluma. Ši šiluma pirmiausia absorbuojama anode, o vėliau perduodama į visą vamzdžio sistemą, įskaitant gaubę. Anodui perkaitus, tyrimas gali būti stabdomas, kyla anodo pažeidimo rizika. Taiga anodo aušinimas yra lemiamas faktorius, užtikrinantis galimybę dirbti aukštu intensyvumu, palaikant vaizdo kokybę ir sistemos patikimumą. Gaubės aušinimas yra papildoma galimybė šalinti perteklinę anodo šilumą, kai anodo aušinimas nėra pakankamas. Tai galima palyginti su sriubos aušinimu aušinant lėkštę (gaubę), kai sriuba (anodas) per karšta, vietoje to, kad į lėkštę įpilti vėsesnę sriubą. Todėl nurodyti reikalavimai akivaizdžiai riboja konkurenciją, neleidžiant siūlyti sistemos su gerokai galingesniu rentgeno vamzdžio anodo aušiunimu, kas ir užtikrintų sistemos našumą ir patikimumą. Esant galingam anodo aušinimui, nėra poreikio galingesniam antriniam (gaubės) aušinimui. Todėl prašytume punkto 5.5. reikalavimą sumažinti reikalavimą iki ≥ 80 W arba jo atsisakyti. Sistemos našumo užtikrinimui galima būtų padidinti reikalavimą punkte 5.4. nurodytam anodo aušinimo greičiui iki ≥ 750 W. |  |
| 4. | 5.5. Rentgeno vamzdžio gaubės aušinimo greitis: ≥ 100 W |  | Atsakome, kad siūlymas koreguoti reikalavimą netenkinamas. Paaiškiname, kad rentgeno vamzdžio anodas šilumą į išorę atiduoda tik per gaubę. Galimybės anodą aušinti kitu būdu nėra. Tiekėjo teigimu anodo aušinimą „galima palyginti su sriubos aušinimu aušinant lėkštę (gaubę), kai sriuba (anodas) per karšta, vietoje to, kad į lėkštę įpilti vėsesnę sriubą“, tačiau teiginys nėra pagrįstas ir teisingas, nes to atlikti negalima. Perkančioji organizacija nusimatė visus jai būtinus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus bei pageidaujamus kokybinius kriterijus. Pažymime, kad atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančias skaitmeninio mamografo įrangas, ne mažiau nei trijų gamintojų įranga atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus. |
| DĖL VERTINIMO KRITERIJŲ: |  |  |  |
| 5. | T1 Rentgeno vamzdžio židinio dėmių kiekis daugiau nei 2. Vertinimo būdas statinis: (taip / ne). Parametro lyginimasis svoris: L1= 15. | Perkančioji organizacija reikalauja, jog rentgeno vamzdis turėtų daugiau nei 2 židinio dėmes. Paprastai mamografijos prietaisai turi dvi židinio dėmes. Šis vertinimo kriterijus priderintas X gamintojo prietaisui, kuris turi po dvi židinio dėmes kiekvienam taikiniui. | Atsakydami paaiškiname, kad techniniuose pranašumuose nurodyti parametrai ar funkcionalumai nėra privalomi. Tiekėjas, pasiūlęs įrangą su geresniais parametrais ar papildomais funkcionalumais, gaus atitinkamus techninių pranašumų balus. Pažymime, kad šis vertinimo kriterijus nėra priderintas išskirtinai X. Rinkoje yra ir kitų gamintojų, kurių mamografinės sistemos komplektuojamos rentgeno vamzdžiu, turinčiu daugiau nei 2 židinio dėmes. |
|  |  | Be to, šis kriterijus turi nepagrįstai aukštą lyginamąjį svorį. Prašome atsisakyti šio vertinimo kriterijaus. | Paaiškiname, kad rentgeno vamzdis su daugiau nei dviem židinio taškais suteikia mamografijos sistemai didesnį funkcionalumą, leidžia pritaikyti optimalius parametrus skirtingiems tyrimams, pagerina vaizdų kokybę ir padeda išlaikyti ilgalaikį sistemos patikimumą. Atsakome, kad siūlymas atsisakyti kriterijaus netenkinamas. Perkančiosios organizacijos nuomone, kriterijaus lyginamasis svoris atitinka teikiamus privalumus. |
| 6. | T3 C-lanko posūkio kampas ≥ -190°/+190°. Vertinimo būdas statinis: (taip / ne). Parametro lyginimasis svoris: L3= 5. | Šis reikalavimas perteklinis, praktikoje nepanaudojamas ir pritaikytas tik komercijos tikslais, kad kiti įrangos gamintojai negalėtų pasiekti šio parametro pirkimuose. | Atsakydami paaiškiname, kad techniniuose pranašumuose nurodyti parametrai ar funkcionalumai nėra privalomi. Tiekėjas, pasiūlęs įrangą su geresniais parametrais ar papildomais funkcionalumais, gaus atitinkamus techninių pranašumų balus. |
|  |  | Be to, -190 ar +190 laipsnių galima pasiekti pasukant koloną į priešingą pusę t.y. norint pasiekti -190º, galima pakreipti rentgeno vamzdį +170º, o norint pasiekti +190º galima pakreipti rentgeno vamzdį -170º. Prašome atsisakyti šio punkto reikalavimo. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad šis parametras ypač svarbus pacientėms su specialiais poreikiais (pvz. judėjimo negalia, po operacijų (pvz., rekonstrukcija ar implantai, ribotas rankų pakėlimas ar kūno judrumas). Nurodytas parametras užtikrina didžiausią tyrimo lankstumą, kokybiškus vaizdus net sudėtingais atvejais ir aukštesnę diagnostinę vertę. |
| 7. | T4 Rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa ≥ 300 kHU. Vertinimo būdas Palyginamasis: interpoliacinis. Parametro lyginimasis svoris: L4= 15. | Kriterijaus parametrų lyginamojo svorio paskirstymas sunkiai suprantamas, nes lyg ir visi kriterijai būtų vienodai reikalingi, tačiau svoriai paskirstyti taip, kad tik vieno gamintojo prietaisas galėtų surinkti daugiausia vertinimo kriterijų. O taip pat, neaišku, kodėl reikia T4 kriterijui taikyti interpoliacinį vertinimą. | Paaiškiname, kad pasiūlymų vertinimo tvarkoje nurodyti kriterijai T1 ir T4 susiję su vaizdų kokybe ir ilgalaikiu sistemos patikimumu, o T2 ir T3 - tyrimo lankstumu ir darbo produktyvumu. Perkančiosios organizacijos nuomone, kriterijų parametrų lyginamieji svoriai yra tinkamai paskirstyti ir atitinka teikiamus privalumus. Paaiškiname, kad T4 kriterijui taikomas interpoliacinis vertinimas, nes parametro reikšmės gali išsidėstyti tolydžiai, o didžiausia jo vertė reiškia ir potencialiai didžiausią sistemos patikimumą. |
| 8. | Vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai: Kaina (C), lyginamasis svoris X=60. Techniniai pranašumai (T), lyginamasis svoris Y=40. | Ekonominio naudingumo skaičiavimas toks (60% kaina, 40% pranašumai), jog tik prietaisas turintis į vertinimo kriterijus įtrauktus parametrus gali laimėti pirkimą. Savaime aišku, jog tokio prietaiso kaina bus didžiausia, o laimėtojo gaminys tiek perkančiajai organizacijai, tiek kitiems tiekėjas yra aiškus šios apklausos metu. | Atsakome, kad perkančiajai organizacijai atlikus rinkos tyrimą (tame tarpe įvertinus techninės specifikacijos visumą atitinkančių mamografų pardavimo kainas kitoms perkančiosioms organizacijoms) bei pasiūlymų vertinimo simuliaciją, nustatyta, kad pasirinktų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai yra tinkamai paskirstyti ir atitinka teikiamus privalumus. Atsižvelgus į turimus rinkos tyrimo ir pasiūlymų vertinimo simuliacijos rezultatus, perkančioji organizacija yra įsitikinusi, kad tiekėjų konkurencija nėra ribojama. |
| 9. | Vertinimo tvarka | Prašome panaikinti vertinimo kriterijus, nes bendroje techninėje specifikacijoje esančių parametrų puikiai pakanka įsigyti gerą skaitmeninį mamografijos renginį. | Atsakome, kad ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų atsisakoma nebus. Perkančioji organizacija siekia įsigyti kuo aukštesnės kokybės patikimą įrangą, atliepiančią perkančiosios organizacijos poreikius. |
| 10. | T1 Rentgeno vamzdžio židinio dėmių kiekis daugiau nei 2. Vertinimo būdas statinis: (taip / ne). Parametro lyginimasis svoris: L1= 15. | Pabrėžiame, kad absoliuti dauguma mamografijos gamintojų savo įrangą komplektuoja su 2 židinių rentgeno vamzdžiais turinčiais 2 skirtingų kampų anodą. Rinkoje yra žinomas tik vienas gamintojas, komplektuojantis savo įrangą su 4 židinių (2 židiniai po 0,1 mm ir 2 židiniai po 0,3 mm) rentgeno vamzdžiu turinčiu 0˚ anodo kampą, tuo tarpu 0,2 mm židinio dėmės dydis apskritai nėra naudojamas, todėl abejojama ar reikalaujamas parametras užtikrina lankstesnį ir efektyvesnį veikimą. Didesnis židinio dėmių kiekis nepagrindžia sumažėjusios įrangos gedimo tikimybės bei pailgėjusios komponentų tarnavimo trukmės, kadangi nėra aprašomas tokio vamzdžio veikimo principas. Įprastai rentgeno vamzdžiai gedimo atveju nėra remontuojami, o didesnis rentgeno židinių kiekis gali turėti ir neigiamą įtaką tarnavimo trukmei. Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad bet kokio rentgeno vamzdžio šilumines charakteristikas (įskaitant tolygų apkrovos paskirstymą ir perkaitimo riziką) užtikrina rentgeno vamzdžio anodas bei rentgeno vamzdžio gaubė, kurių reikalaujami parametrai yra išsamiai aprašyti techninės specifikacijos 5.3 – 5.5 punktuose, tuo tarpu židinio dėmės dydis ar jų kiekis nedaro tiesioginės įtakos šiluminei apkrovai. Nėra žinomos jokios publikacijos (moksliniai tyrimai, gamintojų bandymai, brošiūros ar kt.) aprašančios 4 židinių naudą, tuo tarpu 0˚ anodo kampas gali būti laikomas kaip trūkumas, apribojantis galimybę tinkamai formuoti rentgeno spindulių pluoštą. Tokia rentgeno vamzdžio charakteristika yra laikytina tik kaip konkretaus gamintojo individualus techninis sprendimas, o technologinis pranašumas neturi realaus pagrindo. Pakartotinai prašome dirbtinai neriboti Y gamintojo siūlomos įrangos ir pasirinkti realią naudą teikiančius parametrus. | Atsakome, kad rinkos konsultacijai pateiktuose dokumentuose nėra reikalavimo, jog pasiūlyta įranga turi turėti 4 židinius ar 0˚ anodo kampą. Pažymime, kad tokie tiekėjo teiginiai klaidinantys ir iš jų kylančios interpretacijos yra neteisingos. Priešingai nei teigia tiekėjas, židinio dėmės dydis ir jų kiekis turį tiesioginę įtaką rentgeno vamzdžio ilgaamžiškumui, nes leidžia tolygiau paskirstyti šilumą ant anodo paviršiaus. Tiekėjo teigimu „nėra žinomos jokios publikacijos (moksliniai tyrimai, gamintojų bandymai, brošiūros ar kt.) aprašančios didesnio židinių kiekio naudą“, tačiau teiginys nėra pagrįstas, nes 2024 gruodį buvo paskelbta publikacija šia tema anglų kalba (nuoroda į publikaciją čia). Atkreipiame dėmesį, kad techniniuose pranašumuose nurodyti parametrai ar funkcionalumai nėra privalomi. Tiekėjas, pasiūlęs įrangą su geresniais parametrais ar papildomais funkcionalumais, gaus atitinkamus techninių pranašumų balus. Perkančioji organizacija yra įsitikinusi, kad tiekėjų konkurencija nėra ribojama. |
| 11. | T2 Motorizuoto vertikalaus judėjimo ribos ne siauresnės kaip 70-150 cm. Vertinimo būdas statinis: (taip / ne). Parametro lyginimasis svoris: L2= 5. | Įvertinę pateiktus rinkos konsultacijos atsakymus nenustatėme jokių svarių argumentų, kurie būtų susiję su nurodytu ekonominio naudingumo parametru. Visi aprašyti argumentai yra susiję su kompresijos įrenginio funkcionalumu bei teisingu pozicionavimu. Pasaulinis mamografijos sistemų lyderis kompanija Y, savo mamografijos sistemose siūlo (70,5 – 141) cm vertikalaus judėjimo diapazoną. Toks diapazonas yra visiškai pakankamas tiek 2D tiek ir 3D mamografijai, o šio parametro didinimas neturi praktinės naudos ir dirbtinai riboja konkurenciją. Pakartotinai prašome dirbtinai neriboti Y gamintojo siūlomos įrangos ir pasirinkti realią naudą teikiančius parametrus. | Atkreipiame dėmesį, kad techniniuose pranašumuose nurodyti parametrai ar funkcionalumai nėra privalomi. Tiekėjas, pasiūlęs įrangą su geresniais parametrais ar papildomais funkcionalumais, gaus atitinkamus techninių pranašumų balus. Nors tiekėjo siūloma Y gamintojo įranga neturi pageidaujamo funkcionalumo dar nereiškia, kad šis parametras neturi praktinės naudos perkančiajai organizacijai. Pažymime, kad perkančioji organizacija atsižvelgė į tiekėjo teiktas pastabas techninei specifikacijai rinkos konsultacijos metu. Techninės specifikacijos reikalavimai neriboja galimybės siūlyti Y gamintojo įrangą. |
| 12. | T3 C-lanko posūkio kampas ≥ -190°/+190°. Vertinimo būdas statinis: (taip / ne). Parametro lyginimasis svoris: L3= 5. | Įvertinę pateiktus rinkos konsultacijos atsakymus nenustatėme jokių svarių argumentų, kurie būtų susiję su nurodytu ekonominio naudingumo parametru. Atkreipiame dėmesį, kad nei viena iš 16 žinomų mamografijos pozicijų nereikalauja tokio C-lanko pasukimo diapazono (įskaitant 2D ir 3D mamografiją). Pakartotinai prašome dirbtinai neriboti Y gamintojo siūlomos įrangos ir pasirinkti realią naudą teikiančius parametrus. | Žr. atsakymą Nr. 11. |
| 13. | T4 Rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa ≥ 300 kHU. Vertinimo būdas Palyginamasis: interpoliacinis. Parametro lyginimasis svoris: L4= 15. | Kaip jau minėjome pirmoje apklausoje, rinkoje yra žinomas tik vienas gamintojas, galintis pasiūlyti didesnę nei 300 kHU vertę (340 kHU) taip pat atkreiptinas dėmesys, kad visi likę tiekėjai atitinkantys techninės specifikacijos reikalavimus savo sistemas komplektuoja su 300 kHU anodo šiluminės talpos rentgeno vamzdžiais, tokiu atveju balai būtų skiriami vieninteliam tiekėjui pasiūliusiam didesnę nei 300 kHU vertę. Remiantis skirtingų gamintojų duomenimis minimalus laikas tarp ekspozicijų yra 12-26 sek., todėl techninėje specifikacijoje aprašytas reikalavimas kartu su 5.4 ir 5.5 punktų reikalavimais visiškai užtikrina šilumines charakteristikas, neribojant rentgeno vamzdžio ilgaamžiškumo. Anodo šiluminė talpa neturi tiesioginės įtakos atliekamų tyrimų kokybei, o siekiant sumažinti apšvitą, rekomenduojame atsižvelgti į rentgeno spindulių detektoriaus kokybinius parametrus. Pakartotinai prašome dirbtinai neriboti Y gamintojo siūlomos įrangos ir pasirinkti realią naudą teikiančius parametrus. | Žr. atsakymą Nr. 11. Pažymime, kad rinkoje yra daugiau nei vienas gamintojas galintis pasiūlyti rentgeno vamzdį su didesne nei 300 kHU anodo šiluminės talpos verte (pvz.: IAE rentgeno vamzdis XM65T – 600 kHU, GE Artemis rentgeno vamzdis – 340 kHU). |
| 14. | naujas reikalavimas | EUREF organizacijos testais patvirtintas 2D ir skaitmeninės tūrinės (3D) mamografijos (tomosintezės) veikimas. Būtinas EUREF patvirtinimas. (Nepriklausomos organizacijos bandymai, patvirtinantys įrenginio funkcijų veiksmingumą ir atitiktį keliamiems reikalavimams) | Perkančioji organizacija nusimatė visus jai būtinus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus bei pageidaujamus kokybinius kriterijus. Papildomi tiekėjo siūlomi reikalavimai keliami nebus. |
| 15. | naujas reikalavimas | Skaitmeninės tūrinės (3D) mamografijos (tomosintezės) funkcija (Suteikiama galimybė išvengti papildomų išlaidų funkcijų plėtrai ateityje) | Perkančioji organizacija nusimatė visus jai būtinus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus bei pageidaujamus kokybinius kriterijus. Papildomi tiekėjo siūlomi reikalavimai keliami nebus. |
| 16. | naujas reikalavimas | Reguliuojamo aukščio technologo darbo vieta. (Pagerina technologo darbo vietos ergonomines savybes) | Perkančioji organizacija nusimatė visus jai būtinus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus bei pageidaujamus kokybinius kriterijus. Papildomi tiekėjo siūlomi reikalavimai keliami nebus. |
| 17. | naujas reikalavimas | Detektoriaus pikselio dydis ≤ 70 µm. (Pagrindinis rentgeno spindulių detektorių kokybinis parametras, aprašomas bene visose tokios ar panašios įrangos specifikacijose. Atkreiptinas dėmesys, kad specifikacijoje reikalaujama parametro reikšmė yra pati didžiausia rinkoje) | Perkančioji organizacija nusimatė visus jai būtinus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus bei pageidaujamus kokybinius kriterijus. Papildomi tiekėjo siūlomi reikalavimai keliami nebus. |
| 18. | naujas reikalavimas | Detektoriaus skiriamoji geba ≥ 7 lp/mm (Rentgeno spindulių detektorių kokybinis parametras, turintis tiesioginę įtaką mamografijos vaizdų kokybei). | Perkančioji organizacija nusimatė visus jai būtinus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus bei pageidaujamus kokybinius kriterijus. Papildomi tiekėjo siūlomi reikalavimai keliami nebus. |
| 19. | naujas reikalavimas | Dviejų kampų rentgeno vamzdžio anodas (Optimizuoja rentgeno spindulių pluoštą ir atitinkamai gerina mamografijos vaizdų kokybę) | Perkančioji organizacija nusimatė visus jai būtinus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus bei pageidaujamus kokybinius kriterijus. Papildomi tiekėjo siūlomi reikalavimai keliami nebus. |

* Dalyvio siūlymo / pastabos tekstas neredaguotas