RINKOS KONSULTACIJA
DĖL LAPAROSKOPINĖS ĮRANGOS VETERINARIJAI (ARTROSKOPINĖ VAIZDO ĮRANGA, LAPAROSKOPINĖ VAIZDO ĮRANGA) PIRKIMO
ATASKAITA
1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – perkančioji organizacija) suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl laparoskopinės įrangos veterinarijai (artroskopinė vaizdo įranga, laparoskopinė vaizdo įranga) pirkimo (toliau – Pirkimas).
2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatyta tvarka.
3. Rinkos konsultacija CVP IS paskelbta 2025-06-12[footnoteRef:2] 13:34 val. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo iki 2025-06-17 d. 13:00 val. Lietuvos laiku. [2: Rinkos konsultacijos CVP IS Nr. 3188025, prieiga: https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=3188025
] 

4. Iš viso norą sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl Pirkimo išreiškė 1 (vienas) dalyvis, kurio atsakymai bei pastabos yra aptariami šioje ataskaitoje.
5. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y., LSMU kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentų projektu pateiktą klausimyną.
6. Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:
6.1. tiekėjų atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (I dalis);
6.2. išvada (II dalis).
1. DALYVIO ATSAKYMAI Į LSMU PARENGTĄ KLAUSIMYNĄ
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Dalyvio nuomonė
	Perkančiosios organizacijos atsakymai

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? 
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	Pirkimo dokumentuose nurodytos sąlygos yra išsamios, tačiau aprašytos  ir tinkamos vienam gamintojui (ARTHREX).
Pastabos pažymėtos pridedamoje Techninės specifikacijos lentelėje.
	Perkančioji organizacija susipažino su rinkos dalyvio pastaba, kad techninė specifikacija galimai pritaikyta vieno gamintojo įrangai (ARTHREX), ir atkreipia dėmesį į šiuos esminius aspektus:
. Techninė specifikacija bus peržiūrėta, atnaujinta ir pakoreguota po rinkos konsultacijos, atsižvelgiant į gautas Tiekėjo pastabas (žr.: žemiau pateikiamą 2 lentelę).

Perkančioji organizacija nesiekia pritaikyti pirkimo vienam gamintojui – priešingai, specifikacijos parengimo tikslas yra įsigyti funkcionalią, saugią, šiuolaikišką įrangą, tinkančią veterinarinėms chirurginėms procedūroms. Techniniai reikalavimai buvo formuluojami remiantis objektyviais kriterijais: pacientų sauga, įrangos eksploatacinėmis savybėmis, procedūrų efektyvumu.
Perkančiosios organizacijos turimais duomenimis rinkoje yra ne mažiau kaip trys gamintojai, kurių siūloma įranga pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

	2. 
	Ar Perkančiosios organizacijos pirkimo objektui suplanuota skirti lėšų suma yra pakankama ?

1 pirkimo objekto daliai - ne daugiau kaip 115.800,00 EUR be PVM;
2 pirkimo objekto daliai - ne daugiau kaip 133.000,00 EUR be PVM.
	Taip
	

	3. 
	Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs?
Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus.
	Sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs.
	

	4. 
	Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.
	Techninė specifikacija yra parašyta vienam tiekėjui ir ribojanti konkurenciją, pastabos pažymėtos pridedamoje Techninės specifikacijos lentelėje.
	

	5. 
	Ar Pirkimo sąlygų Priede Nr. 1, t. y. Techninėje specifikacijoje, aplinkosaugos kriterijai aiškūs ir išsamūs, suprantami? Prašome pateikti argumentuotas pastabas.
	Taip
	

	6. 
	Ar pirkimo sąlygose keliami ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra aiškūs?
	Taip
	

	7. 
	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl.
	Tiekėjas planuoja dalyvauti ir siūlyti KARL STORZ  endoskopinę įrangą 1 pirkimo dalies  pirkime, jeigu bus atižvelgta į pastabas techninėje specifikacijoje.
	

	8. 
	Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos.
	Pastabos pažymėtos pridedamoje Techninės specifikacijos lentelėje.
	



2 lentelė 
DĖL DALYVIO PATEIKTŲ PASTABŲ TECHNINEI SPECIFIKACIJAI

1 pirkimo objekto dalis – Laparoskopinė vaizdo įranga (1 komplektas).

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Tiekėjo siūlomi parametrai

Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.
Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę
	Perkančiosios organizacijos atsakymai

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Vaizdo kamera su optikos prijungimo adapteriu 
(1 vnt.)
	1.1. Ultra aukštos raiškos, ne mažiau kaip 4 K; 
1.2. Raiška ne mažiau kaip 3840 x 2160 pikselių;
1.3. Progresyvus skenavimas: ne mažiau kaip 10 bitų technologija;
1.4. Skaitmeninis priartinimas: ne mažiau kaip 1,5 karto;
1.5. Ne mažiau kaip 3 (trys) programuojami valdymo mygtukai;
1.6. Fokusavimo žiedas;
1.7. Kameros korpuso medžiaga – titanas arba lygiavertė medžiaga;
1.8. Autoklavuojama. 

	1.1. Ultra aukštos raiškos, ne mažiau kaip 4 K; 
1.2. Raiška ne mažiau kaip 3840 x 2160 pikselių;
1.3. Progresyvus skenavimas: ne mažiau kaip 10 bitų technologija;
1.4. Skaitmeninis priartinimas: ne mažiau kaip 1,5 karto;
1.5. Ne mažiau kaip 2 (du) programuojami valdymo mygtukai, kuriems gali būti priskirtos (užprogramuotos) ne mažiau kaip 4 funkcijos;
1.6. Fokusavimo žiedas;
1.7. Kameros korpuso medžiaga – titanas arba lygiavertė medžiaga;
1.8. Autoklavuojama arba sterilizuojama dujomis. 

	Perkančioji organizacija įvertino Tiekėjo siūlymus ir nurodo, kad:

Dėl 1.5.p.:

1.5. Skelbiant pirkimą bus koreguojama techninė specifikacija dėl 1.5 punkto ir bus atsižvelgiama į tiekėjo rekomendacijas.



Dėl 1.8.p.:

1.8. Skelbiant pirkimą bus koreguojama techninė specifikacija dėl 1.8 punkto ir bus atsižvelgiama į tiekėjo rekomendacijas.



Išvada: Techninė specifikacija bus pakoreguota pagal pirkimo dalyvio siūlymus.

	2. 
	Vaizdo kameros valdymo įrenginys su šviesos šaltiniu ir archyvavimui (1 vnt.)
	2.1. Valdymo įrenginys suderinamas su ultra aukštos raiškos, ne mažiau kaip 4K vaizdo kameromis;
2.2. Planšetė įrenginio valdymui:
2.2.1. Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 13 colių;
2.2.2. Raiška ne mažiau kaip 1920 x 1080 pikselių;
2.2.3. Rankinis paciento duomenų įvedimas, ne mažiau kaip: vardas, pavardė, ID, gimimo data, gydytojo duomenys, operacijos tipas;
2.2.4. Vaizdo duomenų anotavimas po operacijos ne mažiau kaip: komentarų,  grafinių objektų pridėjimą;
2.3. Vaizdų įrašymas, perdavimas, integracija:
2.3.1. Vidinis kaupiklis ne mažiau kaip 1TB;
2.3.2. DICOM standartas (arba lygiavertis) pacientų duomenų bei vaizdų (nuotraukų) perdavimui į perkančiosios organizacijos naudojamą PACS serverį;
2.3.3. Vaizdo nuotraukų raiška ne mažiau kaip: 3840 x 2160 pikselių;
2.3.4. Ne mažiau kaip: USB jungtis duomenims perkelti.
2.4. Bevielis interneto ryšys;
2.5. Papildytos realybės spalvų filtrai: 
2.5.1. RED+;
2.5.2. RED-.
2.6. Šviesos temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo 5500 iki 8400 K;
2.7. turi būti galima prijungti nano artroskopą mažų ertmių operacijoms;
3. Turi būti fluorasecinio lazerio jungtis. 

	2.1. Valdymo įrenginys suderinamas su ultra aukštos raiškos, ne mažiau kaip 4K vaizdo kameromis;
2.2. Planšetė arba atskiras įrenginys valdymui:
2.2.1. Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 13 colių;
2.2.2. Raiška ne mažiau kaip 1920 x 1080 pikselių;
2.2.3. Rankinis paciento duomenų įvedimas, ne mažiau kaip: vardas, pavardė, ID, gimimo data, gydytojo duomenys, operacijos tipas;
2.2.4. Vaizdo duomenų anotavimas po operacijos ne mažiau kaip: komentarų,  grafinių objektų pridėjimą;
2.3. Vaizdų įrašymas, perdavimas, integracija:
2.3.1. Vidinis kaupiklis ne mažiau kaip 1TB;
2.3.2. DICOM standartas (arba lygiavertis) pacientų duomenų bei vaizdų (nuotraukų) perdavimui į perkančiosios organizacijos naudojamą PACS serverį;
2.3.3. Vaizdo nuotraukų raiška ne mažiau kaip: 3840 x 2160 pikselių;
2.3.4. Ne mažiau kaip: USB jungtis duomenims perkelti.
2.4. Bevielis interneto ryšys; -Siūlome išbraukti, nes techniškai nebūtinas parametras ir riboja kitų tiekėjų dalyvavimo galimybę.
2.5. Papildytos realybės spalvų filtrai arba lygiaverčiai: 
2.5.1. RED+;
2.5.2. RED-.
2.6. Šviesos temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo 5500 iki 8400 K;
2.7. turi būti galima prijungti nano artroskopą mažų ertmių operacijoms;- siūlome išbraukt
3. Turi būti fluorasecinio lazerio jungtis arba galimybė prijungti kameros galvą indocianino žaliojo diagnostikai. 

	Perkančioji organizacija įvertino Tiekėjo siūlymus ir nurodo, kad:


Dėl 2.2. p.:

2.2. Skelbiant pirkimą bus koreguojama techninė specifikacija dėl 2.2 punkto ir bus atsižvelgiama į tiekėjo rekomendacijas















Dėl 2.4. p.:
2.4. Skelbiant pirkimą bus koreguojama techninė specifikacija dėl 2.4 punkto ir bus atsižvelgiama į tiekėjo rekomendacijas

Dėl 2.5 p.:
2.5. Techninis reikalavimas nebus naikinamas, nes ribotų įrangos funkcionalumą, darbo galimybes bei operacijų spektrą. 
Papildytos realybės spalvų filtrai, tokie kaip RED+ ir RED, priklauso vadinamųjų chirurginės optikos spektro išplėtimo technologijų grupei. Šios sistemos yra kuriamos tam, kad:
· pagerintų chirurginių struktūrų vizualizaciją realiuoju laiku;
· pagerintų audinių kontrastą, ypač ten, kur natūralių spalvų skirtumų nepakanka;
· sumažintų chirurginių klaidų riziką sudėtingose ir anatomiškai tankiose zonose.

1. Spektrinių filtrų pagrindas:
RED+ ir RED– filtrai naudoja siauros juostos šviesos spektrus (narrow band imaging) tam, kad sustiprintų biologinių audinių – ypač kraujagyslių, limfmazgių, kapiliarų tinklo ir uždegiminių zonų – vizualinius skirtumus.
· RED+ padidina kraujagyslių ir kapiliarų vizualizaciją, ypač paviršiniuose sluoksniuose, nes sustiprina hemoglobino sugerties bangos ilgius (~540–600 nm).
· RED– sumažina raudonos spalvos dominavimą, taip padidindamas kontrastą tarp hipereminių ir sveikų audinių.

Tokios technologijos grindžiamos moksliniais tyrimais, pvz., T. Mitsuhashi et al., "Narrow-band imaging enhances the detection of sessile serrated adenomas/polyps," Gastrointestinal Endoscopy, 2017.
Nors šiame tyrime naudota virškinamojo trakto optika, principas taikomas ir kitose chirurgijos srityse – tiek laparoskopijoje, tiek artroskopijoje.
2. Klinikinis efektyvumas:
Spalvų filtrai leidžia greičiau atskirti:
· kraujagyslėmis gausiai aprūpintas struktūras (pvz., žarnyno žarnos, mezenteriją);
· patologinius darinius (navikus, cistas);
· vietines uždegimo ar pažeidimo zonas.
Tai padidina:
· diagnostinį tikslumą operacijos metu,
· operacijos saugumą,
· trukmės trumpėjimą, nes audinių identifikavimas tampa greitesnis.
Šis reikalavimas nukreiptas į funkcinę vertę pacientui ir gydytojui, be šio reikalavimo perkančioji organizacija įsigytų prekę, kuri netenkintų jos poreikių.

Dėl 2.7. p.:

2.7 Skelbiant pirkimą bus koreguojama techninė specifikacija dėl 2.7 punkto ir bus atsižvelgiama į tiekėjo rekomendacijas

Dėl 3 p.:

3. Skelbiant pirkimą bus koreguojama techninė specifikacija dėl 3 punkto ir bus atsižvelgiama į tiekėjo rekomendacijas

Išvada: Techninė specifikacija bus koreguojama atsižvelgiant į pirkimo dalyvio siūlymus, išskyrus 2.5. p.

	5.
	Insufliatorius
	1. Srautas ne daugiau kaip 50 l/ min.
2. Liečiamas monitorius parametrų koregavimui;
3. Su integruota dujų pašildymo funkcija;
4. Turi būti galima matyti parametrus pagrindiniame monitoriuje;
5. Padavimo spaudimas ne daugiau kaip 75 mmHG;
6. Dujų padavimo spaudimas ne daugiau kaip 80BAR/1160PSI7. 
7. Dujų padavimo spaudimas iš baliono ne daugiau kaip 15Bar/218PSI
8. Ne mažiau kaip du rėžimai: Aukšto padavimo bei Bariatrinis.
9. Su ne mažiau kaip 2x RJ45 jungtimis arba lygiavertėmis.

	1. Srautas ne daugiau kaip 50 l/ min.
2. Liečiamas monitorius parametrų koregavimui;
3. Su integruota dujų pašildymo funkcija;
4. Turi būti galima matyti parametrus pagrindiniame monitoriuje;
5. Padavimo spaudimas ne daugiau kaip 75 mmHG;
6. Dujų padavimo spaudimas ne daugiau kaip 80BAR/1160PSI7. 
7. Dujų padavimo spaudimas iš baliono ne daugiau kaip 15Bar/218PSI
8. Ne mažiau kaip du rėžimai: Aukšto padavimo bei Bariatrinis- siūlome išbraukti ,,bariatrinis“, nes terminas techniškai neapibrėžtas ir nenaudojamas veterinarijoje. Punktą 8. Siūlome keisti: ,,Turi būti Aukšto padavimo režimas.
9. Su ne mažiau kaip 2x RJ45 jungtimis arba lygiavertėmis

Pastaba: parametrai yra techniškai nereikšmingi
	Dėl 6-7 p.:

Perkančioji organizacija nelaiko šių reikalavimų pertekliniais, kadangi šie spaudimo limitai atitinka tarptautinę medicinos prietaisų naudojimo praktiką ir inžinerinius saugos reikalavimus, taikomus endoskopinės chirurgijos įrangai.
Šie reikalavimai yra pagrįsti šiais argumentais:
1. Paciento ir personalo sauga:
Spaudimas virš 80 BAR įrangos vidiniuose kontūruose gali kelti pavojų dėl komponentų sandarumo praradimo, netyčinio dujų nuotėkio ar net sprogimo. Šis limitas atitinka daugumos CE ženklu pažymėtų CO₂ tiekimo sistemų saugos ribas, nurodytas gamintojų dokumentacijoje (pvz., EN ISO 11195:2019).
2. Suderinamumas su medicininiais balionais ir reguliatoriais:
Medicininio anglies dvideginio (CO₂) balionai dažniausiai tiekiami 10–15 BAR slėgiu (maks. 218 PSI), o Europos Sąjungoje naudojami reguliatoriai dažniausiai sertifikuojami darbui iki 15 BAR. Nurodytas limitas užtikrina universalią suderinamumo garantiją su medicininėse įstaigose naudojama infrastruktūra.
3. Technologinis standartizavimas:
Nustatyti slėgio limitai atitinka bendruosius laparoskopo insufliatorių gamintojų techninius reikalavimus. Tokie reikalavimai nėra specifiniai vienam gamintojui ir užtikrina konkurencingą rinką be diskriminavimo.
4. Įrangos ilgaamžiškumas ir eksploatavimo patikimumas:
Viršijus nurodytas spaudimo ribas, įranga patiria didesnį mechaninį ir termodinaminį stresą, dėl kurio gali sumažėti eksploatacijos trukmė arba padidėti gedimų dažnis.
Atsižvelgiant į išdėstytus mokslinius ir techninius pagrindimus, Perkančioji organizacija nusprendė, kad 6 ir 7 techniniai parametrai yra būtini užtikrinti įrangos saugumui, funkcionalumui ir ilgaamžiškumui, todėl šie reikalavimai nebus keičiami.

Dėl 8 p.:

Skelbiant pirkimą bus koreguojama techninė specifikacija dėl 8. punkto ir bus atsižvelgiama į tiekėjo rekomendacijas

Išvada: perkančioji organizacija įvertino tiekėjo siūlymus ir pakoreguos techninę specifikaciją, išskyrus dėl 6-7 p.


	I
	Laparoskopinė pompa
	1. Padavimas ne daugiau kaip 2l/min
2. Tiekimo tikslumas +/- 10%
3. Su spaudimo sensoriumi
4. Savitestavimo funkcija
5. Spaudimo limitas ne mažiau 450mmHg
6. Svoris ne didesnis nei 3.8Kg
7. Turi būti galima naudoti su vienkartinėmis bei daugkartinėmis šlangomis. 
	1. Padavimas ne daugiau kaip 2l/min- siūlome keisti į ≥2 l/min
2. Tiekimo tikslumas +/- 10%
3. Su spaudimo sensoriumi
4. Savitestavimo funkcija
5. Spaudimo limitas ne mažiau 450mmHg
6. Svoris ne didesnis nei 3.8Kg- Siūlome išbraukti, nes svorio parametras yra nereikšmingas ir  neturi įtakos prietaiso techninei specifikacijai . 
7. Turi būti galima naudoti su vienkartinėmis bei daugkartinėmis šlangomis. 
	Perkančioji organizacija įvertino Tiekėjo siūlymus ir nurodo, kad:

Dėl 1 p.:

Perkančioji organizacija nesutinka keisti šio parametro, kadangi nustatytas padavimo srautas (≤2 l/min) yra pagrįstas saugaus ir efektyvaus prietaiso veikimo poreikiu atliekant laparoskopines procedūras. Laparoskopinė pompa yra skirta skysčiams arba dujoms tiekti į uždarą ertmę, todėl per didelis srautas gali kelti riziką paciento saugumui, pvz., gali sukelti staigų slėgio šuolį, gleivinės pažeidimus.
Be to, maksimalus padavimo srautas suderinamas su įprastais chirurginiais protokolais ir pritaikytas naudoti tiek su vienkartinėmis, tiek su daugkartinėmis šlangomis, kurios dažnai turi srauto apribojimus. Techninėje specifikacijoje reikalaujamas parametras iki 2 l/min padeda išlaikyti įrangos naudojimo saugumą, tikslumą ir tikslingumą, ypač atliekant jautrias procedūras, kai reikalinga preciziška terpės kontrolė.
Todėl techninis reikalavimas „padavimas ne daugiau kaip 2 l/min“ išliks nepakeistas ir laikomas esminiu paciento saugumo bei įrangos funkcionalumo aspektu.

Dėl 6 p.:

6. Skelbiant pirkimą bus koreguojama techninė specifikacija dėl 6. punkto ir bus atsižvelgiama į tiekėjo rekomendacijas

Išvada: perkančioji organizacija įvertino tiekėjo siūlymus ir pakoreguos techninę specifikaciją, išskyrus dėl 1 p.


	7.
	Vežimėlis įrangai
(1 vnt.)
	Ne mažiau kaip:
1. ≥ 4 ratukai, iš kurių ne mažiau kaip 2 fiksuojami
2. ≥ 5 lentynos
3. Stalčius
4. Videokameros laikiklis;
5. Alkūninis laikiklis plokščiaekraniui medicininiam monitoriui
6. Alkūninis laikiklis valdymo planšetei
7. Uždaras kanalas elektros maitinimo lizdams bei izoliuotiems įrangos laidams paslėpti
8. Centrinis el. jungiklis
9. ≥ 2 pedalų laikikliai
10. Pompos šoninis laikiklis

	Ne mažiau kaip:
1. ≥ 4 ratukai, iš kurių ne mažiau kaip 2 fiksuojami
2. ≥ 5 lentynos
3. Stalčius
4. Videokameros laikiklis;
5. Alkūninis laikiklis plokščiaekraniui medicininiam monitoriui
6. Alkūninis laikiklis valdymo planšetei
7. Uždaras kanalas elektros maitinimo lizdams bei izoliuotiems įrangos laidams paslėpti
8. Centrinis el. jungiklis
9. ≥ 2 pedalų laikikliai
10. Pompos arba CO2 talpos  laikiklis 

	Perkančioji organizacija įvertino Tiekėjo siūlymus ir nurodo, kad:

Dėl 10 p.:

10. Skelbiant pirkimą bus koreguojama techninė specifikacija dėl 10. punkto ir bus atsižvelgiama į tiekėjo rekomendacijas

Išvada: perkančioji organizacija įvertino tiekėjo siūlymus ir pakoreguos techninę specifikaciją.

	8.
	Laparoskopinė optika
(2 vnt.)
	1. Perduodanti ultra auktos raiškos, ne mažiau kaip 4K vaizdą;
2. Vaizdo kryptis 0 arba 300
3. Diametras 5.5 mm ±0,1 mm
4. Ilgis 300 mm ±10 mm
5. Autoklavuojama

	1. Perduodanti ultra auktos raiškos, ne mažiau kaip 4K vaizdą;
2. Vaizdo kryptis 0 arba 300
3. Diametras 5.5 mm ±0,5 mm
4. Ilgis 300 mm ±10 mm
5. Autoklavuojama
Siūlome praplėsti ribas. 
	Perkančioji organizacija įvertino Tiekėjo siūlymus ir nurodo, kad:

Dėl 3 p.:

3. Skelbiant pirkimą bus koreguojama techninė specifikacija dėl 3. punkto ir bus atsižvelgiama į tiekėjo rekomendacijas

Išvada: perkančioji organizacija įvertino tiekėjo siūlymus ir pakoreguos techninę specifikaciją.




II. IŠVADOS
a. Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: rinkos dalyviai informuoti apie ketinimą ateityje vykdyti pirkimą, dalyviai susipažino su pirkimo dokumentų projektu ir pateikė atsakymus, bei pastabas. 
b. Rinkos konsultacijoje sudalyvavo 1 (vienas) dalyvis, kuris atsakė į rinkos konsultacijos klausimyno klausimus ir pateikė atsakymus, taip pat gautos pastabos, kurios skelbiant pirkimą bus aptariamos ir įvertinamos.
c. Susitikimas su dalyviais nebus organizuojamas.
d. Rinkos konsultacija yra užbaigiama.


_______________
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