TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti sutartį Nr. SU-2136 su Lietuvos mokslo taryba „Lietuvos dalelių fizikos konsorciumo veiklos plano finansavimo sutartis 2024-2027 m.“, sudarytą remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1712 „Lietuvos asocijuotosios narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje [CERN] 2022-2027 m. veiksmų planas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – aukštos raiškos stereoskopinis mikroskopas kartu su jo pristatymu ir įdiegimo paslaugomis (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto patalpos Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Aukštos raiškos stereoskopinis mikroskopas | 1 kompl. | ☐ | ☒ | - mėn. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aukštos raiškos stereskopinis mikroskopas – 1 vnt. | Nurodyti siūlomą modelį, gamintoją, komplektaciją |  |
| 2. | Mikroskopo tipas | Stereoskopinis mikroskopas. Visa optinė sistema privalo būti apochromatiškai koreguota |  |
| 3. | Stereo sistema | Išdidinimo santykis ne mažesnis kaip 20:1 |  |
| 4. | Didinimas | Tolydžiai keičiamas nuo ne daugiau kaip 10x iki ne mažiau kaip 160x |  |
| 5. | Minimali skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 500 lp/mm, kai naudojamas 1x didinimo objektyvas ir 10x didinimo okuliarai; ne mažiau kaip 1000 lp/mm, kai naudojamas 2x didinimo objektyvas (nereikalaujamas pateikti kartu su prekėmis) ir 10x didinimo okuliarai (nereikalaujamas pateikti kartu su prekėmis) |  |
| 7. | Koduotos funkcijos | Bent išdidinimo santykio reikšmė ir diafragma |  |
| 8. | Trinokuliarinis tubusas | Šviesos srauto paskirstymas: 100% į okuliarus arba 100% į skaitmeninę kamerą. Tarpvyzdinio atstumo derinimas nuo ne daugiau kaip 50 mm iki ne mažiau kaip 100 mm. Stebėjimo vamzdžių posvyrio kampas reguliuojamas intervale ne siauresniame kaip nuo 5° iki 45° į horizontą. |  |
| 9. | Okuliarai 10x | Komplekte privalo būti ne mažiau nei du vnt. 10x didinimo ir ne mažiau kaip 22 mm regos lauko okuliarai su dioptrijų korekcija. Į vieną iš okuliarų turi būti sumontuota skalė su ne didesne nei 0,1 mm padalos verte. |  |
| 10. | Objektyvas | Plan apochromatinis arba lygiavertis objektyvas 1.0x, darbinis atstumas ne mažiau kaip 60 mm |  |
| 11. | Fokusavimas | Grubaus ir tiksliaus fokusavimo valdymas. Fokusavimo pavaros ilgis ne mažiau kaip 400 mm. |  |
| 12. | Stovo pagrindas | Matmenys ne mažesni kaip 300 x 400 mm. Juodas/baltas ne mažiau kaip 100 mm diametro įdedamas skritulys fonui keisti |  |
| 13. | Mikroskopo laikiklis | Užtikrinantis stereoskopinį mikroskopavimą ir aksialinę mikroskopo padėtį, kai dirbama skaitmeninės kameros režime. |  |
| 14. | Šviesos šaltiniai | Žiedinis šviesos šaltinis LED tipo arba lygiavertis, užtikrinantis taisyklingą spalvų atvaizdavimą, be mirksėjimo ir ne mažiau kaip 40 didelės galios LED elementų, spalvinė temperatūra diapazone 5600 K ± 50 K |  |
| 15. | Papildomas šviesos šaltinis komplekte | Dviejų, ne trumpesnių nei 500mm atšakų, „žąsies kaklo“ šaltinis, spalvinė temperatūra diapazone 5600 K ±100 K. |  |
| 15. | Vaizdo gerinimo sistema | Dviejų skirtingų optinių ašių sistema, užtikrinanti 3D vaizdą |  |
| 16. | Video objektyvas | Video objektyvas ne mažiau 0.5x, montuojamas į sistemą |  |
| 17. | Skaitmeninė vaizdo kamera | 4K standarto spalvinė skaitmeninė vaizdo kamera, lusto tipas CMOS arba lygiavertė. Ne mažiau kaip 10 milijonų vaizdo elementų. Skiriamoji geba ne mažesnė nei 3800 x 2000, filmavimo sparta prie tokios gebos ne mažiau kaip 60 kadrų per sekundę. USB sąsaja valdymo pelės pajungimui (pelės pateikti kartu Prekėmis nereikalaujama). HDMI sąsaja tiesioginiam monitoriaus pajungimui. |  |
| 18. | Programinė įranga | Integruota į skaitmenine kamerą. Užtikrina kameros valdymą, vaizdų išsaugojimą, ir tiesinius matavimus. |  |
| 19. | Gaubtas nuo dulkių | Būtinas |  |
| 20. | Priedai stendui | Priedas stendui, leidžiantis sukti bandinį 360 laipsnių ir palenkti horizontalios plokštumos atžvilgiu ne mažiau kaip 30 laipsnių, su ESD apsauga |  |
| 21. | Mikroskopo pristatymas ir parengimas darbui, apmokymai * | Mikroskopas turi būti pristatytas į Pirkėjo patalpas, adresu Saulėtekio al. 3, Vilnius. Tiekėjas atsako už mikroskopo įdiegimą ir tinkamą parengimą darbui. Turi būti numatyti ne mažiau kaip 1 akademinių valandų gyvi arba nuotoliniai personalo mokymai, skirti apmokyti naudotis mikroskopu ir jo valdymo programine įranga. Mokymai turės būti rengiami Pirkėjo patalpose, adresu Saulėtekio al. 3, Vilnius. Mokymų tiksli data, laikas ir būdas turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju. |  |
| 22. | Garantija * | Mikroskopui turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantija. Gedimo pašalinimo darbai turi būti atlikti ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, lygiaverčių parametrų preke. Tiekėjo atvykimas į prekės buvimo vietą sekančią darbo dieną po gedimo identifikavimo. |  |

* Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunktį.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.