KLAUSIMYNAS

MODULINIS PACIENTO STEBĖJIMO MONITORIUS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

MODULINIS PACIENTO STEBĖJIMO MONITORIUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modulinis paciento stebėjimo monitorius (prie RITS lovų; skirta sujungti į vieną sistemą) (kiekis – 25 vnt.) |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius su galimybe praplėsti matavimų spektrą ateityje, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms |  |
| 1.2. | Suderinamumas | Visi gyvybinių funkcijų monitoriai privalo būti vieno ir to paties gamintojo. Centrinė monitoravimo stotelė turi būti vieno ir to paties gamintojo, bei visiškai suderinta su siūlomais moduliniais gyvybinių funkcijų monitoriais |  |
| 1.3. | Elektros maitinimo šaltinis: | ~230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 1.4. | Reikalavimai moduliniam paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus konstrukcijai | 1.4.1. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai; 1.4.2. Standartinė USB jungtis ≥ 1 vnt.; 1.4.3. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė. |  |
| 1.5. | Reikalavimai moduliniam paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus ekranui | 1.5.1. Spalvotas, LCD (arba lygiavertis), ≥ 19 colių įstrižainė; 1.5.2. Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (Touch Screen); 1.5.3. Skiriamoji geba ≥ (1280 x 1024) taškų; 1.5.4. Maksimalus galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6; 1.5.5. Maksimalus registruojamas EKG kreivių (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6) skaičius ≥ 12 |  |
| 1.6. | Modulinio pacientų gyvybinių funkcijų monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | Atminties trukmė ≥ 72 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos |  |
| 1.7. | Įvykių išsaugojimas atmintyje | 1.7.1. Rankinis įvykio išsaugojimas; 1.7.2. Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu. |  |
| 1.8. | Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis (kiekis - 6 vnt.) | Būtinas. Modulis tvirtinamas išorinėje tvirtinimo stotelėje arba integruotas moduliniame paciento gyvybinių funkcijų monitoriuje |  |
| 1.9. | Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekranas | 1.9.1. Spalvoto vaizdo, jautrus lietimui (Touch Screen), 1.9.2. Įstrižainė ≥ 6 colių; 1.9.3. Maksimalus galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3. |  |
| 1.10. | Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio maitinimo šaltiniai | 1.10.1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 180 min.; 1.10.2. Modulio akumuliatorius turi krautis, prijungus prie tvirtinimo stotelės arba įstačius į jam skirtą vietą moduliniame pacientų monitoriuje. |  |
| 1.11. | Naudojant mobilų (transportinį) gyvybinių funkcijų matavimo modulį monitoruojami parametrai: | 1.11.1. EKG (multiderivacinis kanalas); 1.11.2. Kvėpavimas; 1.11.3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 1.11.4. Neinvazinis kraujospūdis; 1.11.5. SpO2; 1.11.6. Perfuzijos indikacija; 1.11.7. Širdies minutinis tūris; 1.11.8. Temperatūra; - Invazinis kraujospūdis (2 – kanalai); |  |
| 1.12. | Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui: |  |  |
| 1.12.1. | ŠSD matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 20-300 k/min |  |
| 1.12.2. | ST segmento matavimas | Būtinas |  |
| 1.12.3. | Išplėstinis aritmijų monitoravimas | 1.12.3.1. Asistolija; 1.12.3.2. Tachikardija; 1.12.3.3. Bradikardija; 1.12.3.4. Pauzė; 1.12.3.5. Bigeminija; 1.12.3.6. Prieširdžių virpėjimas; 1.12.3.7. Skilvelių virpėjimas; 1.12.3.8. Nereguliarus ritmas; 1.12.3.9. Priešlaikiniai susitraukimai; 1.12.3.10. Stimuliacijos aptikimas. |  |
| 1.12.4. | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0–100 k/min |  |
| 1.12.5. | Apnėjos aptikimas (ne siauresnis už nurodytą) | Būtinas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą 10–30 sek. |  |
| 1.13. | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui: |  |  |
| 1.13.1. | SpO2 matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 1-100% |  |
| 1.13.2. | SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu | Ne daugiau ± 2% SpO2 (diapazone 70%-100%) |  |
| 1.13.3. | Pulso matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 30-300 k/min. |  |
| 1.14. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui: |  |  |
| 1.14.1 | Matavimo metodas | Oscilometrinis |  |
| 1.14.2 | Matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 15-250 mmHg |  |
| 1.14.3 | Darbo režimai | Rankinis, periodinis, STAT |  |
| 1.15. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: |  |  |
| 1.15.1. | Temperatūros matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 0-45°C |  |
| 1.15.2. | Temperatūros matavimo paklaida | Ne daugiau ± 0,1 °C |  |
| 1.16. | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio (IKS) matavimo kanalui: |  |  |
| 1.16.1. | IKS matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -40 iki +300 mmHg |  |
| 1.16.2. | IKS matavimo paklaida | Ne daugiau ± 4% arba ± 4 mmHg (įskaitant daviklį) |  |
| 1.17. | Modulinių paciento gyvybinių funkcijų monitorių prijungimas prie centrinės stebėjimo stoties | 1.17.1. Moduliniai paciento gyvybinių funkcijų monitoriai turi jungtis prie komplektuojamos centrinio stebėjimo stoties laidiniu būdu (būtina standartinė RJ45 jungtis) ir perduoti į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus; 1.17.2. Būtina galimybė, esant poreikiui, įdiegti belaidę duomenų perdavimo technologiją. |  |
| 2. | Komplektuojami monitorių priedai (nurodytas bendras priedų kiekis – visiems perkamiems monitoriams) |  |  |
| 2.1. | PICCO modulis su monitoravimo priedais | 5 vnt. |  |
| 2.2. | EKG elektrodų kabelis, ne mažiau kaip 3 elektrodų . | 12 vnt. |  |
| 2.3. | EKG elektrodai (vienkartiniai) | 30 kompl. |  |
| 2.4. | SpO2 matavimo daviklis suaugusiems | 12 kompl. (daugkartinio naudojimo, guminis, pirštinis) |  |
| 2.5. | Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems | 6 kompl. (komplekte mažiausiai 2-jų skirtingų dydžių daugkartinio naudojimo manžetės, skirtos suaugusiems (Adult ir Large adult dydžio) - po 1 vnt. komplekte) |  |
| 2.6. | Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus | 6 vnt. (daugkartinio naudojimo, universali - techniškai suderinama su visomis komplektuojamomis manžetėms) |  |
| 2.7. | Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis | 6 vnt. (daugkartinio naudojimo) |  |
| 2.8. | Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio tvirtinimo stotelė | 6 vnt. |  |
| 4. | Įrangai suteikiama garantija | ≥ 24 mėn. |  |
| 5. | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų) kopijas. |  |