RINKOS KONSULTACIJA

DĖL KOMPIUTERINIO TOMOGRAFO SU MONTAVIMU VETERINARIJAI pirkimo

ATASKAITA

1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – perkančioji organizacija) suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl Kompiuterinio tomografo su montavimu veterinarijai pirkimo (toliau – Pirkimas).

2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatyta tvarka.

3. Rinkos konsultacija CVP IS paskelbta 2025-06-12 12:00 val. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo iki 2025-06-17 d. 13:00 val. Lietuvos laiku.

4. Iš viso norą sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl Pirkimo išreiškė 5 (penki) dalyviai, kurių atsakymai bei pastabos yra aptariami šioje ataskaitoje.

5. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y., LSMU kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentų projektu pateiktą klausimyną.

6. Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:

6.1. tiekėjų atsakymai į LSMU parengtą klausimyną (I dalis);

6.2. išvada (II dalis).

I DALIS

- DalyviO NR. 1 atsakymai į LSMU parengtą klausimyną

1 lentelė

| Eil. Nr. | Klausimas | Dalyvio nuomonė | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Pateikti reikalavimai išskirtinai palankūs Kinijos liaudės respublikos valdomos įmonės United Imaging siūlomai įrangai, konkrečiai uCT820 modeliui. Tikime, kad perkančioji organizacija vadovausis 2025 m. vasario 28 dienos VPT pateiktu išaiškinimu dėl „Dėl nacionalinio saugumo reikalavimų taikymo pirkimuose (patikslintas)“ ir nesuteiks galimybės kritinėje infrastruktūroje įdiegti mums priešiškai nusiteikusios valstybės aparatinės ir programinės įrangos. | Perkančioji organizacija paaiškina, kad Tiekėjas klaidingai interpretuoja 2025 m. vasario 28 dienos VPT pateiktą išaiškinimą dėl „Dėl nacionalinio saugumo reikalavimų taikymo pirkimuose (patikslintas)“. VPT išaiškinime ,, <...> pažymėtina, kad VPĮ 37 str. 9 d. numato, jog „Perkančioji organizacija, veikianti gynybos srityje ar srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ar laikoma esminiu subjektu, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima šio įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui <...>“. ,,<...>VPĮ 47 str. 9 d. numato, kad „Perkančioji organizacija, veikianti gynybos srityje ar srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ar laikoma esminiu subjektu, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima šio įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui <...>“. Vadinasi, tuo atveju, jei išpildomos abi VPĮ 37 str. 9 d. ir VPĮ 47 str. 9 d. nurodytos sąlygos – dėl pirkimo vykdytojo statuso ir dėl pirkimo objekto – konkrečiame pirkime privalo būti taikomos2 VPĮ 37 str. 9 d. ir VPĮ 47 str. 9 d. nuostatos. <...>“. Pažymime, kad Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, t.y. perkančioji organizacija neturi aukščiau pateiktame išaiškinime pirkimo vykdytojo statuso. Paaiškiname, kad Perkančioji organizacija pirkime neriboja konkurencijos ir sudaro sąlygas dalyvauti skirtingų gamintojų tiekėjams. |
|  | Ar Perkančiosios organizacijos pirkimo objektui suplanuota skirti lėšų suma yra pakankama ? Pirkimui skirta lėšų suma ne daugiau kaip 471.500,00 Eur be PVM. | Pakankama, jei bus atlikti prašomi pakeitimai |  |
|  | Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | TAIP |  |
|  | Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | Pateikimos pastabos Raudonai | Perkančioji organizacija atsako prie kiekvienos nurodytos pozicijos (žr.: žemiau pateikiamą lentelę Nr. 2) |
|  | Ar Pirkimo sąlygų Priede Nr. 1, t. y. Techninėje specifikacijoje, aplinkosaugos kriterijai aiškūs ir išsamūs, suprantami? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | TAIP |  |
|  | Ar pirkimo sąlygose keliami ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra aiškūs? | Pateikimos pastabos | Perkančioji organizacija atsako (žr.: lentelę Nr. 3) |
|  | Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl. | Taip, jei bus atlikti pakeitimai. Kitu atveju mūsų siūloma įranga neatitiks techninių reikalavimų. |  |
|  | Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos. | - |  |

Dalyvio Nr. 1  pastabų dėl techninės specifikacijos nagrinėjimas

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomi parametrai Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę | Perkančiosios organizacijos paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.4 | Generatoriaus įtampos diapazonas | ne siauresnėse ribose kaip nuo 70 iki 140 kV | 80 iki 135 kV Tai nėra esminis, kliniškai reikšmingas pakeitimas, tačiau sudarytų galimybę siūlyti vieną iš rinkos lyderių, Canon kompiuterinį tomografą | Perkančioji organizacija įvertino dalyvio siūlymą ir nurodo, kad: Perkančioji organizacija siekia įsigyti naujausios kartos sistemą, kurioje būtų kuo platesnės skenavimo protokolų parametrų pasirinkimo galimybėmis. Ypač svarbi yra 70 kV pasirinkimo galimybė leidžianti atlikti ne tik ženkliai sumažintos apšvitos protokolus, bet taip pat angiografinius tyrimus, kurių metu padidinamas kontrastinės medžiagos kontrastingumas, sumažinamos kontrastinės medžiagos dozės. Tiekėjo pasiūlyti pakeitimai neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Perkančiosios organizacijos duomenimis rinkoje yra mažiausiai 3 gamintojai atitinkantys šį parametrą, todėl 3.4 punkto reikalavimai nebus keičiami Išvada: Techninė specifikacija dėl šio punkto nebus koreguojama. |
| 3.5 | Rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas | ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 iki 650 mA | 10 iki 600 mA Tai nėra esminis, kliniškai reikšmingas pakeitimas, tačiau sudarytų galimybę siūlyti vieną iš rinkos lyderių, Canon kompiuterinį tomografą. | Perkančioji organizacija įvertino dalyvio siūlymą ir nusprendė pakoreguoti šį techninės specifikacijos parametrą: Numatant, kad Rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas - ne siauresnėse ribose kaip nuo 15 iki 600 mA. Išvada: Techninė specifikacija dėl šio punkto bus koreguojama. |
| 5. | Reikalavimai sistemos valdymo konsolei | - Programinė įranga siūlomo kompiuterinio tomografo valdymui, gautų vaizdų peržiūrai - Programinė įranga tyrimų išsaugojimui į išorinius kaupiklius (USB, CD/DVD), - DICOM funkcionalumai (arba lygiaverčiai): - Vaizdų spausdinimo funkcija – DICOM Print, - Informacijos perdavimo funkcija – DICOM Store (alternatyvus pavadinimas –DICOM Send) - Kompiuterio techniniai parametrai: - Procesorius ne mažiau 3.6 GHz; Procesoriaus branduolių skaičius ne mažiau 4; Operatyvioji atmintis (RAM) ne mažiau 32GB; Kietasis diskas ne mažiau 960GB, SSD tipo arba lygiaverčio; Operacinė sistema - Windows 10 arba Windows 11. - Vaizdo monitoriaus įstrižainė (tinkamas vienas iš variantų, tiekėjas nurodo konkrečiai ką siūlo) - ≥ 21" 2 vnt. monitorių arba - ≥ 30" 1 vnt. monitorių - Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) > 1500 VA | Kompiuterio techniniai parametrai: Procesorius ne mažiau 3.6 GHz; Procesoriaus branduolių skaičius ne mažiau 4; Operatyvioji atmintis (RAM) ne mažiau 32GB; Kietasis diskas ne mažiau 960GB, SSD tipo arba lygiaverčio; Operacinė sistema - Windows 10 arba Windows 11. Siūlome atsisakyti šio reikalavimo. Argumentacija. Kompiuterio valdymo konsolė yra neatsiejama kompiuterinio tomografo dalis. Tai nėra paprastas kompiuteris, o labiau tomografo valdymo blokas turintis kompiuterio elementų, specialų rekonstruktorių (serverių sistemą) ir dar papildomai didelį kiekį specializuotų plokščių, kurios atlieka specifines funkcijas. Kiekvienas gamintojas parenka kompiuterinius elementus priklausomai nuo specifinių techninių sprendimų: kokius komponentus valdo konkretus valdymo blokas, kokias konkrečias funkcijas atlieka konkrečios plokštes ir kokios operacinės sistemos ir programiniai moduliai suderinami su kitais tomografo komponentais. Tad nėra techninių galimybių modifikuoti specifinius komponentus (atmintį, procesorių, kietą diską ir t.t.). Taip pat negalime valdymo kompiuterį traktuoti kaip nepriklausomą kompiuterį nurodant konkrečius specifinių dalių parametrus, nes tai yra kompleksinis techninis sprendimas su ne vienu komponentu. Vaizdo monitoriaus įstrižainė (tinkamas vienas iš variantų, tiekėjas nurodo konkrečiai ką siūlo) - ≥ 21" 2 vnt. monitorių arba - ≥ 30" 1 vnt. monitorių Siūlome nurodyti ≥ 19" 1 vnt. monitorių Argumentacija Kiekvienas gamintojas parenka specifinius techninius sprendimus įskaitant monitorių. Monitoriaus techniniai parametrai yra suderinti su tomografo valdymo programinės įrangos parametrais. Gamintojams nėra techninių galimybių parastai pasiūlyti didesnį ar kelis monitorius, nes reiktų iš principo pakeisti visą tomografo programinę įrangą. Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) > 1500 VA Siūlome nenurodyti konkrečios galios. Nurodyti, jog turi būti pasiūlytas nepertraukiamos el. srovės šaltinis, užtikrinantis kompiuterinės dalies veikimą. Kiekvieno gamintojo kompiuterinės dalies galia skiriasi ir įprastu atveju 1500 VA galios nepakaks kompiuterių palaikymui. | Perkančioji organizacija įvertino dalyvio siūlymus ir nurodo, kad: Dėl 5 punkto 5 papunkčio: Atsižvelgiant į tiekėjo rekomendacijas 5. papunktis bus formuluojamas sekančiai „pagal kompiuterinio tomografo gamintojo rekomenduojamus techninius parametrus“. Dėl 5 punkto 6 papunkčio: Perkančioji organizacija siekia įsigyti naujausios kartos sistemą, kuri būtų sukomplektuota su šiuolaikinius standartus atitinkančiais vaizdo monitoriais, užtikrinančiais patogų darbą planuojant tyrimus ir atliekant vaizdų rekonstrukcijas bei peržiūrą. Tiekėjo siūlomi 19 colių ekranai neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Tiekėjams paliekama galimybė komplektuoti kito gamintojo nei kompiuterinis tomografas reikalavimus atitinkančius vaizdo monitorius. Perkančiosios organizacijos duomenimis rinkoje yra mažiausiai 3 gamintojai atitinkantys šį parametrą, todėl 6. papunkčio reikalavimai nebus keičiami. Dėl 5 punkto 7 papunkčio: Parametro reikšmė netrukdo tiekėjams siūlyti didesnės galios maitinimo šaltinius, pastarieji šaltiniai gali būti kito gamintojo nei kompiuterinis tomografas, šį parametrą atitikti gali bet kuris kompiuterinio tomografo tiekėjas, todėl 7 papunkčio reikalavimai nebus keičiami. Išvada: Techninė specifikacija bus koreguojama tik dėl 5 punkto 5 papunkčio. |

# Dalyvio nr. 1 pastabų dėl EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJų nagrinėjimas

# Lentelė Nr. 3

| Tiekėjo pasiūlymai |  |  |  |  | Perkančiosios organizacijos paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinimo kriterijus (R) |  | Kuri parametro reikšmė Ri yra geriausia | Sąlyga | R reikšmė (balais) Visų reikšmių suma lygi 30 balų |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R1 kriterijus | Pirkimo objektas 3.7 Pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360°) metu Siūlome pakaroguoti šį parametrą. Sekančiai: detektoriaus eilių skaičius Z ašies kryptimi. | Didžiausia | ≥ 160 ≥ 80 | 12 | Atsižvelgiant į tiekėjo rekomendacijas siekiant užkirsti kelią galimai klaidingai šio parametro interpretacijai galinčiai atsirasti tarp terminų „gaunamų“ (angl. Acquired) ir „rekonstrukcinių“ (angl. reconstructed) pjūvių, R1 bei atitinkamai 3.7 punktai formuluojamas sekančiai: 3.7 „Pjūvių skaičius, gaunamas (angl. acquired) vieno pilno apsisukimo (360°) metu ašinio ir spiralinio skenavimo režimų metu ≥ 128 R1 Pirkimo objektas 3.7 „Pjūvių skaičius, gaunamas (angl. acquired) vieno pilno apsisukimo (360°) metu ašinio ir spiralinio skenavimo režimų metu ≥ 160“ Išvada: Techninė specifikacija dėl šio punkto bus koreguojama, tačiau ne taip kaip siūlo tiekėjas. |
| ARGUMENTACIJA: Pjūvių skaičius yra tapęs manipuliatyviu parametru, kurį skirtingi gamintojai interpretuoja ir skaičiuoja skirtingai. Vieni gamintojai skelbia, kad pjūvių skaičius lygus detektoriaus eilių skaičiui Z ašies kryptimi, padaugintam iš 2 – tai apima tiek tikruosius, tiek persidengiančius pjūvius (pvz., 64 detektoriaus eilės reiškia 64 tikrus ir 64 papildomus persidengiančius pjūvius). Kiti tiekėjai dar labiau išplečia šį skaičiavimą ir daugina eilių skaičių iš 4. Tokiu atveju tie patys pjūviai skaičiuojami tiek kaip persidengiantys, tiek ir kaip gauti skirtingomis energijomis (dviejų energijų skenavimas). Pavyzdžiui, 64 eilių sistema pateikiama kaip 256 pjūvių skenavimo sistema (64 dauginant iš 4), nors unikalios informacijos kiekis išlieka toks pats. Dar kiti gamintojai skelbia dar didesnius skaičius, remdamiesi teoriškai galimu pjūvių skaičiumi spiralinio skenavimo režime, naudodami maksimalų spiralinį žingsnį ir skirtingus galimus rekonstrukcijos žingsnius. Tokiu būdu 64 detektoriaus eilių sistema gali būti pristatoma kaip 384 pjūvių sistema (padauginus iš 6), nors fiziškai tai yra tie patys 64 detektoriaus eilių Realybėje sistema fiksuoja ir rekonstruoja unikalią informaciją tik iš tiek pjūvių, kiek yra detektoriaus eilių Z kryptimi. Visi papildomi „pjūviai“ gaunami rekonstrukcijos būdu iš tų pačių duomenų, tad jie neprideda papildomos unikalios informacijos. Toks pakeitimas atsinpindės išsakytą tikslą skirti daugiau balų už daugiau detektoriaus eilių, tačiau nesukels ginčo ir galimybės manipuliuoti skaičiais. |  |  |  |  |  |

- DalyviO NR. 2 atsakymai į LSMU parengtą klausimyną

1 lentelė

| Eil. Nr. | Klausimas | Dalyvio nuomonė | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Tiekėjas šiuo metu yra daugiausia kompiuterinės tomografijos sistemų instaliavęs gamintojas Lietuvoje. Pagrindinės instaliacijos yra įvykdytos Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje esančiose privačiose veterinarijos klinikose. Šios korekcijos yra reikalingos norint konkurse siūlyti sistemas. |  |
| 2 | Ar Perkančiosios organizacijos pirkimo objektui suplanuota skirti lėšų suma yra pakankama ? Pirkimui skirta lėšų suma ne daugiau kaip 471.500,00 Eur be PVM. | Skirta lėšų suma yra pakankama. Preliminari planuojamos siūlyti sistemos kaina yra 450 000.00 EUR be PVM. |  |
| 3 | Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Informacija yra aiški ir suprantama. |  |
| 4 | Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | Pateikėme reikalingus pataisymus atskirame dokumente. Korekcijos būtų reikalingos šiuose punktuose: 3.5 ir 4.1.4. |  |
| 5 | Ar Pirkimo sąlygų Priede Nr. 1, t. y. Techninėje specifikacijoje, aplinkosaugos kriterijai aiškūs ir išsamūs, suprantami? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | Techninėje specifikacijoje nurodyti aplinkosaugos kriterijai aiškūs ir išsamūs. Juos tenkinti galėsime. |  |
| 6 | Ar pirkimo sąlygose keliami ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra aiškūs? | Taip, keliami kriterijai yra aiškūs, tačiau siūlytume įtraukti ir papildomų, kliniškai naudingų punktų: Maksimali rentgeno vamzdžio srovė (mA) - 820 mA arba daugiau; Automatinis rentgeno vamzdžio įtampos parinkimas - Yra/nėra; Specializuotas (Sn) filtras paciento apšvitos mažinimui ir kontrasto didinimui tarp minkštųjų audinių ir oro - Yra/nėra; Automatinis dirbtiniu intelektu paremtas anatominių struktūrų atpažinimas - Yra/nėra. Maksimali rentgeno vamzdžio srovė – 820 mA arba daugiau Argumentas: Didesnė maksimali srovė leidžia išgauti aukštos kokybės vaizdus net ir trumpesnio skenavimo metu arba naudojant aukštesnę rezoliuciją. Tai svarbu judriems gyvūnams ar tyrimams, kuriuose reikalingas trumpas nuskaitymo laikas. Be to, didesnė srovė leidžia sumažinti triukšmą vaizde be būtinybės didinti dozę. Automatinis rentgeno vamzdžio įtampos parinkimas – yra Argumentas: Automatinė įtampos parinkimo sistema leidžia optimizuoti tyrimo parametrus kiekvienam gyvūnui individualiai. Tai padeda sumažinti naudotojo klaidų riziką, užtikrina pastovią vaizdo kokybę ir prisideda prie dozių optimizavimo (ypač kartu su automatinio dozės valdymo sistemomis). Specializuotas (Sn) filtras paciento apšvitos mažinimui ir kontrasto didinimui tarp minkštųjų audinių ir oro – yra Argumentas: Sn (alavo) filtrai leidžia pašalinti mažos energijos rentgeno fotonus, kurie neprisideda prie vaizdo formavimo, bet padidina paciento apšvitą. Šio filtro naudojimas sumažina dozę ir padidina vaizdo kontrastą, ypač tiriant krūtinės ląstą, galvos ar pilvo sritis. Tai ypač svarbu mažiems gyvūnams, kuriems jautrumas apšvitai yra didesnis. Automatinis dirbtiniu intelektu paremtas anatominių struktūrų atpažinimas – yra Argumentas: Dirbtinio intelekto algoritmai, kurie automatiškai atpažįsta anatominę struktūrą, leidžia greičiau ir tiksliau parinkti tinkamiausius skenavimo parametrus bei rekonstrukcijos protokolus. Tai padeda užtikrinti diagnostinį nuoseklumą, ypač kai KT operatorius neturi veterinarinės specializacijos. Be to, tai didina darbo efektyvumą ir trumpina pasirengimo laiką tyrimui. | Dėl tiekėjo pasiūlytų ekonominio naudingumo kriterijų - dalis jų yra įtraukti bendruose reikalavimuose (punktas 4.1, papunktis 1 „Automatinė rentgeno vamzdžio srovės ir įtampos kontrolė“) bei netiesiogiai techninio pranašumo kriterijuje (R4 > 100 kW generatorius - paprastai turi didesnę 800-1000 mA srovę). Kiti pasiūlyti kriterijai perkančiajai organizacijai nėra svarbūs, todėl nebus įtraukti. |
| 7 | Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl. | Taip, planuotume dalyvauti šiame pirkime, jei techninėje specifikacijoje būtų atlikti būtini pakeitimai, užtikrinantys lygias konkurencines sąlygas visiems tiekėjams. Esame pasirengę pateikti sprendimą, kuris pilnai atitiktų klinikinius ir technologinius reikalavimus, tačiau kai kurie šiuo metu numatyti techniniai kriterijai (pvz., srovės diapazonas nuo 10 mA ar DLR algoritmo formuluotė) šiuo metu riboja konkurenciją ir neatitinka praktinio taikymo veterinarinėje diagnostikoje. Atlikus reikalingus koregavimus, galėtume pateikti pasiūlymą, atitinkantį visus kriterijus. |  |
| 8 | Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos. | Papildomų pastabų neturime. |  |

Dalyvio Nr. 2  pastabų dėl techninės specifikacijos nagrinėjimas

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomi parametrai Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę | Perkančiosios organizacijos paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.5 | Rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas | ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 iki 650 mA | Prašome koreguoti šį parametrą sekančiai: „ne siauresnėse ribose kaip nuo 15 iki 650 mA“ Siemens Healhineers sistemos veikia diapazonuose nuo 13 mA. Mūsų planuojamo siūlyti modelio SOMATOM go.Top veikimo diapazonas yra 13-825 mA. Papildomai pateikiame keletą argumentų: Mažų srovių nepraktiškumas veterinarijoje: 10 mA srovės reikšmė nėra tinkama nei mažiems, nei didesniems gyvūnams skenuoti – esant tokiai mažai srovei, neįmanoma užtikrinti pakankamos vaizdo kokybės, ypač skenuojant trumpu laiku ar stambesnius gyvūnus (pvz., šunis). Vaizdo kokybės reikalavimai: Siekiant išvengti vaizdo triukšmo ir užtikrinti diagnostinį tikslumą, šiuolaikiniai KT aparatai paprastai naudoja vidutinio ir aukšto lygio sroves (nuo ~30 mA). Darbas 10 mA lygyje būtų netinkamas nei galvos, nei pilvo, nei krūtinės sričių tyrimams. | Perkančioji organizacija įvertino dalyvio siūlymą ir nusprendė skelbiant pirkimą pakoreguoti šį techninės specifikacijos parametrą: reikšmė bus koreguojama skelbiant pirkimą į „ne siauresnėse ribose kaip nuo 15 iki 600 mA” Išvada: Techninė specifikacija dėl šio punkto bus koreguojama. |
| 4. | Tyrimų atlikimo optimizavimo, apšvitos mažinimo ir vaizdų kokybės gerinimo technologijos: |  |  |  |
| 4.1. | Paciento apšvitą mažinančios bei vaizdo kokybę gerinančios technologijos | Ne mažiau kaip: 1. Automatinė rentgeno vamzdžio srovės ir įtampos kontrolė; 2. Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema pacientų apšvitai ir vaizdo artefaktams sumažinti; 3. Adaptyvus automatinis mA parametrų nustatymas pagal topogramą naudojant dirbtinio intelekto programą; Gilaus mokymosi (angl. deep learning) vaizdų rekonstrukcijų (angl. DLR) algoritmas. | Dėl 4.1.4 punkto (Gilaus mokymosi (angl. deep learning) vaizdų rekonstrukcijų (angl. DLR) algoritmas.) Mūsų siūlomas KT sprendimas naudoja pažangų vaizdo rekonstrukcijos algoritmą ADMIRE (Advanced Modeled Iterative Reconstruction). Nors ADMIRE formaliai nenaudoja neuroninių tinklų ar gilaus mokymosi metodų, jis atlieka analogišką funkciją – žymiai pagerina vaizdo kokybę esant mažesnei dozei ir sumažina triukšmą naudojant pažangią statistinio modeliavimo iteracinę rekonstrukciją. Kodėl ADMIRE yra analogiškas DLR: - Paskirtis identiška: Abu algoritmai (DLR ir ADMIRE) siekia to paties tikslo - pagerinti vaizdo kokybę ir sumažinti pacientui/gyvūnui tenkančią apšvitos dozę, palyginti su klasikine rekonstrukcija (pvz., FBP). - Veikimo principas – modeliuotas triukšmo mažinimas: ADMIRE naudoja kompleksinį fizikinį ir statistinį modelį, kuriuo pagrįstai sumažinamas triukšmas ir išlaikomas smulkių struktūrų kontrastas. Tai atlieka tą pačią funkciją kaip gilus mokymasis – bet ne su neuroniniais tinklais, o su tiksliai apibrėžta matematine simuliacija. - Siemens ADMIRE algoritmas yra plačiai naudojamas visame pasaulyje (taip pat ir veterinarijoje) bei įtrauktas į aukščiausio lygio KT sistemas. Tai – kliniškai patvirtintas metodas. - ADMIRE yra sertifikuotas pagal medicinos įrangos standartus (pvz., CE, FDA), kaip vaizdo kokybę gerinantis algoritmas. Jo efektyvumas buvo įrodytas klinikiniais tyrimais ir paskelbtas moksliniuose leidiniuose. - Tokią formuluotę taiko didžiausios Lietuvoje gydymo įstaigos rengiamuose KT sistemų konkursuose. Siūlymas: Prašome koreguoti punktą sekančiai: Gilaus mokymosi (angl. deep learning) vaizdų rekonstrukcijų (angl. DLR) algoritmas arba statistinio modeliavimo principu veikiantis algoritmas. | Perkančioji organizacija įvertino dalyvio siūlymą ir nusprendė skelbiant pirkimą pakoreguoti šį techninės specifikacijos parametrą į ,,Gilaus mokymosi (angl. deep learning) vaizdų rekonstrukcijų (angl. DLR) algoritmas arba statistinio modeliavimo principu veikiantis vaizdų rekonstrukcijų algoritmas“. Išvada: Techninė specifikacija dėl šio punkto bus koreguojama. |

3. DalyviO NR. 3 atsakymai į LSMU parengtą klausimyną

1 lentelė

| Eil. Nr. | Klausimas | Dalyvio nuomonė | Perkančiosios organizacijos paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Papildomų komentarų neturime |  |
| 2. | Ar Perkančiosios organizacijos pirkimo objektui suplanuota skirti lėšų suma yra pakankama ? Pirkimui skirta lėšų suma ne daugiau kaip 471.500,00 Eur be PVM. | Biudžetas pakankamas |  |
| 3. | Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Papildomų komentarų neturime |  |
| 4. | Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | Prašome patiksinti 3.11 punkto reikalavimo reikšmę nes nurodyta 170 mm skenuojam zona yra labai trumpa, tikėtina yra įsivėlusi klaida nes daugumoje KT sistemų standartinė skenavimo zona būna 1500-1700 mm arba klaidingai yra nurodyti matavimo vienetai – turėtų būti ne mm bet cm Rekomenduojame koreguoti 4.1 punkto „Paciento apšvitą mažinančios bei vaizdo kokybę gerinančios technologijos“ 4 papunktį. Kadangi skirtingi gamintojai gali nomenklatūriškai skirtingai traktuoti ir vadinti tam tikras technologijų realizacijas, ypač kai tai susiję su naujausios karto dirbtinio intelekto panaudojimo technologijomis. Siekiant išvengti klaidingos interpretacijos būtų tikslinga nurodyti šių technologijų skirtingų gamintojų naudojamus pavadinimus. Tokia praktika yra plačiai paplitus ir dažnai naudojama KT sistemų pirkimų procedūrose. Rekomenduojame 4 papunktį formuluoti sekančiai: - Gilaus mokymosi (angl. deep learning) vaizdų rekonstrukcijų (angl. DLR) algoritmas PixelShine, AiCE, TrueFidelity, Precise image, Delta ar lygiavertis technologinis algoritminis sprendimas) | Dėl 3.11 p.: Perkančioji organizacija įvertino dalyvio pateiktą pastabą ir nusprendė, kad skelbiant pirkimą techninė specifikacija dėl šios pozicijos bus pakoreguota vietoje mm nurodant cm, nes techninėje specifikacijoje įsivėlė klaida. Dėl 4.1 p.: Perkančioji organizacija atsižvelgdama į kelių dalyvių rinkoje pateiktas pastabas, nusprendė skelbiant pirkimą šią techninės specifikacijos poziciją koreguoti į „Gilaus mokymosi (angl. deep learning) vaizdų rekonstrukcijų (angl. DLR) algoritmas arba statistinio modeliavimo principu veikiantis vaizdų rekonstrukcijų algoritmas“. Išvada: skelbiant pirkimą techninė specifikacija bus pakoreguoti atsižvelgiant į tiekėjo siūlymus. |
| 5. | Ar Pirkimo sąlygų Priede Nr. 1, t. y. Techninėje specifikacijoje, aplinkosaugos kriterijai aiškūs ir išsamūs, suprantami? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | Papildomų komentarų neturime |  |
| 6. | Ar pirkimo sąlygose keliami ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra aiškūs? | Papildomų komentarų neturime |  |
| 7. | Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl. | Taip |  |
| 8. | Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos. | Papildomų komentarų neturime |  |

4. DalyviO NR. 4 atsakymai į LSMU parengtą klausimyną

1 lentelė

| Eil. Nr. | Klausimas | Dalyvio nuomonė | Perkančiosios organizacijos paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | UAB „X“ atstovauja gamintojo Philips radiologinę įrangą ir yra potencialus pirkimo dalyvis, tačiau pagal paskelbtą techninės specifikacijos projektą, negalime dalyvauti pirkime. |  |
| 2. | Ar Perkančiosios organizacijos pirkimo objektui suplanuota skirti lėšų suma yra pakankama ? Pirkimui skirta lėšų suma ne daugiau kaip 471.500,00 Eur be PVM. | Taip |  |
| 3. | Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. |  |  |
| 4. | Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | Techninė specifikacija riboja konkurenciją gamintojo Philips atžvilgiu. Žemiau pateikiame pastabas dėl techninės specifikacijos reikalavimų. Tuo atveju, jei bus atsižvelgta į visas tiekėjo pastabas, pirkime galėsime pasiūlyti KT sistemą „Incisive CT“ P.3.11. „Paciento skenuojamos zonos išilgine kryptimi diapazonas ≥ 170 mm“ Prašome atkreipti dėmesį, į klaidingai nurodytą minimalią reikšmę. 170mm arba 17 cm skenuojamos zonos neužteks net katėms ir šunims skenuoti. Visi pagrindiniai KT sistemų gamintojai, gali pasiūlyti bariatrinius stalus, kurie specifikuojami su ne mažesniu kaip 200 cm skenuojamos zonos išilgine kryptimi diapazonu, todėl toks pakeitimas neribotų konkurencijos ir būtų naudingas perkančiąjai organizacijai. Taip pat, skenuojant stambius gyvūnus, paciento skenuojamos zonos išilgine kryptimi diapazonas yra ypač svarbus parametras. Kad perkama sistema būtų universali ir pritaikoma įvairiems gyvūnams, prašome minimalų reikalavimą keisti sekančiai: „Paciento skenuojamos zonos išilgine kryptimi diapazonas ≥ 200 cm“ P.3.12. „Stalo apkrova ≥ 200 kg“ Pagal paskirtį, prietaisas perkamas smulkiems ir stambiems gyvunams. Todėl logiška būtų komplektuoti bariatrinį stalą, kuris leidžia ne mažesnę kaip 300 kg apkrovą. Pvz.: Suaugusios kiaulės svoris yra nuo 200 kg iki 300 kg ir daugiau. Poniai sveria nuo 200 kg iki 400 kg. Net ir skenuojant lengvesnius gyvūnus, bariatrinis stalas kuris yra specifikuotas didelei apkrovai bus patvaresnis, tinkamesnis pagal perkamo prietaiso paskirtį ir geriau apsaugotas nuo mechaninių gedimų. Kad perkančioji organizacija įsigytų kokybišką ir naudojimo paskirčiai optimalų prietaisą, prašome reikalavimą keisti sekančiai: „Stalo apkrova ≥ 300 kg“ P.4.1.1. „Automatinė rentgeno vamzdžio srovės ir įtampos kontrolė“ Reikalavimas riboja konkurenciją. Philips KT sistema „Incisive CT“, neturi automatinės įtampos kontrolės, dėl šio reikalavimo sistema negali būti pasiūlyta pirkime. Siekiant užtikrinti tiekėjų lygiateisiškumo principus, prašome p.4.1.1. keisti sekančiai: „Automatinė rentgeno vamzdžio srovės kontrolė“ P.4.1.3. „Adaptyvus automatinis mA parametrų nustatymas pagal topogramą naudojant dirbtinio intelekto programą“ Reikalavimas riboja konkurenciją ir yra pasikartojantis. Automatinės rentgeno vamzdžio srovės kontrolė turi būti pasiūlyta p.4.1.1. Todėl nėra pagrindo tos pačios funkcijos reikalauti du kartus (P.4.1.1 ir P.4.1.3.). Philips kompiuterinės tomografijos sistema turi automatinę srovės nustatymo funkciją priklausomai nuo paciento tiriamos srities skersmens. Taip pat kompiuterinis tomografas yra komplektuojamas su dirbtinio intelekto algoritmu „Precise Image“, kuris atsakingas už vaizdo rekonstrukcijos procesą. P.4.1.3. Reikalavimas nespecifikuoja, kokiais parametrais remiantis turi būti nustatoma srovė (mA). Todėl vien tai, kad ji nustatoma su neįvardinta „dirbtinio intelekto“ programa, nepagrindžia reikalavimo išskirtinumo ir klinikinės naudos. Todėl prašome reikalavimą šalinti arba keisti sekančiai: „Adaptyvus automatinis mA parametrų nustatymas pagal topogramą“ P.4.2. „Perfuzijos tyrimo zonos ilgis ≥ 300 mm“ Reikalavimas riboja konkurenciją. Philips KT sistema turi 40mm ilgio detektoriaus padengimą ir specifikuojama su 80mm su perfuzijos tyrimo zonos ilgiu. Reikalavimas neleidžia dalyvauti tolesniame pirkimo procese. Siekiant sudaryti lygiavertes sąlygas tiekėjams ir užtikrinti galimybę mums dalyvauti pirkime, prašome P.4.2. keisti sekančiai: „Perfuzijos tyrimo zonos ilgis ≥ 80 mm“ P.4.3. „Algoritmui skirtas automatiniam širdies tyrimo rekonstrukcijai automatiškai parenkant geriausią širdies fazę (Smart Phase, Best Phase, CardioXphase arba lygiavertis algoritmas). Būtina“ Reikalavimas riboja konkurenciją. Gamintojas Philips nekomplektuoja pilnai automatinės funkcijos geriausiai širdies fazei parinkti. Siūloma KT sistema komplektuoja automatizuotą geriausios fazės parinkimo funkciją, todėl siekiant užtikrinti tiekėjų lygiateisiškumą ir galimybę sudalyvauti pirkime, prašome reikalavimą šalinti arba keisti sekančiai: „Algoritmas skirtas automatizuotai širdies tyrimo rekonstrukcijai parenkant geriausią širdies fazę (Smart Phase, Best Phase, CardioXphase, Recon Phase arba lygiavertis algoritmas)“ Taip pat į techninę prašome įtraukti šiuos reikalavimus kompiuterinės tomografijos sistemai: 1) Vaizdų rekonstrukcijos greitis nenaudojant iteratyvių rekonstrukcijų algoritmo ≥ 70 vaizdų/s; 2) KT sistemos valdymo pultai, jautrūs lietimui, abiejose skenavimo įrenginio (gentrio) pusėse (kairėje ir dešinėje). Būtina 3) Angiografijos tyrimų programa su automatiniu kaulinio audinio pašalinimu; | Perkančioji organizacija įvertino dalyvio pateiktus siūlymus ir nusprendė: Dėl 3.11 p.: Perkančioji organizacija skelbiant Pirkimą atsižvelg į tiekėjo pastabą ir ištaisys raštvedybos klaidą - “mm” bus keičiama į “cm”. Perkančiajai organizacija nurodytas skenavimo zonos ilgis yra pakankamas. 3.11 Parametro reikšmė koreguojama į > 170 cm. Dėl 3.12 p.: Perkančioji organizacija įvertino dalyvio siūlymą ir nuspredė šio techninės specifikacijos parametro nekeisti, nes perkančiajai organizacijai yra pakankama nurodyta stalo apkrova. Dėl 4.1.1 p. ir 4.1.3.p.: Perkančioji organizacija siekia įsigyti naujausios kartos sistemą, kurioje būtų kuo platesni skenavimo protokolų parametrų pasirinkimo, apšvitos mažinimo, vaizdo kokybės gerinimo ir skenavimo greičio automatinio optimizavimo technologiniai sprendimai. Tiekėjo pasiūlyti pakeitimai nėra kaip teigia tiekėjas “tos pačios funkcijos reikalavimas du kartus” ištaisymas, o siūlomi dirbtinio intelekto algoritmai nėra tapatūs nustatytiems, todėl neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Veterinarinėje praktikoje tiriami labai skirtingi pacientai. Skirtingi gyvūnų kūno masės indeksai, audinių tankis ir plotis reikalauja: - ne tik srovės (mA) adaptacijos, - bet ir įtampos (kV) koregavimo, kad būtų užtikrintas tinkamas fotonų skvarbumas ir optimalus vaizdo kontrastas. Automatinė kV kontrolė (kartu su mA) leidžia sistemai: - parinkti optimalų skvarbumą atsižvelgiant į audinių storį, - užtikrinti kokybišką vaizdą su minimalia doze (ypač svarbu mažiems gyvūnams). Tik mA valdymas nepakanka – esant netinkamai įtampai gali būti: - per mažas kontrastas, - per didelė dozė, - artefaktai dėl nepakankamo fotonų prasiskverbimo. Veterinarijoje dažnai dirba ne radiologai, o bendrosios praktikos specialistai – jie gali neturėti specifinių žinių, kaip optimizuoti rankinius ekspozicijos parametrus. Automatinė mA ir kV kontrolė leidžia aparatui adaptuotis prie paciento be žmogiškojo faktoriaus klaidų: - sumažina pereksponavimo ar nepakankamo eksponavimo tikimybę; - taupo laiką; - apsaugo personalą ir gyvūną nuo nereikalingos spinduliuotės. Reikalavimas, kad KT įranga turėtų automatinę tiek mA, tiek kV kontrolę, yra būtinas: - dėl labai įvairių veterinarinių pacientų, - dėl vaizdo kokybės optimizavimo, - dėl spinduliuotės dozės sumažinimo, - dėl klaidų tikimybės mažinimo klinikinėje praktikoje, - ir dėl atitikimo šiuolaikiniams technologijų standartams. Tai ne ribojantis, o funkciškai būtinas reikalavimas. Perkančiosios organizacijos duomenimis rinkoje yra mažiausiai 3 gamintojai atitinkantys šį parametrą, todėl 4.1 punkto reikalavimai nebus keičiami. Dėl 4.2. p.: Perkančioji organizacija siekia įsigyti naujausios kartos sistemą, kurioje būtų kuo platesnės tyrimų galimybės tinkančios ne tik kasdieniniams bet ir moksliniams tyrimams. Tiriami subjektai dėl savo anatominių savybių gali reikalauti kuo platesnio perfuzijos zonos ilgio. Perkančiosios organizacijos duomenimis rinkoje yra mažiausiai 3 gamintojai atitinkantys šį parametrą, todėl 4.2 punkto reikalavimai nebus keičiami. Dėl 4.3. p.: Perkančioji organizacija siekia įsigyti naujausios kartos sistemą, kurioje būtų kuo platesni skenavimo protokolų parametrų pasirinkimo, vaizdo kokybės gerinimo ir skenavimo greičio automatinio optimizavimo technologiniai sprendimai. Tai ypatingai aktualu atliekant širdies tyrimus, kurių vaizdo kokybė ir vaizduose atsirandantys judesio artefaktai tiesiogiai priklauso nuo tinkamiausio širdies fazės automatinio parinkimo. Tiekėjo pasiūlyti pakeitimai nėra lygiaverčiai nustatytiems, tai yra tiekėjas siūlo prastesnės kokybės funkciją, todėl neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Perkančiosios organizacijos duomenimis rinkoje yra mažiausiai 3 gamintojai atitinkantys šį parametrą, todėl 4.3 punkto reikalavimai nebus keičiami Dėl papildomų reikalavimų: Tiekėjo pasiūlyti techninės specifikacijos papildymai - „1) Vaizdų rekonstrukcijos greitis nenaudojant iteratyvių rekonstrukcijų algoritmo ≥ 70 vaizdų/s; 2) KT sistemos valdymo pultai, jautrūs lietimui, abiejose skenavimo įrenginio (gentrio) pusėse (kairėje ir dešinėje). Būtina 3) Angiografijos tyrimų programa su automatiniu kaulinio audinio pašalinimu;“ perkančiajai organizacijai nėra svarbūs, o siekiant užtikrinti kuo didesnę konkurenciją nebus įtraukti. |
| 5. | Ar Pirkimo sąlygų Priede Nr. 1, t. y. Techninėje specifikacijoje, aplinkosaugos kriterijai aiškūs ir išsamūs, suprantami? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. |  |  |
| 6. | Ar pirkimo sąlygose keliami ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra aiškūs? | Alternatyviai, siūlome į pasiūlymo vertinimą įtraukti šiuos ekonominio naudingumo kriterijus: R1) Rentgeno vamzdžio anodo šiluminė talpa ≥ 8 MHU; 1) Šis parametras yra vienas svarbiausių vertinant tikėtiną rentgeno vamzdžio ilgaamžiškumą. Rentgeno vamzdžio šiluminė talpa apibrėžia, kokį kiekį šilumos saugiai gali sukaupti ši sistemos dalis ir apsisaugoti nuo perkaitimo, pvz. dingus elektros maitinimui ar vamzdžio aušinimui (Turint omenyje, kad perkančioje įstaigoje galimi elektros sutrikimai, svarbu užtikrinti, kad būtų įsigyjamas prietaisas su patvariu rentgeno vamzdžiu). 2) Šiluminė vamzdžio talpa yra reikšminga ekonomine prasme. Rentgeno vamzdis yra viena brangiausių sistemos dalių (vertė ~150-200 tūkst. EUR), kuri dėvisi. Kai kurių gamintojų rentgeno vamzdžius tenka keisti kas du metus, todėl siūlome į kriterijų vertinimą įtraukti parametrą, kuris gali užtikrinti ilgesnį tarnavimo laiką. R2) Maksimalus išilginis paciento stalo judėjimo greitis ≥ 300 mm/s; (Gyvunams, kuriems KT tyrimai atliekami su anestezija, svarbu turėti galimybę greitai pozicionuoti ir atlikti skenavimą bei sutrumpinti bendrą procedūros trukmę). R3) KT vaizdų rekonstrukcijos greitis nenaudojant dirbtinio intelekto algoritmų ≥ 80 vaizdų/sek.; (Vaizdų rekonstrukcijos greitis sutrumpina laiką tarp skenavimo ir vaizdų peržiūros. Didelis rekonstrukcijos greitis gali sutrumpinti tyrimo trukmę ir padidinti pacientų pralaidumą. Parametras itin aktualus atvejais, kuomet reikalingi skubūs rezultatai ir atitinkamų sprendimų priėmimas). R4) Iš anksto nustatyti protokolai, apibrėžiantys tikėtinus smegenų vaizdų serijos rezultatus. Automatinis simetrinės smegenų serijos lygiagrečios orbitalinei (OML) linijai, generavimas (Funkcija palengvina darbo eigą ir sutrumpina tyrimų trukmę, padidina pacientų pralaidumą). R5) Siūlomos sistemos rentgeno vamzdžiui suteikiama ≥ 60 mėnesių garantija; Rentgeno vamzdis yra viena brangiausių sistemos dalių (~200 tūkst. EUR), kuri dėvisi ir jos keitimas sumažina ligoninės biudžetą, numatytą kitoms reikmėms. Dėl itin didelės rentgeno vamzdžio vertės ir ekonominės naudos pirkėjui, prašome parametro lyginamąjį svorį įvertinti atitinkamai, vertinant tai jog daugumos gamintojų komplektuojamų vamzdžių gedimai yra pasikartojantys periodiškai bent kas 2 metus. PO tokiu būdu galėtų sutaupyti vidutiniškai bent 200.000 EUR įrangos eksploatacijos kaštų pasibaigus minimalios garantijos laikotarpiui). | Perkančioji organizacija įvertino Tiekėjo siūlymus ir informuoja, kad Teikėjo pasiūlyti ekonominio naudingumo kriterijai perkančiajai organizacijai nėra svarbūs, todėl nebus įtraukti skelbiant Pirkimą. |
| 7. | Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl. | Jei bus atsižvelgta į visus prašomus techninės specifikacijos pakeitimus, galėsime dalyvauti pirkime ir pasiūlyti KT sistemą Philips „Incisive CT“ |  |
| 8. | Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos. |  |  |

5. DalyviO NR. 5 atsakymai į LSMU parengtą klausimyną

1 lentelė

| Eil. Nr. | Klausimas | Dalyvio nuomonė | Perkančiosios organizacijos paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Prašytume paaiškinti 2.1.6. punktą „Turi būti galima siūlomoje sistemoje papildomai įdiegti intervencinės radiologijos modulį“. Ar kaip intervencinės radiologijos modulis yra laikoma „Continuous CT (CCT)“skenavimo režimas, kurio metu vykdomas prailgintas skenavimas žemos dozės režimu, kai atliekama biopsija, ar intervencinės radiologijos modulis apibrėžiamas kaip nors kitaip/ Ar ši opcija būtų užsakoma įdiegta gamykliškai, ar norima, kad modulį būtų galima įsigyti papildomai vėliau, kai tam atsiras poreikis? | Perkančioji organizacija paaiškina: Šiuo punktu apibrėžiamas reikalavimas, kad tiekėjų siūlomos sistemos palaikytų, tai yra turėtų galimybę sukomplektuoti integruotą intervencinės radiologijos modulį. Paprastai tokiai funkcijai atlikti tyrimo patalpoje ant lubinių laikiklių (alkūnių) montuojami vaizdo monitorius (-iai), kurių padėtis gali būti keičiama pagal intervenciją atliekančio specialisto poreikius. Pastaruosiuose vaizdo monitoriuose rodomas skenuojamas vaizdas. Prie paciento stalo arba sistemos gentrio montuojamas skenavimo parametrų valdymo ekranas, komplektuojami ekspozicijos pedalai bei kiti priedai. Sistemoje įdiegiama programinis intervencinės radiologijos modulis bei specifiniai skenavimo protokolai. Teikiant pasiūlymą intervencinės radiologijos modulis neturi būti komplektuojamas, sistema turi turėti galimybę praplėsti sistemos funkcijas šiuo moduliu. |
| 2. | Ar Perkančiosios organizacijos pirkimo objektui suplanuota skirti lėšų suma yra pakankama ? Pirkimui skirta lėšų suma ne daugiau kaip 471.500,00 Eur be PVM. |  |  |
| 3. | Ar sutarties projekte nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. |  |  |
| 4. | Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. |  |  |
| 5. | Ar Pirkimo sąlygų Priede Nr. 1, t. y. Techninėje specifikacijoje, aplinkosaugos kriterijai aiškūs ir išsamūs, suprantami? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | Priede nr. 1 nurodoma, kad „aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti ne tik tinkamo naudojimosi įranga aspektai, bet ir įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 5 (penkis) Pirkėjo specialistus, ne trumpiau kaip 80 valandų.“ Tačiau galiojančios minėto dokumento redakcijos papunktis 4.4.4.2. nurodo taip: „4.4.4.2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių.“ Minėtas dokumentas nenurodo 80 val. trukmės aplinkosauginių apmokymų vykdymo. Siūlytume taikyti aplinkosauginius kriterijus, nurodytus minimo dokumento 4.4.4.4. papunktyje: „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, o apmokymai galėtų būti vykdomi tinkamam naudojimuisi įsigyt įranga, jų metu būtų galima skirti dėmesio ir parametrų reguliavimo, tikslinimo, režimų pasirinkimo ir kt. klausimams. | Perkančioji organizacija aplinkosaugos kriterijus nustato įvertinusi perkamą objektą ir vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas). Perkančioji organizacija nustatė jos nuomone labiausiai tinkančius, neribojančius konkurencijos aplinkos apsaugos kriterijus perkamoms prekėms numatytus tvarkos aprašo 4.4.4.2 papunktyje (t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti ne tik tinkamo naudojimosi įranga aspektai bet ir įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 5 (penkis) Pirkėjo specialistus, ne trumpiau kaip 80 valandų.) ir 4.4.4.4. papunktyje (,,<...>nes perkama įranga yra ilgaamžė t. y. tinkama naudoti daug kartų, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos. <...>“). Tvarkos aprašo 4.4.4.2 papunktyje yra suformuluotas bendrinis aplinkosaugos reikalavimas, tačiau perkančioji organizacija pati jį gali sukonkretinti, atsižveldama į perkamą objektą ir perkančiosios organizacijos poreikius. |
| 6. | Ar pirkimo sąlygose keliami ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra aiškūs? | Manytume, kad kriterijai R1, R2, R3 yra parinkti tendencingai, sudarant palankesnes galimybes konkuruoti vienam iš potencialių tiekėjų. | Perkančiosios organizacijos duomenimis rinkoje yra mažiausiai 3 gamintojai atitinkantys keliamus reikalavimus. |
| 7. | Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl. |  |  |
| 8. | Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos. |  |  |

- IŠVADOS

  - Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: rinkos dalyviai informuoti apie ketinimą ateityje vykdyti pirkimą, dalyviai susipažino su pirkimo dokumentų projektu ir pateikė atsakymus, bei pastabas.

  - Rinkos konsultacijoje sudalyvavo 5 (penki) dalyviai, kurie atsakė į rinkos konsultacijos klausimyno klausimus ir pateikė atsakymus, taip pat gautos pastabos, kurios skelbiant pirkimą bus aptariamos ir įvertinamos.

  - Susitikimas su dalyviais nebus organizuojamas.

  - Rinkos konsultacija yra užbaigiama.

Rinkos konsultacijos CVP IS Nr. 3185847, prieiga: https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=3185847

https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/del-nacionalinio-saugumo-reikalavimu-taikymo-pirkimuose/

https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/del-nacionalinio-saugumo-reikalavimu-taikymo-pirkimuose/