| RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo objekto pavadinimas | VšĮ „Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras“ II lygio paslaugoms teikti medicininės įrangos pirkimas |  |  |
| RDK paskelbimo data ir numeris | 2025-04-28 ID2412417 |  |  |
| RDK vykdyta šiuo būdu | CVP IS |  |  |
| INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS |  |  |  |
| Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius |  | 5 dalyviai | 10 pirkimo objekto dalis – Gyvybinių parametrų sekimo monitorius (10 vnt |

|  |  | 1 dalyvis | 13 dalyvis | 14 dalyvis | 15 dalyvis | 16 dalyvis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas |
| 1. | Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktas technines specifikacijas? | Taip, jei bus atliktos siūlomos korekcijos. | Planuojame dalyvauti 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 p.d. Prašome atsižvelgti į 3, 6, 7, 11 pirkimų dalių techninės specifikacijos pakeitimus. | 8,9,10,12 pirkime dalyvaus | Taip, dalyvautumėmė pirkime ir teiktume pasiūlymus pirkimo dalims nr.: 6,7,8,9,10, jeigu būtų atsižvelgta į pastabas pateikiamas šioje lentelėje ir techninės psecifikacijos projekte, pateikiamame su šia lentele |  |
| 2. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninių specifikacijų projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) | Turime, pažymėta techninėse specifikacijose. |  |  |  |  |
| 3. | Maksimali planuojama pirkimo vertė pagal pirkimo objekto dalis: 10 pirkimo objekto dalis – Gyvybinių parametrų sekimo monitorius (10 vnt.) – 42000,00 Eur be PVM; Ar galėtumėte pasiūlyti perkamas prekes neviršijant nustatytų kainų? | Galėtume pasiūlyti aukščiausios kokybės prekes už nustatyą biudžetą. |  |  | 9 ir 10 pirkimo dalys – rekomenduotume sujungti šias pirkimo dalis į vieną pirkimo dalį. Visų mums žinomų gamintojų centrinės pacientų stotys yra suderinamos tiktai su to paties gamintojo pacineto gyvybinių funkcijų monitoriais. Nėra techninės galimybės, kad prie gamintojo A būtų galima prijungti gamintojo B paciento monitorius jų matuojamų parametrų perdavimui į pacientų stebėjimo postą. Tikslu įsigyti norimą funkcionalumą užtikrinančią įrangą prašome sujungti šias pirkimo dalis į vieną, nurodant, kad siūlomi monitoriai arba centrinė stotis būtų suderinami tarpusavyje. Reikalavimo nekeičiant nebus pasiektas pirkimo tikslas ir įsigyta centirnė stotis negalės būti naudojama pagal paskirtį. Centrinės stoties specifikaicijoje įrašyti, kad „siūloma centrinė stotis būtų suderinama su siūlomais paciento monitoriais“ nepakanka, kadangi pirkimo vykdymo metu dar nebus aišku kokio gamintojo paciento monitoriai bus pasiūlyti ir laimės šią pirkimo dalį. |  |
| 4. | Kokio gamintojo bei modelio prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus (esamos redakcijos arba atlikus Jūsų pasiūlytus reikalavimų pakeitimus), galėtumėte pasiūlyti konkrečioje pirkimo objekto dalyje? (prašome pateikti nuorodą (-as) į technines charakteristikas ir/arba pateikti gamintojo dokumentaciją; pageidautina, kad nurodytumėt taip pat ir preliminarią siūlomos prekės vieneto kainą be PVM). | 10 pirkimo dalyje galime pasiūlyti EDAN iV12 paciento monitorius |  |  | 9. Draeger CMS, preliminari kaina be PVM 8.000, Eur. 10. Draeger Vista 120S, preliminari kaina be PVM 42.000,00 Eur. |  |
| 5. | Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija siūlomai prekei (jos komplektuojamoms dalims)? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? | Standartinė garantija - 24 mėnesiai Garantijos pratęsimas metams – 15-20 proc. Perkamo produkto kainos. |  |  | 36 mėn. |  |
| 6. | Koks galėtų būti terminas prekių pristatymui? | 2 mėnesiai |  |  | 12-14 sav. 6 pirkimo daliai 10-12 sav. 7,8,9,10 pirkimo dalims |  |
| 7. | Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo", atitinka Jūsų įmonės siūlomos priemonės? Kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu? | Turime visus atitikimo dokumentus |  |  | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). |  |
| 8. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti) | - |  |  | Kitų pastabų ir pastebėjimų - neturime |  |

|  |  |  | 1 dalyvis | 13 dalyvis | 14 dalyvis | 15 dalyvis | 16 dalyvis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |  |
|  | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Reikalavimai monitoriaus maitinimo šaltiniams: | 1. 230 V ±10%, 50 Hz elektors tinklas; 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius), aparato veikimo laikas maitinant iš šio šaltinio ≥ 420 min. | Taip | Nepateikia pastabų techninėje specifikacijoje | Nepateikia pastabų techninėje specifikacijoje | Nepateikia pastabų techninėje specifikacijoje |  |
| 2. | Reikalavimai monitoriaus ekranui: | 1. Spalvotas, TFT, ≥ 12“ (30 cm) 2. Monitoriaus valdymas sensoriniame ekrane ir parametrų nustatymų rankenėlės pagalba; 3. Maksimalus kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 10; 4. Monitoriaus svoris – ≤ 5 kg. | 2. Monitoriaus valdymas sensoriniame ekrane arba parametrų nustatymų rankenėlės pagalba; |  |  |  |  |
| 3. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis ir perspėjimo signalizacija: | 1. Atminties trukmė (trendai) ≥ 72 val. 2. Trumpos iki 1 val. trukmės trendų lentelės su ≤ 1 s rezoliucija; 2. Atminties talpa ≥ 100 neinvazinio kraujospūdžio matavimų ir ≥ 100 aliarmų ir įvykių 3. Perspėjimo signalizacija: garsinė ir vizuali | 1. Atminties trukmė (trendai) ≥ 2400 val. 2. Trumpos iki 1 val. trukmės trendų lentelės su ≤ 1 min rezoliucija; 2. Atminties talpa ≥ 1200 neinvazinio kraujospūdžio matavimų ir ≥ 1000 aliarmų ir įvykių 3. Perspėjimo signalizacija: garsinė ir vizuali |  |  |  | 3.2. Nėra prasmės trendų informacijos matyt dažniau nei 5 sekundės, kuomet yra stebima matuojamų parametrų dinamika. 5 sekundės pakankamos kūdikiams, kuriu klinikinė situacija gali keistis greičiau, o suaugusiems tinka 30 sekundžių, kuriu būsena keičiasi dažniausiai palaipsniui. Detaliai duomenų peržiūrai yra naudojama “pilna peržiūra” angl. full disclosure, kurios dėka galima matyti nuolatinį duomenų stebėjimo grafiką bei skaitines reikšmes ir platesniame diapazone nei 1 valanda. Reikalavimą laikome pertekliniu ir prašome koreguoti: 2. Trumpos ne mažiau kaip 1 val. trukmės trendų lentelės su ≤ 5 s rezoliucija; |
| 4. | Monitoriaus funkcinės savybės | 1. Integruota rankena monitoriaus pernešimui; 2. Greitos prieigos klavišai; 3. Galimybė pasirinkti tiktai skaitinę matuojamų parametrų išraišką ekrane; 4. Integruotas spausdintuvas; 5. Galimybė monitorių prijungti prie suderinamos centrinės monitoravimo stoties tinklo kabeliu ir/arba bevieliu būdu; 6. Monitoriaus ir kitų medicininių prietaisų sujungimo galimybė, kitų prietaisų matuojamų parametrų, kreivių, kilpinių kreivių atvaizdavimui monitoriaus ekrane; 7. Galimybė prisijungti prie kito, tame pačiame tinkle esančio, paciento monitoriaus 8. Nakties režimas, pasirinkus kurį, automatiškai išjungiami klavišų paspaudimo, širdies susitraukimus ir pulsą lydintys garsiniai signalai, sumažinamas ekrano apšvietimo ir aliarmų pranešimų garso lygis iki minimalaus galimo | 6. Monitoriaus ir kitų medicininių prietaisų sujungimo galimybė, kitų prietaisų matuojamų parametrų, kreivių, kilpinių kreivių atvaizdavimui monitoriaus ekrane; - pritaikyta konkrečiam gamintojui, siūlome šalinti. 7. Galimybė prisijungti prie kito, tame pačiame tinkle esančio, paciento monitoriaus pritaikyta konkrečiam gamintojui, siūlome šalinti 8. Nakties režimas, pasirinkus kurį, automatiškai išjungiami klavišų paspaudimo, širdies susitraukimus ir pulsą lydintys garsiniai signalai, sumažinamas ekrano apšvietimo ir aliarmų pranešimų garso lygis |  |  |  | 3.2. Nėra prasmės trendų informacijos matyt dažniau nei 5 sekundės, kuomet yra stebima matuojamų parametrų dinamika. 5 sekundės pakankamos kūdikiams, kuriu klinikinė situacija gali keistis greičiau, o suaugusiems tinka 30 sekundžių, kuriu būsena keičiasi dažniausiai palaipsniui. Detaliai duomenų peržiūrai yra naudojama “pilna peržiūra” angl. full disclosure, kurios dėka galima matyti nuolatinį duomenų stebėjimo grafiką bei skaitines reikšmes ir platesniame diapazone nei 1 valanda. Reikalavimą laikome pertekliniu ir prašome koreguoti: 2. Trumpos ne mažiau kaip 1 val. trukmės trendų lentelės su ≤ 5 s rezoliucija; |
| 5. | Monitoruojami parametrai: | 1. EKG multi-derivacinis kanalas 2. Respiracinis kanalas 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4. Temperatūra - ≥ 2 kanalai 5. Neinvazinis kraujospūdis -1 kanalas 6. SpO2 - 1 kanalas 7. Galimybė prijungti O2, CO2 ir anestetinių dujų koncentracijos matavimo modulį |  |  |  |  |  |
| 6. | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui: | 1. EKG derivacijos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 2. Signalo atsistatymo trukmė po defibriliatoriaus iškrovos ≤ 5 s; 3. Širdies susitraukimų dažnio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 15 - 350 k/min; 4. Pasirenkamas EKG kreivės slinkimo greitis ne siauresniame kaip: 6.25-50 mm/s diapazone 5. ≥ 15 tipų aritmijų atpažinimas 6. ≥ 7 EKG kreivių stebėjimas vienu metu | 5. ≥ 30 tipų aritmijų atpažinimas 6. ≥ 12 EKG kreivių stebėjimas vienu metu |  |  |  |  |
| 7. | Reikalavimai respiraciniam kanalui: | 1. Matuojamas kvėpavimo dažnis (ne siauresnis už nurodytą) 5 - 120 k/min. 2. Matavimo paklaida 6 - 120 k/min diapazone ± 2 k/min. |  |  |  |  | Prašome keisti taip: ,,Matavimo paklaida 6 - 120 k/min diapazone , ne didesnė kaip ± 2 k/min.“ |
| 8. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: | 1. Temperatūros matavimo diapazonas (ne siaurenis už nurodytą) 20 – 45C. 2. Matavimo paklaida, neįskaitant jutiklio paklaidos, ne didesnė kaip 0,1C |  |  |  |  |  |
| 9. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui: | 1. Maksimalus slėgis manžetėje automatiškai apribojamas priklausomai nuo pasirinktos paciento amžiaus kategorijos; 2. Kraujospūdžio matavimo diapazonas suaugusiems (ne siauresnis už nurodytą) 10-270 mmHg; 3. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai automatinis, rankinis ir besitęsiantis. 4. Automatiniame režime matavimai atliekami ne siauresniame intervale kaip nuo 1 iki 360 min; 5. Besitęsiančiame režime 5 min. laikotarpyje matavimai atliekami kas 5 s intervalu; 6. Kraujospūdžio matavimo duomenys pateikiami atskirai sistolinis, diastolinis ir vidurinis kraujospūdis. | 1. Maksimalus slėgis manžetėje automatiškai apribojamas priklausomai nuo pasirinktos paciento amžiaus kategorijos – siūlome šalinti, pritaikytas konkrečiam gamintojui |  |  |  | Prašome šalinti 9.5 reikalavimą. |
|  | Nuolatinis raujospūdžio matavimas | Atliekamas nenaudojant manžetės (SpO2 kanalo ir EKG pagalba) | Toks sprendimas yra itin universalus ligoninės darbe, siūlome įtraukti šį parametrą |  |  |  |  |
| 10. | Reikalavimai SpO2 kanalui: | 1. SpO2 matavimo diapazonas ≤ 40 - 100 ; 2. Matavimo paklaida ne didesnė kaip 3,0 diapazone 70-100 su komplektuojamu SpO2 jutikliu; 3. ŠSD matavimo diapazonas pagal SpO2 (ne siauresnis už nurodytą) 20 – 300 k/min. |  |  |  |  |  |
| 11. | Monitoriaus atsparumo skysčiams klasė | Ne blogesnė kaip IPX1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Monitorių komplektacija: | 1.Daugkartinio naudojimo laidas 5-iems EKG elektrodams prijungti – 1 vnt. 2.Vienkartinio naudojimo laidas 5-iems EKG elektrodams prijungti – 5 vnt. 3. Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (Nellcor arba Masimo technologija) – 1 vnt. 4. Daugkartinio naudojimo temperatūros matavimo daviklis suaugusiam – 1 vnt. 5. Daugkartinio naudojimo temperatūros matavimo daviklis vaikui – 1 vnt. 6. Daugkartinio naudojimo manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui skirtos suaugusiam– 3 vnt. (skirtingo dydžio manžetės) 7.Daugkartinio naudojimo mažetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui skirtos vaikams – 2 vnt. (skirtingo dydžio) 8.Daugkartinio naudojimo žarnelė, tinkama visų punktuose nr. 12.6 ir 12.7 išvardintų manžečių prijungimui prie monitoriaus – 1 vnt. | 3. Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (Nellcor, Masimo arba kita suderinama su monitoriumi technologija) – 1 vnt. |  |  |  |  |

APIBENDRINIMAI, IŠVADOS:

- 15 dalyvis siūlo sujungti į vieną pirkimo dalį – 9 (Centrinis monitoriavimo postas ) ir 10 (Gyvybinių parametrų sekimo monitorius)  pirkimo dalis- siūlymą tenkiname 9 – 10 pirkimo dalis sujungiame į vieną pirkimo dalį.

- 1 dalyvis pateikia siūlymus dėl techninės specifikacijos 2,3,4,6,7, 9,12 punktų reikalavimų, 16 dalyvis pateikia siūlymus dėl 3.7.9 punktų reikalavimų – dalyvių siūlymus tenkiname arba tenkiname iš dalies ir šiuos techninės specifikacijos punktus išdėstome taip:

| 2. | Reikalavimai monitoriaus ekranui: | 1. Spalvotas, TFT, ≥ 12“ (30 cm) 2. Monitoriaus valdymas sensoriniame ekrane arba parametrų nustatymų rankenėlės pagalba; 3. Maksimalus kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 10; 4. Monitoriaus svoris – ≤ 5 kg. |
| --- | --- | --- |
| 3. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis ir perspėjimo signalizacija: | 1. Atminties trukmė (trendai) > 72 val. 2. Trumpos iki 1 val. trukmės trendų lentelės su ≤ 1 min rezoliucija; 2. Atminties talpa > 100 neinvazinio kraujospūdžio matavimų ir > 100 aliarmų ir įvykių 3. Perspėjimo signalizacija: garsinė ir vizuali |
| 4. | Monitoriaus funkcinės savybės | 1. Integruota rankena monitoriaus pernešimui; 2. Greitos prieigos klavišai; 3. Galimybė pasirinkti tiktai skaitinę matuojamų parametrų išraišką ekrane; 4. Integruotas spausdintuvas; 5. Galimybė monitorių prijungti prie suderinamos centrinės monitoravimo stoties tinklo kabeliu ir/arba bevieliu būdu; 6. Nakties režimas, pasirinkus kurį, automatiškai išjungiami klavišų paspaudimo, širdies susitraukimus ir pulsą lydintys garsiniai signalai, sumažinamas ekrano apšvietimo ir aliarmų pranešimų garso lygis |
| 6. | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui: | 1. EKG derivacijos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 2. Signalo atsistatymo trukmė po defibriliatoriaus iškrovos ≤ 5 s; 3. Širdies susitraukimų dažnio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 15 - 350 k/min; 4. Pasirenkamas EKG kreivės slinkimo greitis ne siauresniame kaip: 6.25-50 mm/s diapazone 5. >15 tipų aritmijų atpažinimas 6. > 7 EKG kreivių stebėjimas vienu metu |
| 7. | Reikalavimai respiraciniam kanalui: | 1. Matuojamas kvėpavimo dažnis (ne siauresnis už nurodytą) 5 - 120 k/min. 2. Matavimo paklaida 6 - 120 k/min diapazone , ne didesnė kaip ± 2 k/min |
| 9. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui: | 1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas suaugusiems (ne siauresnis už nurodytą) 10-270 mmHg; 2. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai automatinis, rankinis ir besitęsiantis. 3. Automatiniame režime matavimai atliekami ne siauresniame intervale kaip nuo 1 iki 360 min; 4. Besitęsiančiame režime 5 min. laikotarpyje matavimai atliekami kas 1-5 s intervalu; 5. Kraujospūdžio matavimo duomenys pateikiami atskirai sistolinis, diastolinis ir vidurinis kraujospūdis. |
|  | Nuolatinis kraujospūdžio matavimas | Atliekamas nenaudojant manžetės (SpO2 kanalo ir EKG pagalba) |
| 12. | Monitorių komplektacija: | 1.Daugkartinio naudojimo laidas 5-iems EKG elektrodams prijungti – 1 vnt. 2.Vienkartinio naudojimo laidas 5-iems EKG elektrodams prijungti – 5 vnt. 3. Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (Nellcor, Masimo arba kita suderinama su monitoriumi technologija) – 1 vnt. 4. Daugkartinio naudojimo temperatūros matavimo daviklis suaugusiam – 1 vnt. 5. Daugkartinio naudojimo temperatūros matavimo daviklis vaikui – 1 vnt. 6. Daugkartinio naudojimo manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui skirtos suaugusiam– 3 vnt. (skirtingo dydžio manžetės) 7.Daugkartinio naudojimo mažetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui skirtos vaikams – 2 vnt. (skirtingo dydžio) 8.Daugkartinio naudojimo žarnelė, tinkama visų punktuose nr. 12.6 ir 12.7 išvardintų manžečių prijungimui prie monitoriaus – 1 vnt. |