TIEKĖJŲ KLAUSIMAI / SIŪLYMAI / PASTABOS DĖL

VšĮ VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos rinkos konsultacijos Nr. 3347882 „NVP-70508 Reagentai ir papildomos priemonės biochemijos tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu PD RK“ dėl pirkimo dokumentų projekto

Gautos suinteresuotų rinkos dalyvių pastabos:

| Reikalaujami techniniai parametrai |  | Tiekėjų pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrangos reikalavimų 3 p. Įrangos našumas: Ne mažiau kaip 200 fotometrinių tyrimų/val., ne mažiau kaip 120 tyrimų/val. elektrolitų tyrimų. | Prašome koreguoti šį techninės specifikacijos punktą taip, kad našumas būtų nurodomas bendru tyrimų skaičiumi per valandą, o ne išskaidomas pagal tyrimų pobūdį (pvz., fotometriniai, elektrolitų tyrimai). Tokiu būdu tiekėjams būtų suteikta daugiau lankstumo siūlyti optimalius sprendimus, atitinkančius bendrą laboratorijos darbo poreikį, neapribojant pagal atskirų metodų našumo ribas. Tai supaprastintų pasiūlymų vertinimą, kadangi bendras našumo rodiklis leidžia aiškiau įvertinti analizatoriaus efektyvumą, neliečiant kiekvieno tyrimų tipo atskirai. Tuo pačiu tai geriau atspindėtų realią laboratorijų praktiką, kurioje dažnai atliekami mišrūs tyrimai, o šiuolaikiniai analizatoriai geba vienu metu atlikti skirtingų metodų tyrimus. Reikalavimo detalizavimas pagal metodus dirbtinai apriboja pasiūlymų įvairovę, sumažinti konkurenciją ir neparodyti tikrojo analizatoriaus darbo efektyvumo. | Našumo detalizavimas pagal tyrimų pobūdį (pvz., fotometriniai, elektrolitų tyrimai) yra būtinas ir pagrįstas dėl šių priežasčių: - Skirtingas tyrimų atlikimo laikas Elektrolitų tyrimai paprastai atliekami greičiau nei fotometriniai, todėl analizatorius, galintis per valandą atlikti daug elektrolitų, gali turėti ženkliai mažesnį fotometrinių tyrimų našumą. Pastarieji yra svarbiausi mūsų įstaigai dėl jų apimties ir reikšmės diagnostiniame procese. Būtent todėl mūsų poreikius tiksliau atspindi našumo vertinimas pagal metodų pobūdį, o ne bendras tyrimų kiekis. - Darbo efektyvumo įvertinimas Bendras tyrimų skaičius neparodo analizatoriaus efektyvumo pagal konkrečias klinikines sritis. Tik detalizuotas našumo nurodymas leidžia objektyviai palyginti tiekėjų siūlomus sprendimus pagal aktualiausias tyrimų grupes. - Konkurencijos neužtikrinimas Tiekėjų konkurencija nėra ribojama – rinkoje yra daug įvairių modelių, galinčių užtikrinti tinkamą tiek fotometrinių, tiek elektrolitų tyrimų atlikimo našumą. Todėl reikalavimo išskaidymas neužkerta kelio pasiūlymams, o priešingai – padeda užtikrinti, kad įstaiga įsigytų labiausiai jos poreikius atitinkantį įrenginį. Specifikacija suformuota remiantis objektyviais darbo organizavimo poreikiais ir siekiu užtikrinti racionalų lėšų panaudojimą. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, reikalavimas dėl įrangos našumo keičiamas nebus. |
| 2. | Įrangos reikalavimų 7 p. Mėginių talpa: Vienu metu galima įdėti ne mažiau kaip 50 mėginių. | Siūlome reikalavimą pakoreguoti į: „Vienu metu galima įdėti ne mažiau kaip 40 mėginių" Dalis analizatorių yra optimizuoti darbui su mažesniu, bet greitai rotuojančiu mėginių kiekiu, todėl nereikalauja didelio fizinio mėginių laikymo talpumo. Mėginiai dažniausiai yra paruošiami prieš dedant į analizatorių, todėl nėra būtinybės juos visus laikyti analizatoriuje vienu metu. Įprasta laboratorinė praktika – mėginius krauti palaipsniui, o ne visą kiekį vienu metu, pavyzdžiui, 50 mėginių. Tokio lygio talpos reikalavimas neproporcingai riboja konkurenciją, eliminuodamas pažangesnius modernius įrenginius, kurie kitaip atitinka visus kokybinius ir funkcinius reikalavimus. Toks apribojimas prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo nediskriminavimo ir proporcingumo principams, numatytiems įstatymo 6 straipsnyje. Prašome atsižvelgti į siūlomą pakeitimą ir užtikrinti konkurencinį neutralumą. | Reikalavimas suformuluotas atsižvelgiant į įstaigos darbo organizavimo principus ir naudojamos informacinės sistemos (LIS) ypatumus: - Praktinis darbo organizavimas ir personalo darbo optimizavimas Standartiniame mėginių stovelyje telpa 50 mėginių, todėl galimybė vienu metu įdėti visą stovą į analizatorių leidžia sklandžiai ir greitai organizuoti darbą. Tuo tarpu mėginių skaidymas stoveliuose, jų palaipsnis dėjimas ar papildymas mažesnėmis porcijomis ne tik didina personalo darbo krūvį, bet ir reikalauja daugiau laiko bei fizinių manipuliacijų prie analizatoriaus. Tai nesuderinama su racionalaus darbo organizavimo principais, ypač didesnio mėginių srauto laikotarpiu. - Techniniai ribojimai dėl LIS sąsajų Įstaigoje naudojama laboratorinė informacinė sistema (LIS) duomenis analizatoriui perduoda ir gauna tokiu principu: duomenys siunčiami ir gaunami tik po to, kai baigiamas visos vienu metu įdėtos mėginių partijos tyrimas. Jei mėginiai papildomi, kol dar nebaigta pirmoji partija, kyla trikdžių, stoja duomenų srautas ir stringa visas darbas. Todėl reikalavimas turėti talpą bent 50 mėginių nėra perteklinis, o būtinas sklandžiam įstaigos procesų užtikrinimui. - Dėl konkurencijos ribojimo Nurodytas reikalavimas nėra perteklinis ar diskriminuojantis. Rinkoje yra pakankamai daug įrangos modelių, atitinkančių šį reikalavimą, todėl konkurencija nėra nepagrįstai ribojama. Reikalavimas atspindi įstaigos objektyvius veiklos poreikius, ir tai atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio proporcingumo bei nediskriminavimo principus. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, reikalavimas dėl mėginių talpos keičiamas nebus. |
|  | Tyrimų, reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių pavadinimai. 7 p. Mažo tankio cholesterolio nustatymas | Prašome koreguoti techninėje specifikacijoje pateiktą reikalavimą dėl MTL (mažo tankio lipoproteinų) cholesterolio nustatymo, keičiant į: „MTL cholesterolis – matuojamas arba apskaičiuojamas“. Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. įsakymu ,,DĖL KLINIKINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO" MTL cholesterolis gali būti nustatomas dviem būdais – apskaičiuojant pagal Friedewaldo formulę arba tiesiogiai matuojant, jei tai leidžia analizatoriaus techninės savybės. Šis metodas yra pripažintas tarptautiniu mastu ir plačiai taikomas laboratorijų praktikoje tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Siūlomas pakeitimas – leidžiantis tiek matuoti, tiek apskaičiuoti MTL cholesterolį – užtikrintų lygias konkurencines sąlygas visiems potencialiems tiekėjams, nepriklausomai nuo to, kokį metodą palaiko jų siūlomas analizatorius. Tuo pačiu tai leistų perkančiajai organizacijai pasirinkti optimalų sprendimą tiek kokybės, tiek kainos atžvilgiu, kartu užtikrinant pilną teisės aktų laikymąsi. | MTL cholesterolis tam tikrais atvejais gali būti apskaičiuojamas naudojant Friedevaldo formulę (LDL-C = Bendras cholesterolis – DTL cholesterolis – trigliceridai/2,2), tačiau šis metodas turi esminių apribojimų. Pagal tarptautines rekomendacijas, Friedevaldo formulė tampa nepatikima, kai trigliceridų koncentracija kraujyje viršija 4,5 mmol/l. Tokiais atvejais formulė gali iškreipti rezultatą, o tai gali turėti tiesioginės įtakos paciento diagnostikai ir gydymo sprendimams. Dėl šios priežasties įstaigoje MTL cholesterolis yra nustatomas dviem būdais: - Skaičiuojant pagal formulę tais atvejais, kai tai įmanoma pagal klinikinius kriterijus; - Tiesiogiai matuojant, naudojant reagentus tais atvejais, kai trigliceridų koncentracija viršija 4,5 mmol/l arba kai reikalingas tikslus, patikimas rezultatas, nepriklausomas nuo kitų parametrų. Todėl reikalavimas įtraukti MTL cholesterolio reagentus į pirkimo sąlygas yra pagrįstas siekiu užtikrinti pilną, kokybišką ir kliniškai patikimą lipidogramos atsakymą visais atvejais. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, 7 punkto reikalavimas keičiamas nebus. |

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.