TIEKĖJŲ KLAUSIMAI / SIŪLYMAI / PASTABOS DĖL 
VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos rinkos konsultacijos Nr. 2285259 NVP-70507 Reagentai ir papildomos priemonės šlapimo tyrimams atlikti su įrangos įsigijimu panaudos būdu“ dėl techninės specifikacijos projekto
Gautos suinteresuotų rinkos dalyvių pastabos:
	Tiekėjų prašymai/siūlymai/pastabos/klausimai
	Perkančiosios organizacijos atsakymai

	               Prašome patikslinti Atviro konkurso sąlygų 3 priedas AUTOMATINĖS ŠLAPIMO TYRIMŲ SISTEMOS (2 VNT.) IR PUSAUTOMAČIO ANALIZATORIAUS (1 VNT.)TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil. Nr. 3. Sistemos paskirtis ir sudėtis: Sistemos paskirtis - užtikrinti pilnai automatizuotą šlapimo analizės procesą. Automatizuotą šlapimo tyrimo sistemą turi sudaryti ne mažiau kaip: 
1. automatinio šlapimo cheminės analizės analizatoriaus modulis (2 vienodi vienetai); 
2. automatinio šlapimo nuosėdų analizės modulis/-iai (2 vienodi vienetai); 
3. sistemos ir duomenų valdymo kompiuterinė programa, kartu su visa technine įranga - būtina sistemos veikimui užtikrinti (kompiuteris ir pan.). 
Kiek analizatorių vienetų mažiausiai norėtų gauti įstaiga jei bus siūlomas analizatorius kartu atliekantis ir šlapimo chemijos ir nuosėdų tyrimus. 
	Jei bus siūlomas analizatorius, kartu atliekantis ir šlapimo chemijos, ir nuosėdų tyrimus, būtų reikalingi 2 (du) automatiniai analizatoriai: vienas dirbtų adresu V. Sirokomlės g. 8, Vilnius, kitas – Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius; 1 (vienas) pusiau automatinis analizatorius, skirtas šlapimo cheminės analizės atlikimui, dirbtų – Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius


	                Pasiūlymas dėl antro priedo: Preliminarus tyrimų skaičius (maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui) Prašome  patikslinti sutarties laikotarpį preliminariam tyrimų skaičiui (maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiui).
	Sutarties laikotarpis preliminariam tyrimų skaičiui yra 36 mėnesiai. Įrašas 2 priede bus patikslintas.

	                Pasiūlymas dėl antro priedo: Prašome perkančiosios organizacijos patikslinti, kiek automatiniu analizatoriumi bus atliekama šlapimo cheminės analizės tyrimų ir kiek bus atliekama mikroalbumino, kreatinino ir mikroalbumino-kreatinino santykio (A:C) skaičiavimo tyrimų. 
Informuojame, kad neturint pilnos  informacijos apie minėtų tyrimų skaičių, mes negalime pateikti preliminarios bendros pasiūlymo biudžeto kainos
	Visi šlapimo cheminės analizės tyrimai automatiniu analizatoriumi bus atliekami su mikroalbuminu, kreatininu ir A:C santykiu. 
 

	            3 priedo 21 punktas: Prašome perkančiosios organizacijos patikslinti, kiek pusiau automatiniu analizatoriumi bus atliekama šlapimo cheminės analizės tyrimų ir kiek bus atliekama mikroalbumino, kreatinino ir mikroalbumino-kreatinino santykio (A:C) skaičiavimo tyrimų.
Informuojame, kad neturint pilnos  informacijos apie minėtų tyrimų skaičių, mes negalime pateikti preliminarios bendros pasiūlymo biudžeto kainos.
	Visi šlapimo cheminės analizės tyrimai pusautomačiu analizatoriumi bus atliekami su mikroalbuminu, kreatininu ir A:C santykiu.
 


	         3 priedo 11 punktas: Matuojama ne mažiau nei šie parametrai (tarptautinis trumpinys), mato vienetai:
1. Santykinis tankis (SG), skaičius;
2.  pH, skaičius;
3. Leukocitai (WBC), balai ir/arba skaičius/µl;
4. Eritrocitai (RBC), balai ir/arba skaičius/µl (arba kraujas (BLD), balai ir/arba mg/l);
5. Baltymas (PRO), balai ir/arba g/l;
6. Gliukozė (GLU), balai ir/arba mmol/l;
7. Nitritai (NIT), rasta arba mg/dL/nerasta
8. Ketonai (KET), balai ir/arba mmol/l;
9. Bilirubinas (BIL), balai ir/arba µmol/l;
10. Urobilinogenas (URO), balai ir/arba µmol/l.
11. Askorbo rūgštis (Vitaminas C), mmol/l arba juostelės turi turėti apsaugą nuo askorbo rūgšties.
12. Mikroalbuminas (MALB), µmol/l ir/arba mg/dL, ir/arba mg/L, ir/arba g/L
13. Kreatinimas (Cr), µmol/l ir/arba mg/dL, ir/arba mg/L, ir/arba g/L
Automatinis mikroalbumino-kreatinino santykio (A:C) skaičiavimas
Prašome perkančiosios organizacijos patikslinti, kiek automatiniu analizatoriumi bus atliekama šlapimo cheminės analizės tyrimų ir kiek bus atliekama mikroalbumino, kreatinino ir mikroalbumino-kreatinino santykio (A:C) skaičiavimo tyrimų, taip pat kiekius patikslinant dokumente „Šlapimo_tyrimai._Reagentų_pasiūlymo_lentelė.xls“.
Informuojame, kad neturint pilnos  informacijos apie minėtų tyrimų skaičių, mes negalime pateikti preliminarios bendros pasiūlymo biudžeto kainos.
	Visi šlapimo cheminės analizės tyrimai automatiniu analizatoriumi bus atliekami su mikroalbuminu, kreatininu ir A:C santykiu.
 

	             3 priedo 12 punktas: Mikroskopijos programinė įranga turi automatiškai klasifikuoti šias šlapime esančias daleles:
Eritrocitai, leukocitai, leukocitų sankaupos, plokštaus epitelio ląstelės, inkstinio epitelio ląstelės, pereinamojo epitelio ląstelės, hialininiai cilindrai, kiti cilindai, bakterijos, gleivės, spermatozoidai, kristalai, mielės arba į mieles panašios ląstelės.
Pateikiamas atsakymas: skaičius/µl.
Sistema taip pat turi turėti galimybę identifikuoti šlapimo takų infekciją (UTI), bei pateikti informacinį pranešimą/indikaciją jei tokios infekcijos aptiktos.

Siūlome redaguoti:
1. išbraukiant punktą „Sistema taip pat turi turėti galimybę identifikuoti šlapimo takų infekciją (UTI), bei pateikti informacinį pranešimą/indikaciją jei tokios infekcijos aptiktos“. Argumentai: Ribojama konkurencija, kadangi yra pritaikytas vienam tiekejui.
2. Koreguojant punktą „Pateikiamas atsakymas: skaičius/µl.“ į „Pateikiamas atsakymas: skaičius/µl arba DPL (HPF) arba MPL (LPF).
	1. Parametras UTI yra svarbus klinikine reikšme ir diagnostine svarba bei yra siūlomas ne vienintelio rinkos dalyvio. Reikalavimas nekeičiamas.
 

2. Punktą „Pateikiamas atsakymas: skaičius/µl  sutinkame papildyti reikalavimu, formuluojant : „Pateikiamas atsakymas: skaičius/µl arba DPL (HPF) arba MPL (LPF“.



	             3 priedo 21 punktas: Matuojama ne mažiau nei 13 parametrų (tarptautinis trumpinys):
1. Santykinis tankis (SG),  
2.  pH,  
3. Leukocitai (WBC),  
4. Eritrocitai (RBC),  (arba kraujas (BLD),  
5. Baltymas (PRO),  
6. Gliukozė (GLU),  
7. Nitritai (NIT),  
8. Ketonai (KET),  
9. Bilirubinas (BIL),  
10. Urobilinogenas (URO),  
11. Askorbo rūgštis (Vitaminas C),   arba juostelės turi turėti apsaugą nuo askorbo rūgšties.
12. Mikroalbuminas (MALB),  
13. Kreatinimas (Cr), 
Automatinis mikroalbumino-kreatinino santykio (A:C) skaičiavimas

Prašome perkančiosios organizacijos patikslinti, kiek pusiau automatiniu analizatoriumi bus atliekama šlapimo cheminės analizės tyrimų ir kiek bus atliekama mikroalbumino, kreatinino ir mikroalbumino-kreatinino santykio (A:C) skaičiavimo tyrimų, taip pat kiekius patikslinant dokumente „Šlapimo_tyrimai._Reagentų_pasiūlymo_lentelė.xls“.

Informuojame, kad neturint informacijos apie minėtų tyrimų skaičių, mes negalime pateikti preliminarios bendros pasiūlymo biudžeto kainos.
	Visi šlapimo cheminės analizės tyrimai pusautomačiu analizatoriumi bus atliekami su mikroalbuminu, kreatininu ir A:C santykiu.



	Dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo lentelės: Automatinis šlapimo nuosėdų modulis automatiškai klasifikuoja šias eritrocitų grupes: normalūs eritrocitai, mikrocitai, akantocitiniai eritrocitai, eritrocitų vaiduokliai (ghost), kiti poikilocitai,
Siūlome redaguoti šį punktą išbraukiant mikrocitai, nes tai yra parametras, kurį tiria išimtinai tik hematologiniai analizatoriai.
	Reikalavimas nekeičiamas, nes kai kurie šlapimo sedimentų mikroskopijos analizatoriai gali identifikuoti mikrocitus.



Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.
Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.

