1. Tiekėjo klausimas:

„Prašytume peržiūrėti Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro CVP IS sistemoje skelbto konkurso nr. 3414098 techninės specifikacijos 2.4 punktą:

2.4. Mėginio injekcijos kilpos temperatūra Kontroliuojama ne siauresniame intervale nei nuo +5 °C aukščiau kambario temperatūros iki 300 °C.

Klausimas: Ar šiame punkte 2.4. nėra įsivėlusi klaida dėl temperatūrų intervalo, nes toks temperatūrinis intervalo apibrėžimas taikomas labiau chromatografiniam termostatui, o ne viršerdvės mėginių įvedimo sistemai? Rekomenduojame šį punktą pakeisti į:

Mėginio injekcijos kilpos temperatūra - Kontroliuojama ne siauresniame intervale nei nuo +50 iki 200 °C“.

_____________________________________________

2. Tiekėjo klausimas:

“Rašau Jums norėdama užduoti porą techninių klausimų dėl nurodytų pirkimo sąlygų: 
1. Pirkimo dokumentuose yra nurodyta, kad "Įranga turi būti pristatyta per dvi savaites nuo sutarties pasirašymo dienos". Norėtume atkreipti dėmesį, kad šis terminas yra nelogiškas atsižvelgiant į tai, jog perkamas dėvėtas instrumentas. Prieš pristatant tokį prietaisą, būtina atlikti išsamius techninius patikrinimus, esant poreikiui detalių keitimus, paruošiamuosius darbus, taip pat užtikrinti, kad įranga atitinka visus kokybės ir saugos reikalavimus. Šie procesai užima laiko, o jų tikslas – garantuoti sklandų įrangos darbą pas galutinį naudotoją. Atsižvelgiant į tai, prašome pratęsti įrangos pristatymo terminą iki 2 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. 
2. Pirkimo dokumentuose pateiktas reikalavimas, kad „Temperatūra turi būti kontroliuojama ne siauresniame intervale nei nuo +5 °C aukščiau kambario temperatūros iki 300 °C“, mūsų nuomone, yra perteklinis ir gali būti laikomas ribojančiu konkurenciją.Daugumos gamintojų standartiniai modeliai užtikrina temperatūros kontrolę iki 250 °C, kas yra pilnai pakankama absoliučiai daugumai analitinių taikymų. Reikalavimas pasiekti 300 °C iš esmės riboja galimus tiekėjus ir sudaro prielaidą pritaikyti pirkimo sąlygas konkrečiam gamintojui, o tai prieštarauja skaidraus ir konkurencingo pirkimo principams. Todėl prašome peržiūrėti šį reikalavimą ir sumažinti viršutinę temperatūros ribą iki 250 °C”.

______________________

Atsakymai tiekėjams:

1. Perkančioji organizacija savo iniciatyva tikslina techninės specifikacijos 2.4. punktą:

vietoje:

„2.4. Mėginio injekcijos kilpos temperatūra: Kontroliuojama ne siauresniame intervale nei nuo +5 °C aukščiau kambario temperatūros iki 300 °C“.

turi būti:

„2.4. Mėginio injekcijos kilpos temperatūra: Kontroliuojama ne siauresniame intervale nei nuo +15 °C aukščiau kambario temperatūros iki 200 °C“.

Dėl įrangos pristatymo termino:

2. Perkama įranga reikalinga pradėtų projektų vykdymui, todėl ilgesnis įrangos pristatymo terminas negalimas. Pirkimo dokumentuose nurodytas įrangos pristatymo terminas, dvi savaitės nuo sutarties pasirašymo dienos, lieka galioti.

____________________________________