KLAUSIMYNAS

MECHANINĖ KONSOLĖ

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

MECHANINĖ KONSOLĖ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Funkciniai - techniniai parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Gamintojas, modelis | Nurodyti: 1. Gamintoją 2. Modelį |  |
| 1 | Veikimo principas | Krūtinės ląstos kompresija (paspaudimai) su aktyvia dekompresija (krūtinės pakėlimas). |  |
| 2 | Dekompresijų atlikimo principas | Dekompresija atliekama griebtuvu (vakuuminiu) po kiekvienos kompresijos. Suaugusiems ir vaikams naudojamas tas pats vakuuminis griebtuvas. |  |
| 3 | Kompresijų gylis diapazone | Ne mažiau kaip 5 cm, bet ne daugiau kaip 6 cm (pagal LR gaivinimo algoritmą) |  |
| 4 | Kompresijos / dekompresijos ciklas | 50% ± 5% |  |
| 5 | Galimi pacientai | a) Neribotas pacientų svoris; b) Krūtinės ląstos dydis ≥ 30cm (maksimalus atstumas tarp paspaudėjo griebtuvo ir nugarinės lentos). |  |
| 6 | Kompresijų greičio nustatymo ribos | Paspaudimų greitis nustatomas pasirinktinai 100, 110 ir 120 k/min +/- 4 k/min (pagal LR gaivinimo algoritmą). Galimybė pakeisti paspaudimų dažnį kompresijų metu. |  |
| 7 | Pagrindiniai reguliuojami parametrai | a) kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai). Ventiliavimo pauzė nustatoma diapazone nuo 3s iki 5 s su garsiniais signalais kas 30 paspaudimų; b) pastovios kompresijos režimas. Ventiliavimo pauzė nustatoma diapazone nuo 1 s iki 1,5 s garsiniais signalais kas 6 s arba 10 k/min nesinchronizuotam ventiliavimui, kai pacientas yra intubuotas; c) pauzės režimas – kompresijos neatliekamos. d) krūtinės ląstos dekopresija oro įpūtimo (ventiliavimo) metu - paspaudėjo griebtuvas pakyla ne mažiau kaip 1cm virš krūtinės ląstos paviršiaus. |  |
| 8 | Sistemos pritaikymas pacientui, stabilizavimas gaivinimo ir transportavimo metu | a) Plokščia nugarinė lenta, neturinti aštrių kampų, pakišama po gulinčio paciento nugara. Storis ne daugiau 1,5 cm; b) paciento stabilizavimo diržas, prilaikantis gaivinimo sistemą prie paciento; c) paciento fiksavimo diržai rankų pritvirtinimui prie aparato korpuso, saugiam transportavimui |  |
| 9 | Darbinės aplinkos sąlygos ir atsparumas išoriniams veiksniams | a) temperatūra diapazone ≥ (0° ± 40°) C; b) santykinė drėgmė diapazone ≥ (5% - 98%); c) IP ≥ 43. |  |
| 10 | Saugojimo ir transportavimo krepšys | Kieto korpuso krepšys skirtas aparato ir jo priedų saugojimui. Lengvai valomas, pagamintas iš polikarbonato. |  |
| 11 | Akumuliatorių įkroviklis integruotas aparate | Būtina. Prietaisas pastoviai kraunamas neišimtas iš krepšio, pro krepšyje esančią įkrovimo laido angą. |  |
| 12 | Akumuliatorių savybės | a) pakraunamas ličio jonų polimerų arba analogiškas akumuliatorius. b) galimybė greitai pakeisti akumuliatorių rankomis, nenaudojant įrankių. c) minimalus veikimo laikas ≥ 40 min. |  |
| 13 | Akumuliatoriaus indikatorius | Indikatorius rodantis akumuliatoriaus pakrovimo lygį. Įkrovimo lygį galima matyti pro saugojimo ir transportavimo krepšyje esantį skaidrų „langelį“. |  |
| 14 | Savitikros sistema | Automatinė patikros sistema (self-test) kiekvieno įjungimo metu patikrina ir informuoja esant gedimui. |  |
| 15 | Garsinė aliarmo sistema | Informuoja apie ventiliavimo pauzę, per mažą pacientą, sisteminį gedimą, akumuliatoriaus įkrovimo lygį ir akumuliatoriaus išsikrovimą. |  |
| 16 | Duomenų perdavimas į kompiuterį bevieliu būdu ir ataskaitos generavimas | a) WiFi arba bluetooth gaivinimo ir techninių duomenų perdavimas į elektroninį paštą. b) Pdf ataskaitos generavimas su paspaudimų laiko, greičio, trukmės, paspaudimų skaičiaus, nutrauktų paspaudimų ilgesnių nei 10s skaičiumi. |  |
| 17 | Prietaiso svoris | Svoris su baterija (be papildomų diržų ir kitų priedų) ne daugiau 8 kg. |  |
| 18 | Komplektuojami priedai | 1. Gaivinimo sistemos nešiojimo krepšys – 1 vnt. 2. Akumuliatoriai – 2 vnt. 3. Maitinimo šaltinis 230V. |  |
| 19 | Žymėjimas CE ženklu | Būtina: Siūloma prekė turi būti ženklinta CE pagal medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninį reglamentą, būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti saugą įrodančius dokumentus, originalo ir patvirtintą vertimą į lietuvių kalbą. |  |
| 20 | Garantinis laikotarpis sistemai ir jos dalims | Ne mažiau 24 mėnesių |  |
| 21 | Techninė priežiūra ir aptarnavimas | Pateikti gamintojo išduotą sertifikatą apie bent vieno inžinieriaus apsimokymą atlikti techninę priežiūrą Lietuvoje |  |