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1 PRIEDAS
OPTINIO KOHERENTINIO TOMOGRAFO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Specialieji reikalavimai:
1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.
2. Pristatant prekę būtina pateikti:
2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
2.2. Serviso dokumentacija (lietuvių arba anglų kalba) pagal pateiktus reikalavimus
3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.
4. Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

	


Eil.
Nr.
	





Parametrai
	





Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomi parametrai
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams

	Optinis koherentinis tomografas, 1 vnt.
	[nurodyti modelį ir gamintoją]

	1.
	Prietaiso paskirtis
	Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui optinės koherentinės tomografijos (OKT) metodu
	Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui optinės koherentinės tomografijos (OKT) metodu: [nurodyti taip/ne].

	2.
	OKT tipas
	Spektro domeno optinės koherencijos tomografija  arba reguliuojamo lazerio bangos ilgio optinės koherencijos tomografija 
	OKT tipas: [nurodyti konkrečiai].

	3.
	OKT skenavimo lazerio bangos ilgis
	850 nm 10 nm
	OKT skenavimo lazerio bangos ilgis: [nurodyti konkrečiai] nm.

	4.
	OKT skenavimo greitis
	≥ 75000 A skenų per sekundę
	OKT skenavimo greitis: [nurodyti konkrečiai] A skenų per sekundę.

	5.
	OKT skenavimo išilginė/ašinė optinė rezoliucija
	≤ 5 µm
	OKT skenavimo išilginė/ašinė optinė rezoliucija: [nurodyti konkrečiai] µm.

	6.
	OKT skenavimo skersinė rezoliucija
	≤ 15 µm
	OKT skenavimo skersinė rezoliucija: [nurodyti konkrečiai] µm.

	7.
	Minimalus vyzdžio diametras
	≤ 2 mm
	Minimalus vyzdžio diametras: [nurodyti konkrečiai] mm.

	8.
	A – skenavimo gylis
	≥ 2.5 mm
	A – skenavimo gylis: [nurodyti konkrečiai] mm.

	9.
	A – skenavimo gylis išplėstiniame režime
	≥ 5.5 mm
	A – skenavimo gylis išplėstiniame režime: [nurodyti konkrečiai] mm.

	10.
	OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje
	≥ 15 mm
	OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje: [nurodyti konkrečiai] mm.

	11.
	OKT skenavimo aukštis (vertikaliai) tinklainėje
	≥ 15 mm
	OKT skenavimo aukštis (vertikaliai) tinklainėje: [nurodyti konkrečiai] mm.

	12.
	OKT skenavimo šablonai
	1. 3D tūrinis skenavimas;
2. Persikryžiuojančių linijų;
3. Radialinis
	OKT skenavimo šablonai:
1. 3D tūrinis skenavimas: [nurodyti taip/ne];
2. Persikryžiuojančių linijų: [nurodyti taip/ne];
3. Radialinis: [nurodyti taip/ne].

	13.
	Priekinio akies segmento tyrimo modulis
	Būtina
	Priekinio akies segmento tyrimo modulis: [nurodyti taip/ne].

	14.
	Darbinis atstumas

	1. Užpakaliniam (tinklainės) segmentui – 37  5 mm
2. Priekiniam akies segmentui – 52 mm   5 mm
	Darbinis atstumas:
1. Užpakaliniam (tinklainės) segmentui: [nurodyti konkrečiai] mm;
2. Priekiniam akies segmentui: [nurodyti konkrečiai] mm.


	15.
	Akies dugno atvaizdavimui naudojamas metodas
	Spalvotos nemidriazinės (neplečiant vyzdžio) akies dugno fotografijos metodas
	Akies dugno atvaizdavimui naudojamas metodas – spalvotos nemidriazinės (neplečiant vyzdžio) akies dugno fotografijos metodas: [nurodyti taip/ne].

	16.
	Spalvoto akies dugno atvaizdavimo kampas
	45º  5º
	Spalvoto akies dugno atvaizdavimo kampas: [nurodyti konkrečiai] º.

	17.
	OKT angiografijos tyrimas, leidžiantis vizualizuoti tinklainės kraujagysles
	Būtina
	OKT angiografijos tyrimas, leidžiantis vizualizuoti tinklainės kraujagysles: [nurodyti taip/ne]

	18.
	Glaukomos analizės galimybės
	1. Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angl.trumpinys RNFL) storio optiniame diske ir makuloje Ganglinių ląstelių sluoksnio storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze;
2. Pokyčių tendencijų nustatymas.
	Glaukomos analizės galimybės:
1. Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angl.trumpinys RNFL) storio optiniame diske ir makuloje Ganglinių ląstelių sluoksnio storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze: [nurodyti taip/ne];
2. Pokyčių tendencijų nustatymas: [nurodyti taip/ne].

	19.
	Makulos analizės galimybės
	Tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze
	Makulos analizės galimybės – tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze: [nurodyti taip/ne].

	20.
	Stacionarus kompiuteris tyrimų apdorojimui ir kaupimui su spausdintuvu
	Stacionarus kompiuteris ir monitorius (ne blogesnės nei HD rezoliucijos) gali būti ir
integruoti vienas su kitu; klaviatūra ir pelė. 
Spalvotas lazerinis spausdintuvas.
	1. Stacionarus kompiuteris ir monitorius (ne blogesnės nei HD rezoliucijos): [nurodyti taip/ne], integruoti vienas su kitu: [nurodyti taip/ne];
2. Klaviatūra ir pelė: [nurodyti taip/ne];
3. Spalvotas lazerinis spausdintuvas: [nurodyti taip/ne].

	21.
	Ryšio galimybės

	1. Tinklo sąsaja: RJ45 Ethernet jungtis (10/100/1000 Mbps);
2. Palaikomi protokolai: TCP/IP;
3. Integracija su sistemomis: DICOM palaikymas (Storage SCP/Sender, Worklist, Query/Retrieve), jei yra papildomas modulis – jis turi būti pridėtas ir aktyvuotas.
4. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui: ≥ 500.
	Ryšio galimybės:
1. Tinklo sąsaja – RJ45 Ethernet jungtis (10/100/1000 Mbps): [nurodyti taip/ne];
2. Palaikomi protokolai – TCP/IP: [nurodyti taip/ne];
3. Integracija su sistemomis – DICOM palaikymas (Storage SCP/Sender, Worklist, Query/Retrieve): [nurodyti taip/ne], ar yra papildomas modulis: [nurodyti taip/ne].
4. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui: [nurodyti konkrečiai].

	22.
	Specialus el. reguliuojamo aukščio stalas, skirtas įrangos sumontavimui
	Būtina
	Specialus el. reguliuojamo aukščio stalas, skirtas įrangos sumontavimui: [nurodyti taip/ne].

	23.
	Garantija
	≥ 24 mėnesiai
	Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn.


_______________________________
