## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privaloma pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
2 | Tiekėjas įsipareigoja, kad įrangą instaliuos ir atliks serviso/aptarnavimo darbus, įrangos gamintojo apmokytas ir/ar įgaliotas specialistas.
3 | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga. (Su pasiūlymu pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas).
4 | Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą/inžinierių, gamintojo apmokytą atlikti prekės priežiūros ir remonto darbus, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
5 | Su įranga teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, perduotos ir pristatytos įrangos surinkimas, sumontavimas, įdiegimas ir kvalifikavimas (angl. IQ/OQ/PQ) pirkėjo nurodytu adresu, įrangos paruošimas darbui ir suderinimas, išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, pirkėjo personalo apmokymas dirbti su įranga, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas, programinės įrangos versijos atnaujinimai ar pakeitimas.
6 | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti Įrangos techninių charakteristikų aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai (anglų ir lietuvių kalbomis), patvirtinantys, kad siūloma įranga atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (šioje pateiktoje dokumentacijoje turi būti tiksliai ir aiškiai pažymėtas techninis parametras).Techninės specifikacijos lentelės 5-ame stulpelyje būtina pateikti aiškias nuorodas į dokumentus, o dokumente paženklinti konkretų techninės specifikacijos punktą pagrindžiantį tekstą.

## Elktroencefslografas spec.
Elektroencefalografas-1 vnt.
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Elektroencefalografo paskirtis | Epilepsijos diagnozavimui ir gydymo efektyvumo vertinimui, smegenų struktūrinių pokyčių vertinimui, alpimo priežasčių nustatymui, smegenų degeneracinių ligų tyrimams ir miego sutrikimo diagnozavimui.
2 | Elektrofiziologinių signalų priėmimo modulio įvadai | 1. Ne mažiau 56 įvadų priėmimo įrenginys. Iš jų:
1.1. Ne mažiau 4 bipolinių įvadų;
1.2. Įžeminimo įvadas;
1.3. Jungtis kepurėlės su elektrodais pajungimui.
3 | Impedanso matuoklis | 1. Matuojamos kiekvieno elektrodo kontakto impedansas;
2. Reikšmės pateikiamos grafiškai elektrofiziologinių signalų priėmimo modulio ekrane, skirtinga spalva pažymint elektrodus, kurių impedansas viršija leistinas ribas;
3. Pateikiamos impedanso reikšmės Ώ;
4. Impedanso matavimo ribos (1-100) kQ ±10 %.
5. Jei impedansas viršija nustatytas ribas įvado jungtis šviečia
4 | Elektrofiziologinių signalų priėmimo modulio portatyvumas | 1. Portatyvus, svoris be akumuliatoriaus ne daugiau 800 g;
2. Galimybė naudoti akumuliatorių, ne mažiau 5 valandų autonominio darbo;
3. Įmontuotas įvykių žymėjimo mygtukas;
4. Duomenų išsaugojimas elektrofiziologinių signalų priėmimo įrenginyje. Atmintis ne mažiau 15 GB
5 | Analoginis skaitmeninis konverteris | Ne mažiau 16 bitų
6 | Pasirenkamas diskretizacijos dažnis, ribos ne siauresnės už nurodytas | 200 Hz-30 k Hz
7 | Tyrimo įrašymas naudojant skirtingą dikretizacijos dažnį kanalams | Būtina
8 | Analoginio signalo dažnių diapazonas monopoliniams/bipoliniams kanalams, ne siauresnis už nurodytą | Nuo 0,1 iki 8 kHz
9 | Triukšmų lygis, tipinis (RMS) | Ne daugiau 0,5 µ V
10 | Sinfazinio kanalo slopinimas, tipinis | Ne mažiau 110 dB (CMRR) diferencialinis
11 | Stiprintuvo įėjimo impedansas | Ne mažiau 150 MΏ
12 | Naudotojo nustatomi filtrų dažniai | Būtina
13 | Kalibracijos režimas | Būtinas
14 | Matricinis LED stimuliatorius | Būtinas
15 | Vežimėlis su gamintojo numatytu ir testuotu kompiuteriu, monitoriumi, spausdintuvu ir izoliuojančiu transformatoriumi | Būtinas
16 | Elektrofiziologinių signalų priėmimo modulio ir kompiuterio sujungimas | LAN ir bevieliu ryšiu
17 | Komplekuojamas standartiniais priedais reikalingais registruoti EEG | EEG diskiniai elektrodai 30 vnt., paruošimo ir klijavimo pasta-1 kompl.
18 | Duomenų importas, eksportas | ASCII, EDF ir EDF+ formatais
19 | Instaliuota programinė įranga | 1. EEG peržiūra ir analizė
2. Trimatė (tūrinė) galvos topografinė analizė, peržiūra 3D režimu
3. Spektrinė analizė
4. Pacientų duomenų archyvas
20 | Laisvai programuojami tyrimo montažai | Būtina
21 | Ekrane pateikiamų kreivių spalva, storis, pavadinimas | Vartotojo pasirenkamas
22 | Montažų peržiūra ekrane | Būtina
23 | Redaguojamų įvykių žymeklių sąrašas | Būtina
24 | EEG kepurėlės 3 dydžių | Būtina
25 | Maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo
26 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn.

## Elektromiogrfas spec.
Elektromiografijos sistema-1 vnt.
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Sistemos paskirtis | Elektromiografiniai tyrimai
2. | Motorinio nervo laidumo tyrimai | Būtina
3. | Sensorinio nervo laidumo tyrimai | Būtina
4. | Kombinuotas nervų laidumo tyrimas | Būtina
5. | F-bangos tyrimas | Būtina
6. | H-reflekso tyrimas | Būtina
7. | Mirksėjimo reflekso tyrimas | Būtina
8. | Simpatinis odos tyrimas | Būtina
9. | Nervo inčingas | Būtina
10. | Pasikartojanti nervo stimuliacija | Būtina
11. | Reikalavimai miografo stiprintuvui:
11.1. | 1. Aukštos skiriamosios gebos EMG bipoliniai kanalai, ne mažiau | Keturių
11.2. | 2. Bipolinių kanalų įėjimo varža, ne mažiau | 1000 MΏ
11.3. | 3. Sinfazinės dedamosios slopinimas (CMRR), ne mažiau | 110 dB
11.4. | 4. Tipinis triukšmo lygis bipoliniams kanalams, ne daugiau | 0.6 µVRMS
11.5. | 5. Diskretizacijos dažnis bipoliniams kanalams, ne mažiau | 30 kHz
11.6. | 6. Analoginis skaitmeninis konverteris, bipoliniams kanalams, ne mažiau | 16 bitų
11.7. | 7. Monopoliniai kanalai , ne mažiau | 8
12. | Reikalavimai stimuliatoriui:
12.1. | 1.Srovės reguliavimo diapazonas, ne siauresnis | Nuo 0,1 iki 100 mA
12.2. | 2. Vienetinis impulsas | Būtina
12.3. | 3.Pasikartojantys impulsai | Būtina
12.4. | 4. Dažnio diapazonas, ne siauresnis | Nuo 0,1 iki 100 Hz
12.5. | 5.Stimulo trukmės diapazonas, ne siauresnis | Nuo 50 iki 1000 µs
12.6. | 6.Stimuliatoriaus rankenoje įmontuoti valdikliai ir indikatoriai | Būtina
13 | Darbinė stotis
13.1. | 1. Personalinis kompiuteris (atitinkantis elektromiografo gamintojo reikalavimus) komplektuojamas su klaviatūra, pele ir lazeriniu (arba lygiaverčiu) spausdintuvu
13.2. | 2. LCD (arba lygiavertis) monitorius, įstrižainė ne mažiau kaip 60 cm
13.3. | 3. Kojinis jungiklis, ne mažiau dviejų pedalų
13.4. | 4. Dedikuota miografo valdymo klaviatūra
14. | Trigeris | Vidinis ir išorinis
15. | Ataskaitos sudarymas | Naudotojo nustatomas lentelių išdėstymas, lentelių stulpelių pasirinkimas, nervų ir raumenų eilškumas lentelėse, teksto laukeliai ir kreivės
16. | EMG sisetmos mobilumas | Visos sudedamosios sistemos dalys yra montuojmos ant vieno vežimėlio
17. | Reikalavimai įrangos vežimėliui (mobilus, izoliuojantis transformatorius, integruotas laikiklis stiprintuvo modulio tvirtinimui) | Būtina
18 | Standartinis EMG priedų rinkinys:
18.1. | 1. Koncentrinių adatų laikiklio kabelis 1 vnt.
18.2. | 2. Vienkartinė koncentrinė adata L=37mm, d=0.45mm 10 vnt.
18.3. | 3. 3 laidų kabelis paviršiniams elektrodams „krokodilo“ tipo 1 vnt.
18.4. | 4. Vienkartiniai paviršiniai elektrodai 100 vnt.
18.5. | 5. Reguliuojami žiediniai elektrodai su kabeliu 1 vnt.
18.6. | 6. Bipolinis stimuliatorius 1 vnt.
18.7. | 7. Gelis 250g 1 vnt.
18.8. | 8. Kabelis su spaustuku L=150cm 1vnt.
18.9. | 9. Daugkartinis įžeminimo elektrodas 1 vnt.
19. | Maitinimas | 230 V, 50Hz elektros tinklo
20 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn.