Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KOMPIUTERINIS TOMOGRAFAS

- Viešoji įstaiga Visagino ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti naują kompiuterinį tomografą (toliau – įranga) – 1 komplektą.

- Visi Pirkimo objektą sudarantys elementai turi būti neatskiriamai susiję ir techniškai suderinti.

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Kompiuterinio tomografo (KT) bazinė skenavimo dalis |  |
|  | Paskirtis | Žmogaus viso kūno tyrimams |
|  | Pagrindiniai skenavimo režimai | 1. Spiralinis skenavimas; 2. Daugiapjūvis ašinis (angl. sequential) skenavimas; 3. Topogramos tyrimas; 4. Perfuzijos tyrimas. |
|  | Pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360°) metu, daugiapjūvio ašinio skenavimo režime | ≥ 128 |
|  | Detektoriaus eilių skaičius Z ašies (išilgine) kryptimi (kompiuterinį tomografą komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema, detektorių eilių skaičius sumuojamas) | ≥ 64 |
|  | Efektyvus detektorių matricos plotis izocentre Z ašies (išilgine) kryptimi (kompiuterinį tomografą komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema, efektyvus detektorių matricos plotis sumuojamas) | ≥ 38 mm |
|  | Rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas | Ne siauresnis nei 10-420 mA |
|  | Skenavimo įtampos diapazonas | Ne siauresnis nei 80-135 kV |
|  | Detektoriaus elementų skaičius X-ašies kryptimi (skersinis) | ≥ 840 |
|  | Skenavimo angos diametras | ≥ 700 mm |
|  | Maksimali stalo apkrova | ≥ 220 kg |
|  | Paciento skenuojamos zonos išilgine kryptimi | ≥ 1800 mm |
|  | Vieno pilno apsisukimo (360°) skenavimo laikas | ≤ 0.5 s |
|  | Adaptyvus automatinis nuskaitymo mA parametrų nustatymas pagal topogramą | Būtina |
|  | Mechaninis arkos pasvyrimas | Ne mažesnis kaip ±30° kampu |
|  | Radiologijos technologo valdymo konsolė su programine įranga: | - Programinė įranga siūlomo kompiuterinio tomografo valdymui; - Komplektuojama su klaviatūra, optine pele; - Vaizdo monitoriaus įstrižainė ≥ 19"; - Vaizdų spausdinimo funkcija – DICOM Print; - Informacijos perdavimo funkcija – DICOM Store (alternatyvus pavadinimas – DICOM Send); - Modality WorkList funkcija – DICOM Modality Worklist; - Apšvitos pateikimo funkcija – DICOM Radiation Dose Structured Report. |
|  | Rentgeno vaizdų rekonstrukcijos sistemos charakteristikos |  |
|  | Erdvinė rezoliucija, esant 50% MTF reikšmei | ≥ 8,0 lp/cm |
|  | Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema, kuri įgalina sumažinti paciento apšvitą (Safire, iDose4, ASiR-V, AIDR 3D ar lygiavertis algoritmas) | Būtina, komplektuojama radiologijos technologo valdymo kompiuteryje |
|  | Vaizdų rekonstrukcija vykdoma realiuoju laiku skenavimo metu | Būtina |
|  | Sistema turi turėti specializuotą algoritmą metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti (iMAR, OMAR, MAR, SEMAR ar lygiavertis algoritmas) | Būtina, komplektuojama radiologijos technologo valdymo kompiuteryje |
|  | Vaizdų rekonstrukcijų greitis | ≥ 30 vaizdų/s |
|  | Radiologo diagnostinė darbo stotis vaizdų peržiūrai ir analizei su visa aparatūrine ir programine įranga. Kompiuterinis tomografas turi turėti galimybę atlikti 3.5 – 3.15 punktuose nurodytus tyrimus | 1 vnt. Būtina |
|  | Radiologo darbo stotis turi būti teikiama su pilnu aparatinės įrangos komplektu: kompiuteriu, pele, klaviatūra, diagnostiniu monitoriumi ir papildomu monitoriumi pacientų sąrašui. Darbo vietos aparatinės įrangos techniniai parametrai turi atitikti rekomenduojamus programinės įrangos gamintojo reikalavimus. | 1 komplektas |
| 3.2. | Radiologo darbo stoties medicininis monitorius | Įstrižainė ≥ 27" |
|  |  | Skaistis ≥ 350 cd/m² |
|  |  | Dicom kalibracija |
| 3.3. | Papildomas monitorius pacientų sąrašo peržiūrai | Įstrižainė ≥ 24" |
|  |  | Skaistis ≥ 500 cd/m² |
| 3.4. | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS) | Ne ˂ 1 vnt., užtikrinantis sistemos darbą ≥15 min, nutrūkus elektros energijos tiekimui. |
| 3.5. | Skenuotos srities duomenų automatinės 3D rekonstrukcijos programos, apimančios trimačio paviršiaus, tūrio ir daugiaplokštuminių rekonstrukcijų galimybes | Būtina |
| 3.6. | Abdominalinių tyrimų analizės paketas | Būtina |
| 3.7. | Muskoloskeleto tyrimų analizės paketas | Būtina |
| 3.8. | Kvėpavimo takų tyrimų analizės paketas | Būtina |
| 3.9. | Inkstų tyrimų analizės paketas | Būtina |
| 3.10 | Urogramų tyrimų analizės paketas | Būtina |
| 3.11 | Aortos tyrimų analizės paketas | Būtina |
| 3.12 | Karotidžių tyrimų analizės paketas | Būtina |
| 3.13 | Vilio rato tyrimų analizės paketas | Būtina |
| 3.14 | Galvos smegenų tyrimų analizės paketas | Būtina |
| 3.15 | Periferinių kraujagyslių tyrimų vertinimo programa | Būtina |
| 3.16 | Sistema turi pilnai palaikyti Dicom standartą, įskaitant: Dicom Print, Dicom storage, Dicom Q/R, Dicom CD/DVD įrašymo galimybę | Būtina |
|  | Automatinis vienos arba dviejų galvų boliusinis kontrastinio tirpalo injektorius | 1 vnt. |
|  | Injekcinio preparato aktyvaus pašildymo ir temperatūros palaikymo funkcija | Būtina |
|  | Kiti reikalavimai |  |
|  | Kompiuterinio tomografo nuotolinio valdymo ir monitoringo sistema, apimanti klaidų informavimo funkciją (pvz. pranešimai el. paštu), nuotolinę prieigą ir įrangos valdymą | Būtina |
|  | Siūloma įranga turi būti ženklinama CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Būtina |

- Kiti reikalavimai:

3.1. Rentgeno diagnostikos įranga ir kartu su ja pateikti dokumentai turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nustatytus reikalavimus.

3.2. Techninės specifikacijos 1.15. ir 3.1 punktuose nurodyta komplektuojama kompiuterinė ir/ar programinė įranga turi atitikti LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. ir 47 str. 9 d. nuostatas dėl nacionalinio saugumo reikalavimų.

3.3. Tiekėjas kartu su siūloma įranga turi pateikti:

3.3.1. Medicinos prietaiso pasą;

3.3.2. Galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopiją originalo kalba, kartu su vertimu į lietuvių kalbą;

3.3.3. Vartotojo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis;

3.3.4. Darbui su įranga būtinų priemonių sąrašą.

3.4. Tiekėjas, sumontavęs ir suderinęs įrangą, privalo atlikti kompiuterinio tomografo kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ ir pateikti bandymų protokolus.

3.5. Tiekėjas turi apmokyti personalą (ne mažiau kaip 2 darbuotojus) darbui su pasiūlyta įranga.

3.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai po Įrangos instaliavimo ir patikrinimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu, gamintojo rekomenduojamu periodiškumu, turi būti atliekamas periodinis įrangos būklės vertinimas, atitiktis garantijos galiojimo reikalavimams. Garantiniu laikotarpiu įrangos apkrova turi būti neribojama.

3.7. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas siūlomos įrangos pristatymas į VšĮ Visagino ligoninę, Taikos pr. 15A, Visaginas, montavimas, radiacinės saugos projekto paruošimas bei jo ekspertizė, įrangos paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ reikalavimus, kompiuterinio tomografo kokybės kontrolės priėmimo bandymai pagal Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ reikalavimus ir personalo apmokymas.