Pirkimo sąlygų 2 priedas

MOBILIŲ ULTRAGARSINIŲ APARATŲ GINEKOLOGAMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO DALIS

Mobilusis ultragarsinis aparatas (ginekologams), 2 vnt.

Tiekėjas, pristatęs Prekes, turi jas suinstaliuoti.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai Prekių pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Prekės gamintojas (įrašyti): _______________ . Prekės modelis, serija, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ____________. Nuoroda į oficialų prekės gamintojo (konkretaus modelio) internetinį tinklapį, kuriame būtų galima patikrinti tiekėjo teikiamų duomenų autentiškumą apie prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams (įrašyti): __________________________. Gali būti siūloma tik tokia prekė, dėl kurios gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos prekės gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued). |  |
| 2. | Prietaiso paskirtis | Pilvo organų, ginekoliginiams tyrimams | Paskirtis – ____ (įrašyti) |
| 3. | Aparato charakteristikos | 1. Palaikomas daviklių dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2 iki 18 MHz; 2. Maksimalus vaizduojamas gylis ne mažiau kaip 30 cm; 3. Aparato vidinė atmintis ne mažiau 250 GB | Daviklių dažnio diapazonas – ____ (įrašyti) Vaizduojamasis gylis– ____ (įrašyti) Vidinė atmintis – ____ (įrašyti |
| 4. | Monitorius | 1. Spalvotas, skystųjų kristalų; 2. Raiška ne mažiau kaip 1900 x 1000 taškų. | __________ (įrašyti) Raiška – ____ (įrašyti) |
| 5. | Valdymo sistema | Pilna raidinė - skaitinė klaviatūra | __________ (įrašyti) |
| 6. | Kompensacinis stiprinimas (angl. TGC) | Ne mažiau 8 lygių | Kompensacinis stiprinimas – ____ (įrašyti) |
| 7. | Automatinis vaizdo optimizavimas | Vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spektrinio doplerio rėžimuose | __________ (įrašyti) |
| 7.1. | Vaizdavimo režimai: |  |  |
| 7.2. | 2D režimas | 1. Audinių harmoninis vaizdavimas; 2. Galimybė įrašytuose statiniuose ir dinaminiuose vaizduose keisti 2D režimo dinaminį diapazoną, kompensacinį stiprinimą. | __________ (įrašyti) __________ (įrašyti) |
| 7.3. | Spalvinio doplerio režimas | 1. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio kodavimas; 2. Spalvinis doplerinis kraujotakos galios kodavimas; 3. Maksimalus impulsų pasikartojimo dažnis ne mažiau 12 kHz. | __________ (įrašyti) __________ (įrašyti) __________ (įrašyti) |
| 8. | Spektrinė doplerografija | 1. Impulsinis dopleris (PW); 2. Didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris (HPRF); 3. Maksimalus impulsų pasikartojimo dažnis ne mažiau 18 kHz; 4. Galimybė keisti doplerinių spektrų bazinės linijos padėtį, stiprinimą ir laiko skalę įrašytuose statiniuose ir dinaminiuose vaizduose. | __________ (įrašyti) __________ (įrašyti) Maksimalus impulse dažnis – ____ (įrašyti) __________ (įrašyti) |
| 9. | Sistemos funkcijų praplėtimo galimybė | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas (angl. Strain elastography). | __________ (įrašyti) |
| 9.1. | Reikalavimai davikliams: |  |  |
| 9.2. | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2,0 iki 5,0 MHz; 2. Elementų skaičius ne mažiau kaip 120. | Dažnio diapazonas – ____ (įrašyti) Elementų skaičius – ____ (įrašyti) |
| 10. | Ertminis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4,0 iki 10,0 MHz; 2. Elementų skaičius ne mažiau kaip 120; 3. Apžvalgos lauko kampas ne mažiau 145 laipsniai | Dažnio diapazonas – ____ (įrašyti) Elementų skaičius – ____ (įrašyti) Apžvalgos lauko kampas – ____ (įrašyti) |
| 11. | Maitinimo šaltinis | 1. 220V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas; 2. Integruotas vidinis akumuliatorius arba komplektuojamas nepertraukiamas energijos šaltinis (UPS), kuris užtikrina ne mažiau 30 minučių darbą neturint maitinimo. | __________ (įrašyti) __________ (įrašyti) |
| 12. | Aparato konstrukcija | Mobilus | __________ (įrašyti) |
| 13. | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai | Būtina | __________ (įrašyti) |
| 14. | Kartu su įranga pateikiama instrukcija | Lietuvių ir anglų kalbomis | __________ (įrašyti) |
| 15. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 12 mėn. | Garantinis laikotarpis – ____ (įrašyti) |

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti šią užpildytą tecnninės specifikacijos lentelę, ir dokumentus įrodančius parduodamos Prekės atitikimą nurodytiems kokybės ir techniniams reikalavimams: gamintojo parengtus dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba gamintojo rašytinis patvirtinimas arba saugos duomenų lapas arba gamintojo bandymų ataskaita arba protokolas įrodantys, kad Prekė atitinka nustatytus reikalavimus, arba katalogai, prekių aprašymai ar kt., ar nurodytas interneto nuoroda, kurioje galima rasti reikalaujamą informaciją), kurie patvirtintų nustatytų reikalavimų atitikimą. Pateiktuose dokumentuose turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas keliamiems reikalavimams, t. y. pabraukti kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal keliamus reikalavimus. Dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jeigu dokumentai  yra ne lietuvių kalba, jie turi būti pateikti su vertimu į lietuvių kalbą.

Pastaba: Kilus abejonėms dėl siūlomų Prekių (jų dalių) atitikimo nurodytiems privalomiems reikalavimams, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti tai pagrindžiančių papildomų dokumentų arba atlikti reikiamas patikras, kurių pateikimas arba atlikimas bus atliekamos tiekėjo sąskaita.