1 PRIEDAS

AKIES ULTRAGARSO APARATO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Pristatant prekę būtina pateikti:

2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.2. Serviso dokumentacija (lietuvių arba anglų kalba) pagal pateiktus reikalavimus

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

4. Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams |
| --- | --- | --- | --- |
| Akies ultragarso aparatas, 1 vnt. |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 1. | Oftalmologinis ultragarso aparatas (B skeneris) su IOL apskaičiavimo funkcija | Būtina | Oftalmologinis ultragarso aparatas (B skeneris) su IOL apskaičiavimo funkcija: [nurodyti taip/ne]. |
| 2. | B skenerio daviklis | ≥ 2 žiedų | B skenerio daviklis: [nurodyti konkrečiai] žiedai. |
| 3. | Dažnis | ≥ 10 MHz | Dažnis: [nurodyti konkrečiai] MHz. |
| 4. | Kadrų dažnis | ≥ 20 kadrų per sekundę | Kadrų dažnis: [nurodyti konkrečiai] kadrų per sekundę. |
| 5. | Pachimetrijos modulis | Būtina | Pachimetrijos modulis: [nurodyti yra/nėra]. |
| 6. | Pachimetrijos daviklis | Būtina | Pachimetrijos daviklis: [nurodyti yra/nėra]. |
| 7. | Dažnis | ≥ 20 MHz | Dažnis: [nurodyti konkrečiai] MHz. |
| 8. | Matavimo diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 150–1500 μm | Matavimo diapazonas: [nurodyti konkrečiai] μm. |
| 9. | Matavimo tikslumas | ± 5 μm | Matavimo tikslumas: [nurodyti konkrečiai] μm. |
| 10. | Matavimo raiška | ≤ 1 μm | Matavimo raiška: [nurodyti konkrečiai] μm. |
| 11. | Akustinių linijų skaičius | ≥ 120 linijų | Akustinių linijų skaičius: [nurodyti konkrečiai] linijos. |
| 12. | Žingsnis | ≤ 0,5° | Žingsnis: [nurodyti konkrečiai] °. |
| 13. | IOL skaičiavimas | ≥ 8 formulių | IOL skaičiavimas: [nurodyti konkrečiai] formulės |
| 14. | Galimybė eksportuoti vaizdus | Būtina | Galimybė eksportuoti vaizdus: [nurodyti yra/nėra]. |
| 15. | Integruotas spausdintuvas | Būtina | Integruotas spausdintuvas: [nurodyti taip/ne]. |
| 16. | Integruotas spalvotas lietimui jautrus LCD ekranas | ≥ 10 colių | Integruotas spalvotas lietimui jautrus LCD ekranas: [nurodyti konkrečiai] colių. |
| 17. | Pacientų duomenų archyvas: | 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui: ≥ 500; 2. Palaikomos DICOM standarto funkcijos: 2.1. Store; 2.2. Storage Commitment; 2.3. Modality Worklist; 2.4. Query/Retrieve. 3. Išėjimo sąsajos: 3.1. Ethernet, HDMI ir/ar Display Port ir/ar DVI; 3.2. USB jungtis; 3.3. Wi-Fi. | Pacientų duomenų archyvas: 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui: [nurodyti konkrečiai]; 2. Palaikomos DICOM standarto funkcijos: 2.1. Store: [nurodyti taip/ne]; 2.2. Storage Commitment: [nurodyti taip/ne]; 2.3. Modality Worklist: [nurodyti taip/ne]; 2.4. Query/Retrieve: [nurodyti taip/ne]. 3. Išėjimo sąsajos: 3.1. Ethernet, HDMI ir/ar Display Port ir/ar DVI: [nurodyti konkrečiai]; 3.2. USB jungtis: [nurodyti taip/ne]; 3.3. Wi-Fi: [nurodyti taip/ne]. |
| 18. | Elektra reguliuojamo aukščio staliukas, skirtas įrangos sumontavimui | Būtina | Elektra reguliuojamo aukščio staliukas, skirtas įrangos sumontavimui: [nurodyti taip/ne]. |
| 19. | Įrangos gamyba | Įranga turi būti nauja ir nenaudota, pagaminta ne anksčiau 2024 m. | Įranga nauja ir nenaudota, pagaminta [nurodyti konkrečiai] metais. |
| 20. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai | Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn. |

_______________________________