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1 PRIEDAS
AKIES ULTRAGARSO APARATO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:
1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.
2. Pristatant prekę būtina pateikti:
2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
2.2. Serviso dokumentacija (lietuvių arba anglų kalba) pagal pateiktus reikalavimus
3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.
4. Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

	
Eil.
Nr.
	



Parametrai
	



Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomi parametrai
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams

	Akies ultragarso aparatas, 1 vnt.
	[nurodyti modelį ir gamintoją]

	1.
	Oftalmologinis ultragarso aparatas (B skeneris) su IOL apskaičiavimo funkcija
	Būtina
	Oftalmologinis ultragarso aparatas (B skeneris) su IOL apskaičiavimo funkcija: [nurodyti taip/ne].

	2.
	B skenerio daviklis
	≥ 2 žiedų
	B skenerio daviklis: [nurodyti konkrečiai] žiedai.

	3.
	Dažnis
	≥ 10 MHz
	Dažnis: [nurodyti konkrečiai] MHz.

	4.
	Kadrų dažnis
	≥ 20 kadrų per sekundę
	Kadrų dažnis: [nurodyti konkrečiai] kadrų per sekundę.

	5.
	Pachimetrijos modulis
	Būtina
	Pachimetrijos modulis: [nurodyti yra/nėra].

	6.
	Pachimetrijos daviklis 
	Būtina
	Pachimetrijos daviklis: [nurodyti yra/nėra].

	7.
	Dažnis
	≥ 20 MHz 
	Dažnis: [nurodyti konkrečiai] MHz.

	8.
	Matavimo diapazonas
	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 150–1500 μm
	Matavimo diapazonas: [nurodyti konkrečiai] μm.

	9.
	Matavimo tikslumas
	± 5 μm
	Matavimo tikslumas: [nurodyti konkrečiai] μm.

	10.
	Matavimo raiška
	≤ 1 μm
	Matavimo raiška: [nurodyti konkrečiai] μm.

	11.
	Akustinių linijų skaičius
	≥ 120 linijų
	Akustinių linijų skaičius: [nurodyti konkrečiai] linijos.

	12.
	Žingsnis
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]≤ 0,5°
	Žingsnis: [nurodyti konkrečiai] °.

	13.
	IOL skaičiavimas
	≥ 8 formulių
	IOL skaičiavimas: [nurodyti konkrečiai] formulės

	14.
	Galimybė eksportuoti vaizdus
	Būtina
	Galimybė eksportuoti vaizdus: [nurodyti yra/nėra].

	15.
	Integruotas spausdintuvas
	Būtina
	Integruotas spausdintuvas: [nurodyti taip/ne].

	16.
	Integruotas spalvotas lietimui jautrus LCD ekranas
	≥ 10 colių
	Integruotas spalvotas lietimui jautrus LCD ekranas: [nurodyti konkrečiai] colių.

	17.
	Pacientų duomenų archyvas:
	1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui: ≥ 500;
2. Palaikomos DICOM standarto funkcijos: 
2.1. Store;
2.2. Storage Commitment;
2.3. Modality Worklist;
2.4. Query/Retrieve.
3. Išėjimo sąsajos: 
3.1. Ethernet, HDMI ir/ar Display Port ir/ar DVI; 
3.2. USB jungtis;
3.3. Wi-Fi.
	Pacientų duomenų archyvas:
1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui: [nurodyti konkrečiai];
2. Palaikomos DICOM standarto funkcijos: 
2.1. Store: [nurodyti taip/ne];
2.2. Storage Commitment: [nurodyti taip/ne];
2.3. Modality Worklist: [nurodyti taip/ne];
2.4. Query/Retrieve: [nurodyti taip/ne].
3. Išėjimo sąsajos: 
3.1. Ethernet, HDMI ir/ar Display Port ir/ar DVI: [nurodyti konkrečiai];
3.2. USB jungtis: [nurodyti taip/ne];
3.3. Wi-Fi: [nurodyti taip/ne].

	18.
	Elektra reguliuojamo aukščio staliukas, skirtas įrangos sumontavimui
	Būtina
	Elektra reguliuojamo aukščio staliukas, skirtas įrangos sumontavimui: [nurodyti taip/ne].

	19.
	Įrangos gamyba
	Įranga turi būti nauja ir nenaudota, pagaminta ne anksčiau 2024 m.
	Įranga nauja ir nenaudota, pagaminta [nurodyti konkrečiai] metais.

	20.
	Garantija
	≥ 24 mėnesiai
	Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn.


_______________________________
