## Sheet1
Dalies numeris | Objekto numeris | Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | 1 vnt kaina be PVM | siūlomi keitimai
1 | 0 | 0 | Abdominalinės aortos keturių dalių stentgraftas
1 | 1 | 0 | Abdominalinės aortos keturių dalių stentgraftas | vnt. | 2
1 | 1 | 1 | Repozicijonuojamas keturių atskirų dalių stentgraftas, D - tipo; suprarenalinė fiksacija; pagamintas iš nitinolio ar fizikinėmis savybėmis lygiaverčio metalų lydinio; turi rentgeno kontrastinius žymenis tiksliam pozicijonavimui; įvedimo sistema ypatingai žemo profilio, išorinis skersmuo ne daugiau kaip 14F; įvedimo sistemoje yra kontrasto suleidimui skirta sistema, tiksliam įvedimui; dvi atskiros endoprotezo dalys yra įvedamos atskirai, galima vieną endoprotezą įvesti aukščiau kito, iki 1 cm skirtumu, taip maksimaliai padidinant infrarenalinio kaklo sandarumą; klubinis endograftas įvedamas retrogradiškai; endoprotezo sistemos proksimalinis skersmuo - 24±1 mm, 27±1 mm, 30±1 mm; ilgis 90±1 mm, distalinis skersmuo 13±1 mm; kartu su stentgraftu komplektuojama klubinės aortos dalis su įvedimo sistema; klubinės aortos dalies skersmuo proksimaliai 13±1 mm, distaliai - 13±1 mm, 17±1 mm, 21±1 mm, ilgis - 65±1 mm.
2 | 0 | 0 | Abdominalinio stentgrafto klubinis prailgintojas
2 | 1 | 0 | Abdominalinio stentgrafto klubinis prailgintojas | vnt. | 10
2 | 1 | 1 | Klubinis endograftas įvedamas retrogradiškai; proksimalio dalies diametras 13±0,1 mm, distalios dalies nuo 13 iki 21 mm, ilgis 65±1 mm.
3 | 0 | 0 | Abdominalinės aortos, dviejų klubinių atšakų, stentgraftas
3 | 1 | 0 | Abdominalinės aortos, dviejų klubinių atšakų, stentgraftas | vnt. | 8
3 | 1 | 1 | Yra galimybė prijungti distalinį prailgintoją (kontralateralinę koją); turi tris trumpus ir vieną ilgesnį linijinio tipo proksimalinės dalies rentgeno kontrastinius žymenis, tiksliam pozicijonavimui, ilgesnis žymuo skirtas proksimalinės endografto kūno dalies sulygiavimui su kontralateraline endografto dalimi; turi rentgeno kontrastinius žymenis minimalaus persidegimo vietas abejose klubinėse atšakose stebėti, šios vietos ženklinamos skirtingų formų žymenimis; papildomas rentgeno kontrastinis žymuo turi žymėti bifurkacijos vietą endoprotezo kamiene; rentgeno kontrastiniai žymenys distalinėse klubinėse dalyse; suprarenalinė fiksacija, su ne mažiau kaip 8 kabliukais; endoprotezo kūno ilgis pagal trumpąją atšaką nuo 80 mm iki 100 mm, proksimalinis skersmuo nuo 22 mm iki 34 mm, distalinis skersmuo klubinėse atšakose 12±1 mm; įvedimo sistemos išorinis skersmuo ne didesnis kaip 18F, kai endografto proksimalinis skersmuo nuo 22 mm iki 26 mm ir ne didesnis nei 20F, kai endografto proksimalini skersmuo nuo 28 mm iki 34 mm; kartu su stentgraftu komplektuojama kontralateralinė klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema, kurios išorinis diametras ne daugiau kaip 16F; klubinės dalies skersmuo proksimalioje dalyje 14±1 mm, distalinėje dalyje - nuo 10 mm iki 24 mm, klubinės dalies dengtas ilgis nuo 80 mm iki 140 mm.
4 | 0 | 0 | Abdominalinių stentgraftų klubinis prailgintojas (kontralateralinė koja)
4 | 1 | 0 | Abdominalinių stentgraftų klubinis prailgintojas (kontralateralinė koja) | vnt. | 10
4 | 1 | 1 | Klubinės proksimalinės dalies skersmuo 14±1 mm, distalinės dalies - nuo 10 mm iki 24 mm; klubinės dalies dengtas ilgis nuo 80 mm iki 140 mm; įvedimo sistemos išorinis diametras ne daugiau kaip 16F.
5 | 0 | 0 | Abdominalinės aortos dalies, dviejų klubinių atšakų, stentgraftai, skirti gydyti sudėtingas anatomijas su kaklo kampu iki 90 (ir šią reikšmę įskaitant) laipsnių
5 | 1 | 0 | Abdominalinės aortos dalies, dviejų klubinių atšakų, stentgraftai, skirti gydyti sudėtingas anatomijas su kaklo kampu iki 90 (ir šią reikšmę įskaitant) laipsnių | vnt. | 2
5 | 1 | 1 | Apskrito korpuso ir sraigtinės galūnės konstrukcija atspari lenkimui ir užsikimšimui, išlaiko forma esant labai vingiuotoms anatominėms struktūroms; infrarenalinė fiksacija; turi ne mažesnes nei 8 mm pirmines sandarinimo zonas proksimaliniame ir distaliniame gale, kurios užtikrina didesnę radialinę jėgą sandarinimo zonose; korpusas pagamintas iš nitinolio ar savo fizikinėmis savybėmis lygiaverčio metalų lydinio bei poliesterio ar savo fizikinėmis savybėmis lygiavertės medžiagos; rentgeno kontrastiniai žymenys proksimalinėje ir distalinėje endografto dalyje, skirti tiksliai fiksacijai; stentgrafto proksimalinis galas išsiplečia sudarydamas ''žuvies burnos" formą, kuri leidžia pozicijonuoti infrarenalinį endoprotezą tarp inkstų arterijų; stentgrafto kūno ilgis nuo 81 mm iki 126 mm, proksimalinis skersmuo 24 mm, 27 mm arba 31 mm; įvedimo sistemos skersmuo nuo 16F iki 18F; kartu su stentgraftu komplektuojama kontralaterali klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema; klubinės arterijos dalies ilgis nuo 56 mm iki 121 mm, distalinės dalies skermuo nuo 10 mm iki 20 mm; turi būti galimybė prijungti proksimaliai endoprotezą ir kontralateralios klubinės dalies prailginančius komponentus distaliai.
6 | 0 | 0 | Stentgrafto klubinis prailgintojas
6 | 1 | 0 | Stentgrafto klubinis prailgintojas | vnt. | 5
6 | 1 | 1 | Ilgis nuo 56 mm iki 121 mm; distalinės dalies skermuo nuo 10 mm iki 20 mm.
7 | 0 | 0 | Proksimalus endoprotezo prailgintojas
7 | 1 | 0 | Proksimalus endoprotezo prailgintojas | vnt. | 4
7 | 1 | 1 | Proksimaliai prailginančio endoprotezo kūno skersmuo nuo 24 mm iki 31 mm; ilgis 38±1 mm; pagamintas iš nitinolio ar fizikinėmis sąvybėmis lygiaverčio metalų lydinio bei poliesterio ar fizikinėmis savybėmis lygiavertės medžiagos
8 | 0 | 0 | Distalinis klubinės arterijos prailgintojas
8 | 1 | 0 | Distalinis klubinės arterijos prailgintojas | vnt. | 5
8 | 1 | 1 | Kontralateralios klubinės arterijos kūno distaliai prailginančio statgrafto skersmuo proksimalinėje ir distalinėje dalyje nuo 12 mm iki 20 mm; ilgis 51±1 mm; kai stentgrafto skersmuo 12±0,1mm, stentgrafto ilgis 81±1mm; pagamintas iš nitinolio ar fizikinėmis savybėmis lygiaverčio metalų lydinio bei poliesterio ar fizikinėmis savybėmis lygiavertės medžiagos.
9 | 0 | 0 | Abdominalinės aortos dalies keturių dalių fenestruotas stentgraftas
9 | 1 | 0 | Abdominalinės aortos dalies keturių dalių fenestruotas stentgraftas | vnt. | 1
9 | 1 | 1 | Repozicijonuojamas dviejų atskirų dalių stentgraftas, D-tipo; suprarenalinė fiksacija; pagamintas iš nitinolio ar fizikinėmis savybėmis lygiaverčio metalų lydinio, pintos formos lankstumui išgauti; turi rentgeno kontrastinius žymenis, tinksliam stento įvedimui; įvedimo sistema ypač žemo profilio, išorinis skersmuo ne daugiau kaip 14F; įvedimo sistemoje yra kontrastinės medžiagos injekavimo sistema; dvi atskiros endoprotezo dalys yra įvedamos atskirai; dvi atskiros endoprotezo dalys yra įvedamos atskirai, galima vieną endoprotezą įvesti aukščiau kito, iki 1 cm skirtumu, taip maksimaliai padidinant infrarenalinio kaklo sandarumą; klubinis endograftas įvedamas retrogradiškai; endoprotezo sistemos proksimalinis skersmuo - 24±0,1 mm, 27±0,1 mm, 30±0,1 mm; ilgis 90±1 mm, distalinis skersmuo 13±0,1 mm; kartu su stentgraftu komplektuojama klubinės aortos dalis su įvedimo sistema; klubinės aortos dalies skersmuo proksimaliai 13±0,1 mm, distaliai - 13±0,1 mm, 17±0,1 mm, 21±0,1 mm, ilgis - 65±1 mm.
10 | 0 | 0 | Didelio diametro balionai
10 | 1 | 0 | Didelio diametro balionai | vnt. | 30
10 | 1 | 1 | Skirtas endoprotezo išplėtimui. Kateterio diametras ne mažiau 10F, ilgis 100±1 cm; maksimalus baliono diametras 46±1mm
11 | 0 | 0 | Aortai tinkantis intravaskulinio ultragarso kateteris
11 | 1 | 0 | Aortai tinkantis intravaskulinio ultragarso kateteris | vnt. | 15
11 | 1 | 1 | Aukštos skiriamosios gebos 20-30Mhz transdiuseris su signalo filtravimu; kateterio darbinis ilgis 134-136 cm; kateterio išorinis diametras ne daugiau kaip 3,6 F; naudojamas su darbine viela ne storesne nei 0,018 colio; tinkamas darbui su iLab aparatu arba lygiavertes ar geresnes funkcijas turintis aparatas, suteikiamas ligoninei panaudai.
12 | 0 | 0 | PTKA balioniniai kateteriai
12 | 1 | 0 | PTKA balioniniai kateteriai | vnt. | 2000
12 | 1 | 1 | Kateteris ir balionas turi būti padengti hidrofiline danga. Balionėliai įvairių ilgių: 9, 12, 15, 20, 25, 30 mm ir įvairių diametrų: nuo ≤ 1.5 mm iki ≥ 6.0 mm. Diametras: vidinė dalis ne daugiau 1,8 F, distalinė dalis – ne daugiau 2,4 F. Nominalus slėgis ne mažiau 6 atm, išbandytas plyšimo slėgis (RBP-angl.)- ne mažiau 14 atm, MBP - ne mažiau 18 atm. Du rentgeno kontrastiniai markeriai, visiems diametrams, išskyrus 1,5 mm, kuris turi turėti ne mažiau kaip vieną. Lankstus ir plonas galiukas (pageidautinas spalvinis markeris). Kateterio kūnas atsparus persilenkimui, sustiprinta pereinančioji baliono kūno dalis tarp distalinio ir proksimalinio segmento. Balioninio kateterio naudojamas ilgis ne mažesnis kaip 142 cm. Universalaus panaudojimo - plėtimams ir stentavimui. Kontroliuojamo išsiplėtimo. Žemo distalinio profilio ties distaliniu markeriu. Pritaikyta ≤0,014 colio skersmens vielai. Kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos, įėjimo profilis ne daugiau 0,017”.
13 | 0 | 0 | NC tipo PTKA balioniniai kateteriai
13 | 1 | 0 | NC tipo PTKA balioniniai kateteriai | vnt. | 1500
13 | 1 | 1 | NC tipo, greitojo keitimo (RX), gero slydimo dėka hidrofilinės dangos; pagamintas iš medžiagos užtikrinančios padidintą lankstumą ir praeinamumą; vidinė kontrukcija turi dvigubą segmentą optimaliam balansui tarp "stūmimo-traukimo" judesio. Balionėlių diametrai 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,50; 5,0; 5,5; 6.0 mm. Balionėlių ilgiai 6; 8; 12; 15; 20; 30 mm visiems balionų diametrams išskyrus 4,5- 6,0 mm diametro balionus. Nominalus baliono slėgis (NBP) ne mažiau 12 atm., išbandytas plyšimo slėgis (RBP) ne mažiau 18 atm. 4,5 - 6,0 mm diametro balionams ir ne mažiau 20 atm.- 2,0 - 4,0 mm diametro balionams. Pritaikyti ≤0.014” diametro PTKA vielai; ne mažiau kaip du rentgeno kontrastiniai markeriai ; Kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos; Žemas įėjimo profilis ne daugiau 0,017”. Darbinis ilgis ne trumpesnis nei 142 cm.
14 | 0 | 0 | Specialios PTA vielos naudojamos procedūroms žemiau kelio, sudėtingoms stenozėms, vingiuotoms kraujagyslėms
14 | 1 | 0 | Specialios PTA vielos naudojamos procedūroms žemiau kelio, sudėtingoms stenozėms, vingiuotoms kraujagyslėms | vnt | 20
14 | 1 | 1 | Galiukas iš nitinolinio vamzdelio su mikro įpjovomis sukuriant precizišką sukimo momento perdavimą, neprarandant lankstumo; Vidutinės atramos nitinolinė šerdis; Hibridinis (polimeras su hidrofilinės dangos struktūra) padengimas - distalinis galiukas dviejų tipų (spiralinio ir polimerinio); Diametras: 0.014”; Galo forma: tiesi ir J tipo; Rentgenokontrastinis galiukas 2; 3 cm ilgio;Vielos galiuko svoris 0,8g, 2,9g; Ilgis: 182- 185 cm, 300-310 cm.
15 | 0 | 0 | Vielos frakcijinio tėkmės rezervo matavimui
15 | 1 | 0 | Vielos frakcijinio tėkmės rezervo matavimui | vnt. | 300
15 | 1 | 1 | Darbinis vielos ilgis 180-190 cm, lankstus galas 33±1 cm,pagaminta iš chromo -kobalto lydinio. Distalinis vielos galas turi integruotą optinį spaudimo daviklį.Vielos diametras 0,014’’. Rentgenokontrastinis galiukas ne trumpesnis nei 3 cm, už jo - ne ilgesnis nei 2 mm slėgio ir temperatūros jutiklis. Viela turi bevielio ryšio duomenų perdavėją, veikiantį ne trumpiau 3 val.Hibridinė dangos struktūra- distalinis galas hidrofilinis, proksimalinis galas dengtas PTFE arba lygiaverte danga. Du rentgeno kontrastiniai markeriai proksimaliniame vielos gale. Turi tikti iLab sistemai arba lygiaverčių savybių sistema teikiama Ligoninei panaudai.
16 | 0 | 0 | Kateteris vainikinių arterijų trombų aspiracijai su standinančiu stiletu
16 | 1 | 0 | Kateteris vainikinių arterijų trombų aspiracijai su standinančiu stiletu | vnt. | 100
16 | 1 | 1 | Tinkamas darbui su 0,014“ viela, 6F diametro; didelio vidinio diametro: ne mažesnio nei 1,00 mm distaliniame gale (ekstrakcijos plotas - ne mažesnis nei 0,79 mm2), proksimaliniame gale 1,10 mm (ekstrakcijos plotas - ne mažesnis nei 0,95 mm2); ne trumpesnis nei 140 cm standinantis stiletas, kurio distalinis galas - ne storesnis nei 0,40 mm, proksimalinis - ne storesnis nei 0,42 mm; trumpas, ne ilgesnis nei 10 mm, greito pakeitimo segmentas; ne mažesnis nei 30 mm hidrofilinis padengimas nuo kateterio galiuko; kateterio galiuko žymeklis ne mažiau kaip 5 mm ; aspiracijos greitis ne mažiau kaip 1,6 ml/s; komplektuojamas kartu su dviem 30 ml atsiurbimo švirkštais, prijungimo žarnele ir trombų išplovimo filtru.
17 | 0 | 0 | Diagnostiniai angiografiniai kateteriai (periferiniai)
17 | 1 | 0 | Diagnostiniai angiografiniai kateteriai (periferiniai) | vnt. | 700
17 | 1 | 1 | Vienkartiniai,sterilūs; Diametras 4F, 5F. Ilgis 65 ±2 cm,90 ±2 cm,100 ±2 cm. Suderinami su pravedėju 0.035‘‘ ir 0,038‘‘. Įvairių kreivių: ST, GEN, BARN, BERN, WEIN, H1, H3, H1H, JB1, JB2, MANI, SIM1, HN3, HN5, CK, CHGC, DUCK, VAN, TRAIN, MIK, HK1.0, SHK0.8, RC1, RC2, RDC, CHG2.5. Turi atlaikyti slėgį ≥500 psi.Kateteris rentgenokontrastinis. Kateterio viršūnė su paryškintu kontrastavimu.
18 | 0 | 0 | Mikroviela galvos smegenų arterijų embolizacijos procedūroms
18 | 1 | 0 | Mikroviela galvos smegenų arterijų embolizacijos procedūroms | vnt. | 10
18 | 1 | 1 | Išorinis sluoksnis padengtas hidrofiline danga; Vielos išorinis diametras: 0.010” , 0.014’’; vielos ilgis – 182-200 cm; 205-300cm; Specialios konstrukcijos distalinis galas sinchroniškai sukasi pasukus; Galimybė suformuoti distalinį galą; Įvairios distalinio galo konfigūracijos : Standard, Soft, Support.
19 | 0 | 0 | Sistema trombų aspiracijai iš smegenų arterijų
19 | 1 | 0 | Sistema trombų aspiracijai iš smegenų arterijų | vnt. | 20
19 | 1 | 1 | Sistema susideda iš įvairaus diametro ir ilgio stento - ištraukėjo, mikrokateterio ir balioninio okliūzinio kateterio. Sistemos komponentų kokybiniam suderinamumui užtikrinti, visos sistemos dalys turi būti vieno gamintojo. Tiekėjas privalo pateikti multicentrinius randomizuotus geros klinikinės praktikos standartus atitinkančius tyrimus su atokiais (ne trumpesnius kaip 3 metai ) rezultatais apie siūlomo produkto saugumą ir efektyvumą. Sistema pateikiama vientisoje pakuotėje. Krepšelio distalinis galas ir proksimalinis galas turi rentgenokontrastinius markerius. Krepšelio distalinis galas: konusinis uždaras arba atviras. Proksimalinis markeris ne mažiau 4 mm. Rentgenokontrastinėmis žymėmis pažymėtas traukiklis ir mikrokateteris. Dydžiai : krepšelio ilgis (retrieval area) 20 mm, 25 mm, 30 mm krepšelio diametras 3.00 mm, 4.00 mm, 6.00 mm. Visos sistemos efektyvus ilgis ne mažiau 180 cm. Komplektuojamas pintas mikrokateteris. Dydžiai : 0.014’’ , 0.018’’, 0.027’’. Efektyvus ilgis ne mažiau 150 cm. balioniniai nukreipiantieji kateteriai:Nukreipiantieji balioniniai - okliuziniai kateteriai skirti kraujotakos blokavimui intracerebrinių procedūrų metu. Minkštas atraumatinis galiukas. Kateterio diametrai: vidinis 0.084‘‘ , išorinis 8 F. Darbinis ilgis 85, 95 cm, bendras ilgis ne daugiau 104 cm. Balionas: Compliant tipo; diametras: 10 mm; ilgis: 10 mm. Komplekte turi būti: dilatatorius, nuplėšiama (peel-away) apsauga,Y-adaptorius, prailginimo linija , Luer srovės uždariklis.
20 | 0 | 0 | Stentavimo sistema sudėtingoms, vingiuotoms intrakranijinėms aneurizmoms gydyti
20 | 1 | 0 | Stentavimo sistema sudėtingoms, vingiuotoms intrakranijinėms aneurizmoms gydyti | vnt. | 7
20 | 1 | 1 | Sistema susideda iš įvairaus diametro ir ilgio stento (srovės nukreipėjas) , mikrokateterio ir įvedimo sistemos (long sheat). Sistemos komponentų kokybiniam suderinamumui užtikrinti, visos sistemos dalys turi būti vieno gamintojo. Tiekėjas privalo pateikti multicentrinius randomizuotus geros klinikinės praktikos standartus atitinkančius tyrimus su atokiais (ne trumpesnius kaip 3 metai ) rezultatais apie siūlomo produkto saugumą ir efektyvumą. Stentas - srovės nukreipėjas, skirtas intrakranijinėms aneurizmoms gydyti; Stentas nupintas iš cobalt-chromium lydinio ne mažiau 64 vijų; Stento tinklelio tankumas nuo 17 iki 20 porų/mm² Stento diametras: 2.5; 3.25; 4.0; 4.5; 5.0 mm;Stento ilgis : 12- 40 mm; Stento sistema OTW tipo, pilnai paruošta; Sistemos darbinis ilgis: stentas 2.0 mm – 150 cm, stentams nuo 3.0 iki 5.0 - 135 cm Mikrokateteris: Išorinis sluoksnis padengtas hidrofiline danga; Vidinis sluoksnis padengtas TFE danga;Darbinis ilgis – 135cm; 150cm;Distalinė dalis lanksti, jos ilgis 6 cm, 18 cm; Įvairios distalinio galo konfigūracijos: Straight,Flex Straight,Pre-Shaped formos linkiai; Mažiausiai 1 rentgenokontrastinis žymeklis distaliniame gale; Distalinis skersmuo ne daugiau 2.7F, proksimalinis ne mažiau 2.9F;Vidinis diametras 0.027“;Suderinama su maksimaliai 0.018’’ nukreipiančiąja viela;Įvedimo sistema (long sheath): Ilgis 70 cm, 80 cm, 90 cm; Distalinis lankstus segmentas 9,5 cm; Vidinis diametras 0,088’’; Išorinis diametras 8Fr; Atraumatinis galas; Distalinis hidrofilinis padengimas 10 cm
21 | 0 | 0 | Mikrokateteris galvos smegenų arterijų embolizacijos procedūroms
21 | 1 | 0 | Mikrokateteris galvos smegenų arterijų embolizacijos procedūroms | vnt. | 20
21 | 1 | 1 | Vienkartinis, sterilus, plonasienis. Išorinis sluoksnis padengtas specialia hidrofiline danga; Vidinis sluoksnis padengtas TFE danga; Darbinis ilgis ne trumpesnis nei 150cm; Distalinė dalis lanksti, jos ilgis ne mažiau 6cm; Įvairios distalinio galo konfigūracijos: tiesus, 45º, 90º, J, S, C formos linkiai. Mažiausiai 1 rentgenokontrastinis žymeklis distaliniame gale;Žemo profilio distalinis galas, skersmuo 1.7F;Vidinis diametras 0.0165“.
22 | 0 | 0 | Atsiurbimo kateteris
22 | 1 | 0 | Atsiurbimo kateteris | vnt. | 50
22 | 1 | 1 | Atsiurbimo kateteris naudojamas kraujotakos atstatymui ir trombektomijai. Kateterio diametras: vidinis 0.046“ ;Išorinis diametras distaliniame gale 0.056‘‘, proksimaliniame gale 0,058“;Kateterio ilgis: 125±1 cm, 146 ±1 cm , 160 ±1 cm;Distalinis galiukas minkštas ir atraumatinio tipo.Distalinis lankstus segmentas ne trumpesnis nei 11 cm. Distalinis hidrofilinis padengimas ne trumpesnis nei 25 cm; Turi rentgenokontrastinį markerį.
23 | 0 | 0 | Vaistais padengti vainikinių arterijų stentai
23 | 1 | 0 | Vaistais padengti vainikinių arterijų stentai | vnt. | 300
23 | 1 | 1 | Vainikinių arterijų kobalto- chromo stentai, padengti fluorintu polimeru, bei išskiriantys vaistą -limus, vaisto dozė ne mažesnė 1µg/mm2. Stento diametras nuo 2,0 mm iki 4,5 mm, ne mažiau kaip 8 skirtingi diametrai, ilgis nuo 38 mm iki 50 mm. Išplėstas stentas nesutrumpėja. Atvirų gardelių dizaino. Įvedimo sistemos galiuko „profilis“ – ne didesnis nei 0,018“. Nominalus balionėlio slėgis ne mažiau 11 atm., plyšimo slėgis ne mažiau kaip 16 atm, balionėlis turi du rentgeno kontrastinius žymenis. Įvedimo movos proksimalinis galas ne didesnis nei 2,0 F, distalinis galas ne didesnis nei 2,7 F, sistemos efektyvus ilgis ne trumpesnis nei 144 cm. Skirti lėtinėms visiškoms okliuzijoms stentuoti. Stentų efektyvumas ir saugumas įrodytas randomizuotuose multicentriniuose klinikiniuose tyrimuose, trukusiuose ne trumpiau kaip penkerius metus, su ne mažiau kaip 5000 pacientų
24 | 0 | 0 | Priemonės "ROTABLATOR Rotational Atherectomy System" aparatui arba lygiavertis arba geresnių funkcijų aparatas teikiamas Ligoninei panaudai
24 | 1 | 0 | Kateteris - grąžtas "ROTABLATOR Rotational Atherectomy System" aparatui | vnt. | 20
24 | 1 | 1 | Skirti vainikinių arterijų angioplastikai, tinkantys Rotablator aterektominei sistemai. 1,25 – 2,25 mm skersmens, didėja kas 0,25 mm. Vienkartiniai, sterilioje pakuotėje.
24 | 2 | 0 | Rotacinės aterektomijos rinkinys (turbina su kateteriu - grąžtu) | vnt. | 20
24 | 2 | 1 | Dviejų dalių - grąžto ir valdymo pulto, skirti vainikinių arterijų angioplastikai, tinkantys Rotablator aterektominei sistemai. Abi dalys vienkartinės, sterilioje pakuotėje
24 | 3 | 0 | Specialios vielos rotacinės aterektomijos procedūrai | vnt. | 20
24 | 3 | 1 | Rotabliacijos vielos. Skirtos vainikinių arterijų angioplastikai, tinkančios Rotablator aterektominei sistemai.Ilgis - ne mažiau 330 cm; "Floppy", "Extra Support" tipo arba lygiavertės. Vienkartinės, sterilioje pakuotėje
25 | 0 | 0 | Periferinis vieno spindžio kateteris su vožtuvu rentgeno kontrastinės medžiagos suleidimui
25 | 1 | 0 | Periferinis vieno spindžio kateteris su vožtuvu rentgeno kontrastinės medžiagos suleidimui | vnt. | 20
25 | 1 | 1 | Vieno spindžio kateteris su vožtuvu, su skylutėmis rentgeno kontrastinės medžiagos suleidimui distaliniame kateterio gale; kateterio diametrai 4 Fr ir 5 Fr, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; ilgiai nuo 40 cm iki 135 cm, ne mažiau kaip 4 skirtingi, infuzuojančios dalies ilgiai nuo 5cm iki 50 cm, turi tikti 0,035 arba 0,038 colio vielai.
26 | 0 | 0 | Koronarinis mikrokateteris skirtas sudėtingų ir labai vingiuotų lėtinių okliuzijų atvėrimui
26 | 1 | 0 | Koronarinis mikrokateteris skirtas sudėtingų ir labai vingiuotų lėtinių okliuzijų atvėrimui | vnt. | 25
26 | 1 | 1 | Mikrokateteris supintas iš ne mažiau kaip 11 vielų, geram sukimo judesio perdavimui 1:1 ir vidinės ekscentrinės jėgos kompresijai palaikyti, mikroketeterio darbinis ilgis 135±2 cm, 150±2 cm; spiralinio tipo per visą ilgį, distalinis hidrofilinis padengimas ne trumpesnis nei 60 cm, išorinis galiuko diametras ne didesnis nei 1,4F, distaliai ne didesnis nei 2,4F, proksimalinis galas ne didesnis nei 2,9F; distalinio galo vidinis diametras ne didesnis nei 0,018 colio; galiukas rentgeno kontrastinis; tinkamas darbui su 0,014 colio viela. Kartu su pasiūlymu pateikti ES atitikties deklaraciją.
27 | 0 | 0 | PTKA pjaunantieji balioniniai kateteriai
27 | 1 | 0 | PTKA pjaunantieji balioniniai kateteriai | vnt. | 170
27 | 1 | 0 | Balionėlis turi 3 arba 4 aštrius aštrius išilginius nerūdijančio plieno kraštus susiaurėjusiai vietai įpjauti; monorail tipo; praėjimo profilis ne daugiau kaip 0,022 colio, nominalus slėgis - 6 atm; maksimalus plyšimo slėgis - ne mažiau 12 atm; kateterio diametras nuo 2 iki 4 mm, didėja kas 0,25 mm; balionėlio pjaunančios dalies ilgis 6 mm, 10 mm, 15 mm, pritaikyta 0,014’’ diametro vielai. 2 rentgeno kontrastiniai markeriai; balioninio kateterio darbinis ilgis netrumpesnis nei 140 cm. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
28 | 0 | 0 | Periferinis balioninis dilatacinis kateteris
28 | 1 | 0 | Periferinis balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 1000
28 | 1 | 1 | Baliono diametras nuo 3.0 iki 12.0 mm. Baliono ilgis nuo 20 iki 200 mm. Kateterio ilgis 40, 75, 135 cm. Metalinis pravedėjas 0,035‘‘. Turi atlaikyti slėgį: iki 24 atmosferų - 3.0 - 6.0 mm balioniniams kateteriams; iki 20 atmosferų- 7.0 - 8.0 mm balioniniams kateteriams. Introdiuseris: 5F- 3.0 - 7.0 mm balioniniams kateteriams; 6F- 8.0 - 10.0 mm balioniniams kateteriams ; 7F- 12.00 mm balioniniams kateteriams; 1.5 mm platinos-iridžio arba lygiavertės medžiagos markeriai; baliono medžiaga - nailonas; Kateteris žemo profilio, ne daugiau 0,040''.
29 | 0 | 0 | Periferiniai kraujagyslių stentai savaime besiplečiantys
29 | 1 | 0 | Periferiniai kraujagyslių stentai savaime besiplečiantys | vnt. | 500
29 | 1 | 1 | Stentas iš nitinolo; ergonomiška konstrukcija su dvigubo įvedimo sistema, triašė SDS stento sistema užtikrinanti tikslų išskleidimą, kur distalinis segmentas turi rentgenokontrastinį markerį; Hibridinės uždaros - atviros gardelės konstrukcijos; Diametras: siauriausias ≤5 mm, plačiausias ≥ 12 mm (ne mažiau 6 skirtingi); ilgis: trumpiausias ≤ 20 mm , ilgiausias ≥ 120 mm (ne mažiau 5 skirtingi); visi praeina per 6 F kateterį; tinka 0,035‘‘ vielai. Kateterio ilgis 75±5 cm; 130±10 cm; Įėjimo profilis 0.083''; Distalinis ir proksimalinis stento galas turi po 4 rentgeno kontrastinius markerius iš tantalo ar kitos rentgeno kontrastinės medžiagos.
30 | 0 | 0 | Nukreipiančiųjų kateterių prailginantieji kateteriai
30 | 1 | 0 | Nukreipiančiųjų kateterių prailginantieji kateteriai | vnt. | 80
30 | 1 | 1 | Ne mažesnio nei 120 cm ilgio; ne mažesnio nei 0,057" vidinio diametro ir ne didesnio nei 0,083" išorinio diametro; du distaliniai rentgenokontrastiniai žymekliai.dydis 6F (5F in 6F) 2 mm; Distalinio galo ilgis ne mažiau 25 cm.
31 | 0 | 0 | NC tipo PTKA balioninis dilatacinis balionas rutininėms procedūroms
31 | 1 | 0 | NC tipo PTKA balioninis dilatacinis balionas rutininėms procedūroms | vnt. | 650
31 | 1 | 1 | Balionas gero slydimo – distalinė sistemos dalis padengta hidrofiline danga; trijų sluoksnių baliono sienelės: vidinis bei išorinis sluoksniai pagaminti iš minkšto elastomero, vidinis (kietesnis) pagamintas iš poliamido arba lygiaverčių medžiagų; balionų ilgiai: 6 mm, 8mm, 12 mm, 15mm - visiems diametrams ir 20 mm; 25mm; 30 mm - ne visiems diametrams; diametrai: 2,00 mm, 2,25 mm, 2,50 mm, 2,75 mm, 3,00 mm, 3,25 mm, 3,50 mm, 3,75 mm, 4,00 mm, 4,50 mm, 5,00 mm; nominalus slėgis - ne mažiau kaip 12 atm, maksimalus plyšimo slėgis - ne mažiau kaip 22 atm balionėlio diametrams nuo 2,00 iki 4,00 ir ne mažiau kaip 20 atm diametrams nuo 4,50 iki 5,00; balioninio kateterio ilgis - ne mažiau kaip 145 cm; Plonesni ir trumpesni 2 rentgeno kontrastiniai žymekliai lengvesniam praeinamumui. Turi gylio nustatymo markerius. Sustiprinta vielos išėjimo vieta, apsauganti nuo kateterio sulinkimo/susisukimo stūmimo metu; Dėka žemo kateterio profilio galimybė naudoti „kissing balloon“ techniką; Dėka trumpesnių bei suapvalintų baliono galiukų, galima POT (Proximal Optimisation Technique) procedūra bifurkacijose; Diametras: proksimalinė dalis - 1,9 Fr, distalinė dalis – 2,6Fr (priklausomai nuo baliono dydžio). Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
32 | 0 | 0 | Introdiuseriai skirti sudėtingos prieigos procedūroms per a.radialis
32 | 1 | 0 | Introdiuseriai skirti sudėtingos prieigos procedūroms per a.radialis | vnt. | 260
32 | 1 | 1 | Radialinis introdiuserio - įmovos galas plonėjantis distaliniame gale, pagerinantis dilatatoriaus – įmovos perėjimą, sumažinatis rezistenciją punkcijos metu; ypatingai plona rentgenokontrastinė kateterio sienelė užtikrina puikų kateterio valdymą, tačiau yra atspari susisukimui/persilenkimui; įmova padengta hidrofiline danga; įmovos vidaus diametras: 5F, 6F; 7F; (koduota pagal spalvą); tinkančios vielos gidės: 0,018"; 0,021” ir 0,025”; mini vielos: ilgis 45±5 cm ir 80±5 cm galas tiesus; adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu: 20 G (0,9 mm) x 32±1mm; 20 G (0,9 mm) x 35±1 mm; 20 G (0,9 mm) x 51±1 mm; 21 G (0,8 mm) x 35±1 mm; 22 G (0,7 mm) x 35±1 mm; 22 G (0,7 mm) x 25±1 mm; ; introdiuseriai ypač didelio vidinio diametro: ypatingai plonos introdiuserio sienelės, vidinis introdiuserio diametras yra 1F didesnis už išorinį: 5F introdiuserio išorinis diametras atitinka 4F introdiuserio diametrą; 6F introdiuserio išorinis diametras atitinka 5F introdiuserio diametrą; 7F introdiuserio išorinis diametras atitinka 6F introdiuserio diametrą; Ilgiai: 10±0,5 cm; 16±0,5 cm. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
33 | 0 | 0 | Didesnis smegenų trobektomijos repefuzijos kateteris
33 | 1 | 0 | Didesnis smegenų trobektomijos repefuzijos kateteris | vnt. | 180
33 | 1 | 1 | ID/OD nuo 0,043"/0,060" iki 0,078"/0,094", ne mažiau kaip 5 skirtingi, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. Galimybė panaudoti separatorius, kurių išorinis diametras yra šiek tiek mažesnis, nei atitinkamo reperfuzijos kateterio vidinis diametras. Naudingų ilgių diapazonas nuo 132 cm iki 158 cm. 11-20 standumo mažėjimo zonų per visą ilgį nuo distalinio iki proksimalinio galo. 11-20 standumo mažėjimo zonų per visą ilgį nuo distalinio iki proksimalinio galo. Nerūdijančio plieno spiralės tinklelis proksimalinėje kateterio dalyje, nitinolinės spiralės tinklelis distalinėje kateterio dalyje. Lanksti distali dalis leidžia kateterį pravesti pro labai vingiuotas kraujagyslių dalis, ilgis ne mažesnis nei 30 cm. Rentgenokontrastinis žymeklis distalinėje dalyje. Polimerinis galiukas. Tinkamas skyriuje turimam aspiraciniam įrenginiui Penumbra Max Pump arba lygiaverčiam įrenginiui , teikiamam Ligoninei panaudai.
34 | 0 | 0 | Periferinis atraminis mikrokateteris, tinkantis 0,018 ir 0,035 colio skersmens vieloms
34 | 1 | 0 | Periferinis atraminis mikrokateteris | vnt. | 15
34 | 1 | 1 | Vielos šerdis pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos, išorinis sluoksnis spirale sustiprintas; tiesiu arba lenktu galiuku, padengtas ne trumpesnie nei 35 cm hidrofiline danga distalinėje dalyje, ilgis 63-67 cm, 88-92 cm, 132-137 cm, 145-155 cm; ne mažiau kaip trys rentgenmo kontrastiniai žymenys; 2,6 Fr arba 4 Fr skersmens; pritaikyta darbui su 0,018 arba 0,035 colio diametro vielomis periferijai.
35 | 0 | 0 | Periferinis atraminis mikrokateteris, tinkantis 0,014 colio skersmens vielai
35 | 1 | 0 | Periferinis atraminis mikrokateteris, tinkantis 0,014 colio skersmens vielai | vnt. | 5
35 | 1 | 1 | Vielos šerdis pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos, išorinis sluoksnis spirale sustiprintas; tiesiu arba lenktu galiuku, padengtas ne trumpesnie nei 35 cm hidrofiline danga distalinėje dalyje, ilgis 63-67 cm, 88-92 cm, 132-137 cm, 145-155 cm; ne mažiau kaip trys rentgenmo kontrastiniai žymenys; 2,6 Fr arba 4 Fr skersmens; pritaikyta darbui su 0,014 colio diametro viela periferijai.
36 | 0 | 0 | Mikrokateteriai periferinei embolizacijai su viela pravedėja
36 | 1 | 0 | Mikrokateteriai periferinei embolizacijai su viela pravedėja | vnt. | 150
36 | 1 | 1 | Ilgiai: 110±1 cm, 130±1 cm, 150±1 cm; Išorinis diametras 2,4 Fr-2,8 Fr;Vidinis diametras 0,022”/0,57 mm-0,027"/0,70 mm;Distalinis galas – tiesus;3 sluoksnių kateterio struktūra: vidinis - PTFE danga, vidurinis – volframo vijos, išorinis – poliesterio elastomeras ir pigmentas su hidrofiline polimerine danga;Komplektuojama kartu su 0,018"/0,46 mm arba 0,021”/0,53 mm viela-pravedėja su rentgenokontrastiniu 3 cm ilgio distaliniu galu;Maksimalus slėgis ne mažesnis 750 psi / 5,171 kPa. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
37 | 0 | 0 | A. renalis ir a. carotis introdiuseriai - nukreipėjai
37 | 1 | 0 | A. renalis ir a. carotis introdiuseriai - nukreipėjai | vnt. | 200
37 | 1 | 1 | Švelni, smailėjanti, atraumatinė dilatatoriaus viršūnėlė (2.0 cm, 2.5 cm, 5.0 cm atitinkamai 45± 5cm, 65± 5cm, 90± 5cm ilgio sistemų); distalinė sistemos dalis (5, 15, 35 cm atitinkamai 45±5 cm , 65± 5cm , 90± 5cm cm ilgio sistemų) padengta hidrofiline danga; integruotas aukso ar lygiavertės medžiagos rengtenokontrastinis markeris 5 mm nuo distalinio sistemos galo; PTFE vidinė sistemos danga; nerūdijančio plieno vijų vidurinė danga; išorinė nailono danga; hemostatinis vožtuvas su kryžminio įpjovimo silikoniniu disku; tinkamas naudoti su 0,038 viela pravedėja; diametrai: 6F , 7F; distalinio galo fomos: tiesus, “hockey stick”, “multipurpose”, RDC, LIMA, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.
38 | 0 | 0 | Padidinto lankstumo ir padidinto stangrumo diagnostinės vielos – gidai
38 | 1 | 0 | Padidinto lankstumo ir padidinto stangrumo diagnostinės vielos – gidai | vnt. | 3400
38 | 1 | 1 | Ilgis: 50±5 cm, 80±5 cm, 120±5 cm, 150±5 cm, 180±5 cm. OD - 0,018"- 0.038". Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio ar lygiaverčio lydinio, užtikrinančio elastingumą. Vienos dalies konstrukcija padengta poliuretano apvalkalu su hidrofiline danga, užtikrinančia gerą slydimą bei mažinančia kraujo adheziją. Volframas ar kitas lygiavertis rentgenokontrastinis žymeklis poliuretano apvalkale, užtikrinantis gerą vielos matomumą procedūros metu. Viršūnės modifikacijos: tiesi, 45°kampu, 1,5 mm J tipo galu, 3 mm J tipo galu; „Bolia“tipo.Viršūnės smailėjimo ilgis : 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. 1:1 posūkio užtikrinimas.
39 | 0 | 0 | Minkštas lankstus kateteris intrakranijinei prieigai
39 | 1 | 0 | Minkštas lankstus kateteris intrakranijinei prieigai | vnt. | 150
39 | 1 | 1 | Hibridinė - pynės ir spiralės konstrukcija; atsparumas persilenkimui; spiralės konstrukcija turi užtikrinti stabilumą 1:1 stumiant ir traukiant; distalinis 2 cm galiukas pintas, su galimybe jį formuoti; kateterio dydis pasirinktinai pagal Ligoninės porekį 5F arba 6F; distaliai išorinis skersmuo ne mažiau 0,067 colio; proksimaliai išorinis skersmuo ne mažiau 0,067 colio; vidinis skersmuo - 0,055”- 0,070“; distalinio galiuko forma – tiesi; distalinio galiuko ilgis – 17-19 cm; proksimalaus galo ilgis – 96 - 112 cm (priklausomai nuo kateterio ilgio); darbinis ilgis pasirinktinai: 115±1 cm; 125±1 cm; 131±1 cm; 5F kateteris suderinamas su kreipiamaisiais ar kreipiamaisias mikrobalioniniais kateteriais, kuriu ID ne mažiau 0,070” ir didesnis; 6F kateteris suderinamas su kreipiamaisiais ar kreipiamaisias mikrobalioniniais kateteriais, kuriu ID ne mažiau 0,085” ir didesnis. Kartu su pasiūlymu pateikti ES atitikties deklaraciją.
40 | 0 | 0 | Koronarinis mikrokateteris
40 | 1 | 0 | Koronarinis mikrokateteris | vnt. | 35
40 | 1 | 1 | Išorinis diametras ne didesnis nei 2,6F, distaliai susiaurėjantis iki ne daugiau kaip 1,8F; proksimalus vidinis diametras ≤ 0,021"/0.55 mm; distalinis vidinis diametras ≥ 0,018"/0.45 mm; naudingas ilgis nuo 130 cm iki 150 cm, hidrofilinė danga, ne trumpesnis nei 13 cm lankstus distalinis galas; skirta gydyti sudėtingus atvejus, susijusius su vingiuotomis kraujagyslėmis, CTO su išsišakojimu, labai susiaurėjusiais ir kalcifikuotais pažeidimais; nerūdijančio plieno pintų vielų korpusas, užtikrinantis tikslų stumiamosios jėgos perdavimą; kateterio vidinė dalis padengta PTFE danga, gerinančia priemonių pravedimą su mažesniu pasipriešinimu; distaliniame gale – 0,7-0,75 mm aukso ar lygiavertės medžiagos rentgeno kontrastinis žymuo; pritaikytas naudoti su 0,014” vielomis pravedėjomis. Kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikatą.