Konkurso sąlygų aprašo 3 priedas

(Pasiūlymo (formos) priedas Nr. 1.)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas:

  - Belaidė personalo iškvietimo sistema kartu su montavimo darbais.

  - BVPŽ kodas: pagrindinis -  32500000-08 .

  - Belaidės personalo iškvietimo sistemos apimtis nurodyta pridedamame sąnaudų kiekio žiniaraštyje, kurio 4 stulpelio duomenis užpildo tiekėjas.

  - Tiekėjas, ketinantis pateikti pasiūlymą, likus ne vėliau 2 darbo dienoms iki pasiūlymų teikimo pabaigos gali atvykti į objektą (K. Donelaičio g. 15, Klaipėda) ir apžiūrėti , įvertinti personalo iškvietimo sistemos įrengimo apimtis. Apžiūros laiką būtina suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu – Arvydu Sakalauskiu tel. +370 684 43425.

- Bendrieji reikalavimai:

  - Siūlomos belaidės personalo iškvietimo sistemos įranga bei jos sudėtiniai komponentai turi būti nauji, nenaudoti,. negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) įrangos.

  - Belaidė personalo iškvietimo sistema turi būti greitai įdiegiama, nereikalaujanti papildomų remonto darbų (tai aktualu veikiančiai ir pacientų turinčiai įstaigai), sistema lengvai pritaikoma prie besikeičiančių įstaigos poreikių, pacientų slaugos specifikos.

  - Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta pasiūlymo technines savybes pagrindžianti techninė dokumentacija (katalogai ir pan.  su pažymėta reikiamų parametrų reikšme pagal siūlomų prekių pozicijos numerį). Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus pasiūlymo technines savybes pagrindžiančios techninės dokumentacijos, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

  - Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai , tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu  „arba lygiavertis“.

- Specialieji reikalavimai:

  - Visos prekės  turi būti pristatytos ir sumontuotos, programinė įranga įdiegta ir paruošta darbui, perkančiosios organizacijos personalas turi būti apmokytas darbui su personalo iškvietimo sistema ne vėliau, kaip per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Sistemai turi būti suteikiama ne trumpesnė, nei 36 mėn. garantija. Garantiją patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su pristatomomis prekėmis. Prekėms taikomos garantijos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas įsipareigoja viso garantinio laikotarpio metu atlikti periodinę sistemos patikrą taip kaip nurodyta gamintojo reikalavimuose.

- Belaidės personalo sistemos techniniai reikalavimai:

  - Belaidės personalo sistemos visi sistemos elementai turi būti suderinami su centralės komunikacijos protokolu. Ji turi būti lengvai plečiama įrenginius jungiant prie centralių arba naudojant ryšio kartotuvus.

  - Belaidės personalo sistemos iškvietimo mygtukai privalo turėti personalo autorizavimo sąsają, tam, kad tik identifikuoti personalo nariai galėtų išjungti iškvietimo aliarmą.

  - Belaidėje personalo sistemoje turi būti numatyta galimybė prijungti skirtingus papildomus priedus (laidinius pavojaus mygtukus, kilimėlius, drėgmės sensorius ir t.t.), kurie leistų gauti aliarmą atsižvelgiant į pacientų būklę. Atjungiant priedo laido jungtį, sistema turi generuoti iškvietimo aliarmą.

  - Belaidės personalo sistemos centralės ekrane turi būti galimybė rodyti žemėlapius, kurie turi būti laisvai keičiami ir palaikyti atviro standarto (.jpg) formatą; Sistemos įvykių sąrašas privalo turėti dinaminę sąsają su žemėlapiu, kad administratorius ar slaugytojas vienu paspaudimu galėtų rasti ir pamatyti įvykio vietą pastato plane.

  - Belaidės personalo sistemos centralė turi realiu laiku rodyti sistemos sričių ir zonų (palatų ir lovų) statusą, bei leisti jas valdyti: priimti kvietimą, išjungti garsinį aliarmą.

- Belaidės personalo sistemos programinė įrangos techniniai reikalavimai:

  - Belaidė personalo sistemos programinė įranga veikia debesijos pagrindu, yra licencijuojama sistema, kurią galima pasiekti per web aplikaciją ir bet kurio interneto ryšį turinčio įrenginio.

  - Belaidės personalo sistemos programine įranga yra kuriami vartotojai bei jų vaidmenys, jų ribojimai.

  - Belaidė personalo sistemos programinė įranga privalo turėti monitoringo modulį, leidžiantį lengvai ir aiškiai matyti įvykius, susijusius su pacientų, slaugytojų veiksmais.

Techniniai reikalavimai pirkimo objektui

| Prekės pavadinimas | - Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams). (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė. (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Centriniai sistemos valdikliai |  |  |  |
| 1. Belaidė sistemos centralė (Kvietimų ekranas postuose) | 1.1. Centrinis valdiklis kartu su liečiamu ne mažesniu, kaip 15” ekranu ir įmontuota vidine baterija. 1.2. Rankinis / automatinis dienos / nakties režimo perjungimas; 1.3. Zonos pirmenybės nustatymas; 1.4. Centralių apjungimas naudojant LAN 1.5. Kvietimų ekranas signalus iš palatose esančių iškvietimo pultų turi priimti, nenaudojant jokių tarpusavyje sujungtų laidų. 1.6. Centrinio valdiklio parametrai ne prastesni kaip: - Prisilietimams jautrus 15“ ekranas, informuojantis apie iškvietimą ir leidžiantis valdyti visą sistemą; - Ekranai montuojami prie sienos, turi būti komplektuojami su sieniniais laikikliais; - SD kortelės sąsaja; - WiFi, LAN sąsajos; - 2 x USB sąsaja; - Radio dažnis – 433,92 MHz; - Atitiktis – RED, EMC, žemos įtampos direktyvoms. - Maitinimas – 230V AC. 1.7. Sertifikatai: įrenginys turi turėti CE atitikties deklaraciją (pateikti kartu su pasiūlymu) |  |  |
| 2. Belaidė sistemos centralė (Kvietimų ekranas postuose ir personalo kambariuose) | 2.1. Centrinis valdiklis kartu su liečiamu ne mažesniu, kaip 10” ekranu ir įmontuota vidine baterija. 2.2. Rankinis / automatinis dienos / nakties režimo perjungimas; 2.3. Zonos pirmenybės nustatymas; 2.4. Centralių apjungimas naudojant LAN 2.5. Kvietimų ekranas signalus iš palatose esančių iškvietimo pultų turi priimti, nenaudojant jokių tarpusavyje sujungtų laidų. 2.6. Centrinio valdiklio parametrai ne prastesni kaip: - Prisilietimams jautrus 15“ ekranas, informuojantis apie iškvietimą ir leidžiantis valdyti visą sistemą; - Ekranai montuojami prie sienos, turi būti komplektuojami su sieniniais laikikliais; - SD kortelės sąsaja; - WiFi, LAN sąsajos; - 2 x USB sąsaja; - Radio dažnis – 433,92 MHz; - Atitiktis – RED, EMC, žemos įtampos direktyvoms. - Maitinimas – 230V AC. 2.7. Sertifikatai: įrenginys turi turėti CE atitikties deklaraciją (pateikti kartu su pasiūlymu) |  |  |
| Programinė įranga |  |  |  |
| 3. Programinė įranga | 3.1. Suteikia saugią prieigą prie slaugytojo iškvietimo duomenų naudojant debesies platformą. 3.2. Programinė įranga turi galimybę fiksuoti duomenis ir teikti ataskaitas apie sistemos naudojimą. Ataskaitos gali būti naudojamos incidentų tyrimo pagrindimui: - iškvietimų skaičius; - reakcijos į iškvietimus laikas; - palatų/lovų užimtumas; - iškvietimų tipai ir kt.; 3.3. Turi būti galimybė formuoti ataskaitas pagal palatas, postus, kvietimo ir laukimo laikus. 3.4. Galimybė Pirkėjo kompiuteryje ir kvietimo ekrane inicijuoti ligoninės personalo iškvietimą. 3.5. Iškvietimai turi būti atvaizduojami kvietimo ekrano lange ir tuo pat metu įjungiamas garsinis signalas, kurio lygį ir garso tipą turi būti galimybė reguliuoti. 3.6.Suteikia nuotolinę prieigą įrenginiuose: telefonuose, planšetiniuose ar stacionariuose kompiuteriuose. 2.7. Yra galimybė teikti automatiniu būdu ataskaitas: el. paštu, atitinkančiu valdymo reikalavimus. 2.8. Licencijuojama neribotam įrenginių skaičiui, 12 mėn. periodui. |  |  |
| Bevieliai iškvietimo mygtukai ir priedai |  |  |  |
| 4. Bevielis iškvietimo mygtukas su sieniniu laikikliu | - 4.1.Iškvietimo mygtukas su dviem lizdais ir infraraudonųjų spindulių imtuvu. - 4.2. Pastate veikia ne mažesniu, kaip 100 metrų atstumu. - 4.2. Užtikrintas personalo autentifikavimo funkcionalumas. - 4.3. Mygtuko korpusas-ABS, turi būti pagamintas iš tvirto plastiko, padengto antibakterine danga, kurią būtų galima valyti antibakteriniais valikliais. - 4.4. Lipdukai ant iškvietimo mygtuko, etiketės padengtos liuminescencine medžiaga, lengvai matoma tamsoje. - 4.5. Komplektuojamas su sieniniu laikikliu, kuriame yra dėklas laidiniam vieno mygtuko iškvietimo priedui. 4.6. Savybės: - • Iškvietimo rėžimai – skubi pagalba, pagalba, atšaukimas, personalas; - • Dažnis - 433,92 MHz - • Atitiktis - ETSI EN 300 220-3 - • Maitinimas - 2 x AA šarminės baterijos - 4.7. Turi atitikti Europos sąjungoje galiojančius radijo prietaisų saugos standartus bei turėti CE atitikties deklaraciją (pateikti kartu su pasiūlymu). |  |  |
| 5. Laidinis vieno mygtuko iškvietimo priedas | - 5.1.Skirtas palengvinti personalo iškvietimą sunkiems pacientams, kurie negali judėti. Laidinis vieno mygtuko iškvietimo priedas jungiamas į pagrindinį iškvietimo mygtuką. - 5.2. Priedas turi būti su laido ištraukimo tamperiu, kuris aktyvuoja aliarmą. 5.3. Savybės: - • Iškvietimo rėžimai – personalas; - • Korpusas - ABS padengtas su antimikrobine danga. - • LED indikacija aliarmo metu. - • Etiketė - liuminescencinė, kad būtų lengva nustatyti vietą tamsoje. • Spiralinis laidas su RJ45 jungtimi ir tamperiu > 2 m. • Segtukas tvirtinamas prie drabužių ar patalynės; |  |  |
| 6. Bevielis lubinis iškvietimo mygtukas su virvute (tualetams, dušams) | - 6.1. Šis bevielis iškvietimo įrenginys turi būti susietas su bet kuriuo sistemos bevielio iškvietimo mygtuku. - 6.2. Tinkantis WC ar vonios kambariams. Montuojamas ant lubų. 6.3. Savybės: - • Korpusas - ABS padengtas su antimikrobine danga. - • Traukimo jėga – aliarmas fiksuojamas, kai laido traukimo jėga > 7,5 kg - • Dažnis - 433,92 MHz. • Maitinimas - 2 x AA šarminės baterijos. |  |  |
| 7. Identifikacinis pakabukas | - 7.1.Skirtas personalo identifikavimui, norint išjungti, atšaukti iškvietimo aliarmą. 7.2. Savybės: • Tipas – Dallas raktas • Šifravimas: 48 bitų • Nuskaitymo greitis: > 5 ms |  |  |
| Komutacinė įranga |  |  |  |
| 8. Bevielio signalo kartotuvas su antena | 8.1. Naudojamas pastato viduje, norint sustiprinti radijo ryšį tarp sistemos elementų. Jeigu sistemoje naudojamas daugiau, nei vienas kartotuvas, turi būti galimybė nustatyti signalo vėlinimo laiką, kad būtų išvengta signalų susikirtimo. 8.2. Savybės: • Signalo laiko vėlinimo funkcionalumas; • ne mažiau 10 besikartojančių įvykių eliminavimas; • Korpusas – ABS plastikas • Dažnis - 433,92 MHz • Atitiktis - EN 301 489-3, ETSI EN 300 220-3 • Maitinimas – 230V AC lizdo, yra įmontuotas rezervinis akumuliatorius • Matmenys P x G x A: 180(±2) x 125(±2) x 40(±2) mm (A 290(±2) su antena) |  |  |
| 9.Siųstuvas pranešimų gavikliams (peidžeriams) | 9.1.Siųstuvas naudojamas jį apjungiant su centrale per RS232 prievadą, informacijos apsikeitimui naudojant Scope protokolą. 9.2.Siųstuvas turi būti konfigūruotas taip, kad pranešimai būtų siunčiami nurodytiems gavėjams ar jų grupei, būtų galima nustatyti aliarmo pranešimų tipą ir skubą. 9.3. Savybės: • Korpusas – ABS plastikas • Dažnio diapazonas – 446-470 MHz • Atitiktis - EN 301 489 (EMC) • Maitinimas - 12V |  |  |
| 10. Mobilus pranešimų gaviklis (peidžeris) | 10.1. Gaviklis skirtas gauti sistemos siunčiamus pranešimus judriai dirbančiam personalui. 10.2.Savybės: • Reguliuojamas šrifto dydis • Programuojamas dažnis • Senkančios baterijos indikatorius • Pakartotinio pranešimo indikatorius • Neskaityto pranešimo indikatorius • Skubaus skambučio įspėjimo režimas • Įspėjimo režimai: vibravimas, tonas, tylus tonas ir nutildymas • 60 pranešimų, iki 20 000+ simboliu • Skubus skambutis (tonas + vibracija) |  |  |
| 11. Tinklo komutatorius | 11.1. Savybės: • 8x 10/100/1000 Mbps portai; • Automatinis jungimosi greičio nustatymas; • Automatinis MDI / MDIX pasirinkimas; • Duomeny apsikeitimas - 16G; • Paketų perdavimo greitis - 11,9 Mbps; • MAC adresų lentelė – 4K įrašų įrenginiui; • Paketų atmintis - 1,5Mb; • VLAN funkcija; • Apsauga nuo viršįtampiu - 4kV; |  |  |
| Indikatoriai |  |  |  |
| 12. Bevielis indikatorius su garsiniu signalu | 12.1. Bevielis indikatorius montuojamas virš durų gali būti programuojamas pagal skirtingus iškvietimo tipus. 12.2. Gali šviesti oranžine, žalia, o mirksėti geltona, raudona ir mėlyna spalva. 12.3. Įmontuotas garsinis signalas, kurį galima pasirinktinai jungti, kad būtų sukurtas norimo garso signalas. 12.4. Bevielis indikatorius turi būti susietas su vienu ar keliais iškvietimo mygtukais esančiais palatoje. Savybės: - • Programuojami iškvietimo rėžimai – skubi pagalba, pagalba, atšaukimas, personalas; • Radijo dažnis - 433,92 MHz; • Atitiktis - EN 301 489 (EMC); • Maitinimas – 12V; |  |  |
| Maitinimo įranga |  |  |  |
| 13. Maitinimo blokas su korpusu | 13.1.Skirtas bevielių indikatorių maitinimui, kurių kilpoje turi būti ne mažiau 20 vnt. 13.2. Savybės: • Impulsinis • Išvestis: 5A/12V • Su akumuliatoriaus krovimu • Su korpusu • Matmenys: 195 (±2) x265(±2) x75(±2) mm |  |  |
| 14. Akumuliatorius | 14.1. Savybės: • Nominali įtampa: 12V • Talpumas: 7Ah • Švino – rūgštinis • Hermetiškas • Nereikalaujantis aptarnavimo; • Skirtas naudoti vidaus salygose; • Matmenys: 151(±2) x65(±2)x97(±2) mm 14.2. Atitiktis – Vds sertifikatas |  |  |
| Kabeliai |  |  |  |
| 15.Maitinimo kabelis | 15.1. Savybės: • Behalogeninis • Nedegus • Lankstus • Varinis kabelis 2x1mm2. • Naudojamas užmaitinti bevielius indikatorius virš durų. 15.2. Kabeliai instaliuojami kabeliniuose vamzdžiuose, kanaluose, virš pakabinamų lubų. 15.3. Nedegumo klasė - DCA |  |  |
| 16. LAN kabelis | 16.1. Savybės: • UTP behalogeninis. • Nedegus, vytos poros. • neekranuotas varinis kabelis 4x2x23 mm2. 16.2. Naudojamas apjungti centralę. 16.3. Kabeliai instaliuojami kabeliniuose vamzdžiuose, kanaluose, virš pakabinamų lubų. 16.4. Nedegumo klasė – DCA 16.5. Kategorija – 5e |  |  |

Sąnaudų kiekių žiniaraštis

| Eil. Nr. | Įrenginių ir medžiagų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (PILDO TIEKĖJAS) | Pastabos (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pastatas – Ligoninė, K. Donelaičio g. 15, Klaipėda |  |  |  | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
| 1. | Bevielė personalo iškvietimo centralė 15“ ekranas | kompl. | 3 |  |  |
| 2. | Bevielė personalo iškvietimo centralė 10“ ekranas | vnt. | 3 |  |  |
| 3. | Sistemos valdymo programos 12 mėn. licencija | vnt. | 1 |  |  |
| 4. | Bevielio signalo kartotuvas, su antena | vnt. | 2 |  |  |
| 5. | Bevielis indikatorius virš durų, su garsiniu signalu | vnt. | 61 |  |  |
| 6. | Dallas raktas su laikikliu | vnt. | 30 |  |  |
| 7. | Bevielis iškvietimo mygtukas iBiR, su laikikliu ant sienos | vnt. | 140 |  |  |
| 8. | Vieno mygtuko kriaušės laidas | vnt. | 30 |  |  |
| 9. | Ant lubų montuojamas traukiamas laidas | vnt. | 18 |  |  |
| 10. | Maitinimo blokas su korpusu | vnt. | 3 |  |  |
| 11. | Akumuliatorius | vnt. | 3 |  |  |
| 12. | Siųstuvas pranešimų gavikliams (peidžeriams) | vnt. | 1 |  |  |
| 13. | Pranešimų gaviklis (peidžeris) | vnt. | 10 |  |  |
| 14. | Kabelis 2x1 | vnt. | 450 |  |  |
| 15. | Kabelis FTP 4 x 2 x 0,5 5 kat. | vnt. | 360 |  |  |
| 16. | Komutatorius 8 portų | vnt. | 1 |  |  |
| 17. | Kabelis 3 x 2,5 | m | 300 |  |  |
| 18. | PVC d40 vamzdis | m | 150 |  |  |
|  | Pastatas- slaugos ligoninė, K. Donelaičio g. 15 A, Klaipėda |  |  |  |  |
| 19. | Bevielė personalo iškvietimo centralė 10“ ekranas | kompl. | 1 |  |  |
| 20. | Bevielis indikatorius virš durų, su garsiniu signalu | vnt. | 7 |  |  |
| 21. | Bevielis iškvietimo mygtukas iBiR, su laikikliu ant sienos | vnt. | 13 |  |  |
| 22. | Ant lubų montuojamas traukiamas laidas | vnt. | 4 |  |  |
| 23. | Maitinimo blokas su korpusu | vnt. | 2 |  |  |
| 24. | Akumuliatorius | vnt. | 2 |  |  |
| 25. | Kabelis 2x1 | vnt. | 100 |  |  |
| 26. | Kabelis FTP 4 x 2 x 0,5 5 kat. | vnt. | 80 |  |  |
| 27. | Komutatorius 8 portų | vnt. | 1 |  |  |
| 28. | Kabelis 3 x 2,5 | m | 100 |  |  |
| 29. | PVC d40 vamzdis | vnt. | 100 |  |  |
| 30. | Sistemos montavimas, derinimas, paleidimas |  |  |  |  |