ULTRAGARSINĖ DIAGNOSTIKOS SISTEMA (ECHOSKOPAI) 3 VNT.

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametrų reikšmės | Rinkos dalyvio pasiūlymai dėl esminių parametrų |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Modelis |  |  |
|  | Taikymo sritys | Abdominaliniai, kardiologiniai, kraujagyslių, akušeriniai, ginekologiniai ir smulkių organų tyrimai |  |
|  | Prietaiso architektūra | 1. Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; 2. Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažiau nei 320 dB 3. Kanalų skaičius ne mažiau nei 15 mln. |  |
|  | Sistemos valdymas | 1. Lietimui jautrus ekranas, įstrižainė ne mažiau kaip 30 cm 2. Valdymo panelyje integruota skaitinė – raidinė klaviatūra |  |
|  | Monitorius | 1. Įstrižainė ne mažiau kaip 55 cm 2. Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį |  |
|  | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose |  |
|  | Valdymo panelio aukščio ir pasukimo kampo keitimas | Būtinas |  |
|  | Valdymo panelio reguliavimas, pritaikymui naudotojo reikmėms, ne mažiau | Poslinkis vertikalia kryptimi ± 25 cm |  |
|  | Darbo režimai | 1. Dvimatis režimas B 2. Vienmatis režimas M 3. Spalvinio doplerio režimas 4. Spektrinio doplerio režimas |  |
|  | B režimas | 1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm 2. Vaizdo didinimas ne mažiau 20 kartų realaus laiko vaizde 3. Trapecinis vaizdavimas 4. Panoraminis vaizdavimas |  |
|  | M režimas | 1. Anatominis M režimas 2. Režimas kartu su audinių Doplerio režimu |  |
|  | Spalvinio doplerio režimas | 1. Galios doplerio režimas 2. Krypties galios doplerio režimas 3. Mikrokraujagyslių vizualizacija 4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas ne siauresnis nei 1-20 kHz. 5. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį |  |
|  | Pulsinės bangos doplerio režimas | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas 2. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau 15 m/s |  |
|  | Automatinis endokardo krašto aptikimas ir išstūmimo frakcijos skaičiavimas | Būtinas |  |
|  | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius | Visiems siūlomiems davikliams pajungti pagal komplektaciją |  |
|  | Konveksinis daviklis | - Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauriau nei 1,5 - 6 MHz. - Apžvalgos kampas ne mažiau 70° |  |
|  | Sektorinis daviklis | - Dažnio diapazonas dvimačiame režime: ne siauriau nei 2 - 5 MHz; - Apžvalgos kampas ne mažiau 90° |  |
|  | Ertminis daviklis | - Dažnio diapazonas dvimačiame režime: ne siauriau nei 4 - 10 MHz; - Apžiūros kampas ne mažiau 180° |  |
|  | Linijinis daviklis | - Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauriau nei 4 - 15 MHz; - Apžvalgos lauko plotis 50 mm ± 5 mm |  |
|  | Linijinis daviklis | - Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauriau nei 9 - 24 MHz; - Elementų skaičius 190, ne mažiau |  |
|  | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 1 TB |  |
|  | Kadrų atminties talpa | ne mažiau nei 30000 vaizdų arba 900 MB arba 600 s |  |
|  | Vaizdų konvertavimas JPEG formatu | Būtinas |  |
|  | Programinė įranga vaizdų archyvavimui, peržiūrai ir papildomų matavimų atlikimui personaliniame kompiuteryje | Būtina |  |
|  | Fiziologinės kreivės ir parametrai ekrane | - Sinchronizuota su vaizdu EKG kreivė, - ŠSD vaizdavimas ekrane, - kvėpavimo kreivė |  |
|  | Bevielio ryšio sąsaja integruota aparate | Būtina |  |
|  | Realaus laiko video vaizdo įrašymas | Būtina |  |
|  | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas | Būtinas |  |
|  | Integruotas gelio šildytuvas | Būtinas |  |
|  | Jungtys | 1. LAN 2. USB 3. DP ir/arba HDMI |  |
|  | Maitinimo šaltinis | 1. Elektros tinklas 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei 30 min. darbą be išorinio maitinimo šaltinio |  |
|  | Komplektacija | 1. Ultragarsinė diagnostinė sistema atitinkanti reikalavimų visumą su 16, 18 ir 19 punktuose nurodytais davikliais 2. Ultragarsinė diagnostinė sistema atitinkanti reikalavimų visumą su 17 ir 19 punktuose nurodytais davikliais 3. Ultragarsinė diagnostinė sistema atitinkanti reikalavimų visumą su 16, 17, 19 ir 20 punktuose nurodytais davikliais |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau 24 mėnesių |  |
|  | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą |  |
|  | Pateikiama dokumentacija | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba |  |