Protokolo priedas Nr. 1

RINKOS KONSULTACIJOS

ŠALDYMO IR UŽŠALDYMO ĮRENGINIAI (MOMENTINIS ŠALDIKLIS, ŠALDIKLIS -80)

ATASKAITA

2025-07-03

I. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl šaldymo ir užšaldymo įrenginiai (momentinis šaldiklis, šaldiklis -80) pirkimo.

1.2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatytą tvarką.

1.3. Rinkos konsultacija paskelbta 2025-06-16. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo 2025-06-20 d.  17:00 val. Lietuvos laiku.

1.4. Rinkos konsultacijoje dėl šaldymo ir užšaldymo įrenginiai (momentinis šaldiklis, šaldiklis -80 pirkimo dalyvavo 1 dalyvis ir pateikė pastabų dėl 2 pirkimo dalies techninės specifikacijos.

1.5. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y. – LSMU kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentais pateiktą klausimyną.

1.6. Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:

1.6.1. dalyvių klausimai dėl techninės specifikacijos  (II dalis);

1.6.2. išvada (III dalis).

II. Dalyvio KLAUSIMAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Dalyvio nuomonė | Pateikiami atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pirkimo objektui 1-2 pirkimo dalims bus taikomi aplinkosauginiai reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje: Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 3 (tris) val. Ar aiškūs aplinkosauginiai kriterijai? | Koks atitiktį pagrindžiantis dokumentas turi būti pridėtas? Dokumentas turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu? Ar pakankamas tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad tokie mokymai bus atlikti? | Kartu su pasiūlymu pakankamas tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad tokie mokymai bus atlikti. |
|  | Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos. | Vasaros atostogų metu išsitęsia gamybos laikas, todėl būtų tikslinga sutartyje numatyti galimybę pratęsti pristatymo terminą 1 mėn. | Pristatymo laiko negalime pratęsti dėl biudžeto terminų. |

DalyviO KLAUSIMAI

DĖL TECHNINĖS  SPECIFIKACIJOS

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: ŠALDIKLIS -80

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai prekėms | Siūlomos parametrų reikšmės | Pateikiami atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 4. | Išoriniai šaldiklio matmenys (PxGxA). Ne didesni kaip | 850x960x1990 mm | Plotis 830 mm Gylis 980 mm Aukštis 1980 mm Prašome pakeiskite išorinio gylio reikalavimą į ne daugiau 980 mm | ATSAKYMAS: koreguosime išorinius šaldiklio matmenis sekančiai: ne mažiau 830x960x1980 mm |
| 5. | Vidiniai kameros matmenys (PxGxA) Ne mažesni kaip | 490x620x1300 mm | Plotis 465 mm Gylis 716 mm Aukštis 1310 mm Prašome pakeiskite vidinio pločio reikalavimą į ne mažesnis kaip 465 mm | ATSAKYMAS: koreguosime vidinius kameros matmenis sekančiai: ne mažiau kaip 465x620x1300 mm |
| 10. | Termoizoliacija | - Izoliacijos storis ne plonesnis kaip 120 mm; - Be CFC ir HCFC. | - Prašome pakeisti izoliacinį sluoksnio storį ne plonesnis kaip 95 mm. Tokie šaldikliai izoliuojami VIP sluoksniu, kuris pas daugelį gamintojų būna 70 mm storio ir dar papildomai apšildomas 25 mm papildomu sluoksniu. Ko pilnai pakanka šaldytuvo izoliacijai užtikrinti. | ATSAKYMAS: koreguosime izoliacijos storį sekančiai: Izoliacijos storis ne plonesnis kaip 95 mm |
| 11. | Durys | - Vientisos; - Su užraktu; - Šildomas durų rėmas su ne mažiau kaip dviguba magnetine tarpine; - Ne mažiau kaip 4 nuimamos vidinės durelės. | 4. Pašome pakeisti reikalavimą į ne mažiau kaip 2 nuimamos vidinės durelės. | ATSAKYMAS: koreguosime 11.4 punktą sekančiai: Ne mažiau kaip 2 nuimamos vidinės durelės |
| 14. | Aplinkos temperatūra | - Būtinas aplinkos (patalpos) temperatūros daviklis; - Leistina aplinkos temperatūra ne mažiau kaip +30°C; - Galimybė įdėti papildomus išorinius zondus / laidus per ne mažiau kaip 2 skyles (angl. access port) | 3. Tinka, galite papildomai nurodyti kokio diametro zondų skylės turi būti. | ATSAKYMAS: nekeliame reikalavimų šiam parametrui. |

- IŠVADOS

  - Rinkos konsultacijoje dalyvavo 1 dalyvis.

  - Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: dalyviai susipažino su pirkimo dokumentais ir pateikė pasiūlymus, pastabas.

  - Perkančioji organizacija į dalyvio pateiktas pastabas iš dalies atsižvelgė.

  - Susitikimas su dalyviais nebus organizuojamas.

  - Rinkos konsultacija yra užbaigiama.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė			Virginija Lapaitytė

Virginija Lapaitytė, tel. 0 37 327288, el. p. virginija.lapaityte@lsmu.lt

https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/listProposal.do?resourceId=3232713