KLAUSIMYNAS

MINIMALIOS INVAZIJOS JĖGOS INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

MINIMALIOS INVAZIJOS JĖGOS INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pastabos ir siūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Jėgos sistemos paskirtis | Smulkųjų ir vidutinių kaulų chirurginėms operacijoms. Skirta kaulų pjovimo, gręžimo, Kiršnerio vielos įvedimo funkcijoms, atliekant mažos ir vidutinės apimties traumatologines chirurgines kaulų procedūras. |  |
| 2. | Jėgos instrumento komplektacija, ne mažiau kaip: | - Gręžimo-pjovimo rankena – 1 vnt. - Osciliuojančio pjovimo antgalis – 1 vnt. - Reciprokinio pjovimo antgalis– 1 vnt. - Įkraunama baterija – 2 vnt. - Gręžimo antgalis – 1 vnt. - Kiršnerio vielos antgalis – 1 vnt. - Sterilizavimo krepšelis – 1 vnt. |  |
| 3. | Gręžimo-pjovimo rankena | Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse, kaip 0-1250 aps./min. gręžiant ir įvedant Kiršnerio vielą. Galimybė naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezus, įvesti Kiršnerio vielą. |  |
| 3.1. | Energijos šaltinis - įkraunama baterija | Būtina, ne mažiau 2 vnt. |  |
| 3.2. | Svoris (su baterija) | Ne daugiau 850 g |  |
| 3.3. | Galingumas | Ne mažiau 85 W |  |
| 3.4. | Kaniuliacija | 3,2 mm ± 0,1 mm |  |
| 3.5. | Sterilizuojama, atspari dezinfekavimui, autoklavuojama. | Būtina |  |
| 3.6. | Saugumo mygtukas, apsaugantis nuo atsitiktinio instrumento įjungimo. | Būtina |  |
| 3.7. | Rotacija į kairę ir į dešinę | Atliekama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus |  |
| 3.8. | Sriegimo / vibravimo režimas | Aktyvuojama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus Grąžtas pakaitomis sukasi pagal laikrodžio ir prieš laikrodžio rodyklės kryptį. |  |
| 4. | Gręžimo antgalis | Jacobs tipo. Autoklavuojamas, tinkamas grąžtams, kurių diametras nuo 0,5 mm iki 7.4 mm |  |
| 4.1. | Maksimalus sukimo momentas | Ne mažiau 1,5 Nm |  |
| 5. | Osciliuojančio pjovimo antgalis | Atsparus dezinfekavimui, autoklavuojamas |  |
| 5.1. | Svoris | Ne daugiau 180 g |  |
| 5.2. | Pjovimo greičio valdymas | Bepakopis, reguliuojamas ribose, ne siauresnėse, kaip 0-15.750 ciklų/min. Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo. |  |
| 5.3. | Pjovimo galvutės padėties keitimas | Fiksuojant padėtį kas 45º apie statmeną pjovimo plokštumai ašį. |  |
| 5.4. | Osciliacijos kampas | 4.5º ± 0.2º |  |
| 6. | Antgalis Kiršnerio vielai įvesti | Atsparus dezinfekavimui, autoklavuojamas. Tinkamas vielai, kurios diametras nuo 0,6 mm iki 3,2 mm |  |
| 6.1. | Svoris | Ne daugiau 180 g |  |
| 7. | Baterijos | Li jonų su integruotu elektroniniu variklio valdymu. Energijos kiekis ne mažiau 10,5 Wh. |  |
| 7.1. | Įkraunama baterija nesterilizuojama | Būtina |  |
| 7.2. | Baterijos įstatomos į gręžimo/pjovimo rankenose integruotą baterijos skyrių. | Būtina |  |
| 7.3. | Nesudėtingas baterijų pakeitimas | Būtina |  |
| 7.4 | Baterijų krovimas | Turi būti suderinamas su ligoninėje turimu Acculan 4 pakrovėjui arba pakrovėjas turi būti komplektuojamas su įkraunamomis baterijomis |  |
| 8. | Sterilizavimo krepšelis | Pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti |  |
| 9. | Garantinis terminas | Ne mažiau, kaip 24 mėn. |  |