KLAUSIMYNAS

ELEKTRINIŲ JĖGOS CHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS NEUROCHIRURGIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

ELEKTRINIŲ JĖGOS CHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS NEUROCHIRURGIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/ Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrenginio valdymo ekranas | 1. Spalvotas, lietimui jautrus; 2. Įstrižainė ne mažiau kaip 21 cm; 3. Ekrane rodoma informacija: a) mikrovariklio tipas, b) apsukų greitis, c) sukimosi kryptis, d) grąžto padėtis, e) irigacijos greitis, f) pagalbos meniu. |  |
| 2. | Vienu metu prie valdymo konsolės prijungiamų mikrovariklių skaičius | Ne mažiau kaip 4 mikrovarikliai, iš kurių ne mažiau kaip 2 gali veikti nepriklausomai vienas nuo kito. |  |
| 3. | Valdymo konsolė | 1. Valdo įvairius mikrovariklius, naudojamus galvos, stuburo, artroskopinių operacijų metu; 2. Pritaikyta nešiojimui – su rankena, sveria ne daugiau kaip 7,5 kg. 3. Integruotas tvirtinimo mechanizmas prie vamzdžio: pvz. lašelinės stovo; |  |
| 4. | Valdymo konsolės mikrovariklių jungtys | Koduotos skirtingomis spalvomis (pagal jungiamus mikrovariklius) |  |
| 5. | Konsolės reguliuojamas maksimalus valdomų mikrovariklių greitis | Ne mažiau kaip 80 000 k/min. |  |
| 6. | Prijungtų mikrovariklių valdymas | Liečiamojo ekrano ir kojinio jungiklio pagalba |  |
| 7. | Kojinis valdiklis | Su apsauginiu lanku, vienas pedalas ir ne mažiau kaip 3-jų valdymo jungiklių ant kojinio valdiklio |  |
| 8. | Konsolės suderinamumas su šeiveriu, chirurginiais grąžtais, chirurginiu pjūkleliu, Medtronic StealthStation S8 navigacine sistema. | Būtina |  |
| 9. | Integruotos irigacijos pompos | Integruotos ne mažiau kaip 2 pompos |  |
| 10. | Irigacijos greičio keitimas nuotoliniu valdikliu | Būtina |  |
| 11. | Antgalis perforacijai su Hudson tipo arba lygiaverte jungtimi perforavimo antgaliams prijungti | 1. Apsisukimų skaičius ne mažiau 1030 k/min ; 2. Galimybė jungti ne mažiau kaip 2 skirtingų dydžių kranialinius perforatorius |  |
| 12. | Antgaliai kraniotomijai | Su kojele, apsaugančia minkštuosius audinius nuo pažeidimo, tiesūs. |  |
| 13. | Tiesus darbinis antgalis | Tiesus, ilgis 7 ± 0,2 cm; |  |
| 14. | Tiesus darbinis antgalis | Tiesus, ilgis 10 ± 0,2 cm; |  |
| 15. | Lenktas darbinis antgalis | Lenktas, ilgis 10 ± 0,2 cm; |  |
| 16. | Lenktas darbinis antgalis | Lenktas, ilgis 12 ± 0,2 cm; |  |
| 17. | Instrumentų priežiūros rinkinys (tepalas, šepetėlis) | 1 vnt. |  |
| 18. | Elektrinio kraniotomo sterilizavimo konteineris, su specialiu įdėklu, pritaikytu mikrovariklio bei priedų sudėjimui | Būtina |  |
| 19. | Personalo apmokymas dirbti su įranga | Būtinas |  |
| 20. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |
| 21. | Pristatoma įranga ženklinama CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją. |  |
| 22. | Kartu su įranga pateikiamas dokumentacijos komplektas | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; |  |
| 23. | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. | Būtina |  |