Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Intermituojanti vakuuminė terapija

Perkamas kiekis: 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Stimuliuoti medžiagų apykaitą; Suaktyvinti užsilaikusią limfos tekėjimą; Gerinti: jungiamojo audinio elastingumą, periferinę perfuziją, žaizdų gyjimą, kraujotaką. |
| 2. | Reikalavimai konstrukcijai | 1. Pacientui atliekama procedūra jam atsigulus ant integruoto gulto, kuris įvažiuoja į vakuumo kamerą 2. Didžiausia paciento apimtis ne didesnė kaip 170 cm 3. Darbinis neigiamas slėgis: -10 mBar – -70 mBar (± 10 mBar); |
| 3. | Reikalavimai valdymui | 1. Integruota valdymo konsolė, kurios pagalba reguliuojama: 1.1 slėgis; 1.2 neigiamo slėgio fazė, ne siauriau kaip 1 – 30 sek.; 1.3 pauzės fazė, ne siauriau kaip 1 – 30 sek.; 1.4 procedūros laikas, ne siauriau kaip 1 – 60 min; 1.5 rankiniu būdu reguliuojama gulto padėtis. 2. Automatinis procedūros nutraukimas pasiekus slėgį: >-75 mBar. 3. Avarinis sustabdymo procedūrai mygtukas, kurį gali nuspausti pacientas. 4. Galimybė naudoti iš anksto nustatytas programas, ne mažiau kaip 8 programos, arba nustatyti parametrus rankiniu būdu. |
| 4. | Valdymo konsolėje rodoma informacija | - Neigiamo slėgio fazė; - Pauzės fazė; - Procedūros trukmė; - Parinkta programa; - Pasirinktos programos numeris; |
| 5. | Maitinimo šaltinis ir elektros galia | - 230 V, 50 Hz elektros tinklas; - Ne daugiau kaip 800 VA |
| 6. | Suderinamumas su patalpomis | - Tinkamas montavimui ant paviršiaus atlaikančio ne daugiau kaip 250 kg/m2; - Išoriniai matmenys ne didesni kaip 2400 x 1200 x 1200 mm; - Maksimalus ilgis su ištrauktu gultu ne didesnis kaip 3200 mm |
| 7. | Žymėjimas CE ženklu | Turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) |
| 8. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |
| 9. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; |
| 10. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4. punktu. |
| 11. | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas arba turėti galiojančią atstovavimo ir pardavimo sutartį su gamintoju. |