KLAUSIMYNAS

JĖGOS INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS ORTOPEDIJAI IR TRAUMATOLOGIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

JĖGOS INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS ORTOPEDIJAI IR TRAUMATOLOGIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pastabos ir siūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Jėgos sistemos paskirtis | Stambiųjų kaulų chirurginėms operacijoms. Skirta kaulų pjovimo, frezavimo, gręžimo, funkcijoms, atliekant vidutinės ir didelės apimties ortopedines chirurgines kaulų procedūras. |  |
| 2. | Jėgos instrumento komplektacija, ne mažiau kaip: | - Gręžimo-frezavimo rankena – 1 vnt. - Osciliuojančio pjovimo rankena – 1 vnt. - Įkraunama baterija – 2 vnt. - Gręžimo antgalis – 1 vnt. - Frezavimo antgalis – 1 vnt. - Kiršnerio vielos antgalis – 1 vnt. - Sterilizavimo krepšelis – 1 vnt. |  |
| 3. | Gręžimo-frezavimo rankena | Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siaresnėse, kaip 0-1000 aps./min. gręžiant ir nuo 0 iki 250 aps./min. frezuojant. Galimybė naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezus, įvesti Kiršnerio vielą. |  |
| 3.1. | Maksimalus sukimo momentas | - Gręžimui - Ne mažiau 5 Nm - Frezavimui - Ne mažiau 19 Nm |  |
| 3.2. | Kaniuliacija | 4 mm ± 0,1 mm |  |
| 3.3. | Energijos šaltinis - įkraunama baterija | Būtina, ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 3.4. | Svoris (su baterija) | Ne daugiau 1250 g |  |
| 3.5. | Galingumas | Ne mažiau 250 W |  |
| 3.6. | Sterilizuojama, atspari dezinfekavimui, autoklavuojama. | Būtina |  |
| 3.7. | Saugumo mygtukas, apsaugantis nuo atsitiktinio instrumento įjungimo. | Būtina |  |
| 3.8. | Rotacija į kairę ir į dešinę | Atliekama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus |  |
| 3.9. | Sriegimo / vibravimo režimas | Aktyvuojama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus Grąžtas pakaitomis sukasi pagal laikrodžio ir prieš laikrodžio rodyklės kryptį. |  |
| 4. | Gręžimo antgalis | Jacobs tipo. Autoklavuojamas, tinkamas grąžtams, kurių diametras nuo 0,5mm iki 7,4mm |  |
| 5. | Frezavimo antgalis | Autoklavuojamas, Zimmer/Hudson tipo |  |
| 6. | Kiršnerio vielos antgalis | Autoklavuojamas. Tinkamas nuo 0,6 mm. iki 4,0 mm skersmens vielai įvesti. Sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siaresnėse, kaip 0-1200 aps./min |  |
| 7. | Osciliuojančio pjovimo rankena | Atspari dezinfekavimui, autoklavuojama |  |
| 7.1. | Svoris (su baterija) | Ne daugiau 1600 g |  |
| 7.2. | Galingumas | Ne mažiau 250 W |  |
| 7.3. | Energijos šaltinis - įkraunama baterija | Būtina |  |
| 7.4. | Pjovimo greičio valdymas | Bepakopis, reguliuojamas ribose, ne siauresnėse, kaip 0-12.000 ciklų/min. (+/-1000) Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo. |  |
| 7.5. | Pjovimo galvutės padėties keitimas | 360º kampu apie išilginę ašį, fiksuojant padėtį kas 45º ±5º |  |
| 7.6. | Osciliacijos kampas | 4.1º ±0.1º |  |
| 7.7. | Prietaiso konstrukcija | Pistoleto formos, ne modulinė |  |
| 8. | Baterijos | NiMH arba Li-ion su integruotu elektroniniu variklio valdymu. Talpa ne mažiau 1,9 Ah. |  |
| 8.1. | Įkraunama baterija nesterilizuojama | Būtina |  |
| 8.2. | Baterijos įstatomos į gręžimo/pjovimo rankenose integruotą baterijos skyrių. | Būtina |  |
| 8.3. | Baterijų pakeitimas nesudėtingas–nuspaudžiant užraktą ant gręžimo/pjovimo rankenų dangtelio. | Būtina |  |
| 8.4. | Baterijų krovimas | Turi būti suderinamas su ligoninėje turimu Acculan 4 pakrovėjui arba pakrovėjas turi būti komplektuojamas su įkraunamomis baterijomis |  |
| 9. | Sterilizavimo krepšelis | Pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti |  |
| 10. | Garantinis terminas | Ne mažiau, kaip 24 mėn. |  |