| VšĮ KAUNO MIESTO POLIKLINIKA Pramonės pr. 31, LT-51270 Kaunas Telefonas (8-37) 40 39 99 Faksas (8 37) 45 15 75 info@kaunopoliklinika.lt www.kaunopoliklinika.lt | Įmonės kodas 135042394 PVM mokėtojo kodas LT 350423917 AB SEB bankas Banko kodas 70440 A.S. LT047044060002942424 Direktorius Paulius Kibiša |
| --- | --- |

2025-07-04 Nr. S (E)-

KVIETIMAS Į IŠANKSTINĘ RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJĄ DĖL SKAITMENINĖS MAMOGRAFO SISTEMOS PIRKIMO

VšĮ Kauno miesto poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija), vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymo) 27 str., siekdama pasirengti skaitmeninės mamografijos sistemos pirkimui, vykdo rinkos konsultaciją.

Rinkos konsultacijos tikslas: iki Pirkimo pradžios informuoti Tiekėjus apie ketinamas įsigyti prekes, išsiaiškinti įvairius su pirkimo objektu susijusius klausimus, rinkoje egzistuojančius sprendimus, rinkos galimybes pasiūlyti prekes, atitinkančias reikalavimus, keliamus žaliajam viešajam pirkimui, pasiruošti pirkimui bei parengti kuo aiškesnę ir konkurenciją užtikrinančią techninę specifikaciją, kitus pirkimo dokumentus.

Rinkos konsultacijos vykdymo tvarka: rinkos konsultacija vykdoma elektroninėmis priemonėmis. Kviečiame tiekėjus susipažinti su techninės specifikacijos projektu ir raštu CVP IS priemonėmis aktyviai teikti pastabas bei pasiūlymus ir tokiu būdu dalyvauti išankstinėje rinkos konsultacijoje.

Ši rinkos konsultacija yra skelbiama iki viešojo pirkimo pradžios. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie viešąjį pirkimą ar išankstinis skelbimas apie viešąjį pirkimą. Šios rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties.

Rinkos konsultacijų metu gauta informacija, nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, bus naudojama priimant sprendimus dėl pirkimo organizavimo ir vykdymo.

Teikiant atsiliepimą būtina aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali.

Atsiliepimus prašome pateikti iki 2025 m. liepos 15 d. 09:00 val. Atsiliepimai teikiami lietuvių kalba.

Rinkos konsultacijos metu siekiama aptarti šiuos klausimus:

1. Ar techninėje specifikacijoje nurodytas pirkimo objektas yra aiškus? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti.

2. Ar techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui? Kokias sąlygas turėtume papildomai įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti?

3. Ar techninėje specifikacijoje, tiekėjo manymu, yra reikalavimų, kurie riboja konkurenciją, yra sunkiai įgyvendinami?

4. Kokie ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turėtų būti taikomi pirkimo procedūrų metu bei kokie turėtų būti nustatyti šių kriterijų (ir jų parametrų) lyginamieji svoriai ekonominio naudingumo įvertinime? Nurodykite, kokia yra Jūsų siūlomų kriterijų įtaka, kuriama reali pridėtinė vertė, pirkime išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

5. Kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite.

6. Kokia būtų preliminari prekės kaina (prašoma pirkimo vertės nustatymo tikslais)?

7. Kokią kainodarą ir apmokėjimo už prekes tvarką rekomenduotumėte taikyti?

8. Perkančioji organizacija nori vykdyti žaliąjį viešąjį pirkimą, todėl prašome nurodyti, kokius aplinkos apsaugos kriterijus perkama prekė galėtų atitikti.

9. Prašome įvardyti kitą Jūsų nuomone reikšmingą informaciją.

PRIDEDAMA: Techninė specifikacija (projektas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SKAITMENINĖ MAMOGRAFIJOS SISTEMA

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
|  | Rentgeno mamografijos sistema, 1 vnt. |  |  |  |  |
| 1. | Rentgeno mamografijos sistemos darbo režimai | 1. Skaitmeninė 2D mamografija | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 2. Skaitmeninės tūrinės (3D) mamografijos (tomosintezės) funkciją. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 3. Galimybė atlikti kombinuotą 2D ir 3D (tomosintezės) tyrimą nekeičiant tiriamojo objekto pozicijos | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 4. Būtina galimybė komplektuoti kontrastinės mamografijos (CESM funkciją) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 5. Būtina galimybė komplektuoti 2D ir 3D kontrastinės biopsijos funkciją | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2. | Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė) |  |  |  |  |
|  | Nuskaitymo kampas | 1. Ne mažiau kaip 15° | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  | Skenavimo laikas | 2. Ne daugiau kaip 10 sek. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  | Pjūvio storis | 3. Ne daugiau kaip 1 mm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3. | C-lanko sistema: |  |  |  |  |
| 3.1. | Vertikalus judėjimas | Motorizuotas | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.2. | Sukamasis judesys | Motorizuotas | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.3. | C-lanko posūkio kampo diapazonas | Ne mažiau kaip 350⁰ | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.4. | Vertikalaus judėjimo diapazonas | Minimalus atstumas nuo grindų iki horizontalaus detektoriaus (0⁰ padėtis) ne didesnis kaip 71 cm, maksimalus atstumas – ne mažesnis kaip 140 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.5. | Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus (angliškai: Source-Image Distance (SID)) | Ne mažesnis kaip 65 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.6. | Pacientės veido apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės sistema | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4. | Kompresijos sistema |  |  |  |  |
| 4.1. | Rankinis ir automatinis suspaudimo valdymas | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.2. | Didžiausia suspaudimo jėga automatinio valdymo režime | Ne mažesnė kaip 170 N | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.3. | Didžiausia suspaudimo jėga rankinio valdymo režime | Ne mažesnė kaip 250 N | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.4. | Krūties prispaudimo plokštės | Ne mažiau kaip dviejų dydžių: 18 cm +/- 1 cm x 24 cm +/- 1 cm ir 24 cm +/- 1 cm x 30 cm +/- 1 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5. | Didinimas: |  |  |  |  |
| 5.1. | Geometrinė gaunamo vaizdo didinimo sistema | Ne mažiau kaip dviejų didinimo faktorių | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5.2. | Didinimo faktoriai | Ne mažiau kaip 1.5, 1.8 kartų | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6. | Rentgeno vamzdis |  |  |  |  |
| 6.1. | Mažo skersmens židinio dėmės diamentras | Ne didesnis nei 0,1 mm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7. | Kolimatorius: |  |  |  |  |
| 7.1. | Filtrai | Ne mažiau kaip dviejų rūšių keičiami spektriniai filtrai skaitmeninės rentgenografijos 2D režimui | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8. | Rentgeno generatorius: |  |  |  |  |
| 8.1. | Galia | Ne mažiau kaip 5 kW | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8.2. | mAs diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 3 mAs iki 500 mAs | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8.3. | Įtampos diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 25 kV iki 49 kV | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9. | Skaitmeninis rentgeno detektorius: |  |  |  |  |
| 9.1. | Detektoriaus tipas | Skaitmeninis | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.2. | Pikselio dydis | Ne daugiau kaip 100 µm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.3. | Pilkumo lygių skaičius | Ne mažiau kaip 14 bitų | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.4. | Detektoriaus aktyvios zonos plotas | Ne mažiau kaip (24 x 29) cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10. | Ekspozicijos reguliavimo ir optimizavimo sistema |  |  |  |  |
| 10.1. | Pilnai automatinis valdymo režimas | Automatiškai parenka spektrinį filtrą, mAs ir įtampą | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.2. | Rankinis valdymo režimas | Leidžiantis laisvai pasirinkti spektrinį filtrą, mAs ir įtampą | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.3. | Automatinis režimas pacientėms su implantais tirti | Būtinas, 2D ir 3D (tomosintezė) tyrimams | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11. | Vaizdų apdorojimo programinė ir techninė įranga: |  |  |  |  |
| 11.1. | Radiologijos technologo darbo vieta |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Radiologijos technologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.1.2. | Radiologijos technologo darbo vietoje instaliuota gamintojo dedikuota programinė įranga pirminei gautų vaizdų peržiūrai | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.1.3. | Lietimui jautrus monitorius vartotojo sąsajai | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.1.4. | Vaizdų peržiūros monitorius | Būtina, ne mažiau kaip 2,0 megapikselių | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.1.5. | Artikuliuojanti ranka vaizdų peržiūros monitoriaus pozicijos keitimui | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.1.6. | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš poliklinikos informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.1.7. | Vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.1.8. | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.1.9. | Vaizdų siuntimas (DICOM Send) ne mažiau kaip į 2 vietas | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.1.10 | Paciento gaunamos spinduliuotės ataskaitos formavimas (DICOM RDSR) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.1.11. | Švinuotas rentgeno apsauginis skydas | Būtina, ne mažiau kaip 0,5 mm Pb ekv. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.1.12. | Modelinė sistema (fantomas) kokybės užtikrinimui | 1 vnt. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2. | Gydytojo radiologo darbo vieta programinė įranga |  |  |  |  |
| 11.2.1. | Gamintojo dedikuota programinė įranga 2D ir 3D (tomositezės) mamografinių vaizdų peržiūrai ir vertinimui | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.2 | Programinė įranga 2D vaizdams rekonstruoti iš tomosintezės (3D) tyrimo | Būtina, nurodyti programinės įrangos pavadinimą | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.3. | Vaizdų siuntimas (DICOM Send) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.4. | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.5. | Vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.6. | Skaitmeninių vaizdų apdorojimo funkcijos | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.7. | Vaizdų pilkumo skalės keitimas | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.8. | Vaizdų inversija | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.9. | Vaizdų rotavimas ir vaizdų veidrodinis atvaizdavimas | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.10. | „Padidinimo stiklo“ funkcija | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.11. | Nepertraukiamas vaizdų mastelio keitimas | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.12. | Atstumo matavimai ir vaizdų anotacijos | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.13. | Ultragarso vaizdų peržiūra | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.3 | Gydytojo radiologo darbo vieta techninė įranga: |  |  |  |  |
| 11.3.1. | Gydytojo radiologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.3.2. | Medicininis mamografinis diagnostinis monitorius | 1. Kiekis - 1 vnt. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 2. Įstrižainė ≥ 31“ | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 3. Raiška ≥ 4200 x 2800 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 4. Kalibruotas skaistis ≥ 500 cd/m2 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 5. Kontrastiškumas ≥ 1500:1 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 6. Spalvoto vaizdo. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 12. | Kiti reikalavimai |  |  |  |  |
| 12.1 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Rentgeno vamzdis: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | EUREF organizacijos testais patvirtintas skaitmeninės tūrinės (3D) mamografijos (tomosintezės) veikimas. Būtinas EUREF patvirtinimas. | Neatitinka | Atitinka | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | Ne | Taip |  |  |  |
| 1.2 | Skenavimo laikas (t.s. 2.2. p.) | > 4 sek. | ≤ 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | Ne | Taip |  |  |  |
| 1.3 | Pikselio dydis (t.s. 9.2. p.) | > 70 µm | ≤ 70 µm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | Ne | Taip |  |  |  |
| 1.4 | Pilkumo lygių skaičius (t.s. 9.3. p.) | < 16 bitų | ≥ 16 bitų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | Ne | Taip |  |  |  |

- Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu išrenkamas Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas, įvertinus ekonominio naudingumo kriterijaus (S) balą.

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

Kokybės kriterijai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 50 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): |  |
| 2.1. | EUREF organizacijos testais patvirtintas skaitmeninės tūrinės (3D) mamografijos (tomosintezės) veikimas. Būtinas EUREF patvirtinimas. | Wkokybė = 20 |
| 2.2. | Skenavimo laikas (t.s. 2.2. p.) | Wkokybė = 10 |
| 2.3. | Pikselio dydis (t.s. 9.2. p.) | Wkokybė = 10 |
| 2.4. | Pilkumo lygių skaičius (t.s. 9.3. p.) | Wkokybė = 10 |

Laima Inčirauskienė tel. +370 37 403924, el. p. laima.incirauskiene@kaunopoliklinika.lt

Visi iš tiekėjų gauti asmens duomenys bus naudojami tik šios rinkos konsultacijos apimtyje ir šiame kvietime nustatytais tikslais.