## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. Nedegi spinta | Ne
| 2 pirkimo objekto dalis. Šaldytuvas su šaldikliu | Ne
| 3 pirkimo objekto dalis. Ledo gaminimo aparatas | Ne
| 4 pirkimo objekto dalis. Gilaus šaldymo šaldiklių komplektas | Ne
| 5 pirkimo objekto dalis. Labai žemos temperatūros šaldikliai | Ne
| 6 pirkimo objekto dalis. Kriosaugyklė | Ne
| 7 pirkimo objekto dalis. Šaldytuvas (buitinis) | Ne
| 8 pirkimo objekto dalis. Šaldytuvas vaistams | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas ketina remtis pirkimo vykdymo tikslais:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
3.1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu). 3.2. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius. Taikoma tik 1 p.d. 3.3. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių). Taikoma tik 1 p.d. 3.4. Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti. Taikoma tik 1 p.d. 3.5. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. Taikoma tik 1 p.d. 3.6. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. Taikoma tik 1 p.d.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą*. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti kartu su kitais pirkimo dokumentais. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomai periferinei įrangai (pvz.: klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau 24 mėn.
2. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą Prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą, techninės būklės patikrinimus, įskaitant techninei priežiūrai, bei techninei būklei patikrinti atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. Garantiniame laikotarpyje Tiekėjui gavus iškvietimą dėl naudojamos Prekės gedimo, Tiekėjo reakcijos į iškvietimą (iškvietimo gavimo patvirtinimo) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 1 darbo diena, o gedimas turi būti pašalintas per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų terminą, skaičiuojant nuo iškvietimo gavimo dienos. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių neįmanoma pašalinti gedimo per šiame Sutarties punkte nustatytą terminą (Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui nurodytą aplinkybę pagrindžiančius dokumentus) gedimas turi būti pašalintas per Pirkėjo raštu nustatytą protingą terminą. Taip pat Tiekėjas teikia Pirkėjui konsultacijas ir paaiškinimus telefonu.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą). Taikoma visoms pirkimo dalims:
1. Mokymai ≥ 1 medicinos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinė valanda.
2. Mokymai ≥ 1 medicinos technikos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinė valanda.
9. | Aplinkosauginiai reikalavimai. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
10. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti;

## TS1
1 pirkimo objekto dalis. Nedegi spinta
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Spinta skirta apsaugoti dokumentus nuo ugnies
3 | Išoriniai matmenys | 1. Aukštis ne mažesnis nei 1800 mm
2. Plotis ne mažesnis nei 800 mm
4 | Vidiniai matmenys | Gylis ne mažesnis nei 290 mm
5 | Konstrukcija | 1. Atveriamos spintos durys
2. Ne mažiau kaip 4 vidinės lentynos
6 | Užraktas | Elektroninė kodinė arba lygiavertė spyna
7 | Maksimali lentynos apkrova | Ne mažiau kaip 35 kg.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS2
2 pirkimo objekto dalis. Šaldytuvai
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Sistemos konstrukcija | Šaldytuvas su integruotu šaldikliu arba du atskiri įrenginiai, pastatomi ir pritvirtinami vienas ant kito
3 | Išorinė įrenginio konstrukcijos medžiaga | Įrenginys pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos
4 | Šaldiklio techniniai parametrai
4.1 | Darbinis šaldiklio tūris | Ne mažiau kaip 80 l.
4.2 | Vidinės temperatūros nustatymo diapazonas šaldiklyje - viršutinė riba | Ne žemesnė nei -10 ºC
4.3 | Vidinės temperatūros nustatymo diapazonas šaldiklyje - apatinė riba | Ne aukštesnė nei -20 ºC
4.4 | Šaldiklio šaldymo principas | Statinis arba lygiavertis šaldymo principas
4.5 | Durys | Pilnai uždaros, be stiklo
4.6 | Šaltnešis | Natūralių angliavandenilių
4.7 | Fluktuacija matuojant kambario temperatūros aplinkoje | Ne didesnė nei 6.2°C
4.8 | Gradientas matuojant kambario temperatūros aplinkoje | Ne didesnis nei 7.4°C
5 | Šaldytuvo techniniai parametrai
5.1 | Darbinis šaldytuvo tūris | Ne mažiau kaip 100 l.
5.2 | Vidinės temperatūros nustatymo diapazonas šaldytuve - viršutinė riba | Ne žemesnė nei 15 ºC
5.3 | Vidinės temperatūros nustatymo diapazonas šaldytuve - apatinė riba | Ne aukštesnė nei 2 ºC
5.4 | Šaldytuvo šaldymo principas | Cirkuliuojantis oras arba lygiavertis šaldymo principas
5.5 | Apšvietimas | Būtinas
5.6 | Durys | Permatomo stiklo arba lygiavertės medžiagos
5.7 | Šaltnešis | Natūralių angliavandenilių
5.8 | Fluktuacija matuojant kambario temperatūros aplinkoje | Ne didesnė nei 2.5°C
5.9 | Gradientas matuojant kambario temperatūros aplinkoje | Ne didesnis nei 2.9°C
6 | Energijos suvartojimas šaldytuvo ir šaldiklio sistemai (matuojant kambario temperatūros aplinkoje) | Ne didesnis nei 4 kWh/para
7 | Aliarmai | 1. Vaizdiniai įspėjimai gedimų aveju
2. Vaizdiniai įspėjimai temperatūros pasikeitimų atveju
|  | Kiekis | 7
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS3
3 pirkimo objekto dalis. Ledo gaminimo aparatas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Ledukų gaminimui
3 | Konstrukcija | Išorinė konstrukcija pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
4 | Ledo gaminimo našumas | Ne mažiau kaip 70 kg per 24 valandas
5 | Ledo saugyklos talpa | Ne mažiau kaip 25 kg
6 | Likutinis vandens kiekis galutiniame produkte | Ne daugiau nei 25 % vandens
7 | Kondensatorius | Aušinamas oru arba lygiaverčiu būdu
8 | Komplektacija | 1. Ledo gaminimo aparatas (1 vnt.)
2. Vandens minkštinimo priedas (1 vnt.)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS4
4 pirkimo objekto dalis. Gilaus šaldymo šaldiklių komplektas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Komplektą sudaro | 1. Gilaus šaldymo šaldiklis 1,5-2,0 ml mėgintuvėliams (Tipas nr.1)
2. Gilaus šaldymo šaldiklis 600 μl mėgintuvėliams (Tipas nr.2)
3. Gilaus šaldymo šaldiklis 5 ml mėgintuvėliams (Tipas nr.3)
3 | Techniniai reikalavimai šaldikliui
3.1 | Paskirtis | Itin žemos temperatūros, gilaus šaldymo šaldiklis
3.2 | Šaldiklio tipas | Vertikalus
3.3 | Korpusas | Pagamintas iš plieno ar lygiavertės medžiagos
3.4 | Durys | 1. Su termoizoliacine plokšte
2. Integruotas durų užraktas
3. Durų tarpiklis ar lygiavertė sistema blokuojanti drėgmės patekimą ir pašalinanti šilumą
4. Apšildymo sistema ar kitas sprendimas neleidžiantis durims prišalti
3.5 | Automatinė vakuumo pašalinimo sistema | Būtina
3.6 | Galimybė įvesti papildomus sensorius | Ne mažiau kaip 2 jungtys
3.7 | Temperatūros nustatymo diapazono apatinė riba | Ne aukštesnė temperatūra nei -90 ºC
3.8 | Temperatūros nustatymo diapazono viršutinė riba | Ne žemesnė temperatūra nei -40 ºC
3.9 | Vidinė šaldiklio konstrukcija | 1. Ne mažiau kaip 4 lentynos/skyriai
2. Reguliuojamo aukščio lentynos
3. Lentynos apkrova ne mažiau kaip 40 kg.
3.13 | Kompresoriaus apsauga nuo perkaitimo | Būtina
3.14 | Aliarmų sistema | 1. Gedimų vaizdiniai aliarmai
2. Elektros energijos sutrikimų vaizdiniai aliarmai
3. Atidarytų durų vaizdinis aliarmas
4. Vidinės baterijos keitimo įspėjimas
3.15 | Papildoma baterija (išorinis modulis), leidžianti šaldikliui veikti nepriklausomai nuo elektros tinklo | Būtina
3.15 | Mobilumas | Ne mažiau kaip 4 ratukai, 2 iš jų su stabdžiais
3.16 | Šaltnešis | Natūralūs angliavandeniliai
3.17 | Energijos suvartojimas | Ne daugiau kaip 5.4 kWh/parą prie -80°C
4 | Šaldiklių talpa
4.1 | Šaldiklio talpa (tipas nr. 1) | 1. Šaldiklio inventorinė sistema (stovai) talpina ne mažiau kaip 570 vnt kriodežučių (133 x 133 x 52 mm) 1,5 ml mėgintuvėliams
2. Kameros talpa ne mažiau nei 700 litrų.
4.2 | Šaldiklio talpa (tipas nr. 2) | 1. Šaldiklis talpina ne mažiau kaip 285 vnt. didelių kriodėžučių (133 x 133 x 76 mm) 5 ml mėgintuvėliams
2. Kameros talpa ne mažiau nei 700 litrų.
4.3 | Šaldiklio talpa (tipas nr. 3) | 1. Šaldiklis talpina ne mažiau kaip 900 vnt. mažų kriodėžučių (128 x 86 x 36 mm) 0,6 ml mėgintuvėliams
2. Kameros talpa ne mažiau nei 700 litrų.
5 | Komplektacija | 1. Gilaus šaldymo šaldiklis 1,5-2,0 ml mėgintuvėliams (1 vnt.) su inventorine sistema (stovais)
2. Gilaus šaldymo šaldiklis 600 μl mėgintuvėliams (1 vnt.) su inventorine sistema (stovais)
3. Gilaus šaldymo šaldiklis 5 ml mėgintuvėliams (1 vnt.) su inventorine sistema (stovais)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | Kompl.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS5
5 pirkimo objekto dalis. Labai žemos temperatūros šaldiklių komplektas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Komplektaciją sudaro | 1. Gilaus šaldymo šaldiklis 1,5-2,0 ml mėgintuvėliams (Tipas nr.1)
2. Gilaus šaldymo šaldiklis SBS tipo dėžutėms (Tipas nr.2)
3 | Paskirtis | Ultra žemos temperatūros kriogeninio šaldymo šaldiklis
4 | Korpusas | 1. Korpusas pagamintas iš plieno ar lygiavertės medžiagos
2. Korpuso konstrukcijoje naudojama termoizoliacinė medžiaga
5 | Durys su užraktu | Būtina
6 | Žemiausia palaikoma temperatūra | Ne aukštesnė nei -150°C
7 | Maksimali palaikomos temperatūros variacija | +-2°C
8 | Energijos suvartojimas | Ne daugiau nei 41 kWh/dieną kambario temperatūroje palaikant -150°C
9 | Šaldiklio talpa (tipas nr. 1) | 1. Ne mažiau 200 l.
2. Inventorinė sistema, talpinanti ne mažiau kaip 150 vnt. kriodėžučių (133 x 133 x 52 mm)
10 | Šaldiklio talpa (tipas nr. 2) | 1. Ne mažiau 200 l.
2. Inventorinė sistema, talpinanti ne mažiau kaip 200 vnt. SBS tipo dėžučių (128 x 86 x 56 mm)
11 | Vidinės temperatūros pavaizdavimas ekrane | Būtinas
12 | Aliarmai | Vizualiniai aliarmai pranešantys apie vidinius sistemos sutrikimus
13 | Papildoma baterija (išorinis modulis), leidžianti šaldikliui veikti nepriklausomai nuo elektros tinklo | Būtina
14 | Automatinė filtro užsiteršimo kontrolės funkcija | Būtina
15 | Galimybė pajungti skystą azotą | Būtina
16 | Mobilumas | Ne mažiau kaip su 4 ratukais
17 | Komplektacija | 1. Gilaus šaldymo šaldiklis 1,5-2,0 ml mėgintuvėliams (2 vnt.) su inventorine sistema (stovais)
2. Gilaus šaldymo šaldiklis SBS tipo dėžutėms (2 vnt.) su inventorine sistema (stovais)
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS6
6 pirkimo objekto dalis. Kriosaugyklė
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Konstrukcija | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
3 | Skysto azoto kiekis | Ne mažiau kaip 30 litrų
4 | Statinis azoto garavimo greitis kriosaugyklėje | Ne daugiau kaip 5 litrai per dieną
5 | Statinis azoto išsilaikymo laikas kriosaugyklėje | Ne mažiau kaip 6 dienos
6 | Išoriniai matmenys | 1. Plotis ne daugiau 700 mm
2. Gylis ne daugiau 1100 mm
7 | Mėginių padėtis kriosaugyklėje | Mėginiai privalo nesiliesti su skystu azotu saugojimo metu (mėginius šaldo skysto azoto garų fazė)
8 | Mobilumas | Integruoti ratukai
9 | Ekranas | Būtina
10 | Aliarmai | Visų sutrikimų/gedimų garsiniai ir vizualiniai aliarmai
11 | Įrenginys užrakinamas | Būtina
12 | Kriosaugyklės inventorinė sistema
12.1 | Metalinių lentynėlių ir laikiklių medžiaga | Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
12.2 | Talpa | Maksimaliai išnaudojamas kriosaugyklės tūris, apytiksliai pusę kriosaugyklės pritaikant kriodėžutėms (133 x 133 x 52 mm) ir pusę - SBS tipo dėžutėms (128 x 86 x 56 mm); ne mažiau 40 kiekvieno tipo dėžučių saugojimui.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS7
7 pirkimo objekto dalis. Šaldytuvas (buitinis)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Konstrukcija | 1. Vertikalaus tipo
2. Su integruotu šaldikliu
3. Su ne mažiau kaip 3 lentynomis šaldytuve ir ne mažiau kaip 2 lentynomis šaldiklyje.
4. Išorės medžiaga dažytas plienas arba lygiavertė medžiaga.
3 | Išoriniai matmenys | 1. Plotis ≥ 55 cm
2. Gylis ≥ 55 cm
3. Aukštis ≥ 180 cm
4 | Temperatūra | 1. Šaldytuvo temperatūros diapazonas reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip nuo +2°C iki +14°C
2. Šaldiklio temperatūra ≥ -20°C
5 | Šaldymo būdas | 1. Šaldytuvas šaldomas integruota ventiliacine sistema/ventiliatoriais arba lygiaverčiu būdu
2. Šaldiklis šaldomas integruota ventiliacine sistema/ventiliatoriais arba tiesioginio šaldymo būdu
|  | Kiekis | 5
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS8
8 pirkimo objekto dalis. Šaldytuvas vaistams
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Konstrukcija | 1. Vertikalaus tipo
2. Ne mažiau kaip 5 lentynos
3. Stiklinės durys
4. Durys su savaiminio užsidarymo technologija
4. Korpusas pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos
3 | Išoriniai matmenys | 1. Plotis ≥ 60 cm
2. Gylis ≥ 60 cm
3. Aukštis ≥ 180 cm
4 | Temperatūra | Šaldytuvo temperatūros diapazonas reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip nuo +2°C iki +8°C
5 | Aliarmas gedimo/temperatūros pasikeitimo atveju | Optinis ir akustinis
6 | Vidaus apšvietimas | Integruotas LED arba lygiavertis apšvietimas
7 | Valdymas | 1. Elektroninis/mikroprocesorinis arva lygiavertis
2. Šaldytuvo išorėje
8 | Šaldymo būdas | Šaldytuvas šaldomas integruota ventiliacine sistema/ventiliatoriais arba lygiaverčiu būdu
|  | Kiekis | 6
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne