TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 07 -

Pirkimo ,,(PU-....), Laparoskopinė ir video endoskopinė sistemos“

II Pirkimo dalis

Laparoskopinė sistema. Techninė specifikacija

Laparaskopinė sistema (1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| Laparoskopinės vaizdo įrangos komplektas – 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Vaizdo kameros valdymo įrenginys su integruotu šviesos šaltiniu ir dokumentavimo įrenginiu (1 vnt.) | - Valdymo įrenginys suderinamas su ultra aukštos raiškos (UHD 4K) vaizdo kameromis, sudarytomis iš 1 ir 3 vaizdo lustų bei lazerio šviesos šaltiniais; - Video signalo (PAL) išvestys: - DVI-D- ≥2 jungtys, iš kurių viena būtina lazerio šviesos šaltiniui fluorescencinio vaizdinimo modulyje; - 3G-SDI - ≥4 jungtys; - DisplayPort ≥2 jungtys; - Video signalo įvestys: ≥1 DVI-D (1080p) jungtis; - Valdymas planšetės pagalba; - Vidinės atminties talpumas ≥128 GB, saugomų nuotraukų rezoliucija ≥ (3840 x 2160) pikselių; - Integruotas DICOM standartas pacientų duomenų sukėlimui bei vaizdų perdavimui be papildomų licenzijų ar mokesčių; - Galimybė perduoti duomenis per: USB, planšetę, virtualų serverį, PACS/DICOM, spausdinti nuotraukas. - Su papildytos realybės režimais pagerinančiais chirurginį vaizdą; - Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą, pašviesinant tamsias vietas ir nepadidinant šviesių vietų ryškumo; - Fluorescencinio vaizdinimo funkcija. Ne mažiau 3 fluorescentinio vaizdinimo režimų (spalvotas („overlay“), monochromatinis, artimo infraraudonojo spektro (NIR)). Ne mažiau 7 skirtingų spalvų artimo infraraudonojo spektro (NIR) režime. |  |
| 2. | Valdymo įrenginyje integruotas šviesos šaltinis | 1. Šviesos diodų (LED) technologija arba lygiavertė; 2. Šviesos srautas ≥1800 lm; 3. Automatinis ir rankinis šviesos srauto reguliavimas; 4. Šviesos diodų (LED) tarnavimo laikas ≥ 10 000 valandų (ne mažiau nei 7 metų garantija); 5. Suderinamas su ACMI, Storz, Wolf, Olympus šviesolaidžiais. |  |
| 3. | Planšetinis įrenginys (1 vnt.) | - Planšetinio kompiuterio įstrižainė ≥10 colių; - Ekrano rezoliucija ≥ (1200 x 1920) pikselių; - Vaizdo formatas 16:10; - Lietimui jautrus LCD ekranas arba lygiavertis; - Su valdymo įrenginiu susiejamas pasirinktinai USB laidu arba bevieliu internetu. - Automatinis pacientų duomenų perkėlimas iš PACS serverio pacientų tyrimų eiliškumo sąrašo pagalba (ang. Modality worklist); - Rankinis paciento duomenų įvedimas (vardas, pavardė, ak, gimimo data, gydytojo duomenys, operacijos tipas); - Vaizdo duomenų anotavimas po operacijos (komentarų ar grafinių objektų pridėjimas); - Sistemos valdymas plančetėje: kameros mygtukų funkcijų priskyrimas, ryškumo/fokuso, skaitmeninio priartinimo, spalvų nustatymas (galimybė pasirinkti dominuojančią spalvą), ekspozicijos langas, kuriame yra galimybė koreguoti vizualizacijos režimų parametrus; - 10. Galimybė transliuoti operaciją realiu laiku pasirinktiems vartotojams (sukuriant slaptažodį bei laikantys duomenų apsaugos reikalavimų). |  |
| 4. | Vaizdo kamera (1 vnt.) | - Ultra aukštos raiškos (UHD 4K), 3 lustų; - Raiška: ≥(3840 x 2160) vaizdo elementų; - Progresyvus skenavimas; - Skaitmeninis priartinimas: ≥1,5x; - ≥2 programuojami valdymo mygtukai; - Fokusavimo žiedas; - Jungiamojo kabelio ilgis: ≥3m; Autoklavuojama. |  |
| 5. | Ultra aukštos raiškos (UHD 4K) LCD monitorius (1 vnt.) | - Ekrano įstrižainė: ≥32 coliai; - Vaizdo formatas: 16:9; - Raiška: ≥(3840x2160); - Ryškumas: ≥850cd/m2; - Vaizdas vaizde (PiP) ir vaizdas šalia vaizdo (PbP) funkcijos; - Vaizdo signalo įvestys: DisplayPort ir ≥2x HDMI; - Kontrastas: ne mažiau 1350:1; - Atsako laikas ≤ 10 ms; Medicininės paskirties, su antirefleksine bei nepaliekančia pirštų antspaudų danga. |  |
| 6. | Irigacinė pompa (1 vnt.) | - Ratukinio tipo; - Skirta laparoskopijai; - Irigacijos našumas ≥ 2 l/min; - Su atsiurbimo funkcija; - Galimybė naudoti vienkartines ir daugkartines žarneles; - Komplekte ≥ 2 vnt. daugkartinių žarnelių. |  |
| 7. | CO2 dujų insufliatorius | - Maksimalus dujų padavimas ≥50 l/min. - Maksimalus slėgis ≥30 mmHg; - Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas; - Su moduliu dujų pašildymui; - Galimybė naudoti vienkartines ir daugkartines dujų pašildymo žarneles; - Sunaudotų dujų kiekio atvaizdavimas; - Valdomas lietimui jautriu ekranu; - ≥2 darbo režimai; - Automatinis Veress insufliacijos atpažinimas; Komplekte sterilizuojami žarnelių rinkiniai insufliacijai 2 vnt.; žarna, insufliatoriaus pajungimui į ligoninės dujų tiekimo sistemą, sukomplektuota su jungtimi, atitinkančia įstaigoje naudojamus CO2 dujų tiekimo sistemai 1 vnt; filtrai CO2 dujoms ≥50 vnt; |  |
| 8. | Vežimėlis įrangai (1 vnt.) | - ≥ 4 antistatiniai fiksuojami ratai, su apsauga nuo laidų pervažiavimo; - ≥ 5 lentynos, bent 1 ištraukiama; - Stalčius; - Videokameros laikiklis; - Alkūninis reguliuojamas laikiklis monitoriui ; - Alkūninis laikiklis planšetei; - Laikiklis irigacinei pompai; - Uždaras kanalas elektros maitinimo lizdams; - Centrinis el. jungiklis Leidžiama apkrova ≥ 180kg |  |
| 9. | Šviesolaidis (2 vnt.) | - Diametras 5 mm (± 0,5mm); - Ilgis ≥2,7 mm; - Su Wolf jungtimi bei greitu prisijungimu prie optikos. |  |
| 10. | Optika (2 vnt.) | - 4K standarto; - Diametras 10 mm; - Darbinis ilgis 330 ± 5 mm; - Matymo kampas 30°; - Autoklavuojama. |  |
| 11. | Optika (2 vnt.) | - 4K standarto; - Diametras 10 mm; - Darbinis ilgis 330 ± 5 mm; - Matymo kampas 0°; - Autoklavuojama. |  |
| 12. | Adata (1 vnt.) | - Veress tipo; - Diametras 2 mm; - Darbinis ilgis 130 mm ± 5 mm; |  |
| 13. | Griebiančios žnyplės (2 vnt.) | - Smulkiai dantytos, su tarpu viduryje; - Darbinių galų ilgis 16 mm ± 2 mm; - Diametras 5 mm; - Darbinis ilgis 330 mm ± 5 mm; - Plastikinė rotuojama rankena, su monopoline jungtimi, be užrakto; - Turi spalvinį kodavimą paprastesniam ir saugesniam surinkimui; - Surenkamos vienu lengvu judesiu („one click“); - Instrumento mova su atspindžius nuimančiu matiniu paviršiumi. - Autoklavuojamos. |  |
| 14. | Disekcinės žnyplės (1 vnt.) | - Maryland tipo; - Darbinių galų ilgis 20 mm ± 2 mm; - Diametras 5 mm; - Darbinis ilgis 330 mm ± 5 mm; - Plastikinė rotuojama rankena, su monopoline jungtimi, be užrakto; - Turi spalvinį kodavimą paprastesniam ir saugesniam surinkimui; - Surenkamos vienu lengvu judesiu („one click“); - Instrumento mova su atspindžius nuimančiu matiniu paviršiumi. - Autoklavuojamos. |  |
| 15. | Griebiančios žnyplės (1 vnt.) | - Anatominės, dantytos; - Darbinių galų ilgis 12 mm ± 1 mm; - Diametras 5 mm; - Darbinis ilgis 330 mm ± 5 mm; - Plastikinė rotuojama rankena, su monopoline jungtimi, su užraktu; - Turi spalvinį kodavimą paprastesniam ir saugesniam surinkimui; - Surenkamos vienu lengvu judesiu („one click“); - Instrumento mova su atspindžius nuimančiu matiniu paviršiumi. - Autoklavuojamos. |  |
| 16. | Žirklės (1 vnt.) | - Metzenbaum tipo; - Darbinių galų ilgis 15 mm ± 2 mm; - Diametras 5 mm; - Darbinis ilgis 330 mm ± 5 mm; - Plastikinė rotuojama rankena, su monopoline jungtimi, be užrakto; - Turi spalvinį kodavimą paprastesniam ir saugesniam surinkimui; - Surenkamos vienu lengvu judesiu („one click“); - Instrumento mova su atspindžius nuimančiu matiniu paviršiumi. - Autoklavuojamos. |  |
| 17. | Griebiančios žnyplės (1 vnt.) | - Su tarpu viduryje, dantytos; - Darbinių galų ilgis 15 mm ± 2 mm; - Diametras 5 mm; - Darbinis ilgis 360 mm ± 10 mm; - Plastikinė rankena, su bipoliniu neatsiejamu laidu, be užrakto; - Bipolinio kištuko jungtis 28 mm. - Autoklavuojamos. |  |
| 18. | Kabučių aplikatorius (1 vnt.) | - Diametras 10 mm; - Išrenkamas, rotuojamas; - Skirtas Ethicon m/l dydžio titaninėms kabutėms; - Metalinis. |  |
| 19. | Adatkotis (1 vnt.) | - Diametras 10 mm; - Išrenkamas, rotuojamas; - Skirtas Ethicon m/l dydžio titaninėms kabutėms; - Metalinis arba lygiavertis. |  |
| 20. | Siurbimo kaniulė (1 vnt.) | - Skirta siurbimui ir irigacijai; - Su vožtuvu siurbimui ir irigacijai valdyti; - Diametras 5 mm; - Su ≥4 skylėmis distaliniame gale; - Darbinis ilgis 330 mm ± 10 mm; - Metalinė. |  |
| 21. | Trokaras (3 vnt.) | - Diametras 11 mm ± 1 mm; - Darbinis ilgis 100 mm ± 5 mm; - Su automatiniu silikoniniu vožtuvu; - Su vožtuvu insufliacijai; - Turi spalvinį kodavimą; - Konuso formos patogesniam instrumentų įvedimui; - Metalinis; - Stiletas piramidinis; - Autoklavuojamas. - Komplekte po ≥10 vnt. sandarinimo kepurėlių ir vožtuvų. |  |
| 22. | Trokaras (3 vnt.) | - Diametras 5 mm; - Darbinis ilgis 100 mm ± 5 mm; - Su automatiniu silikoniniu vožtuvu; - Su vožtuvu insufliacijai; - Turi spalvinį kodavimą; - Konuso formos patogesniam instrumentų įvedimui; - Metalinis; - Stiletas piramidinis; - Autoklavuojamas. - Komplekte po ≥10 vnt. sandarinimo kepurėlių ir vožtuvų. |  |
| 23. | Reduktorius (1 vnt.) | Pritaikantis 11 mm trokarą naudoti su 5/5.5 mm instrumentais. |  |
| 24. | Elektrodas (1 vnt.) | - Kabliuko formos; - Monopolinis; - Diametras 5 mm; - Darbinis ilgis 360 mm ± 10 mm; - Keraminės dangos izoliacija distaliniame gale arba lygiavertis. |  |
| 25. | Griebiančios žnyplės (1 vnt.) | - Žarninės; - Darbiniai galai smulkiai dantyti, su tarpu viduryje, ilgis 35 mm ± 3 mm; - Diametras 5 mm; - Darbinis ilgis 330 mm ± 5 mm; - Plastikinė rotuojama rankena, su monopoline jungtimi, be užrakto; - Turi spalvinį kodavimą paprastesniam ir saugesniam surinkimui; - Surenkamos vienu lengvu judesiu („one click“); - Instrumento mova su atspindžius nuimančiu matiniu paviršiumi. - Autoklavuojamos. |  |
| 26. | Laidas (2 vnt.) | - Monopolinis; - Ilgis ≥4.5 m; - Skirtas instrumentams su 4 mm jungtims; - Generatoriaus jungtis tarptautinė 3 pin. - Turintis antikorozinę dangą, užlenkimo apsaugą; - Pritaikytas saugiam darbui su ≥6000 Vp; - Autoklavuojamas |  |
| 27. | Elektrodų rankenėlė su laidu (1 vnt.) | - Monopolinė; - Skirta 4 mm elektrodams; - Rankenėlės ilgis 170 ± 20 mm - Su 2 mygtukais; - Laido ilgis ≥ 4.5 m, su apsauga nuo užlenkimo; - Kištuko standartas tarptautinis (3 pin); - Komplekte ≥3 skirtingi elektrodai. |  |
| 28. | Sterilizavimo konteineris (1 vnt.) | - Matmenys (580x280x150 mm) ± 10 mm; - Dangtis spalviškai koduotas; - Su filtrais. - Metalinis arba lygiavertis. |  |
| 29. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 30. | Sistemos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 31. | Kartu su sistema pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |
| 32. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba.

2. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

* Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

3. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos  įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija).

4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |