TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 07 -

Pirkimo ,,(PU-....), Laparoskopinė ir video endoskopinė sistemos“

I Pirkimo dalis

Video endoskopinė sistema. Techninė specifikacija

Video endoskopinė sistema (1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo endoskopinė sistema | Kiekis 1 komplektas |  |
| 1.1 | Vaizdo centras | 1 vnt. |  |
| 1.1.1 | Vaizdo sistema skirta: | - naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui - suderinama su vaizdo gastroskopais, kolonoskopais, enteroskopais, ultragarsiniais endoskopais. |  |
| 1.1.2 | Stebėjimas specialiu apšvietimu: | - Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas - Siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimas, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui arba lygiavertis. |  |
| 1.1.3 | Vaizdo pagerinimo funkcija: | Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas rėžimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus arba lygiavertis. |  |
| 1.1.4 | Vaizdo ekrane funkcija | - vaizdas vaizde arba analogiška - vaizdas ne vaizde arba analogiška |  |
| 1.1.5 | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti | - ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukai; - ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio pritaikomus jungiklius arba montuojamas lietimui jautrus planšetinis kompiuteris. |  |
| 1.1.6 | Diafragmos rėžimas: | - Automatinis - Didžiausios reikšmės (maksimalus) - Vidutinis |  |
| 1.1.7 | 4K signalų išvesties formatas | 4K: 12G-SDI arba HDMI (raiška ne blogiau kaip 3840×2160) signalo išvestis |  |
| 1.1.8 | Paciento duomenų įvedimas | ne mažiau 40 pacientų duomenų |  |
| 1.1.9. | Prietaiso valdymo kalba | Įranga turi turėti galimybę pasirinkti lietuvių kalbą. |  |
| 1.1.10 | Vaizdų išsaugojimo atmintis | Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas |  |
| 1.1.11 | Jutiklinis skydelis arba planšetinio kompiuterio parinktis | rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena |  |
| 1.1.12 | Šviesos šaltinis, tyrimų lempa | 4 LED (šviesos diodai) |  |
| 1.2 | Endoskopijos pagalbinė kompiuterinė diagnostikos sistema | 1 vnt. |  |
| 1.2.1 | Paskirtis | Skirtas padėti aptikti gleivinės anomalijas, polipus kolonoskopijos metu |  |
| 1.2.2 | Rodymų būdas | Polipo aptikimo žymos rodymas: Endoskopinio vaizdo rodymo srityje; |  |
| 1.3. | Medicinis skystųjų kristalų (LCD) monitorius | 1 vnt. |  |
| 1.3.1. | Dydis | 31” įstrižainė |  |
| 1.3.2. | 4K signalo įvestys | 12G-SDI, DisplayPort, HDMI arba lygiavertis |  |
| 1.3.3. | Vaizdo perteikimas dviem kanalais | 1.Vaizdas vaizde arba analogiška 2. Vaizdas ne vaizde arba analogiška |  |
| 1.3.4. | Skiriamoji geba | ne blogiau 3840x2160 |  |
| 1.3.5. | Spalvų skaičius | ne blogiau 1000 mln. |  |
| 1.4. | Vežimėlis endoskopinei įrangai | 1 vnt. |  |
| 1.4.1. | Laikiklis vaizdo monitoriui | tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle (dujinis cilindaras) arba analogiškai artikuliuojama monitoriaus rankena |  |
| 1.4.2. | Endoskopų laikiklis endoskopams | ne mažiau kaip dviem |  |
| 1.4.3. | Skiriamasis transformatorius | Būtina |  |
| 1.4.4. | Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtina |  |
| 1.4.5. | CO2 balionų laikiklis | Montuojamas endoskopiniame vežimėlyje |  |
| 1.5. | Vakuuminis siurblys | 1 vnt. |  |
| 1.5.1. | Indas skysčiams | ≥ 2 Litrai |  |
| 1.5.2. | Vakuumas | ≥ 90 kPa |  |
| 1.5.3. | Nominalus laisvasis oro srovės greitis | ≥ 50 l/min. |  |
| 1.5.4. | Komplektacija: | 1. Indas skysčiams, autoklavuojamas ≥ 2vnt. 2. Surinkimo indo laikiklis dviem indams kabinti ≥ 1vnt. 3. Filtras ≥ 10vnt. 4. Siurbimo žarnelės ≥ 15vnt. |  |
| 1.6. | Peristaltinė apiplovimo pompa | 1 vnt. |  |
| 1.6.1. | Reguliuojamas vandens srautas | - per papildomą vandens kanalą : ≥200 ml/min; - per instrumento kanalą : ≥500 ml/min. |  |
| 1.6.2. | Nuotolinio valdymo funkcija | valdoma endoskopo mygtuku |  |
| 1.6.3. | Komplektacija: | - ne mažiau kaip 1 litro talpos vandens konteineris, atlaikantis sterilizavimą garu, ne mažiau kaip 1 vnt. - pompos žarnelė, vienkartinės arba daugkartinės, ne mažiau kaip 50 vnt. |  |
| 1.7 | Endoskopinė anglies dvideginio (CO2) dujų reguliavimo sistema | 1 vnt. |  |
| 1.7.1. | Prietaiso taikymo sritys | įrenginys yra skirtas naudoti endoskopijos metu tiekti CO2 dujas |  |
| 1.7.2. | Dujų šaltinio pasirinkimas | CO2 dujų balionas ir duju CO2 linija |  |
| 1.8. | Elektrochirurginis generatorius | 1 vnt. |  |
| 1.8.1. | Prietaiso taikymo sritys | Elektrochirurginis generatorius skirtas audiniams pjauti ir koaguliuoti atliekant endoskopinę chirurgiją |  |
| 1.8.2. | Jutiklinis ekranas | Jame rodoma prie elektrochirurginio generatoriaus prijungtų priedų ir periferinės įrangos prijungimo būsena. Jis taip pat skirtas išvesties nuostatoms (pvz., režimui, išvesties galiai, poveikiui) rodyti bei keisti ir kitoms funkcijoms valdyti (pvz., procedūroms išsaugoti, ištrinti). |  |
| 1.8.3. | Vartotojo lygiai | Turi turėti du skirtingus pagrindinio ekrano rodinius: pagrindinio naudotojo lygio (basic) ir aukštesnio naudotojo lygio (advance) |  |
| 1.8.4. | Darbo režimai: |  |  |
| 1.8.5. | Monopolinis pjovimas arba analogiškas | ≥ 120 W |  |
| 1.8.6. | Endoskopinis monopolinis impulsinis pjovimas arba analogiškas | ≥ 120 W |  |
| 1.8.7. | Monopolinė minkšta koaguliacija arba analogiškas | ≥ 120 W |  |
| 1.8.8. | Monopolinė forsuota koaguliacija (ForcedCoag) arba analogiškas | ≥ 120 W |  |
| 1.8.9. | Bipolinis pjovimas arba analogiškas | ≥ 100 W |  |
| 1.8.10. | Bipolinė „minkšta“ koaguliacija arba analogiškas | ≥ 100 W |  |
| 1.8.11. | Prietaiso valdymo kalba | Įranga turi turėti galimybę pasirinkti lietuvių kalbą. |  |
| 1.8.12. | Aparato komplektacija: |  |  |
| 1.8.13. | Neutralus paciento elektrodas | ≥100 vnt., |  |
| 1.8.14. | Neutralaus paciento elektrodo laidas | ≥1 vnt. |  |
| 1.8.15. | Laidas monopolinio elektrodo pajungimui | ≥1 vnt. |  |
| 1.8.16. | Kojinis jungiklis | ≥ 1 vnt. |  |
| 1.9. | Vaizdo gastroskopas | 1 vnt. |  |
| 1.9.1 | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Būtina |  |
| 1.9.2 | Matymo kampas | ≥ 140° |  |
| 1.9.3 | Regėjimo lauko gylis | ne siauresnėse ribose kaip nuo 2 iki 100 mm |  |
| 1.9.4 | Lenkimo kampai | aukštyn/žemyn/ dešinėn/kairėn ≥ 210° / ≥ 90°/≥100°/ ≥ 100°; |  |
| 1.9.5 | Įvedamosios dalies diametras | ≤ 9,9 mm; |  |
| 1.9.6 | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 2,8 mm; |  |
| 1.9.7. | Darbinis ilgis | ≥ 1000 mm |  |
| 1.10. | Vaizdo kolonoskopas | 1 vnt. |  |
| 1.10.1. | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Būtina |  |
| 1.10.2. | Matymo kampas | ≥ 140° |  |
| 1.10.3. | Regėjimo lauko gylis | ne siauresnėse ribose kaip nuo 2 iki 100 mm |  |
| 1.10.4. | Lenkimo kampai | aukštyn/žemyn/ dešinėn/kairėn ≥ 180° / ≥ 180°/≥160°/ ≥ 160°; |  |
| 1.10.5. | Įvedamosios dalies diametras | ≤ 13,2 mm; |  |
| 1.10.6. | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 3,7 mm; |  |
| 1.10.7. | Papildomas vandens kanalas | Būtina |  |
| 1.10.8. | Įvedamos dalies standumo rankinis reguliavimas | Būtina |  |
| 1.10.9. | Darbinis ilgis | ≥1670 mm |  |
| 2. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 3. | Sistemos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 4. | Kartu su sistema pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |
| 5. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba.

2. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

* Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

3. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos  įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija).

4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |