## Bendr.reik.REAG
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS, SKIRTOS DARBUI SU ONKOHEMATOLOGINIUS TYRIMUS ATLIKSIANČIA SISTEMA/AUTOMATU (1 VNT.), SUTEIKIAMA PANAUDOS BŪDU SU TECHNINE PRIEŽIŪRA
Bendrieji reikalavimai:
Eilės Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti. Pateikti (įrašyti) į lentelę reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį, nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. laikotarpį.
2 | Visiems nurodytiems konkretiems pavadinimams yra taikoma sąvoka „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo pagrįsti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Privaloma pateikti produktų išbandymų protokolą, įrodantį kad yra gaunami kokybės reikalavimus tenkinantys tyrimo rezultatai.
4 | Naujų antikūnų įdiegimui turi būti suteikiamos technologinio aptarnavimo paslaugos, atliekamos gamintojo įgalioto serviso inžinieriaus. Pateikiami imunohistocheminio dažymo protokolai.
5 | Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Reglamento CE IVDR 2017/746 arba CE IVD 98/79/EB direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Išskyrus A klasės nesterilius produktus, kurie turi atitikti ES Tarybos Reglamento CE IVDR 2017/746 reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai (Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas).
6 | Kartu su cheminėmis medžiagomis privaloma pateikti nustatytus reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus (saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES Reglamento 2020/878 nuostatų reikalavimus).
7 | Reagentai ir priemonės turi būti pristatymos ne vėliau nei per 3 savaites nuo užsakymo pateikimo dienos.
8 | Reagentų ir priemonių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesių nuo pristatymo dienos.
9 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui ir kt.). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
10 | Tiekėjas turi pateikti lietuvių kalba ir originalo reagentų ir kitų medžiagų aprašymus, naudojimo instrukcijas Sistemos priėmimo-perdavimo, instaliavimo metu. Esant gamintojo pakeitimams - informuoti vartotoją, bei skubiai atnaujinti. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje.
11 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo laikotarpiu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui ar esant kitoms aplinkybėms).

## Poreikis REAG.
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS, SKIRTOS DARBUI SU ONKOHEMATOLOGINIUS TYRIMUS ATLIKSIANČIA SISTEMA/AUTOMATU (1 VNT.), SUTEIKIAMA PANAUDOS BŪDU SU TECHNINE PRIEŽIŪRA
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Minimali produkto reikšmė | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Preliminarus reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt./testais) nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | Siūloma pakuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos pakuotės) | Siūlomos fasuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 36 mėn. (paskaičiuoti pagal preliminarų poreikį 36 mėn.) | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1 | Antikūnas Cytokeratin, High Molecular Weight (CK-HMW) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: 34βE12 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 180
2 | Antikūnas E-cadherin (ECAD) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: NCH-38 arba EP700Y Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 1020
3 | Antikūnas IgG | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Triušio Tipas: Poliklonas Klonas: - Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 180
4 | Antikūnas CD30 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: Ber-H2 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 360
5 | Antikūnas CD20 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: L26 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 720
6 | Antikūnas CD31, Endothelial Cell | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: JC70A Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 180
7 | Antikūnas CD68 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: PG-M1 arba KP1 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 300
8 | Antikūnas p53 (p53 protein) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: DO-7 arba BP53-11 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 1700
9 | Antikūnas Bcl-6 (Bcl-6 protein) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: PG-B6p arba GI191E/A8 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 360
10 | Antikūnas Hepatocyte specific antigen | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: OCH1E5 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 360
11 | Antikūnas Epithelial Antigen (EpCAM) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: Ber-EP4 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 240
12 | Antikūnas MUM1 Protein | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: MUMp1 arba EP190 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 540
13 | Antikūnas CD57 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: TB01 arba NK-1 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 180
14 | Antikūnas CD2 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: AB75 arba MRQ-11 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 180
15 | Antikūnas CD10 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: SP67 arba DAK-CD10 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 360
16 | Antikūnas Bcl-2 (Bcl-2 protein) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: 124 arba SP66 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 360
17 | Antikūnas Calretinin (CR) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: SP65 arba DAK-Calret 1 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 240
18 | Antikūnas Mast Cell Tryptase | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: AA1 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 180
19 | Antikūnas Epstein-Barr Virus (EBV) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: CS.1-4 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 720
20 | Antikūnas CD21 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: 1F8 arba 2G9 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 360
21 | Antikūnas Wilms’ tumour 1 protein (WT1) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: 6F-H2 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 960
22 | Cyclin D1 (CyD1) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Triušio Tipas: Monokloninis Klonas: EP12 arba SP4-R Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 180
23 | Antikūnas CD138 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: MI15 arba B-A38 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 180
24 | PD-L1 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: 22C3 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 1800
25 | Cytokeratin (CK-PAN) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: monoklonų kokteilis AE1/AE3 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 5040
26 | Antikūnas CD3 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Triušio Tipas: Poliklonas Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 720
27 | Antikūnas PAX5 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Triušio Klonas: SP34 arba DAK-Pax5 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 180
28 | Antikūnas CD7 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: SP74 arba DAK-Pax5 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 180
29 | Antikūnas MPO | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Triušio Tipas: Poliklonas Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 240
30 | Glycophorine A | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Klonas: JC159 arba GA-R2 Skiedimas: koncentruotas | 240
31 | Antikūnas Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Triušio Klonas: EP266 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 240
32 | Antikūnas CD43 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: DF-T1 arba L60 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 180
33 | Antikūnas CD1a | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: 010 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 180
34 | Antikūnas CD61 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: Y2/51 arba 2f2 Skiedimas: koncentruotas | 240
35 | IgD | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Triušio Klonas: Poliklonas Skiedimas: koncentruotas | 180
36 | IgM | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Triušio Klonas: Poliklonas Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 180
37 | Antikūnas Cytomegalovirus (CMV) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: CCH2+DDG9 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 360
38 | Hairy cell leukemia | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: DBA.44 Skiedimas: koncentruotas | 570
39 | Antikūnas Kappa lengvosios grandinės | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Triušio Klonas: poliklonas Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 180
40 | Antikūnas Lambda lengvosios grandinės | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Triušio Klonas: poliklonas Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 180
41 | Antikūnas CD99 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: 12E7 arba 013 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 180
42 | Antikūnas CD79a | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: JCB117 arba SP18 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 180
43 | Antikūnas Prostate - Specific Antigen (PSA) | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: ER-PR8 Skiedimas: koncentruotas | 240
44 | Antikūnas Myogenin | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: F5D Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 180
45 | Antikūnas CD34 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: QBEnd 10 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 720
46 | Antikūnas CD56 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Pelės Tipas: Monokloninis Klonas: 123C3 arba MRQ-42 Skiedimas: Paruoštas naudoti Fasuotė: ne mažiau 50 testų | 240
47 | Antikūnas CD-117 | Pritaikymas: IHC reakcijoms Reaktyvumas: Hu Kilmė: Triušis Tipas: Polikloninis Skiedimas: koncentruotas | 600
48 | EBER CISH zondas | Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos prietaisu. | 120
49 | Kappa / Lambda dual CISH | Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos prietaisu. | 60
50 | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimams sistema (įrašyti tikslius pavadinimus ir papildydi eilutėmis pagal poreikį):
Viso pasiūlymo vertė - Eur be PVM
Viso pasiūlymo vertė - Eur su PVM

## Bend. reikalavimai SISTEMAI
ONKOHEMATOLOGINIUS TYRIMUS ATLIKSIANTI SISTEMA/AUTOMATAS PANAUDAI (1 VNT.) SU TECHNINE PRIEŽIŪRA
Bendrieji reikalavimai:
Eilės Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | Tiekėjas savo sąskaita turi užtikrinti kvalifikuotą techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą/atnaujinimą panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu, kurį atliktų gamintojo įgaliotas serviso inžinierius.
2 | Perkančiosios organizacijos prašymu Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos privalo apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą naudotis sistema ir išduoti apmokymo pažymėjimus.
3 | Naudojimosi instrukcija ir (ar) darbo/vartotojo vadovas. Tiekėjas privalo perduoti sistemos naudojimosi dokumentaciją originalo ir lietuvių kalbomis.
4 | CE ženklinimas. Siūloma sistema turi būti sertifikuota naudojimui Europos Sąjungoje, ženklinta CE žyme. (Šio reikalavimo atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti CE ženklinimą liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
5 | Tiekėjai ir/ar gamintojų atstovai turi garantuoti personalo konsultavimą techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo, klausimais visą sutarties laikotarpį.
6 | Pristatoma sistema turi būti nauja, nenaudota.
7 | Sistemos paruošimas darbui. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad sistema būtų pristatyta, surinkta, sumontuota/instaliuota/įdiegta perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, paruošta darbui ir suderinta/išbandyta ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

## Techninė spec. SISTEMA
ONKOHEMATOLOGINIUS TYRIMUS ATLIKSIANTI SISTEMA/AUTOMATAS PANAUDAI (1 VNT.) SU TECHNINE PRIEŽIŪRA
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, dokumentacijoje pažymimas techninis parametras, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1 | Paskirtis | Automatinė laboratorinė sistema (toliau – Sistema), skirta atlikti imunohistochemines ir in situ hibridizacijos reakcijas su formalinu fiksuotais į parafiną įlietais audiniais.
2 | Procedūros | Pilnai automatinis, nereikalaujantis papildomų įrenginių ir rankinio darbo, imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų atlikimas, apimantis visus reakcijų atlikimui reikalingus žingsnius nuo histologinio preparato deparafinizavimo iki kontrastinio dažymo.
3 | Sudėtis | Sistemą sudaro:
1. reakcijų automatas (toliau – Instrumentas);
2.kompiuteris su programine įranga, monitoriumi, klaviatūra ir pele;
3. nepertraukiamas maitinimo šaltinis Instrumento ir kompiuterio su monitoriumi pajungimui;
4. etikečių brūkšninio kodo spausdintuvas;
5. 2D kodo skaitytuvas.
4 | Tyrimo metodai | Galimybė tuo pačiu metu atlikti imunohistochemines ir in situ hibridizacijos reakcijas.
5 | Suderinamumas su Laboratorijos informacine sistema (LIS) | 5.1. Sistema turi būti tinkama (techniškai ir programiškai suderinama) integravimui į VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės laboratorijos informacinę sistemą (toliau – LIS). Tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS turi palaikyti ASTM arba HL7 v2 standartus. Jei tiekėjo siūlomas analizatorius nepalaiko ASTM arba HL7 v2 standartų, tiekėjas turi pateikti reikalingas ir tinkamas priemones (jungtį/konverterį ir kitą) integracijai į LIS.
5.2. Pirkimo laimėjimo atveju, esant poreikiui Sistemą integruoti į LIS, Tiekėjas privalės savo jėgomis ir lėšomis:
5.2.1. teikti visokeriopą pagalbą, pateiktą Sistemą integruojant į perkančiosios organizacijos LIS,
5.2.2. dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/ar validavime.
6 | Lankstumas | Instrumentas sudarytas iš atskirų modulių, gedimo atveju galimas atskiro modulio atjungimas su galimybe tęsti darbą veikiančiuose moduliuose.
Galimybė atlikti dvigubo dažymo reakcijas (angl. double staining).
Galimybė tuo pačiu metu naudoti skirtingus imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų protokolus.
Galimybė imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų metu pridėti papildomus stiklelius, nestabdant jau vykstančių reakcijų proceso ir nelaukiant, kol baigsis jau vykstančios reakcijos.
Galimybė išimti jau nudažytus stiklelius, nelaukiant, kol pasibaigs visos tuo metu instrumente vykstančios reakcijos.
Galimybė atlikti reagentų papildymą veikiant instrumentui, nepertraukiant dažymo proceso.
Galimybė susikurti dažymų grafiką (tęstinis dažymas ir darbas naktį).
Galimybė naudoti gamintojo rekomenduojamus protokolus.
Galimybė kurti ir redaguoti savo protokolus.
7 | Sistemos našumas | Vienu metu galima dažyti ne mažiau kaip 60 histologinių mėginių.
Imunohistocheminių reakcijų atlikimo ciklas nuo stiklelių įdėjimo iki stiklelių išėmimo turi trukti ne ilgiau kaip 2,5 valandos.
In situ hibridizacijos reakcijų atlikimo ciklas nuo stiklelių įdėjimo iki stiklelių išėmimo turi trukti ne ilgiau kaip 5 valandas.
Vienu metu į viena instrumentą galima įdėti ne mažiau kaip 60 reagentų buteliukų.
8 | Temperatūros palaikymas | Instrumente reagentai (antikūnai) privalo būti laikomi pastovioje, kontroliuojamoje 17°C-20°C temperatūroje, nepriklausanti nuo laboratorijos aplinkos temperatūros.
9 | Reagentų kodavimas, identifikavimas ir monitoravimas | Reagentų talpos koduojamos ir identifikuojamos, naudojant brūkšninius kodus arba lygiavertį metodą.
Instrumentas turi pats nuskaityti ir atpažinti visus įdėtus reagentus.
Instrumentas privalo monitoruoti reagentų lygį, partijas, galiojimo laikus.
10 | Atliekų rūšiavimas | Instrumentas privalo turėti atliekų surinkimo konteinerius.
Instrumentas privalo rūšiuoti susidarančias atliekas į pavojingas ir nepavojingas.
11 | Ataskaitų generavimas | Galimybė generuoti pasirinkto laikotarpio reakcijų ataskaitas.
12 | Instrumento skleidžiamo triukšmo lygis | Ne didesnis kaip 65 dB.
13 | Sistemos priežiūra sutarties galiojimo laikotarpiu | Tiekėjas, pateikęs Sistemą panaudos būdu, privalo savo sąskaita ją įdiegti, apmokyti vartotojus (įskaitant sertifikuotų Sistemos taikymo (angl. aplication) specialistų pagalbą), užtikrinti jos techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir/ar gamintojo rekomendacijomis), galimų gedimų šalinimą/remontą bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą Sistemos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą sutarties galiojimo terminą (šio reikalavimo atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo įsipareigojimą). | `
Tiekėjas, pateikęs Sistemą panaudos būdu, privalo visą panaudos sutarties laikotarpį konsultuoti (teikti sertifikuotų Sistemos taikymo (angl. aplication) specialistų pagalbą) vartotojus imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų (toliau - reakcijos) atlikimo / diegimo klausimais, spręsti iškilusias reakcijų kokybės problemas, kol bus pasiekta vartotojui priimtina reakcijų kokybė (šio reikalavimo atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo įsipareigojimą).
Tiekėjui gavus pranešimą apie Sistemos gedimą, į VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės Patologijos centrą ne vėliau kaip per 24 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir visiškai pašalinti gedimą, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 72 val., tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) Sistemos įrangą laikinai pakeisti lygiaverte arba kitokiu būdu sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiškai atlikti tyrimus (šio reikalavimo atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo įsipareigojimą).
* | Tiekėjas privalo pateikti tikslią gamintojo informaciją - katalogus, prekių aprašymus, kuriuose būtų pagrindžiamas prekės atitikimas konkurso techninei specifikacijai. Kataloge/prekės aprašyme turi būti pabrauktas ir pažymėtas kiekvienos pozicijos (techninio parametro) atitikimas reikalaujamai techninio parametro reikšmei, nurodant pozicijos numerį. Šie dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba, lietuvių kalba pateikiant reikalaujamų parametrų teisingumą patvirtinančius dokumentus.
** | Pirkimas negali būti skaldomas į dalis, nes tyrimų atlikimui skirta įranga (automatiniai analizatoriai su programine įranga, tyrimų atlikimo metodai ir kt.), reagentai, priemonės, kalibravimo, kontrolinės bei eksploatacinės medžiagos yra tarpusavyje susijusios, sudaro bendra nedalomą sistemą, patvirtintą gamintojo (analizatoriaus, reagentų ir kt), kuri skirta atlikti kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų tyrimus.