VPP-2748, TSD-694

Chirurginės robotinės sistemos techninė specifikacija

(kiekis – 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (parametrų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Chirurginė robotinė sistema | Nurodyti gamintoją, modelį. Konkurso laimėjimo atveju įranga turės būti pateikta visiškai nauja, t. y. nenaudota (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). |  |
|  | Chirurginės robotinės sistemos pagrindinės sudedamosios dalys | Chirurginę robotinę sistemą sudaro (įskaitant, tačiau neapsiribojant): - Chirurginė konsolė, - Pacientų robotinis vežimėlis, - Vaizdo sistema, - Elektrochirurginė sistema, - Robotinės chirurgijos procedūroms pritaikytas opercinis stalas, - Robotinei chirurgijai skirti instrumentai bei priedai. |  |
|  | Reikalavimai chirurginei konsolei: | - Chirurginė konsolė mobili (ant mobilios bazės), su fiksatoriumi/stabdžiu. - Operatoriaus rankų judesių perdavimas robotinėms rankoms su galimybe keisti įrankio judesių skalę ir vibracijos mažinimo funkcija, kad būtų sumažintas natūralus rankų drebėjimas ir atsitiktiniai operatoriaus rankų judesiai, neatsižvelgiant į tai, kaip reikiamos funkcijos yra techniškai pasiekiamos, su sąlyga, kad įrankio judesių skalė bus keičiama bent trimis judesių skalės keitimo režimais. - Galimybė valdyti chirurginius instrumentus ir 3D endoskopinę kamerą kiekvienoje roboto rankoje, turinčioje ne mažiau kaip 7 laisvės laipsnius bei funkcija, leidžianti operatoriui perjungti chirurginės konsolės - endoskopo vaizdo pateikimo kampą 30 laipsnių žemyn ir 30 laipsnių aukštyn. - Galimybė per chirurginio roboto programinę įrangą valdyti elektrochirurgijos sistemos nustatymus (bent jau galios, darbo režimo ir (arba) poveikio atžvilgiu) bei galimybė kiekvienam elektrochirurgijos sistemos naudotojui (neribotam operatorių skaičiui) išsaugoti bent 3 išankstinių (pasirenkamų darbui) nustatymų rinkinius. - ICG arba lygiaverčio žymeklio vizualizavimo (fluorescencinio vaizdo) įjungimo/išjungimo funkcija, integruota chirurginio roboto programinėje įrangoje. - Chirurginės konsolės komplektacijoje yra: - valdymo rankenos (kairė ir dešinė), - valdymo skydelis (kairėje ir dešinėje), - stereoskopinė žiūryklė arba monitorius su 3D reżimu, - Jutiklinis ekranas, skirtas chirurginės konsolės valdymui ir vizualizacijos valdymui, - kojinių jungiklių skydelis, skirtas mono ir bipolinei elektrokoaguliacijai įjungti, endoskopui valdyti ir atjungti. - Valdymo žiedeliai pirštams, atspindintys tikruosius operatoriaus rankų judesius, leidžiantys chirurgui valdyti instrumentus ir endoskopinę kamerą paciento kūno viduje, išsaugant judėjimo kryptį, t. y. operatoriaus rankos judesys į dešinę priverčia instrumentą judėti į dešinę, operatoriaus rankos judesys į kairę priverčia instrumentą judėti į kairę, rankenos sukimas priverčia instrumentą pasisukti/artikuliuoti pagal operatoriaus rankos judesį. - Prieiga iš chirurginės konsolės prie avarinio sustabdymo. - Chirurginės konsolės ergonominių parametrų reguliavimas, siekiant užtikrinti patogumą skirtingo kūno sudėjimo operatoriams procedūrų metu. - Rankinių arba kojinių jungiklių skydelis, leidžiantis bent jau: valdyti kamerą, perjungti roboto rankas, įjungti ir išjungti pagrindinius rankų ir chirurginių instrumentų valdiklius (jungtis), valdyti elektrochirurginius prietaisus (įjungti mono ir bipolinę koaguliaciją), įjungti ICG arba lygiaverčio žymeklio vizualizaciją iš chirurginės konsolės, neatsitraukiant nuo jos ekrano. - Stereoskopinėje žiūryklėje arba monitoriuje su 3D reżimu 3D HD formatu rodomas darbinio lauko vaizdas su rodomais pranešimais ir piktogramomis operatoriaus matymo lauke, informuojančiais apie sistemos būseną. Yra galimybės operatoriaus pasirinkimu rodyti 2D vaizdą, sukurti 3D HD stereoskopinį vaizdą kartu su pagalbiniais vaizdais iš išorinių šaltinių (pavyzdžiui, gauto ultragarsinės diagnostikos aparatu). - Chirurginė konsolė turi funkciją, leidžiančią operatoriui perkelti žvilgsnį iš stereoskopinėje žiūryklėje arba monitoriuje su 3D reżimu stebimo operacinio lauko į operacinės patalpos erdvę, nepaleidžiant rankų nuo valdiklių, išlaikant fiksuotą, nekintančią instrumentų padėtį paciento kūne, kad būtų išvengta netyčinių nekontroliuojamų instrumentų judesių paciento kūne. - Chirurginės konsolės funkcijos, kurias valdo jos operatorius, bent jau: - instrumento ir endoskopo informacijos rodymas, - konkretaus įrankio konfigūracijos priskyrimas rankoms, - manevrų nustatymo valdikliai: manevrų paleidimas, judesių mastelio nustatymas, manevrų priskyrimas paskirtai operatoriaus rankai, - endoskopo padėties nustatymas ir jo funkcijų valdymas, - vaizdo įrašymo nustatymų valdymas, - valdikliai, skirti šioms funkcijoms: judesio mastelio keitimui, skaitmeniniam vaizdo didinimui, darbinio atstumo valdymui ir vaizdo atvaizdavimui chirurginėje konsolėje 2D/3D reżimu, - konkrečios įrankio konfigūracijos priskyrimas operatoriaus rankoms ir kojoms (elektrokoaguliacija), - išorinių signalų (bent jau: ultragarso, kompiuterinės tomografijos vaizdų, išorinių kamerų) kontrolė, - teletransliacijos funkcijos valdymas (vaizdo perdavimas į konkretaus naudotojo kompiuterį), - chirurginės konsolės vartotojo paskyros duomenų kontrolė. - Galimybė chirurginę konsolę integruoti su antra konsole (įsigyta papildomai, atskiru pirkimu), leidžianti kiekvienos konsolės operatoriams dirbti kartu, vienas kitam perduoti visų turimų instrumentų ir endoskopo valdymą, virtualaus indikatoriaus valdymą. |  |
|  | Reikalavimai pacientų robotiniam vežimėliui: | - Pacientų robotinio vežimėlio komplektacijoje yra (įskaitant, tačiau neapsiribojant): - 4 universalios robotinės rankos, - robotinė (-ės) kolona (-os), galinti (-čios) bent: pasukti rankas vertikaliosios ir horizontaliosios ašių atžvilgiu, fiksuoti roboto rankos (-ų) šarnyrą, turinti (-čios) lazerinę sistemą centriniam prijungimo taškui fiksuoti, - reguliavimo šarnyrai, naudojami rankų padėčiai ant darbinės platformos nustatyti, kad būtų galima nustatyti posūkio ir švartavimosi padėtį, - 3D HD endoskopas su 0° stebėjimo krypties tiesiu antgaliu – 2 vnt. - 3D HD endoskopas su 30° stebėjimo krypties antgaliu – 2 vnt. - Vežimėlio komplektacijoje esančios robotinės rankos sąveikauja (yra pritaikytos naudoti) su šarnyriniais robotiniais chirurginiais instrumentais: - ne mažiau kaip 3 tipų artikuliaciniais monopoliniais elektrochirurginiais instrumentais, - ne mažiau kaip 3 tipų artikuliaciniais bipoliniais elektrochirurginiais instrumentais, - ne mažiau kaip 4 tipų judančiais griebtuvais, - Vežimėlio komplektacijoje esančios robotinės rankos sąveikauja (yra pritaikytos naudoti) su šarnyriniais robotiniais chirurginiais instrumentais: - vienkartiniais steriliais šarnyriniais bipoliniais robotiniais chirurginiais įrankiais, skirtais iki 7 mm skersmens kraujagyslėms sandarinti ir pjauti, griebti ir išpjauti, - vienkartiniais steriliais, šarnyriniais robotiniais chirurginiais stapleriais su tiesiu antgaliu, su pasirenkamu 45 arba 60 mm siūlės ilgiu, įskaitant šešių eilių kabučių rinkinį, kurio kabučių aukštis pasirenkamas diapazone nuo ≤ 2,5 mm iki ≥ 4,6 mm, - daugkartinio naudojimo šarnyriniu robotiniu chirurginiu kirptuvu, - daugkartinio naudojimo šarnyriniu bipoliariniu įrankiu su kintama elektrinio koaguliavimo jėga (stiprus/silpnas). - Visi vežimėlio komplektacijoje esantys endoskopai atitinka sekančius reikalavimus: - integruota (-os) vaizdo kamera (-os), - optinis vaizdo didinimas - ne daugiau 10 kartų, - maksimalus skaitmeninis vaizdo didinimas – ne mažiau 4 kartų, - integruotas infraraudonųjų spindulių lazeris ICG žymeniui vizualizuoti (arba lygiavertė integruota įranga). - Galimybė į kiekvieną roboto vežimėlio ranką įdėti chirurginį endoskopą, nekeičiant kaniulės (arba neįdedant kaniulės reduktoriaus) ir nekeičiant roboto vežimėlio padėties operaciniame lauke. - Galimybė valdyti endoskopo funkcijas (nustatyti žiūrėjimo kampą, horizontą, fotografuoti) iš chirurginės konsolės. - Galimybė valdyti endoskopo funkcijas iš endoskopo kameros galvutės, sumontuotos robotinėje rankoje. - Galimybė pasirinkti numatytuosius nustatymus, leidžiančius bent: a) naudoti sterilų sistemos uždengimą, b) parinkti vežimėlio vietą paciento atžvilgiu, c) parinkti anatominę sritį optimaliam prijungimui. - Lazerinio indikatoriaus sistema, leidžianti bent jau: nustatyti roboto rankų padėtį kaniulės atžvilgiu, - Horizontalus lazeris, signalizuojantis apie galimus susidūrimus judant paciento vežimėliui. - Galimybė nustatyti robotinio vežimėlio aukščio ribą, kad būtų išvengta susidūrimo su kita operacinės įranga. |  |
|  | Reikalavimai vaizdo sistemai: | - Vaizdavimo sistema programinės įrangos lygmeniu integruota su chirurginiu robotu, sumontuota ant mobilios kolonos (kartu su elektrochirurginiu aparatu). - Matymo sistema, kurioje įrengta bent: didelės raiškos HD vaizdo kanalas, suderinamas su komplektuojamais endoskopais, ne mažesnės kaip 24 colių ekrano įstrižainės monitorius, kuriame rodomas endoskopo vaizdas (kairysis arba dešinysis optinis kanalas), galimybė valdyti išorinius signalus (2D ir 3D konfigūracijos) į išorinius monitorius ir srautinio perdavimo šaltinius, vaizdo kanalo monitorius, kuriame rodomas vaizdas iš chirurginės konsolės 3D HD žiūryklės arba monitoriaus su 3D reżimu ir išoriniai vaizdai (ultragarsas, kompiuterinė tomografija ), valdymo skydelis monitoriaus ekrane, leidžiantis reguliuoti bent: operacinio lauko vaizdo nustatymus, endoskopo parametrų valdymą ir vaizdo bei garso signalų konfigūravimą. |  |
|  | Reikalavimai elektrochirurginei sistemai: | Sumontuota ant mobilios kolonos (kartu su vaizdo sistema) |  |
|  | Reikalavimai operaciniam stalui: | - Skirtas darbui su chirurginiu robotu. - Maitinamas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo, su akumuliatoriumi. - Maksimalus Trendelenburgo pasvirimo kampas - ≥ 45 laipsniai. - Maksimalus šoninio nuolydžio kampas - ≥ 60 laipsnių. - Stalviršio aukščio reguliavimo intervalas (eiga) - ≥ 50 cm. - Operacinio stalo judesių sinchronizavimas su paciento robotizuotu vežimėliu, kad medicininės procedūros metu būtų galima keisti padėtį, neišimant robotizuotų chirurgijos instrumentų iš paciento kūno. - Operacinio stalo judesių sinchronizavimas su paciento robotizuotu vežimėliu atliekamas belaidžiu būdu. |  |
|  | Reikalavimai robotinei chirurgijai skirtiems instrumentams bei priedams: | - Tiekėjas privalo techninėje specifikacijoje detaliai nurodyti kiekvieno instrumentų bei priedų rinkinio sudėtį pagal numatomas atlikti operacijas per 5-kerius metus (informacija kiek ir kokių operacijų planuojama atlikti pateikta techninės specifikacijos 1 priede): - robotinės sistemos priemonių rinkinys urologinėms procedūroms (936 vnt.) - robotinės sistemos priemonių rinkinys ginekologinėms procedūroms (252 vnt.) - robotinės sistemos priemonių rinkinys koloprotologinėms, viršutinio ir apatinio pilvo aukšto procedūroms (342 vnt.) - robotinės sistemos priemonių rinkinys torakochirurginėms procedūroms (126 vnt.) - robotinės sistemos priemonių rinkinys otorinolaringologinėms procedūroms (90 vnt.) - robotinės sistemos priemonių rinkinys vaikų chirurgijos procedūroms (54 vnt.) - Visi siūlomi instrumentai turi būti valdomi roboto rankų pagalba. - Sudarant galimybę visą sutarties galiojimo laikotarpį pagal poreikius įsigyti reikiamus robotinei chirurgijai skirtus instrumentus bei priedus, siūlomų instrumentų bei priedų rinkinių, sudarytų pagal techninės specifikacijos 1 priede nurodytas taikymo sritis, kainos pasiūlyme turi būti pateiktos atskiromis eilutėmis. |  |
|  | Nuotolinis servisas | - Nuotolinio aptarnavimo apimtis: - diagnostika, aptarnavimas ir programų priežiūra, - sistemos programinės įrangos atnaujinimas, - vaizdo parametrų koregavimas, - galimybė dalytis prietaiso ekranu ir pokalbiais švietimo ir pagalbos tikslais. - Nuotolinė diagnostika atliekama per apsaugotą ryšį su internetiniu klaidų žurnalų registravimu ir skaitymu bei sistemos stebėjimu (visa šiam funkcionalumui užtikrinti reikalinga aparatinė bei programinė įranga bei yra rangovo pusėje). |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo (įskaitant sumontavimą, pajungimą bei testavimą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių siūlomos įrangos žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų), kopijas) |  |
|  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą bei visi tam reikalingi instrumentai ir priemonės įskaičiuoti į pasiūlymo kainą: - operacinės personalo mokymas naudotis chirurginiu robotu, - centrinės sterilizacinės darbuotojų mokymas apie endoskopų, daugkartinio naudojimo instrumentų ir priedų valymo, dezinfekavimo ir sterilizavimo procesą, - darbuotojų mokymas, kuriame bus aptarti ligoninei ir aplinkai naudingo įrangos naudojimo principai, t. y. energijos, vandens taupymas, nekenksmingų medžiagų naudojimas. |  |
|  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (elektroninė versija). - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas pateikti dokumentų elektronines versijas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. |  |
|  | Garantijos sąlygos | - Visos sistemą sudarančios įrangos (neįskaitant vienkartinio naudojimo priedų ir riboto panaudojimų skaičiaus priedų) garantinio aptarnavimo laikotarpis 60 mėnesių. - Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir periodiniai, ne rečiau kaip 1 kartą per metus atliekami patikrinimai, įskaitant kiekvieno patikrinimo metu atliekamą programinės įrangos atnaujinimą iki naujausios tuo metu rinkoje esančios versijos, bei gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas ir - Specialisto atvykimo gedimų šalinimui laikas – ne vėliau kaip per 48 val. nuo iškvietimo gavimo. - Efektyvaus remonto pradžios laikas – ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo iškvietimo gedimų šalinimui gavimo. |  |
|  | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 10 metų (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastaba:

Jei nenurodyta kitaip, šioje techninėje specifikacijoje aprašant reikalaujamas funkcijas panaudotas terminas „galimybė“ reiškia ne galimybę nurodytas funkcijas įdiegti ateityje, papildomai įsigijus vienokius  ar kitokius priedus ir/ar programinę įrangą, o galimybę vartotojui jas naudoti su įsigyta siūlomos komplektacijos chirurgine robotine sistema (turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą).

1 priedas

|  | Operacijų pagal taikymo sritis santykis | 52% | 14% | 19% | 7% | 5% | 3% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eksploatavimo metai | Operacijų skaičius | Urologija | Ginekologija | Chirurgija | Krūtinės chirurgija | Ausų, nosies ir gerklės chirurgija | Vaikų chirurgija |
| 1 | 200 | 104 | 28 | 38 | 14 | 10 | 6 |
| 2 | 320 | 166,4 | 44,8 | 60,8 | 22,4 | 16 | 9,6 |
| 3 | 350 | 182 | 49 | 67 | 25 | 18 | 10,5 |
| 4 | 430 | 224 | 60 | 82 | 30 | 22 | 12,9 |
| 5 | 500 | 260 | 70 | 95 | 35 | 25 | 15 |
| Viso: | 1800 | 936 | 252 | 342 | 126 | 90 | 54 |