## Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Perkančioji organizacija – UAB „Toksika“, įm. k. 244670310, Kuro g. 15, Vilnius.

- Pirkimo objektas – Metalų spektrometras ir mineralizavimo sistema (BVPŽ kodas – 38433000-9) (toliau – Prekės). Tai elementų nustatymo sistema, paremta indukciškai sužadintos plazmos optinės emisijos principu (ICP-OES), leidžianti atlikti elementų analizę įvairiose matricose – vandenyje, nuotekose, dumble, tepale, atliekose ir dirvožemyje.

- Prekių pristatymo vieta: UAB „Toksika“ Šiaulių padalinys, Jurgeliškių k. 10, Šiaulių k. sen., Šiaulių r. sav., LT-76103.

- Prekių pristatymo terminas: prekės turi būti pristatytos perkančiajai organizacijai per ne ilgesnį kaip 4 (keturių) mėnesių laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Pirkimo objektas skaidomas į dvi dalis: I pirkimo objekto dalis „Metalų spektrometras“, II pirkimo objekto dalis „Mineralizavimo sistema“.

- Atitikimas techniniams reikalavimams. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekvienas siūlomos įrangos parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais.

- Žaliųjų pirkimų kriterijai. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas),

4.1. punktu: yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede (II skyrius „Pakuotės“).

4.4.4.4. papunkčiu: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos: sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų, yra lengvai keičiamos, įranga lengvai remontuojama arba atnaujinama.

- Kartu su Prekėmis Tiekėjas turi pateikti įrangos eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukciją su Saugos darbe reikalavimais.

- Įranga gali turėti kitų nepaminėtų, geresnių parametrų įrangos komponentų, suderinamų su techninės specifikacijos reikalavimais.

1 lentelė. Minimalūs techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujami minimalūs techniniai rodikliai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įranga, skirta kokybiniam ir kiekybiniam elementų nustatymui įvairiuose organinės ir neorganinės kilmės objektuose | Turi būti siūloma elementų nustatymo sistema, paremta indukciškai sužadintos plazmos optinės emisijos principu (ICP-OES), leidžianti atlikti elementų analizę įvairiose matricose – vandenyje, nuotekose, dumble, tepale, atliekose ir dirvožemyje. |
| 2. | Įrangos komplektavimas | Spektrometras turi būti komplektuojamas kartu su aušintuvu, automatine skysto mėginio įvedimo sistema, kompresoriumi, mineralizatoriumi, sąnaudinių dalių rinkiniu, papildomais deglais, kompiuteriu ir programine įranga. |
| 3. | Automatizavimas | Sistema turi būti galima atlikti: - Įvairių mineralizatų, tirpalų ir ekstraktų automatinę tiesioginę paruoštų skystų mėginių injekciją. - Prietaisas turi atlikti pilnai automatinį matavimą su ne mažiau 250 mėginių užkrovimu, įvairių tūrių indukams. Turi būti galimybė integruoti pagreitinto matavimo priedą, leidžiantį sutrumpinti matavimo ciklus ne mažiau kaip 3 kartus, eliminuojant mėginio pratekėjimo ir praplovimo laikus. - Automatinis vidinio standarto pridėjimas ir mėginio analitės(-čių) signalo sumažinimas ne mažiau kaip 10 kartų. - Automatinį deglo pozicijos optimizavimą, temperatūrų, dujų srauto ir mėginio padavimo greičio programavimą ir reguliavimą visai spektrometrinei sistemai. Instrumentas automatiškai turi sekti dujų slėgius ir srautus, sandarumą, aušinimo skysčio srautą, nupūtimo dujų srautą ir plazmos stabilumą. Sandarumas turi būti nepertraukiamai stebimas ir atvaizduojamas monitoriuje atskiru atpažįstamuoju paveikslėliu. Jeigu kažkur pažeistas sandarumas ar nepakankamas dujų padavimas, plazma turi išsijungti automatiškai. - Automatinį plazmos uždegimą ir išjungimą, valdomą ir kontroliuojamą kompiuteriu. Ant prietaiso turi būti avarinis greitas rankinis plazmos užgesinimo mygtukas-jungiklis. |
| 4. | Sistemos techniniai funkciniai ir efektyvumo parametrai | Siūloma sistema turi užtikrinti šiuos techninius parametrus: - Prietaisas turi būti sukomplektuotas su Echelle tipo gardele arba lygiaverte, kieto kūno tipo detektoriumi, užtikrinančiais ˂ 0,01 nm skiriamąją gebą prie 200 nm. Vientisa optinė Sistema turi būti izoliuota su prapūtimo galimybe, naudojančia Ar dujas (kitų dujų laboratorijoje nebus) arba vakuumą. Kad išvengtų aplinkos pokyčių, optinė sistema visą laiką turi būti suderinama, naudojant referentinį šviesos spektrą arba automatinę termo reguliaciją, tuo būdu išlaikant tikslią ir atsikartojančią bangos ilgių skalę. - Turi būti sukomplektuota su kieto kūno RF generatoriumi generuojančiu plazmą. Plazmai naudojant standartiškai ne daugiau kaip 15 L/min Ar, o bendros Ar sąnaudos ne didesnės kaip 20 L/min dirbant mišriu režimu (Axial ir Radial). Generatorius turi veikti optimaliame galios režime, kurio žemutinė riba ne didesnė kaip 1000W, o viršutinė ne mažesnė kaip 1500 W su ne didesniu kaip 10 W žingsniu. Galios stabilumo nuokrypis < 0.1%. Neturi būti naudojami galios stiprinimo vamzdeliai. - Prietaiso jautrumas, matuojant su koncentriniu purkštuku ir ciklonine purškimo kamera, turi tenkinti minimalias detektavimo koncentracijas µg/L, matuojant multi-elementiniame režime, elementams As – 1; Al – 2; Pb – 2; Cd – 0.2; Ni – 1; V – 0.5; Se – 4; Sb – 3. - Plazmos degiklis turi būti įmontuotas vertikaliai ir lengvai išmontuojamas. - Sistema turi analizuoti plazmą išilgai fakelo, statmenai fakelui to pačio analitinio metodo ir matavimo ciklo metu. - Sistema turi analizuoti plazmą ir išilgai fakelo, ir statmenai fakelui spektro intervale, kuriame mažiausia reikšmė ne didesnė kaip 167 nm, didžiausia reikšmė ne mažesnė kaip 850 nm. - Prietaiso pasiruošimas matavimams nuo „šalto“ prietaiso ne ilgesnis kaip 30 min., išjungimas – iš karto baigus darbą. - Plazmos atvaizdavimas turi būti kontroliuojamas kompiuteriu ir videokameros pagalba stebimas plazmos kūgis monitoriaus ekrane. - Visi dujų srautai turi būti programuojami, purkštuko dujos valdomos tiksliais masių srauto kontroleriais (mass-flow controller). - Sukomplektuota su deglu – Scott tipo purškimo kamera, kryžminio srauto purkštuku ir papildomais dviem deglais – 1) deglu su koncentriniu purkštuku, ciklonine purškimo kamera vandeniniams, rūgštiniams tirpalams; 2) deglu su koncentriniu purkštuku, ciklonine purškimo kamera organiniams tirpalams. - Su kryžminio srauto purkštuku turi būti galimi rutininiai matavimai su ne mažiau kaip 30% HCl, HNO3 ir ne mažiau kaip 20% HF. - Sistema turi būti sukomplektuota su integruotu, ne mažiau keturių kanalų, keičiamo greičio ir kompiuteriu kontroliuojamu peristaltiniu siurbliu. - Sistema turi būti sukomplektuota su gamintojo rekomenduojamų sąnaudinių dalių rinkiniu 1 metų darbui su dviem deglais, bei 500 vnt. užsukamų 15 ml graduotų, užsukamų autosamplerio mėgintuvėlių ir 500 vnt. užsukamų 50 ml graduotų, pastatomų ir užsukamų autosamplerio mėgintuvėlių; - Į komplektaciją turi būti įtraukta – 3 litrai V-solv tirpiklio ir du ~100 g tepalų standartiniai kalibraciniai tirpalai 26 elementams (Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, In, Li, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn), 50 ir 500 mg/kg. - Sistema turi būti sukomplektuota su Ar dujų drėkintuvu, turinčiu atjungimo ar jo apėjimo funkciją (bypass); - Spektrometras turi būti sukomplektuotas su gamintojo rekomenduojamos konstrukcijos ir specifikacijos prietaisui stalu; - Į komplektaciją turi būti įtrauktas nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS pagal gamintojo rekomendacijas, leidžiantis saugiai išjungti prietaisą ir apsaugantį nuo elektros nestabilumo; - Sistema turi būti sukomplektuota pilnavertiškam darbui. - Fizikiniai parametrai – galia 200-230 VAC, 20A, 2800 VA, 50 Hz (±1%); išmatavimai ne didesni kaip 100 cm x 80 cm (P x G) |
| 5. | Oro kompresorius | Netepalinis oro kompresorius, generuojantis iki 150 L/min oro kiekį; darbinis slėgis 6-8 bar; talpos dydis 50 L; triukšmo lygis ne didesnis kaip 55 dB/A; integruotas spintoje su slėgio reguliavimu, stebėjimu ir regeneruojamu džiovintuvu. |
| 6. | Mikrobanginis mineralizatorius | - Mėginių paruošimo įrenginys skirtas mineralizuoti organinės ir neorganinės kilmės objektams; - Ekonominis magnetronas, kurio galingumas reguliuojamas iki ne daugiau kaip 1000W, su kontroliuojamu nepulsiniu-gradientiniu galios kilimu per visą intervalą; - 12 ar daugiau pozicijų rotorius su uždarais tefloniniais indais pritaikytais mineralizuoti HF aplinkoje. Pilnai pakrauto rotoriaus svoris neturi viršyti 10 kg. Visų indų slėgio ir temperatūros kontrolė, apsauganti nuo šių parametrų viršijimo. Indų maksimali darbinė temperatūra ne mažesnė kaip 250ºC, maksimalus slėgis ne mažiau 40 bar, slėgio sumažinimo apsauginis mechanizmas turi įsijungti pasiekus ne mažiau 20 bar ir užtikrinti mineralizavimo atkartojamumą. Papildomai turi būti sukomplektuotas papildomas rotorius su pilnu indų komplektu; - Mineralizavimui naudojamo sauso mėginio kiekis – organinių medžiagų mišinių mineralizavimui ne mažiau kaip 1 g (išskyrus sprogias ir degias medžiagas), neorganinių ne mažiau kaip 2 g. Mažiausias galimas reakcinio mišinio tūris ne didesnis kaip 3 ml. Didžiausias galimas reakcinio mišinio tūris ne mažesnis kaip 20 ml. Mažiausias indų skaičius, kuriam vykdomas mineralizavimo procesas turi būti 1. Vieno mineralizavimo ciklo metu rotoriaus induose gali būti mineralizuojami įvairūs, skirtingos kilmės objektai; - Mikroprocesorinis programinis valdymas naudojant LCD jautrų prisilietimui ekraną, su fizikinių galios, temperatūros ir laiko parametrų atvaizdavimu realiame laike. Funkcionalumas turi apimti metodų kūrimą, jų vystymą ir saugojimą. Sukomplektuotas su mineralizavimo metodų bibliotekomis; - Maitinimas 230 V ± 10 % 50Hz; užimamas plotas ant stalo neturi viršyti 50 cm (P) x 60 cm (G). |
| 7. | Kontroleris su programine įranga | Kontroleris su programine įranga turi: - Automatiškai valdyti visą sistemą, leisti organizuoti automatinį nepertraukiamą visų mazgų programinį valdymą, tenkinantį anksčiau nurodytus techninius reikalavimus, duomenų surinkimą, apdorojimą, saugojimą ir spausdinimą. - Programinė prietaiso įranga turi veikti Microsoft Windows 10 ir/ar 11 aplinkoje arba lygiavertėje. Turi atvaizduoti analizuojamų elementų emisines juostas. Turi turėti galimybę atlikti kiekvienam analizuojamam elementui bent du kokybės kontrolės mėginius, nustatant apibrėžtas ribas. Multi-komponentinių spektrų interferencijų eliminavimo funkcija padedanti interferencijos įtakos panaikinimui. Jeigu mėginys netenkina šio nustatyto paklaidos intervalo, vartotojas gali užprogramuoti pataisymo veiksmus, perkalibruojant prietaisą ir permatuojant mėginius. - Visi žaliaviniai duomenys turi būti išsaugojami duomenų bazėje ir leisti vėliau atlikti automatinio perskaičiavimo veiksmus, įskaitant ir spektro smailių skaičiavimo korekcijas, standartų verčių pokyčius. Kalibravimo kreivės turi būti išsaugomos tolimesniam panaudojimui. - Programa turi turėti visų matuojamų elementų ICP-OES prietaisu bangos ilgių biblioteką. Programa turi turėti standartines sąlygas kiekvienam iš elementų. |
| 8. | Instaliavimas ir apmokymas | Spektrometrą turi instaliuoti ir apmokinti darbui su juo sertifikuotas gamintojo serviso inžinierius (pateikti sertifikatų kopijas), reziduojantis Lietuvoje. |
| 9. | Garantija, aptarnavimas | Įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 1 metų garantija. |