Pirkimo sąlygų 1 priedas

CP-64681 KŪNO MASĖS ANALIZATORIAUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės tiksli parametro reikšmė (užpildo tiekėjas) | Nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus gamintojo parengtus lygiaverčius dokumentus, kuriose aprašomos siūlomos prekės) originalo ir lietuvių kalbomis, nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Stacionarus (su stovu / kolona) prietaisas: svarstyklės su segmentinės kūno sudėties analizės funkcija. |  |  |
| 2. | Gamintojas, modelis, kilmės šalis | Nurodyti. |  |  |
| 3. | Matavimo metodas | Bioelektrinio impedanso analizė (BIA) – matuojant kūno varžą 8 (aštuoniais) liečiamaisiais elektrodais (delnuose ir pėdose). |  |  |
| 4. | Matavimo signalo dažniai | Tyrimui naudojami ne mažiau kaip 3 (trys) skirtingi dažniai (5, 50, 250 kHz) arba lygiaverčiai. |  |  |
| 5. | Monitorius | Spalvoto vaizdo, grafinis, su skystųjų kristalų ekranu (LCD arba lygiavertis). |  |  |
| 6. | Programinė įranga | Prietaisas turi būti suderintas / veikti su duomenų kaupimo ir analizavimo programine įranga kompiuteryje. |  |  |
| 7. | Sujungimas / suderinamumas su išoriniu spausdintuvu | Turi būti galimybė tyrimo ataskaitą atspausdinti A4 formatu išoriniu spausdintuvu. |  |  |
| 8. | Sujungimas su kompiuteriu | Būtina – ne mažiau kaip 1 (viena) USB standarto sąsaja arba lygiavertė. |  |  |
| 9. | Analizei naudojami faktoriai | Tyrimui turi būti naudojami faktoriai (ne mažiau) – amžius, lytis, ūgis, svoris. |  |  |
| 10. | Varžos (impedanso) matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 100 – 1000 Ώ. |  |  |
| 11. | Maksimali svėrimo riba | Ne mažiau nei 250 kg. |  |  |
| 12. | Maksimali ūgio riba | Ne mažiau nei 220 cm. |  |  |
| 13. | Maksimali amžiaus riba | Ne mažiau nei 95 metai. |  |  |
| 14. | Atliekamo tyrimo trukmė | Ne ilgiau nei 30 sekundžių. |  |  |
| 15. | Matavimo sritis (tyrimo apimtis) - atliekami kūno matavimai | Turi būti atliekami viso kūno ir ne mažiau nei 5 segmentiniai matavimai (dešinė ranka, kairė ranka, dešinė koja, kairė koja, liemuo). |  |  |
| 16. | Analizuojami parametrai (ataskaitose pateikiami tyrimo duomenys) | Turi būti matuojama: 16.1. viso kūno bendra analizė: - kūno svoris / masė; - riebalai % ir kg; - liesoji kūno masė; - kūno raumenų masė; - kaulų mineralinė masė; - KMI. 16.2. Kūno segmentinė analizė – rankų / kojų (kairės / dešinės pusių) ir liemens – raumenų ir riebalų masė bei pasiskirstymas. 16.3. Mitybos įvertinimas (bazinė / pagrindinė medžiagų apykaita). 16.4. Vidiniai / visceraliniai riebalai. 16.5. Organizmo visi skysčiai ir jų pasiskirstymas audiniuose (ląstelinis ir tarpląstelinis). 16.6. Biologinis / metabolinis amžius. 16.7. Kūno sandaros fizikinis tipas. 16.8. Kojų raumenyno būklės įvertinimas. 16.9. Matavimų istorija (anksčiau atliktų matavimų pagrindinių rodiklių – kūno svorio, raumenų masės, riebalų masės – reikšminis ir grafinis vaizdas). |  |  |
| 17. | Rūbų svorio įvertinimo funkcija | Būtina – prietaisas automatiškai atima nustatytą rūbų svorį iš bendro svorio. |  |  |
| 18. | Rezultatų pateikimas | Rezultatai turi būti atspausdinami ant A4 formato išoriniu spausdintuvu. |  |  |
| 19. | Tyrimo rezultatų atsakymai | Tyrimo rezultatų ataskaitose turi būti pateikta: 19.1. Data; 19.2. Tyrimo laikas; 19.3. Paciento identifikavimo numeris ir / arba vardas, pavardė; 19.4. Paciento ūgis, amžius, lytis; 19.5. Tyrimo rezultatai; 19.6. Atskirų rodiklių normų ribos. |  |  |
| 20. | Prietaise integruotų svarstyklių tikslumas | Ne mažesnė nei III tikslumo klasė. |  |  |
| 21. | Garantija | Prietaisui garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. | nurodyti |  |
| 22. | Naudotojo instrukcija | Su pasiūlymu turi būti pateikta naudotojo instrukcija lietuvių kalba. |  |  |
| 23. | Komplektacija | 21.1. Prietaisas / svarstyklės su kūno sudėties analizės funkcija. 21.2. Programinė įranga, skirta paciento duomenų kortelės sukūrimui, tyrimų duomenų kaupimui ir palyginimui, statistinei ir grafinei analizei, įdiegiama į kompiuterį (kompiuteris į perkamos įrangos komplektaciją neįtrauktas). 21.3. Ūgio matuoklė (surenkama, statoma šalia kūno sudėties analizatoriaus). |  |  |
| 24. | CE sertifikatai ar atitikties deklaracijos | Su pasiūlymu turi būti pateiktos svarstyklių / analizatoriaus atitiktį įrodančių dokumentų skaitmeninės kopijos: 22.1. Medicinos prietaisų direktyvos (MDD ar MDR) arba lygiavertčių ir 22.2. Neautomatinių svarstyklių (NAWI) direktyvos reikalavimams bei žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų) arba lygiaverčių. |  |  |
| 25. | Prietaise integruotų svarstyklių metrologinė patikra | Prietaisas pristatomas naujas, su jame integruotų svarstyklių metrologine patikra, galiojančia ne trumpiau kaip 20 mėnesių nuo pristatymo dienos. |  |  |

_________________________