TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Prekės pavadinimas
	Kiekis mato vnt.
	Kaina, Eur su PVM

	ULTRAGARSINĖ DIAGNOSTINĖ SISTEMA 
	1 kompl.
	82158,28


	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės
(privaloma užpildyti)

	1.
	Paskirtis (taikymo sritys) 
	Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta abdominaliniams, smulkių dalių, kraujagyslių, tyrimams
	

	2.
	Vaizdo monitorius
	2.1.LED (arba lygiavertės technologijos)

2.2.Ekrano įstrižainė ≥ 50 cm (geresnių savybių prekėms suteikiami balai)
2.3.Skiriamoji geba ≥ 1920 x 1080 vaizdo elementų (geresnių savybių prekėms suteikiami balai)
	

	3.
	Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius
	3.1.>30 cm ekrano įstrižainės

3.2.TGC („Time Gain Compensation“) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane

3.3.Klaviatūra
	

	4.
	Sistemos valdymo pultas
	4.1. Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas;

4.2. Reguliuojamas valdymo pulto aukštis
4.3. Panelės pozicijos fiksavimo mechanizmas (pageidautina)
	

	5.
	Aktyvios jungtys davikliams 
	≥ 2 (geresnių savybių prekėms suteikiami balai)
	

	6.
	Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui
	Būtina. DisplayPort arba HDMI
	

	7.
	Maksimalus vaizduojamas gylis
	≥ 38 cm (geresnių savybių prekėms suteikiami balai)
	

	8.
	Maksimali kadrų juostos atmintis
	> 100 kadrų arba > 1 GB arba >5 min.
	

	9.
	Maksimalus kadrų dažnis 2D režime
	≥ 500 kadrų/s (geresnių savybių prekėms suteikiami balai)
	

	10.
	Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)
	Nuo 1 iki 16 MHz
	

	11.
	Skenavimo režimai
	11.1. 2D, M
11.2. Trapecinis vaizdavimas
11.3. Spalvinis dopleris su automatiniu intereso zonos padėties  ir kampo nustatymu
11.4. Galios dopleris
11.5. Audinių dopleris
11.6. Pulsinės bangos dopleris su automatiniu intereso zonos padėties nustatymu ir kampo reguliavimu
11.7. HPRF pulsinės bangos dopleris
11.8. Nuolatinės bangos dopleris
11.9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija
11.10. Aukštos raiškos silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas su vaizdo artefaktų slopinimu
11.11. Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas
11.12. Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais
11.13. Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis)
11.14. Realaus laiko ultragarso vaizdų suliejimo ir navigacijos su KT, MR vaizdais režimas („fusion“ arba lygiavertis)
11.15. 3D, 4D ir multiplanarinės rekonstrukcijos vaizdavimo (angl. „MPR“) vaizdavimo režimai;
	

	11.1.
	2D režimas
	11.1.1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių;

11.1.2. ≥ 280 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“) (geresnių savybių prekėms suteikiami balai)
11.1.3. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas.

11.1.4. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde.
	

	11.2.
	Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose
	11.2.1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio doplerio režimuose;
11.2.2. Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike;
11.2.3. Automatinis mėginio pozicionavimas ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime;
11.2.4. Automatinis mėginio dydžio ir kampo nustatymas spektrinio doplerio režime;
	

	12.
	Specialūs skenavimo režimai
	12.1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities;

12.2. Tripleksinis režimas;

12.3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas;

12.4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais;

12.5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti;
	

	13.
	Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis:
	13.1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas;
13.2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas
13.3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus
	

	14.
	Paciento duomenų archyvavimo galimybės
	14.1. ≥ 512GB talpos vidinis kietasis diskas; 
14.2. USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais;
14.3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės):

14.3.1.Storage, 

14.3.2.Print, 

14.3.3.Storage Commitment, (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi)
14.3.4.Worklist. 

14.3.5.Query/Retrieve

14.3.6.DICOM pirminiai duomenys (angl. „RAW“ arba „Native Data“) (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi)
	

	15.
	Komplektuojami ultragarso davikliai 
	
	

	15.1.
	Konveksinis daviklis
	15.1.1.Vientiso kristalo (monokristalo) arba lygiavertė technologija;

15.1.2.Apžvalgos laukas > 58°; 

15.1.3.Elementų skaičius ≥ 160 (geresnių savybių prekėms suteikiami balai);

15.1.4.Dažnio diapazonas nuo  ≤ 2 iki ≥ 5 MHz.

15.1.5.Komplektuojamas konveksinis daviklis su ≥ 110° apžvalgos lauku (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi)
	

	15.2.
	Sektorinis daviklis
	15.2.1.Apžvalgos laukas ≥ 90°;

15.2.2.Elementų skaičius ≥ 64;

15.2.3.Dažnio diapazonas nuo  ≤ 2 iki ≥ 4 MHz 
	

	16.
	Automatiniai kairiojo skilvelio (bendrinių išilginių bei vidurio sienelės) įtempių (strain) matavimai, atliekami vieno mygtuko paspaudimu, be EKG signalo, su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies” įtempių segmentų vaizdavimu;
	Jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi
	

	17.
	Komplektuojamas linijinis daviklis su ≥ 1500 elementų
	Jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi
	

	18.
	Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija
	1. Sistema su ratukais, stabdoma stabdžiu/-iais
2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis)
	

	19.
	Specializuota programinė įranga vaizdų analizei echoskope
	1. Kepenų riebalingumo įvertinimas matuojant ultragarso slopinimą audiniuose realiu laiku su pasirenkamais signalo kokybės žemėlapiais tiriamai sričiai;

2. Kepenų tankio vertinimo programinė įranga, pateikianti HRI indekso vertes;

3. Automatiniai kairiojo skilvelio įtempių (strain) matavimai su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies” įtempių segmentų vaizdavimu;
4. Automatiniai, dešiniojo skilvelio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija;
5. Automatiniai, kairiojo prieširdžio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija;
6. Dirbtiniu intelektu paremti automatiniai kardiologiniai atstumo matavimai 2D ir doplerio režimuose.
	

	20.
	Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas
	Turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą
	

	21.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal pateiktus reikalavimus 
	

	22.
	Garantija
	≥ 24 mėnesiai (geresnių savybių prekėms suteikiami balai)
	


PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos
1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų šiame priede nurodyta tvarka. 

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais:

	Nr.
	Vertinimo kriterijai
	Kriterijaus parametro lyginamasis svoris
	Kriterijaus parametro tipas
	Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	1.
	Pirmas kriterijus (C) -kaina
	
	Interpoliacinis
	X=38

	2.
	Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai 
	
	
	Y=62

	T1
	Vaizdo monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 50 cm (eil. Nr. 2.2.)
	0-4 balai
	Interpoliacinis
	

	T2
	Vaizdo monitoriaus skiriamoji geba (eil. Nr. 2.3.)
	0-4 balai
	Interpoliacinis
	

	T3
	Aktyvios jungtys davikliams (eil. Nr. 5.)
	0-2 balai
	Interpoliacinis
	

	T4
	Maksimalus vaizduojamas gylis (eil. Nr. 7.)
	0-2 balai
	Interpoliacinis
	

	T5
	Maksimalus kadrų dažnis 2D režime (eil. Nr. 9.)
	0-2 balai
	Interpoliacinis
	

	T6
	2D režimas: dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“) (eil. Nr. 11.1.2.)
	0-2 balai
	Interpoliacinis
	

	T7
	Konveksinio daviklio elementų skaičius (eil. Nr. 15.1.3.)
	0-2 balai
	Interpoliacinis
	

	T8
	Automatiniai kairiojo skilvelio (bendrinių išilginių bei vidurio sienelės) įtempių (strain) matavimai, atliekami vieno mygtuko paspaudimu, be EKG signalo, su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies” įtempių segmentų vaizdavimu (eil. Nr. 16.)
	0 ar 20
	Statinis

Yra/Nėra
	

	T9
	Komplektuojamas linijinis daviklis su ≥ 1500 elementų (eil Nr. 17.)
	0 ar 10
	Statinis

Yra/Nėra
	

	T10
	Komplektuojamas konveksinis daviklis su ≥ 110° apžvalgos lauku (eil. Nr. 15.1.5.)
	0 ar 10
	Statinis

Yra/Nėra
	

	T11
	Paciento duomenų archyvavimo galimybės DICOM standarto palaikomos funkcijos: Storage Commitment, (eil. Nr. 14.3.3.)
	0 ar 1
	Statinis

Yra/Nėra
	

	T12
	Paciento duomenų archyvavimo galimybės DICOM standarto palaikomos funkcijos: DICOM pirminiai duomenys (angl. „RAW“ arba „Native Data“) (eil. Nr. 14.3.6.)
	0 ar 1
	Statinis

Yra/Nėra
	

	T13
	Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas prekėms (eil. Nr. 22.)
	0-2 balai
	Interpoliacinis
	


2.1.1.
Pirmas kriterijus – Kaina C. Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 38.

2.1.2.
Antras kriterijus – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 62.
2.2. Balų skaičiavimas:

2.2.1.
Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę:
S=C+T.

T=T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7+T13
2.2.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus – pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cₘᵢₙ) ir vertinamo pasiūlymo (Cₚ) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X).
[image: image1.png]C=

Comin





2.2.3. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T13 balai (Tn) paskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę kur: 

Tp - tiekėjo siūloma parametro reikšmė,  Tmin  - mažiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė, 

Tmax  - didžiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,   Y - lyginamasis svoris.
[image: image2.png]



2.2.4. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo (T8, T9, T10, T11, T12) balas apskaičiuojamas šia tvarka: 

Apskaičiuojamas pasiūlymui suteikiamas (Tp) balas pagal siūloma funkcionalumą

Kriterijų (T8, T9, T10, T11, T12) balai apskaičiuojami:
T8, T9, T10, T11, T12 = Tp
0 balų. Nesiūlomas funkcionalumas. 

20 balų. Siūlomas T8 punkte nurodomas funkcionalumas 

10 balų. Siūlomas T9, T10 punkte nurodomas funkcionalumas

1 balas. Siūlomas T11, T12 punkte nurodomas funkcionalumas

1

