TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kriochirurginis aparatas skausmo diagnozavimo ir gydymo bei kitoms paslaugoms teikti. | 1 kompl. |  |
|  | Integruota zondų atpažinimo sistema, leidžianti aparatui automatiškai nustatyti atpažinti zondą ir pritaikyti tinkama dujų srautą. | Būtina |  |
|  | Dujų slėgio indikatorius, dujų srauto indikatorius, zondo temperatūros rodiklis bei gydymo laiko rodiklis pavaizduoti spalvotame ekrane | Būtina |  |
|  | Galima pasirinkti automatinio režimo funkciją arba manualinį režimą kuris leidžia dujų srauto reguliavimą | Būtina |  |
|  | Galima nustatyti šaldymą (ciklas, signalas, laikmatis) | Būtina |  |
|  | Automatinė zondų patikrinimo ir valymo funkcija | Būtina |  |
|  | Neatsukus dujų baliono arba joms pasibaigus, apie tai pranešama | Būtina |  |
|  | Galimybė nustatyti laikmatį bei rodyti iš anksto nustatytos procedūros trukmę | Būtina |  |
|  | Balsinis procedūros laiko skaičiavimas kas 15s. | Būtina |  |
|  | Darbinis kriochirurginių zondų slėgis. Srautas prisitaiko automatiškai pagal zondų atpažinimo sistemą. | CO2 dujomis 48-65 barai N2O dujomis 40-60 barai |  |
|  | Galimybė prijungti daugkartinius kriochirurginius kriozondus su neurostimuliacija | Galimybė pasirinkti tarp: - Ilgis 90 mm+/- 1 mm, skersmuo 0,8 mm+/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 5mm +/- 1 mm, galas adatos formos. - Ilgis 80 mm+/- 1 mm, skersmuo 1,3 mm+/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 7mm +/- 1 mm, galas aštrus. - Ilgis 120 mm+/- 1 mm, skersmuo 1,3 mm+/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 7mm +/- 1 mm, galas aštrus. - Ilgis 120 mm+/- 1 mm, skersmuo 1,3 mm+/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 7mm +/- 1 mm, galas apvalus - Ilgis 150 mm+/- 1 mm, skersmuo 2 mm+/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 10mm +/- 1 mm, galas aštrus |  |
|  | Galimybė prijungti vienkartinius kriochirurginius kriozondus su neurostimuliacija | Būtina |  |
|  | Galimybė prijungti vienkartini kriochirurginį kriozondą skirta sakroiliakinio sanario krioabliacijai | Ilgis 150 mm+/- 1 mm, skersmuo 2 mm+/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 45 mm +/- 1 mm, galas aštrus, lenktas. Būtina |  |
|  | Galimybė prijungti intraoperacinį kriochirurginį kriozondą skirta tarpšonkaulinio nervo šaldymui po operacinio skausmo gydymui | Ilgis 300 mm+/- 1 mm, skersmuo 3 mm+/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis mm +/- 1 mm, galas- apvalus, lenktas 135 laipsniu kampu. Būtina |  |
|  | Gali dirbti su CO2 arba su N2O dujomis | Būtina. |  |
|  | Neurostimuliacijos funkcija (sensorinių nervų atpažinimas ir motorinių nervų atpažinimas) | Būtina |  |
|  | Didžiausias tiekiamas galingumas | Ne mažesnis nei 30 VA |  |
|  | Komplektacija | - Aparatas - Vežimėlis - Kojinis jungiklis - Atsarginės tarpinės ir plombos - Adapteris vienkartinių zondų prijingimui. - Kitos jungtys, vamzdeliai, adapteriai ir laikikliai, reikalingi pagrindinėms aparato funkcijoms užtikrinti |  |
|  | Zondai ir papildomos priemonės |  |  |
|  | Daugkartinius kriochirurginius kriozondas su neurostimuliacija | - Daugkartinis kriochirurginis zondas su neurostimuliacija - Ilgis 120 mm+/- 1 mm, skersmuo 1,3 mm+/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 7mm +/- 1 mm, galas aštrus – 2 vnt. - Ilgis 150 mm+/- 1 mm, skersmuo 2 mm+/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 10mm +/- 1 mm, galas aštrus – 1 vnt. |  |
|  | Vienkartinius kriochirurginius kriozondus su neurostimuliacija | - Ilgis 90 mm+/- 1 mm, skersmuo 0,8 mm+/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 5mm +/- 1 mm, galas adatos formos – 1 vnt. |  |
|  | Vienkartini kriochirurginį kriozondą be neurostimuliacijos | Ilgis 150 mm+/- 1 mm, skersmuo 2 mm+/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 20 mm +/- 1 mm, galas aštrus, lenktas, paauksotas – 1 vnt. |  |
|  | Pasyvios neurostimuliacijos elektrodai | 5 vnt. |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. |  |
|  | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |