Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Atitikimų lentelė:

| Prekė | Techniniai reikalavimai | Siūloma parametro reikšmė (būtina nurodyti tikslų siūlomą parametrą, parašymas „atitinka“ nebus laikomas tinkamu) | Nurodamas pridedamo dokumento pavadinimas į parametro reikšmės atitikimą (būtina nurodyti tikslų dokumento psl. nr.)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakuuminė kamera | Gamintojo pavadinimas, siūlomos prekės modelis, kodas |  | * |
|  | Vakuuminės kameros diametras ≥ 850 mm |  |  |
|  | Vakuuminės kameros ilgis ≥ 2100 mm |  |  |
|  | Pasiekiamas slėgis ≤ 3*10-5 mbar |  |  |
|  | Eksperimento metu palaikomas slėgis (su 15sccm kriptono dujų srautu) ≤ 8*10-5 mbar |  |  |
|  | Kamera turi būti su dvigubomis sienelėmis ir šildymo – šaldymo galimybe |  |  |
|  | Kamera turi būti su išorine apsaugine termo izoliacija |  |  |
|  | Vakuuminės kameros medžiaga – nerūdijantis plienas |  |  |
|  | Vakuuminės kameros forma - cilindrinė |  |  |
|  | Kameroje sumontuoti ≥ 6 montavimo taškai krovinio įvežimui. Taškų pozicijų reikalavimai: iki 20cm nuo kameros pradžios, 1m nuo kameros pradžios ir iki 20cm nuo kameros galo. |  |  |
|  | Vakuuminės kameros stovas turi būti metalinis, tenkinantis šiuos matmenis: Ilgis ≥ 2000mm Plotis ≥ 650mm Aukštis ≥ 700mm |  |  |
|  | Papildomi komponentai prie sistemos – turi būti integruotos vibracijas slopinančios tarpinės |  |  |
|  | Turi būti pagalbinis įrangos į kamerą įkrovimo stovas ant ratukų |  |  |
| Vakuuminės kameros įvadai (diametrai) | Kairys šonas (kameros durų atžvilgiu), 2 vnt. ≥ 250 mm |  |  |
|  | Kairys šonas (kameros durų atžvilgiu), 1 vnt. ≥ 100 mm |  |  |
|  | Dešinys šonas (kameros durų atžvilgiu), 2 vnt. ≥ 450 mm |  |  |
|  | Dešinys šonas (kameros durų atžvilgiu), 1 vnt. ≥ 100 mm |  |  |
|  | Viršus/ apačia, 5 vnt. ≥ 80 mm |  |  |
| Siurbliai, sklendės ir kt. įrenginiai | Pirminio atsiurbimo pakopa (suderinamumas su gilaus vakuumo siurbliais): |  |  |
|  | Vienpakopis forvakuuminis rotacinis siurblys ≥ 100-150 m3/h |  |  |
|  | Dvirotoris rotacinis siurblys ≥ 250m3/h-1 |  |  |
|  | Gilaus vakuumo atsiurbimo pakopa: |  |  |
|  | Difuziniai siurbliai (1 ar 2 siurblių bendras srautas) ≥ 4000m3/s |  |  |
|  | Sklendės gilaus vakuumo pakopai turi būti elektromagnetinės |  |  |
|  | Tepalas forvakuumo/ gilaus vakuumo siurbliams - pagal tiekiamo siurblio specifikaciją |  |  |
|  | Turi būti sklendės forvakuuminei linijai |  |  |
|  | Turi būti atskiras flanšas šaldymo elementui pajungti |  |  |
| Vakuuminės sistemos valdymas, parametrų stebėjimas | Valdiklių sistema (PLC valdiklis, komutaciniai laidai, jungtys): |  |  |
|  | Turi būti valdiklio pagalba valdoma siurblių sistema, nustatomi ir stebimi parametrai |  |  |
|  | Turi būti valdymo programa |  |  |
|  | Statuso stebėjimo iš kompiuterio (,,Live monitoring“) galimybė |  |  |
|  | Valdymo sistema turi būti sumontuota atskirame skyde |  |  |
|  | Duomenų išvedimo bei išsaugojimo galimybė išoriniame kompiuteryje |  |  |
|  | Papildoma valdiklio įvesčių galimybė: ne mažiau kaip 4 A/D įvadai - išvadai |  |  |
|  | Žemo ir aukšto vakuumo lygio davikliai ≥ 3 vnt. |  |  |
|  | Valdiklio siurbliams kanalų kiekis turi būti pagal komplektuojamų siurblių skaičių, su galimybe ateityje integruoti ne mažiau 2 papildomus siurblius |  |  |
| Kameros flanšuose įmontuoti įvadai | Įvadai/ jungtys: |  |  |
|  | 4 pin įvadas elektrinis, 2 vnt. |  |  |
|  | 4pin 2kV/5A aukštos įtampos |  |  |
|  | 2x9 pin SUB-D įvadas |  |  |
|  | VCR/Swagelok jungtis |  |  |
|  | ≥ 2vnt. BNC įvadai |  |  |
|  | 8 pin elektrinis įvadas |  |  |
| Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |  |

* pilkų laukelių pildyti nereikia

- Prekių pristatymo vieta: Saulėtekio al. 15-1, Vilnius, Lietuva.

- Vakuuminė sistema ir visos jos sudedamosios dalys turi būti naujos (nenaudotas) ir pagamintos ne seniau kaip prieš 3 metus iki jų įsigijimo datos.

- Prekių pristatymo terminas – per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, Perkančiajai organizacijai pritarus, šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgesniam laikotarpiui kaip iki 2025 m. spalio 31 d.

- Tiekėjas privalo surinkti visas sudedamasias dalis į vientisą sistemą - vakuuminę kamerą, patikrinti sandarumo ir sistemos parametrus,  apmokyti ne mažiau kaip du Perkančiosios organizacijos deleguotus asmenis dirbti su vakuumine kamera.

- Tiekėjas privalo teikti konsultacijas 6 mėnesius po įsigyjimo, įrangos eksploatavimo klausimais.

- Tiekėjas privalo siūlyti galimybę atlikti remontus 5 metus po įsigyjimo.

_________

Tik įvadai. Vakuminės sistemos schemoje (Techninės specifikacijos priedas Nr. 1) parodytas ,,cold trap unit“ šiuo pirkimu neperkamas.

Tiekėjas gali pasirinkti montuoti atskirus ar kombinuotus vakumo lygio matuoklius. Kombinuotą vakumo lygio daviklį sudaro Pirani, talpinė ir jonizacinė matuoklė.