KLAUSIMYNAS

FUNKCINĖS LOVOS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

FUNKCINĖS LOVOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis |  |  |
|  | Paskirtis | Medicininės paskirties elektrinio valdymo funkcinė lova |  |
|  | Reikalavimai čiužinio platformai |  |  |
|  | Sudaryta iš ≥ 4 funkcinių dalių (sekcijų) | 1. Galvos-nugaros |  |
|  |  | 2. Sėdmenų |  |
|  |  | 3. Šlaunų |  |
|  |  | 4. Blauzdų |  |
|  | Platformos sekcijos pagamintos iš (nurodyti tikslų variantą) | 1. Plastikinių plokščių |  |
|  |  | 2. arba iš HPL plokščių; arba iš metalinių plokščių |  |
|  |  | 4. Neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų |  |
|  | Reikalavimai čiužinio platformos aukščio reguliavimui |  |  |
|  | Valdymo tipas | Valdoma elektrine pavara |  |
|  | Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio) | 45 - 80 cm (ne siauresniame diapazone už nurodytą) |  |
|  | Reikalavimai galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimui |  |  |
|  | Valdymo tipas | Valdoma elektrine pavara |  |
|  | Pakėlimo kampas | ≥ 65º |  |
|  | Reikalavimai šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimui |  |  |
|  | Valdymo tipas | Valdoma elektrine pavara |  |
|  | Pakėlimo kampas | ≥ 35º |  |
|  | Reikalavimai blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimui |  |  |
|  | Valdymo tipas | Valdomas mechaniniu būdu |  |
|  | Pakėlimo kampas | ≥ 25º |  |
|  | Reikalavimai trendelenburgo/ atvirkštinio Trendelenburgo pozicijų reguliavimui |  |  |
|  | Valdymo tipas | Valdoma elektrine pavara |  |
|  | Lovos pavertimo į Trendelenburgo/ atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai | ≥ 12°/≥ 12° |  |
|  | Sekcijų automatinio regreso funkcija | Būtina. Bendras (į kojūgalio ir galvūgalio puses) ilgis ≥ 8 cm |  |
|  | CPR rankena (rankenos) mechaniniam galvos - nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią padėtį kritinių situacijų metu | 1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių arba sumontuotos ant lovos rėmo taip, kad būtų prieinamos iš abiejų pusių |  |
|  | Lovos prailginimo funkcija | Būtina. Ne mažiau 30 cm |  |
|  | Reikalavimai lovos funkcijų valdymo pultams |  |  |
|  | Valdymo pultas Nr. 1 (1 vnt.) | 1. Rankinis pultelis, pritaikytas pakabinti ant lovos šono arba yra sumontuotas lovos šone |  |
|  |  | 2. Pulto pagalba galima reguliuoti čiužinio platformos aukštį, nugaros ir kojų sekcijos pakėlimo kampus, autokontūrą |  |
|  | Valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.) | 1. Skirtas medicinos personalui |  |
|  |  | 2. Integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio |  |
|  |  | 3. Pulto pagalba galima reguliuoti čiužinio platformos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą |  |
|  | Reikalavimai šoniniams apsauginiams rėmams | 1. Pagaminti iš plastiko arba metalo |  |
|  |  | 3. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba |  |
|  |  | 4. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio) ≥ 35 cm |  |
|  | Reikalavimai lovos galams | 1. Plastikiniai (arba lygiaverčiai) |  |
|  |  | 2. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių |  |
|  |  | 3. Su užraktu apsaugai nuo atsitiktinio ištraukimo |  |
|  |  | 4. Užraktas valdomas svirtele, mygtuku arba rankenėle, dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta |  |
|  | Reikalavimai apsauginiams bamperiams | Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose |  |
|  | Reikalavimai lovos važiuoklei | 1. Su 4 ratukais, kurių skersmuo ≥ 150 mm |  |
|  |  | 2. Kojinio valdymo centrinė stabdžių sistema |  |
|  |  | 3. Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių |  |
|  | Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas | ≤ 220 x 100 cm |  |
|  | Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė | ≥ 260 kg |  |
|  | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |
|  | Reikalavimai medicinės paskirties čiužiniui | 1. Poroloninis |  |
|  |  | 2. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka siūlomos lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ≥ 14 cm |  |
|  |  | 3. Atsparus dezinfekcijai |  |
|  | Su integruota baterija | Būtina |  |
|  | Lovos el. maitinimo šaltinis | 220V ± 10 %, 50 Hz |  |
|  | Lateralinis čiužinio platformos pavertimas | 1. Būtina |  |
|  |  | 2. Ne mažiau 15° |  |