TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: autonominių meteorologinių ir vėjo matavimo stočių tiekimas su duomenų perdavimo ir saugojimo sprendimu. Pirkimas apima: 1 vnt. autonominę meteorologinę stotį su integruotais oro temperatūros, santykinės oro drėgmės, atmosferos slėgio, vėjo greičio ir krypties jutikliais; 3 vnt. vėjo matavimo stotis, susidedančias iš 5 vnt. vėjo greičio ir krypties jutiklių, montuojamų skirtinguose aukščiuose (pvz. 25 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm, 200 cm); ir 5 vnt. papildomų autonominių vėjo greičio ir krypties jutiklių. Bendra pirkimo apimtis – 1 vnt. meteorologinė stotis ir 20 vnt. vėjo greičio ir krypties jutiklių. Visa įranga turi būti tiekiama su iki 3 m aukščio laikomosiomis konstrukcijomis (stovais) arba be jų, priklausomai nuo tiekėjo siūlomo sprendimo. Stotys (jutikliai) turi veikti autonominiu būdu, turėti integruotą saulės modulį ir veikti lauko sąlygomis be išorinio maitinimo. Įrenginiai turi būti aprūpinti belaidžio ryšio moduliu, veikiančiu mažo energijos suvartojimo plačiajuosčio ryšio tinkle. Ryšio technologija turi užtikrinti patikimą duomenų perdavimą. Ryšio protokolas turi būti atviras integracijai su įvairiomis daiktų interneto (IoT) platformomis. Pageidautina, kad įrenginiai galėtų automatiškai perduoti surinktus matavimo duomenis į nuotolinę duomenų valdymo sistemą, kuri užtikrintų galimybę realiuoju laiku peržiūrėti, analizuoti ir eksportuoti duomenis, taip pat suteiktų prieigą per programinę sąsają (API). Duomenų perdavimo sprendimas turi būti patikimas, užtikrinantis duomenų saugumą, nenutrūkstamą perdavimą ir suderinamumą su trečiųjų šalių debesijos ar duomenų analizės platformomis.

| Eil. Nr. | Techninė charakteristika | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės pagal 2 ir 3 stulpelių reikalavimus |
| --- | --- | --- | --- |
| Oro temperatūros jutiklis |  |  |  |
| 1 | Matavimo ribos | -30 +50 °C |  |
| 2 | Tikslumas | iki ±0.20°C |  |
| 3 | Raiška | 0.05 °C |  |
| Santykinės oro drėgmės jutiklis |  |  |  |
| 4 | Matavimo ribos | 0–100 %RH |  |
| 5 | Tikslumas | ±1.5 %RH (0–50 °C) |  |
| 6 | Raiška | 0.2 %RH |  |
| Atmosferos slėgio (barometro) jutiklis |  |  |  |
| 7 | Matavimo ribos | 300–1100 hPa (mbar) |  |
| 8 | Tikslumas | ±0.5 hPa (0–50 °C; 750 - 1100hPa) |  |
| 9 | Raiška | 0.05 hPa (mbar) |  |
| Vėjo greičio jutiklis |  |  |  |
| 10 | Matavimo ribos | 0.00–50 m/s |  |
| 11 | Tikslumas | 1% |  |
| 12 | Raiška | 0.1 m/s |  |
| Vėjo krypties jutiklis |  |  |  |
| 13 | Matavimo ribos | 0–360° |  |
| 14 | Tikslumas | ±2° |  |
| 15 | Raiška | 1° |  |
| Bendri reikalavimai |  |  |  |
| 16 | Darbinė temperatūra | -30 +50 °C |  |
| 17 | Atsparumas aplinkos poveikiui | atsparumas dulkėms ir drėgmei (IP65 ar lygiavertis) |  |
| 18 | Maitinimas | saulės modulis su integruotu maitinimo šaltiniu (pvz. Li-Ion baterija) |  |
| 19 | Jutiklių montavimas | numatyta galimybė tvirtinti prie įvairių konstrukcijų naudojant universalius laikiklius. Jutikliai turi būti tiekiami kartu su tvirtinimo laikikliais |  |
| 20 | Ryšys | belaidis IoT tinklas, LoRaWAN ar lygiavertis |  |
| 21 | Duomenų kaupimas ir perdavimas | 1. matavimo duomenis kaupimas nuotolinėje duomenų valdymo sistemoje; 2. duomenų peržiūra realiu laiku per programinę sąsają (API); 3. duomenų perdavimo sprendimas turi būti suderinamas su trečiųjų šalių debesijos ar duomenų analizės platformomis; |  |
| 22 | Programinė įranga | turi apimti duomenų valdymo, jų apdorojimo įrankius. Pageidautinos duomenų vizualizavimo ir analizės funkcijos. |  |
| 23 | Licenzija | nemokama, arba iki 5 darbo vietų nuolatinė licenzija |  |
| Laikančiosios konstrukcijos (stovai), nebūtini atsižvelgiant į tiekėjo siūlomą sprendimą. |  |  |  |
| 24 | Aukštis | Reguliuojamas nuo 1,5 m iki 3,0 m |  |
| 25 | Konstrukcija | Teleskopinė arba segmentinė (2–3 sekcijos) |  |
| 26 | Tvirtinimo žiedo diametras | Suderinamas su jutikliais |  |
| 27 | Medžiaga | Nerūdijantis plienas arba cinkuotas aliuminis |  |
| 28 | Atsparumas korozijai | ≥ C4 klasės apsauga (pagal EN ISO 12944) |  |
| 29 | Stabilizavimas | Tvirtinimas su žemės inkarais arba trikoju pagrindu; papildomai – galimybė naudoti įtempimo lynus |  |
| 30 | Vėjo apkrovos atsparumas | Turi atlaikyti ≥30 m/s vėjo gūsius |  |
| 31 | Veikimo temperatūra | –40 °C iki +60 °C |  |
| 32 | Montavimo įrankiai | Komplektuojamas su reikalingais veržliarakčiais ar tvirtinimo elementais |  |
| 33 | Surinkimas | Surinktas arba lengvai surenkamas lauko sąlygomis (ne ilgiau nei 30 min.) |  |
| Belaidis sietuvas (gateway), skirtas LoRaWAN tinklams, atsižvelgiant į tiekėjo siūlomą sprendimą. |  |  |  |
| 34 | Maitinimas | saulės modulis su integruotu maitinimo šaltiniu |  |
| 35 | Ryšiai | 4G LTE, GSM, Wi-Fi (2.4 GHz), GPS |  |
| 36 | Atsparumas aplinkos poveikiui | atsparumas dulkėms ir drėgmei (IP67 ar lygiavertis) |  |
| 37 | Veikimo temperatūra | –40 °C iki +60 °C |  |
| 38 | Pristatymas | Įrangos pristatymas į Klaipėdos universitetą (H. Manto g. 84, Klaipėda) |  |