KLAUSIMYNAS

RITS LOVOS (SU ČIUŽINIU)

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

RITS LOVOS (SU ČIUŽINIU)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reanimacinė elektra valdoma lova su lateraliniu pavertimu, svarstyklėmis ir integruotu čiužiniu | Gamintojas, modelis |  |
|  | Lovos aukščio, šoninio pavertimo reguliavimas. | Atliekamas ne mažiau trimis apvaliomis elektrinėmis teleskopinėmis kolonomis. |  |
|  | Šoninis čiužinio platformos pavertimas (lateralinis) | 1. Maksimalus pavertimas ne mažiau +15°/-15° |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | 1. Elektros tinklas. 2. Baterija (užtikrina funkcijų valdymą be elektros tinklo). |  |
|  | Lovos aukščio reguliavimo ribos | Ne siauresnės už 450 - 800 mm |  |
|  | Nugaros sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 65º |  |
|  | Šlaunų sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 30º |  |
|  | Blauzdų sekcijos pasikėlimo kampas | Ne mažiau 30º |  |
|  | Kampas tarp šlaunų ir blauzdų sekcijos | Ne mažiau 120º |  |
|  | Trendelenburgo/antiTrende-lenburgo padėties reguliavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip +14°/-14° |  |
|  | Lovos prailginimas | - Ne mažiau 20 cm į kojūgalio pusę. - Valdomas elektrinio variklio pagalba. |  |
|  | Automatinis čiužinio sekcijų atsitraukimas | - Bendrai ne mažiau 10 cm. |  |
|  | Multifunkcinis lovos funkcijų valdymo skydelis | - Sumontuotas abiejuose lovos galvūgalio dalies apsauginiuose šonuose. - Parametrai rodomi ekrane. - Automatinės funkcijos (nustatomos vieno mygtuko paspaudimu): - Paciento mobilizacijos (išlipimo iš lovos) pozicija. - Kardiologinė pozicija. - Skubaus gaivinimo pozicija. - Galima keisi šias lovos funkcijas: - Nugaros sekcijos kampą. - Šlaunų sekcijos kampą. - Blauzdų sekcijos kampą. - Čiužinio platformos aukštį. - Autokontūras. - Trendelenburgas/Antitrendelenburgas. - Šoninį pavertimas. - Baterijos įkrovimo indikatorius. - Aktyvavimo mygtukas. - Šoninio pavertimo indikatorius (laipsniais)- rodomas ekrane. - Čiužinio sekcijų kampo indikatoriai (laipsniais)- rodoma ekrane. - Svarstyklių valdymas integruotas skydelyje: - Ekrane rodoma: Paciento svoris, svarstyklių stabilizavimo piktograma, svorio vienetai. - „Zero“ mygtukas. - Svorio „užšaldymo“ mygtukas. - Atminties mygtukas. - Integruotas „STOP“ mygtukas. - Ekrane rodomi informaciniai pranešimai apie lovos būklę. - Integruotas čiužinio valdymas: - Mygtukai skirti pasirinkti čiužinio veikimo rėžimą. - Slėgio valymo mygtukai. - Ekrane rodoma: čiužinio slėgis, rėžimas, informacinės piktogramos. - Paciento išlipimo iš lovos perspėjimo sistemos valdymas integruotas skydelyje: - Sistemos įjungimo/išjungimo mygtukai. - Garso mygtukas. - Rėžimo pasirinkimo mygtukai. - Ekrane rodoma: informacija apie funkcijos aktyvavimą. |  |
|  | Apsauginiai šoniniai rėmai | - Pagaminti iš plastiko. - Šoninis rėmas sudarytas iš dviejų atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių. - Maksimalus aukštis nuo čiužinio platformos 50cm ± 5cm. - Minimalus aukštis nuo čiužinio platformos 10cm ± 5cm. |  |
|  | Lovos galai | - Būtini. - Kojūgalis su užrakinimo funkcija (užrakinama/atrakinama be jokių papildomų instrumentų). |  |
|  | Saugi lovos apkrova (gamintojo numatyta lovos keliamoji galia) | Ne mažiau: 250 kg |  |
|  | Lovos važiuoklė | - Su ratais, kurių diametras ≥150 mm; - Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema- valdymas ant visų lovos ratukų. - Būtinos ne mažiau kaip 3 valdymo padėtys. |  |
|  | Išoriniai matmenys, ilgis x plotis | ≤ (2200 x 1000) mm |  |
|  | Svarstyklė | 1. Integruotos į lovą. 2. Valdoma multifunkciniu pultu integruotu apsauginiuose lovos šonuose. 3. Svorio rodymas 0,5kg arba 0,1kg tikslumu. 4. Būtina galimybė išsaugoti paciento svorį į vidinę lovos atmintį. 5. Svoris rodomas multifunkcinio pulto ekrane. |  |
|  | Paciento išlipimo iš lovos aliarmas | 1. Būtina. 2. Galima rinktis ne mažiau kaip iš dviejų rėžimų. 3. Valdymas multifunkciniame valdymo skyde lovos šone. 4. Būtinas garsinė aliarmo indikacija. |  |
|  | Kojinis valdymo pultas | - Skirtas šoniniam čiužinio platformos pavertimui. - Ne daugiau trijų mygtukų. - Aktyvavimo mygtukas. |  |
|  | Personalo valdymo pultas (kabinamas kojūgalyje) | - Su lovos valdymo funkcijų užrakinimo galimybe. - Kojinio pedalo funkcijų užrakinimas. - Baterijos įkrovimo indikatorius. - Pultu galima valdyti šias funkcijas: - Čiužinio platformos aukštį. - Nugaros sekcijos kampą. - Šlaunų sekcijos kampą. - Blauzdų sekcijos kampą. - Čiužinio platformos prailginimą. - Lateralinį pavertimą. - Trendelenburgas/Antitrendelenburgas. - Pulte integruotos vienu mygtuku nustatomos užprogramuotos padėtys: - Gaivinimo pozicija- čiužinio platforma ištiesinama ir iš čiužinio išleidžiamas oras. - Kardiologinė kėdė. |  |
|  | Rankinis lovos funkcijų valdymo pultelis | Būtina. |  |
|  | Antipragulinis čiužinys | Integruotas į lovą. |  |
| 24.1 | Čiužinio sandara (neblogesnė už nurodytą) | - Užvalkalas. - Papildomas patogumo sluoksnis. - Oro celės. - Porolono sluoksnis. - Pėdų dalis. |  |
| 24.2 | Paskirtis | Atraminis paviršius pacientui, paskirstant slėgį, siekiant valdyti slėgį į kūno paviršių ir koreguoti mikroklimatą. |  |
| 24.3 | Tvirtinimas | Prie čiužinio platformos tvirtinamas diržais. |  |
| 24.4 | Kompresoriaus pajungimas žarnelėmis. | Būtina. |  |
| 24.5 | Skubaus gaivinimo atveju greito oro išleidimo vietos (rankinis variantas). | - Abejose čiužinio pusėse. - Oro išleidimo (CPR metu) iš čiužinio greitis: ne lėčiau kaip per 50s. |  |
| 24.6 | Mikroklimato valdymas | Būtina. |  |
| 24.7 | Saugi čiužinio apkrova (numatyta gamintojo) | Ne mažiau 250 kg. |  |
| 24.8 | Išmatavimai | 210-220 cm x 85-90 cm |  |
| 24.9 | Aukštis | Ne mažiau 20 cm bet ne daugiau 25 cm. |  |
| 24.10 | Pripūtimo greitis (po sandėliavimo) | Ne ilgiau 15 min. |  |
| 24.11 | Apvalkalas | - Kvėpuojantis- būtina mikroklimato funkcijai. - Su užtrauktuku, užtraukiamu ne mažiau 360°. |  |
| 24.12 | Valdymo įrenginys (kompresorius) | - Integruotas į lovą. |  |
|  | Komplektacija | 1.Lova. 2. Aktyvus antipragulinis čiužinys. |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
|  | Pavyzdžio pateikimas | Ligoninei pareikalavus, tiekėjas privalo pristatyti specifikaciją atitinkantį pavyzdį per 15 kalendorinių dienų. |  |
|  | CE sertifikatas turi būti išduotas notifikuotos institucijos pagal MDR (ES) 2017/745 reglamentą. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojantį sertifikatą siūlomai komplektacijai. |  |