TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ultragarso terapijos prietaisas perkamas kiekis – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis/veikimas: | Neinvazinis terapinis išilginių bangų mechaninės energijos panaudojimas, prasiskverbiantis giliai į minkštuosius kūno audinius. |  |
|  | Ultragarso laisvų rankų aplikatorius: | Nuosekliai suaktyvinami ultragarso kristalai ir automatiškai stebimas sukimosi greitis, išėjimo galia ir įsiskverbimo gylis. |  |
|  | Parametrai palengvinantys darbą su prietaisu: | - Aplikatoriaus pašildymo funkcija (rekomenduojama); - Įrašyta terapinė enciklopedija; |  |
|  | Įrenginio technologiniai parametrai: | 1. Kanalų skaičius – ne mažiau 2 2. Jutiminis ekranas – ne mažiau kaip 4” 3. Maksimalus intensyvumas - ≥ 3 W/cm² 4. Pasikartojimo dažnio diapazonas: 10-150 Hz (ne siauresnis) 5. Ne mažiau du režimai: impulsinis ir pastovus; |  |
|  | Komplektacija: Atitikimo 5 punkte keliamiems reikalavimams pagrindimui pateikti gamintojo dokumentus neprivaloma, pakanka pateikti atitinkamą tiekėjo patvirtinimą, nurodant konkretų siūlomos komplektacijos kiekį | - Pagrindinis ultragarso terapijos prietaisas – 1 vnt. - Aplikatoriai: 2.1. 5 cm2 – 1 vnt. 2.2. Laisvų rankų aplikatorius – 1 vnt; - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. - Užpildytas medicinos įrangos pasas |  |
|  | Kokybės užtikrinimas | Gamintojo įgaliojimo raštas, kuris užtikrinama, jog tiekėjas (atstovas) gali vykdyti instaliaciją, priežiūrą ir pardavimą. |  |
|  | CE sertifikatas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją |  |

Aplinkosauginis reikalavimas:

| 1. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |
| --- | --- | --- | --- |

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, t. y. pagal kainos ir kokybės santykį.

Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausia ekonominio naudingumo balų pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Pasiūlymo kaina (P) – 50;

2) Funkciniai pranašumai (Q) – 50.

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai |  | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcinis pranašumas | Parametras | Svoris | Vertė |
| Q1. | Įrenginio technologiniai parametrai: | Aplikatoriaus pašildymo funkcija | 5 | 0,1 |
| Q2. | Ultrgarso aplikatorius: | - Ne mažiau 6 kristalų laisvų rankų aplikatorius su atstitiktine ir cirkuliacine veikimo tvarka ir solenoidų pakartojimo laiku (0,3; 0,5; 0,7) | 30 | 0,6 |
| Q3. |  | - ERA (effective radiating area) ne mažiau 18 cm2. (ne priekinio paviršiaus plotas). | 10 | 0,2 |
| Q4. |  | - Galima išjungti solenoidus rankiniu būdu | 5 | 0,1 |

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir funkcinių pranašumų (Q) balus:

S=Qi×Wkokybė+Wkaina×Pmažiausia  Pi

Wkokybė –kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Q1-3- konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „tiesioginis balų suteikimas “ variantas).

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;

Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais be PVM.