2 priedas

ODONTOLOGINIŲ INSTRUMENTŲ IR PRIETAISŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

2. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, standartą ar kt., privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė, standartas ar kiti sprendiniai yra lygiaverčiai ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojo siūlomos prekės techninis pasas ir/ar instrukcija/aprašymas ar kita techninė dokumentacija, papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa reikalinga informacija apie siūlomą prekę. Gamintojo dokumente privalo būti atžyma*, kuri patvirtina siūlomos prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms. Tiekėjas, gamintojo dokumentuose turi grafiškai (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametrą (lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina.

4. Teikdamas siūlomų prekių aprašymą, tiekėjas negali naudoti sąvokų „Atitinka“ ar „Taip“ ar pan., o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas, priešingu atveju toks pasiūlymas bus pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir bus atmestas.

5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 8,10 punktų nepildo, o pirkimo dalies bendrą preliminaraus kiekio siūlomą kainą nurodo be PVM. Tiekėjas tokiu atveju nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

6. Prekių vieneto įkainis be ir su PVM parašomas 4 skaitmenų po kablelio tikslumu (jeigu reikia). Prekių siūlomo preliminaraus kiekio kaina be ir su PVM, visos pirkimo dalies siūloma kaina paskaičiuojama ir pateikiama dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

7. Esant būtinumui, perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas privalės pateikti siūlomų prekių pavyzdžius. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus pavyzdžius tiekėjas privalo pateikti savo sąskaita. Kai kurie pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius.

8. Prekės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 6 punktas, turi būti pristatytos ar perduotos antrinėje pakuotėje. Ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius ,,Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

9. Užpildyti konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ tik siūlomas pirkimo dalis (nesiūlomos - ištrinamos).

| Eil. Nr. |  | Pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Įrašyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją. Prekės aprašymas pagal reikalaujamas charakteristikas ir parametrus (kartu pateikiamos nuorodos į pridedamus gamintojo dokumentus ir juose sužymėti vietas*, nurodant reikalavimo atitikimo numerį) (pildo tiekėjas) | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina, Eur |  | Bendra kiekio kaina, Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | be PVM | su PVM | be PVM | su PVM |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 pirkimo dalis – Kampinis antgalis mikrovarikliui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Kampinis antgalis mikrovarikliui | Antgalis tinkantis prie turimos įrangos Intego CS, Dentsply Sirona gamintojo. Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu. Galvutės antgalio diametras ne didesnis nei 8,7 mm, aukštis ne didesnis nei 12,3 mm. Perdavimo santykis 1:1. Grąžto fiksacija mygtuku, integruotas šviesolaidis. Sterilizuojamas. Garantinis laikotarpis ne mažiau nei 24 mėn. |  | vnt. | 4 |  |  |  |  |
| 1 pirkimo dalies bendra kiekio siūloma kaina Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 pirkimo dalis – Kampinis antgalis endodontiniam gydymui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Kampinis antgalis endodontiniam gydymui | Antgalis tinkantis prie turimos įrangos Intego CS, Dentsply Sirona gamintojo. Suderinamas su antgalių bloke integruota endodontinio gydymo funkcija. Maksimalus endodontinio instrumento ilgis ne mažiau 25 mm. Perdavimo santykis 6:1. Instrumento fiksacija mygtuku. Galimybė naudoti su antgalių bloke integruotu apekso lokatoriumi. Sterilizuojamas. Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn. |  | vnt. | 2 |  |  |  |  |
| 2 pirkimo dalies bendra kiekio siūloma kaina Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 pirkimo dalis – Turbininis antgalis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Turbininis antgalis | Antgalis tinkantis prie turimos įrangos Intego CS, Dentsply Sirona gamintojo. Su vandens – oro aušinimu iš 4 atskirų skylučių oras-vanduo. Maksimalūs sūkiai ne mažiau 350 000 aps/min. Keraminiai guoliai. Galia ne mažiau 26 W. Galvutės matmenys: diametras ne daugiau 11,4 mm, o aukštis ne didesnis nei 12,7 mm. Pašvietimas-LED tipo. Grąžto fiksacija mygtuku, integruotas šviesolaidis. Sterilizuojamas. Garantinis laikotarpis ne mažiau nei 24 mėn. |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 pirkimo dalies bendra kiekio siūloma kaina Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 pirkimo dalis – Ultragarsini skalerio antgalis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ultragarsini skalerio antgalis |  | Antgalis tinkantis prie turimos įrangos Intego CS, Dentsply Sirona gamintojo. Pjezokeraminis su pašvietimu. Tinkamas periodontologinėm, endodontologinėm ir higienos procedūrom. Integruotas į odontologinį įrenginį. Apšvietimas LED tipo. Virpesių dažnis ne siauresnėse ribose kaip nuo 28 iki 32 kHz. Sterilizuojamas. Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn. |  | vnt. | 4 |  |  |  |  |
| 4 pirkimo dalies bendra kiekio siūloma kaina Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 pirkimo dalis - Ultragarsiniai antgaliukai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Ultragarsiniai antgaliukai | Tinkami Satelec ultragarsiniam antgaliui, įvairių tipų ir paskirties, originalūs su spalvine indikacija. Sterilizuojamas. |  | vnt. | 20 |  |  |  |  |
| 5 pirkimo dalies bendra kiekio siūloma kaina Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 pirkimo dalis – Endodontinis ultragarsinis įtaisas su priedais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Ultragarsinis skaleris | Dantų kietųjų apnašų šalinimui ir dantų šaknų kanalų gydymui. Aparato panaudojimo sritis: endodontinėms procedūroms, kanalų paruošimui, periodontinėms procedūroms, prie implantų ir porcelianinių protezų valymui, naudojant anglies pluošto instrumentus. Akmenų ir konkrementų šalinimui, vainikėlių nuėmimui, apikalinei chirurgijai. Aparato ( valdymo blokas) turi būti su galios reguliavimo rankenėle bei nustatyto galingumo lygio spalvine indikacija, kuri atitinka instrumentų spalvinę indikaciją. Skalerio instrumentai turi būti su spalvine indikacija, kuri parodo instrumentų paskirtį. Virpesių amplitude 20-310µm ±5µm Maksimalus virpesių dažnis ne mažiau 30 kHz. Instrumentai tvirtinami prie antgalio prisukant rakteliu. Darbinis vandens slėgis (leistinas iš vandentiekio) 1-5 bar. Aparato maitinimas: iš 220V ± 10%, 50Hz elektros tinkle. Komplektacija: ne mažiau 4 vnt. instrumentai higienai, 4 vnt. endo instrumentai (kanalų plovimui), kojinis pedalas. Dokumentacija lietuvių kalba pristatoma kartu su prekėmis. Antgalis ir instrumentai autoklavuojami 134°C temperatūroje. Garantijos laikotarpis ne mažiau 12 mėnesių. |  | vnt. | 1 |  |  |  |  |
| 6 pirkimo dalies bendra kiekio siūloma kaina Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |