Pirkimo sąlygų

1 priedas

HISTEROSKOPO POMPOS (1 KOMPLEKTAS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalaujama parametro reikšmė | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius dokumentus. Techninių aprašų puslapių numeriai. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo Nr. |
| 1. | Peristaltinė / ratukinė. |  |  |  |
| 2. | Lietimui jautrus valdymo ekranas. |  |  |  |
| 3. | Paskirtis: histeroskopijai, laparoskopijai, urologijai. |  |  |  |
| 4. | Skysčių irigacija. |  |  |  |
| 5. | Integruotas vakuuminis siurblys. |  |  |  |
| 6. | Siurbimo greitis ≥2,0 L/min. |  |  |  |
| 7. | Plovimo greitis ≥1,8 L/min. |  |  |  |
| 8. | Aukščio skirtumo tarp paciento ir pompos nustatymas. |  |  |  |
| 9. | Maksimalus irigacijos greitis: Histeroskopijai ≥ 800 ml/min Laparoskopijai ≥ 1800 ml/min Urologijai ≥ 800 ml/min |  |  |  |
| 10. | Slėgio matavimo ribos: histeroskopijai – ribose ne mažesnėse nei 15-200 mm/Hg; laparoskopijai fiksuotas ≥ 350 mm/Hg; Urologijai – ribose ne mažesnėse nei 15-90 mm/Hg |  |  |  |
| 11. | Komplekte turi būti: 2 vnt. daugkartinių ≥ 20 kartų, sterilizuojamų žarnelių. |  |  |  |
| 12. | Galimybė prijungti histeroskopinę skysčio monitoravimo sistemą. |  |  |  |
| 13. | Garantija ≥ 24 mėn. |  |  |  |
| 14. | Tinkamas darbiniam histeroskopo elementui, kuris jungiamas prie NVC turimo generatoriaus ERBE VIO3. |  |  |  |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Į prekės kainą turi būti įskaičiuotos prekės pristatymo ir instaliacijos išlaidos.

- Prekės garantija turi apimti nemokamą prekės remontą ir neveikiančių dalių arba visos prekės pakeitimą, kad vartotojas galėtų visavertiškai naudotis preke visą garantijos laikotarpį.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje.

- Siūlomos prekės turi atitikti medicinos prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, taip pat turi būti paženklintos CE ženklu, su etiketėmis.

- Kartu su preke privaloma pateikti naudojimo instrukciją lietuvių ir / ar anglų kalbomis.