TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PROJEKTAS)

- Odontologinė įranga – 6vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (tiksli pasiūlymo nuoroda) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Odontologinio įrenginio komplektas: | - Paciento kėdė – 1 vnt. - Gydytojo elementas – 1 vnt. - Asistento elementas –1 vnt. - Trijų funkcijų švirkštas – 1 vnt. - Daugiafunkcinis valdymo pedalas su laidu paciento kėdeje – 1 vnt. - Mechaninis galvos atlošas – 1 vnt. - Separatorius – 1 vnt. - Kompaktiškas vandens blokas –1 vnt. - Operacinis šviestuvas su stovu – 1 vnt. - Turbina – 1 vnt. - Universali jungtis Nr.1 – 1 vnt. - Integruota atminties kortelė – 1 vnt. - Polimerizacijos lempa – 1 vnt. - Ultragarsinis skaleris – 1 vnt. - Elektrinis mikrovariklis -1vnt. - Odontologo kėdutė – 2 vnt. |  |
| 1. | Paciento kėdė |  |  |
| 1. 1 |  | Kėdės maitinimas kintamo įtampos tinklo turi būti 220-230V; 50-60 Hz Kėdė turi būti montuojama dirbti kairiarankiams arba dešiniarankiams. Įranga turi būti tvirtinama prie grindų. Kėdė turi būti elektromechaninė, valdoma 2 nepriklausomais elektriniais varikliais. Kėlimo galia turi būti ne mažesnė nei 185 kg. Pakėlimo aukščio reguliavimas turi būti ne siauresnis nei nuo 35 cm iki 83 cm, matuojant nuo grindų. Vandens blokas neturi judėti kartu su paciento kėde. Atlošo pasvirimo reguliavimo diapazonas turi būti nuo 10 -700, kai atlošo vertikalė yra nulinis laipsnis. Paciento sėdynės pakėlimas turi būti reguliuojamas rankiniu būdu ne mažiau nei 4 skirtingomis pozicijomis, gydant skirtingo ūgio pacientus. Paciento sėdynė turi sinchroniškai kartu judėti su kėdės atlošu. Turi būti sumontuoti kairysis ir dešinysis porankiai, turi būti pakeliami, kad pacientui būtų lengviau atsisėsti ir atsistoti nuo kėdės. Turi būti 3 programuojamos ir ne mažiau nei 2 (pradinė padėtis; skalavimo padėtis) nustatytos krėslo padėtys. Paciento kėdės apmušalas turi būti dirbtinės odos ar lygiavertės, minkštas, besiūlis, siūlomų apmušalų spalvų paletė turi būti ne mažesnė nei 14 spalvų, iš kurių perkančioji organizacija išsirinks 1-2. Turi būti galimybė prijungti paciento kėdę nekeičiant egzistuojančių esančių inžinierinių mazgų padėties, esamo galvos atlošo krypties ir išlaikyti panašius atstumus (500 mm) nuo esamų darbo vietų bazėje. Kėdės tvirtinimo prie grindų taškai turi atitikti 4 esamus taškus. Naujų tvirtinimo taškų nenumatoma, kad nebūtų pažeistos grindų konstrukcijoje esančios inžinerinės sistemos. |  |
| 2. | Gydytojo elementas |  |  |
| 2.1 |  | Turi judėti, užtikrinant mechanizmui padidintą pasukimo diapazoną. Reguliuojamas aukštis turi būti nustatomas bet kokioje pozicijoje. Turi būti galimybė pajungti ne mažiau 5 instrumentus iš viršaus. Instrumento pajungimo vamzdis turi eiti per rankovę/alkūnę. Gydytojo elemento aukštis su instrumento alkūne turi būti ne daugiau kaip 50 cm., antgalio vamzdžio ilgis turi būti ne mažiau nei 90 cm. Turi būti integruota variklio kontrolė apsisukimų skaičius nuo 100 iki 40.000 aps./min Valdymo blokas - multifunkcinis kontrolinis elementas su LED ekranu, membraninis arba jutiklinis valdymas, tačiau tik toks, kuriam esant nereikia išjungti kėdės, kad būtų galima nuvalyti ir dezinfekuoti valdymo bloką; vienas mygtuko paspaudimas turi atlikti vieną funkciją. Ekranas turi rodyti apsukų greitį, laiką, laikmatį bei higienos funkcijas. Valdymo bloke turi būti, apšvietimo, vandens į instrumentus, stiklinės pripildymas vandeniu, spjaudyklės apiplovimo valdymas. Gydytojo elementas turi būti montuojamas prie vandens bloko. Rankenos, instrumentų rankovės, gydytojo elemento danga turi būti termodezinfekuojamos. Turi būti sumontuotas iš instrumentų šalinamo oro filtras, atgalinio siurbimo vožtuvas. Turi būti laikiklis instrumentams, kurį galima pasukti į abi puses, 2 padėklai su neslystančiu silikoniniu paklotu. Turi būti galimybė ne mažiau kaip 4 instrumentus užfiksuoti darbinėje padėtyje. |  |
| 3. | Asistento elementas |  |  |
| 3.1 |  | Turi būti su pailginta (netrumpesnė nei 32 cm neilgesnė nei 50 cm), reguliuojama rankove (kurią galima pasukti nemažesniu nei 235 laipsniu kampu ir reguliuoti aukštį) ir membraniniu valdymo pultu. Mygtukai turi būti dvigubos paskirties. Turi būti kėdės padėčių 3 programuojamos ir ne mažiau nei 2 (pradinė padėtis; skalavimo padėtis) nustatytos krėslo padėtys, apšvietimo, stiklinės pripildymas vandeniu, spjaudyklės apiplovimo valdymas. Seilių atsiurbėjas su vakuumo reguliatoriumi, aukšto vakuumo aerozolio ir kietų dalelių atsiurbėju, virš atsiurbėjų turi būti sumontuoti grubaus valymo filtrai, lengvai plaunami ir keičiami. Turi būti atgalinio siurbimo vožtuvas, neleidžiantis vandeniui iš visų darbinių instrumentų nutekėti atgal į odontologinį įrenginį. Seilių ir aukšto vakuumo aerozolio atsiurbėjai turi būti pajungti prie tos pačios centralizuotos vakuumo sistemos su integruotu centrinio tipo separatoriumi, sumontuotame tame pačiame odontologiniame įrenginyje. Stiklinė ar lygiavertė spjaudyklė turi būti nuimama, termodezinfekuojama. Blokas su spjaudykle turi būti pasukamas ne mažesniu nei 2500 kampu. |  |
| 4. | Trijų funkcijų švirkštas gydytojo ir asistento elementuose |  |  |
| 4.1 |  | Vanduo, oras, oras vanduo. Turi būti išardomas, kotas ir purškimo kaniulė termodezinfekuojamas. Korpusas turi būti plastikinis Vandens slėgis turi būti ne mažesnis 1,5 ± 0,3 bar Vandens srautas turi būti ne mažesnis nei 80 ±10ml/min. Oro slėgis turi būti ne mažesnis nei 3.3±0,1bar Oro srautas turi būti ne mažesnis nei 16±2NL/min. |  |
| 5. | Daugiafunkcinis valdymo pedalas su laidu paciento kėdėje |  |  |
| 5.1 |  | Turi būti reostatinis instrumentų valdymas, vandens išjungimas/įjungimas. Apsukų reguliavimas turi būti judinant pedalo svirtį iš kairės į dešinę. Kėdės valdymas turi būti 4 padėčių (kėdės pakėlimas aukštyn, kėdės nuleidimas žemyn, kėdės atlošo nuleidimas žemyn, kėdės atlošo pakėlimas aukštyn) . Turi būti dubliuota valdymo sistema mygtukų pagalba iš gydytojo ir asistento elemento instrumentų konsolės. |  |
| 6. | Mechaninis galvos atlošas |  |  |
| 6.1 |  | Turi būti išgaubtas anatomiškai , dviejų šarnyrų, valdymas mechaninis. Turi būti galimybė atlošą pailginti ne mažiau nei 250 mm, pasvirimo reguliavimo diapozonas ne mažesnis nei 45o |  |
| 7. | Separatorius |  |  |
| 7.1 |  | Vandens bloke turi būti sumontuota didelio našumo siurbimo sistema, leidžianti vienu metu apdoroti oro srautą ne mažiau kaip 350l /1min. ir skysčio kiekį ne mažiau kaip 2l/1min. Dviejų pakopų aspiracijos sistema turi apsaugoti nuo kraujo putų susidarymo, bei neleisti skysčiams patekti į sauso siurbimo sistemą. |  |
| 8. | Kompaktiškas vandens blokas |  |  |
| 8.1 |  | Turi būti vandens filtras ir išjungimo vožtuvas. |  |
| 9. | Operacinis LED šviestuvas su stovu |  |  |
| 9.1 |  | Šviesos intensyvumas turi būti reguliuojamas nuo 3000 iki max 35.000 Lux Šviesos t0 5000 K Šviesos srauto reguliavimas turi būti be spalvinės temperatūros pokyčio. Apšvietimo plotas ne mažesnis nei 85x170mm. Šviesos intensyvumas turi būti reguliuojamas gydytojo elemento valdymo panelėje, taip pat šviestuvo jungtyje. Turi būti tylus darbas (be ventiliatoriaus). Turi būti nuimamos, sterilizuojamos 2 rankenos Šviestuvas automatiškai turi išsijungti kėdei judant į pradinę ar skalavimo padėtį. |  |
| 10. | Turbina |  |  |
|  |  | Kompaktiškas antgalio galvutės korpusas: aukštis 13,1 mm, Ø 12,5 mm Įdiegta tiesioginio grąžto sustojimo technologija Ergonomiškas antgalio išlenkimas: 19º ±1º ir 100º±1º Tylus, be vibracijos darbas, triukšmas ne didesnis nei 57 dB (A) Galingumas ne mažesnis nei 23 W Grąžto griebtuvo laikymo galia ne mažesnė nei 30 N Apsisukimų skaičiaus amplitudė: ne mažiau nei 340000 aps./min. - ne daugiau nei 400000 aps./min Integruotas šviesolaidis Keramikiniai guoliai Keičiamas vandens mikrofiltras Grąžto fiksavimas mygtuku Vandens padavimas – aušinimas keturių taškų Plaunamas dezinfekuojančiais tirpalais termodezinfektoriuje ir sterilizuojamas ne mažesnėje nei 135 laipsnių temperatūroje Jungiama per greitąją jungtį Turi būti suderinta su perkama odontologine įranga Gamintojo ne trumpesnė nei 24 mėn. Garantija |  |
| 11. | Universali jungtis Nr. 1 |  |  |
| 11.1 |  | Turi būti su 4-skylių standartine jungtimi Turi būti sukamasis žiedas su purškimo reguliavimu ir padėčių fiksavimu, turi turėti galimybę prijungti turbiną ir kitus instrumentus. Turi būti atgalinio siurbimo vožtuvas; LED šviesos šaltinis turi būti jungtyje. Turi būti suderinta su perkama odontologine įranga |  |
| 12. | USB jungtis |  |  |
| 12.1 |  | USB jungtis turi būti gydytojo elemente. Jungtis išorinių įrenginių prijungimui ir duomenų įrašymui. |  |
| 13. | Integruota atminties kortelė |  |  |
| 13.1 |  | Integruota SD kortelė skirta greitam programinės įrangos atnaujinimui. 1Gb arba lygiavertė atminties kortelė. |  |
| 14. | Polimerizacijos lempa |  |  |
| 14.1 |  | Galingumas turi būti ne mažesnis nei 1250 mW/cm2 Bangos ilgis būti ne mažesnis nei 470 nm. Turi būti ne mažiau 3 programų Turi būti sterilizuojamas stiklinis šviesolaidis ne mažesnėje nei 360ºC temperatūroje. Svoris su šviesolaidžiu ir kabeliu turi būti ne didesnis nei 160 g. Korpusas turi būti dengtas metalu. Be ventiliatoriaus Turi būti instaliuota į asistento elementą. Be baterijos. Garantija ne trumpesnė nei 12 mėnesių |  |
| 15. | Ultragarsinis skaleris |  |  |
| 15.1 |  | Piezo elektrinis.Virpesių dažnis turi būti nuo 24 iki 32 kHz Antgalio diametras maks. 19 mm (±0,5mm) Antgalio ilgis ne didesnis nei (be antgaliukų) – 104 mm (±0,2mm). Svoris turi būti ne didesnis nei 91g LED apšvietimas, intensyvumas turi būti ne mažesnis nei 25.000 Lux Turi būti visiškai integruotas į odontologinę įrangą. Turi būti suderinta su perkama odontologine įranga ir to pačio gamintojo. Turi tikti klinikoje turimi Kavo Piezo Led antgaliukai. Garantija ne trumpesnė nei 12 mėnesių |  |
| 16. | Elektrinis mikrovariklis su šviesa |  |  |
|  |  | Elektrinis mikrovariklis Reguliuojamas apsisukimų skaičius turi būti nuo 100 iki 40.000 aps./min Sukimo momentas turi būti ne mažesnis nei 2.7 Ncm; Turi būti integruotas LED šviesos šaltinis. Turi būti atskiras vandens ir oro padavimas. Turi būti atgalinio siurbimo vožtuvas. Turi būti lankstus besisukantis vamzdis Variklio srovė turi būti ne mažesnė nei 4A Turi būti suderinta su perkama odontologine įranga |  |
| 17. | Odontologo kėdutė |  |  |
| 17.1 |  | Turi būti anatominė kėdutės paviršiaus forma; Pakėlimo aukščio reguliavimas turi būti ne siauresnis nei nuo 46,5 cm iki 66 cm, matuojant nuo grindų Turi būti reguliuojamas nugaros atlošas atsilenkimo funkcija ne mažiau kaip 30laipsnių; Turi būti reguliuojama sėdynės bei atlošo dalis nemažiau 15 laipsnių; Turi būti užrakinimo pozicija kiekvienoje padėtyje; Turi būti stumdoma ant ratukų (5 ratukai); Turi būti neribotas sukimasis apie ašį; Kėdutės pagrindas turi būti metalinis; Danga turi būti besiūlė Turi būti suderinta su perkama odontologine įranga |  |
| 18. | Garantija įrenginiams ne trumpesnė nei 12 mėn., turbinoms ne trumpesnė nei 24 mėn. Komplektas turi būti suderintas, vieno gamintojo. |  |  |