KLAUSIMYNAS

KONVEKCINĖS PACIENTO ŠILDYMO ORU SISTEMOS

SPECIFIKACIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti programinės įrangos pobūdis? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti pristatymo, įdiegimo, suderinimo ir paleidimo eksploatacijai terminas, įskaičiuojant ir personalo apmokymą (2 – 4 asm. 6- 8 val. mokymai) |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos programinės įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)? |  |
|  | Kokie galėtų būti tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai? |  |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Konvekcinė paciento šildymo oru sistema

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Konvekcinis paciento šildymas, per specialų chalatą pučiant šiltą orą. |  |
| 2. | Įrenginio konstrukcija | 1. Montuojamas ant specialaus mobilaus vežimėlio (stovo). 2. Lengvai nuimamas nuo vežimėlio, pernešamas rankenos pagalba (įrenginio svoris 10 kg); 3. Turi tvirtinimą prie infuzijos stovo vertikalaus vamzdžio. |  |
| 3. | Įrenginio valdymo ir kontrolės blokas | 1. Su mikroprocesoriaus savikontrolės sistema, nuolat kontroliuojančia įrenginį dėl galimų gedimų jam veikiant; 2. Su realios tiekiamo oro temperatūros kontrolės sistema, kuri, kintant aplinkos sąlygoms, išlaiko pastovią pasirinktą pučiamo oro temperatūrą; 3. Su tiekiamo oro temperatūros indikatoriumi; 4. Su garsine ir vaizdine pavojaus sistema, suveikiančia įrenginio normalaus darbo sutrikimo atveju; 5. Su automatine prietaiso išsijungimo sistema, pučiamo oro temperatūrai viršijus 55 0C; 6. Su ne mažiau kaip dviem termodavikliais pučiamo oro temperatūrai kontroliuoti. |  |
| 4. | Temperatūriniai darbo režimai | 1. Pučiamas aplinkos temperatūros oras (nešildytas); 2. Pučiamas iki pasirinktos temperatūros pašildytas oras. |  |
| 5. | Pučiamo pašildyto oro temperatūros nustatymas | Ne mažiau nuo 34°C iki 43ºC |  |
| 6. | Palaikomos temperatūros tikslumas (paklaida) | Ne daugiau ±2,5 ºC |  |
| 7. | Šildymo įrenginio našumas | Ne mažiau 1000 l/min. |  |
| 8. | Oro filtravimo sistema | 1. HEPA filtras, 2. Filtro tarnavimo laikas ne mažiau 500 val. |  |
| 9. | Komplektacija | 1.Visos įrenginio eksploatavimui reikalingos sudėtinės dalys, įskaitant šilto oro žarną (ne trumpesnę kaip 150 cm) jungiančią šildymo įrenginį per angą su chalatu. 2. 5 vnt. specialių chalatų L dydžio, to paties gamintojo kaip ir šildytuvas, skirtų paciento kūno šildymui. |  |
| 10. | Įrangos maitinimas | Elektros tinklas, nominalas 230V, 50Hz |  |
| 11. | Garantija | Ne mažiau kaip 36 mėn. |  |
| 12. | CE ženklinimas | Būtinas. Patekti CE sertifikato kopiją. |  |