[bookmark: _Hlk73436201]KLAUSIMYNAS
KONVEKCINĖS PACIENTO ŠILDYMO ORU SISTEMOS
SPECIFIKACIJAI
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti programinės įrangos pobūdis?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti pristatymo, įdiegimo, suderinimo ir paleidimo eksploatacijai terminas, įskaičiuojant ir personalo apmokymą (2 – 4 asm. 6- 8 val. mokymai)
	

	7. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos programinės įrangos kaina su PVM?
	

	8. 
	Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)?
	

	9. 
	Kokie galėtų būti tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai?
	

	10. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą?
	Taip ☐     Ne ☐






TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Konvekcinė paciento šildymo oru sistema

	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Paskirtis
	Konvekcinis paciento šildymas, per specialų chalatą pučiant šiltą orą.
	

	2.
	Įrenginio konstrukcija 
	1. Montuojamas ant specialaus mobilaus vežimėlio (stovo).
2. Lengvai nuimamas nuo vežimėlio, pernešamas rankenos pagalba (įrenginio svoris  10 kg);
3. Turi tvirtinimą prie infuzijos stovo vertikalaus vamzdžio.
	

	3.
	Įrenginio valdymo ir kontrolės blokas
	1. Su mikroprocesoriaus savikontrolės sistema, nuolat kontroliuojančia įrenginį dėl galimų gedimų  jam veikiant; 
2. Su realios tiekiamo oro temperatūros kontrolės sistema, kuri, kintant aplinkos sąlygoms, išlaiko pastovią pasirinktą pučiamo oro temperatūrą;
3. Su tiekiamo oro temperatūros indikatoriumi;
4. Su garsine ir vaizdine pavojaus sistema, suveikiančia įrenginio normalaus darbo sutrikimo atveju; 
5. Su automatine prietaiso išsijungimo sistema, pučiamo oro temperatūrai viršijus 55 0C;
6. Su  ne mažiau kaip  dviem termodavikliais pučiamo oro temperatūrai kontroliuoti.
	

	4.
	Temperatūriniai darbo režimai 
	1. Pučiamas aplinkos temperatūros oras (nešildytas);
2. Pučiamas iki pasirinktos temperatūros pašildytas oras. 
	

	5.
	Pučiamo pašildyto oro temperatūros nustatymas 
	Ne mažiau nuo 34°C iki 43ºC 
	

	6.
	Palaikomos temperatūros tikslumas (paklaida)
	Ne daugiau ±2,5 ºC
	

	7.
	Šildymo įrenginio našumas 
	Ne mažiau 1000 l/min.
	

	8.
	Oro filtravimo sistema
	1. HEPA filtras, 
2. Filtro tarnavimo laikas ne mažiau  500 val. 
	

	9. 
	Komplektacija
	1.Visos įrenginio eksploatavimui reikalingos sudėtinės dalys, įskaitant šilto oro žarną (ne trumpesnę kaip 150 cm) jungiančią šildymo įrenginį per angą su chalatu.
2. 5 vnt. specialių chalatų L dydžio, to paties gamintojo kaip ir šildytuvas, skirtų paciento kūno šildymui.
	

	10.
	Įrangos maitinimas
	Elektros tinklas, nominalas 230V, 50Hz 
	

	11.
	Garantija 
	Ne mažiau kaip 36 mėn.
	

	12.
	CE ženklinimas 
	Būtinas. Patekti CE sertifikato kopiją. 
	



