76472 Reagentai ir papildomos priemonės aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso nustatymui ir citologinių tepinėlių skystoje terpėje atlikimui bei įrangos įsigijimas panaudos (nuomos) būdu

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (toliau – VMKL) dalyvauja gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje.

Atsižvelgdama į LR SAM Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-482 „Dėl Gimdos kaklelio piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programos organizavimo, vykdymo ir kokybės reikalavimų aprašo ir Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programos patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-548 „Dėl Atrankinės patikros dėl gimdos kaklelio patologijos programos atlikimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika) VMKL vykdo aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso (toliau - AR ŽPV ) nustatymo ir citologinių tepinėlių skystoje terpėje atlikimo įrangos nuomos (panaudos) ir reagentų bei priemonių darbui su jais pirkimą.

Specifikacijoje naudojamos sąvokos ir reikalavimai traktuojami taip kaip numatyta Apraše ir Metodikoje.

Kadangi Metodikos 21.1 p. nurodoma, kad gimdos kaklelio medžiaga 35–59 m. (imtinai) moterims AR ŽPV tyrimui ir citologinio tepinėlio skystojoje terpėje tyrimui imama į citologinius skystųjų terpių surinkimo instrumentų rinkinius,  o 5 ir 6 punkte nurodyti reikalavimai numato, kad:

- naudojama skystoji citologinė terpė ir tyrimo metodika (reagentai, įranga) turi būti patvirtinta gimdos kaklelio piktybinių navikų atrankinei patikrai atlikti,

- naudojama skystoji citologinė terpė turi būti patvirtinta darbui su naudojama AR ŽPV nustatymo metodika (reagentais, įranga),

- AR ŽPV nustatymo metodika (reagentai, įranga) dirbant su konkrečia skystąja citologine terpe turi atitikti Mejerio kriterijus,

- AR ŽPV nustatymo sistema, priemonės ir reagentai turi aptikti 14 aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso (AR ŽPV) genotipų (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), pagal Metodikos 2.2. papunktį,

todėl VMKL pirkimo negali skaidyti į atskiras pirkimo dalis dėl aukščiau paminėtų priežasčių. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų visus keliamus reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį.

1. 1. Automatizuoto nukleorūgščių išskyrimo ir PGR analizatoriaus sistema nuomai (panaudai) techninė specifikacija

Pristatoma į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę (Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius).

| Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimui Siūloma techninio parametro tiksli reikšmė | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje anglų kalba ir vertimuose į lietuvių kalbą. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje (t. y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams ir techniniams reikalavimams) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Sistema | Nukleorūgščių išskyrimo, PGR reakcijos mišinio paruošimo ir išpilstymo instrumentas bei PGR analizatoriaus sistema | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, kilmės šalis |  |
| 1.1.2. | Sistemos paskirtis | Automatizuoto nukleorūgščių išskyrimo, PGR mišinių paruošimo, išpilstymo ir PGR analizatoriaus sistema molekulinių tyrimų atlikimui. |  |  |
| 1.1.3. | Sistemos automatizacija | Automatizuotas nukleorūgščių išskyrimas, PGR reakcijos mišinių paruošimas ir išpilstymas. |  |  |
| 1.1.4. | Programinė įranga | Su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo, rezultatų archyvavimo funkcijomis. |  |  |
| 1.1.5. | Sistemos jungtys | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad sistema ar sistemos valdymo programa turėtų technines galimybes būti prijungta prie Pirkėjo informacinės sistemos. jungtųsi į ligoninės/laboratorijos informacinės sistemos ar modulio tinklą. |  |  |
| 1.1.6. | Dvikryptė komunikacija | Sistemos valdymo programa privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su Pirkėjo laboratorine informacine sistema (toliau – LIS). Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją sistemos tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu (į sistemą ateina užsakymas su paciento duomenimis (vardas, pavardė, gimimo data, lytis) ir atsakymas grįžta į LIS) ir patvirtina, kad jo siūloma sistema visiškai suderinama su Pirkėjo naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomą sistemą prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. |  | Pateikti gamintojo parengtą techninį aprašą, kuriame aiškiai nurodyta įrangos sąsajos su LIS galimybė dvikrypte jungtimi. |
| 1.1.7. | Bendrieji reikalavimai sistemai, priemonėms ir reagentams | Tyrimas atliekamas PGR metodu amplifikuojant taikinio DNR. |  |  |
| 1.1.8. | Specialieji reikalavimai sistemai, priemonėms ir reagentams | 1. Siūloma sistema, priemonės ir reagentai turi aptikti 14 aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso (AR ŽPV) genotipų (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), 2. Būtina vidinė kontrolė, patvirtinanti pakankamą ląstelių kiekį mėginyje, 3. Siūloma sistema, priemonės ir reagentai turi būti patvirtinti (validuoti) gimdos kaklelio piktybinių navikų patikros programai (skriningui) ir atitikti Mejerio kriterijus (Meijer CJ, Berkhof J, Castle PE, Hesselink AT, Franco EL, Ronco G, et al. „Guidelines for human papillomavirus DNA test requirements for primary cervical cancer screening in women 30 years and older. International journal of cancer 2009;124(3):516-20). Siūlomos sistemos, priemonių ir reagentų atitiktis Mejerio kriterijams turi būti tirti su konkrečia citologine skystąja terpe iš gimdos kaklelio nuograndų skystųjų terpių surinkimo instrumentų rinkinio, aprašyto 1.2. pirkimo dalies specifikacijos 1.2.7. punkte. Mejerio kriterijai: 3.1. Tiriant vyresnes nei 30 m. moteris 2 CIN (2 laipsnio cervikalinės intraepitelinės neoplazijos) aptikimui, tyrimo klinikinis jautrumas ≥ 90 proc. lyginant su ŽPV DNR sekų hibridizacijos (Hybrid Capture 2 sistema) arba GP5+/6+-PCR-EIA metodais. 3.2. Tiriant vyresnes nei 30 m. moteris 2 CIN (2 laipsnio cervikalinės intraepitelinės neoplazijos) aptikimui, tyrimo klinikinis specifiškumas ≥ 98 proc. lyginant su ŽPV DNR sekų hibridizacijos metodu (Hybrid Capture 2 sistema) arba GP5+/6+-PCR-EIA metodais. 3.3. Tyrimų rezultatų pakartojamumas laboratorijoje ir rezultatų sutapimas tarplaboratorinio patikrinimo metu turi būti ≥ 87 proc. 4. Reagentų atitikties, tyrimų, eksperimentų, studijų rezultatai, validacijos ir atitiktys nurodytiems kriterijams bei kita mokslinė informacija turi būti paskelbta moksliniame straipsnyje leidinyje, įtrauktame į Web of Science platformos The Master Journal List sąrašą. | . |  |
| 1.1.10. | Nukleorūgščių išskyrimo reagentų rinkinys | Reagentų rinkinys skirtas nukleorūgščių išskyrimui iš gimdos kaklelio gleivinės nuograndų skystoje citologinėje terpėje ir patvirtintas (validuotas) siūlomai automatizuotai nukleorūgščių išskyrimo sistemai. |  |  |
| 1.1.11. | AR ŽPV PGR reagentų rinkinys | Skirtas aptikti 14 aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso (AR ŽPV) genotipų (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) iš gimdos kaklelio gleivinės nuograndų skystoje citologinėje terpėje. Patvirtintas (validuotas) siūlomai automatizuotai nukleorūgščių išskyrimo ir PGR analizatoriaus sistemai. |  |  |
| 1.1.12. | Reikalavimai mėginių apdorojimui | Gimdos kaklelio nuograndų mėginius galima tirti citologinių skystų terpių surinkimo instrumentų rinkinių, aprašytų 1.2. pozicijos specifikacijos 1.2.7. punkte, mėginių indeliuose (turi būti galimybė mėginių indelius tiesiogiai įkelti į analizatorių arba į pasiūlymą įtraukta automatizuota sistema mėginių perkėlimui į priemones, kurias priima siūloma sistema, užtikrinant brūkšninio kodo atsekamumą). |  |  |
| 1.1.13. | Sistemos našumas | Užtikrinama galimybė vienu metu tirti ne mažiau nei 96 mėginius (įskaitant kontroles). |  |  |
| 1.1.14. | Mėginių brūkšninių kodų skaitymas | Integruotas vidinis mėginių brūkšninių kodų skaitymas arba pateiktas išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas. |  |  |
| 1.1.15. | Brūkšninių kodų tipai | Nuskaitomi kodų tipai – code 39 arba 128c. |  |  |
| 1.1.16. | Rezultatų pateikimas | Siūlomos sistemos programa turi automatiškai išanalizuoti PGR rezultatus, įvertinti amplifikacijos kreives ir pateikti tyrimo rezultatą kaip „teigiamas“ arba „+“, „neigiamas“ arba „-“. AR ŽPV genotipų diferencijavimas pageidautinas, bet nėra būtinas. |  |  |
| 1.1.17. | Sveikatai kenksmingų medžiagų naudojimas | Kasdieninei sistemos priežiūrai nenaudojamos agresyvios medžiagos (pvz. baliklis). |  |  |

1.2. Automatinės ginekologinių ir neginekologinių citologinių tepinėlių skystojoje terpėje paruošimo tyrimui sistemos nuomai (panaudai) techninė specifikacija

Pristatoma į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę (Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius).

| Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimui Siūloma techninio parametro tiksli reikšmė | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje anglų kalba ir vertimuose į lietuvių kalbą. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje (t. y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams ir techniniams reikalavimams) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Sistema | Ginekologinių ir neginekologinių citologinių tepinėlių skystojoje terpėje paruošimo tyrimui sistema | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, kilmės šalis |  |
| 1.2.2. | Sistemos paskirtis | 1. Automatinė laboratorinė sistema skirta atlikti visų ginekologinių ir neginekologinių citologinių tepinėlių iš skystosios terpės paruošimą tyrimui. 2. Sistema privalo būti patvirtinta Europos Sąjungos šalių autorizuotų institucijų arba JAV maisto ir vaistų administracijos gimdos kaklelio piktybinių navikų patikros programos vykdymui. |  |  |
| 1.2.3. | Sistemos atliekamos procedūros | 1. Pilnai automatinis (iš pirminio citologinio skystųjų terpių surinkimo instrumentų rinkinio indelio) ėminyje esančių ląstelių koncentravimas, atskiriant kraują, gleives ir kitas diagnostiniu požiūriu nereikalingas priemaišas. 2. Pilnai automatinis vienasluoksnio tepinėlio paruošimas / perkėlimas ant objektinio stiklelio/užfiksavimas. 3. Visas procesas, t.y. mėginio paėmimas iš pirminio citologinio skystųjų terpių surinkimo instrumentų rinkinio indelio, ląstelių paruošimas, tepinėlio padengimas ant stiklelio bei tepinėlio užfiksavimas turi būti atliekamas automatizuotai. |  |  |
| 1.2.4. | Taikomi metodai | Ėminio ląstelių koncentravimas tankio gradientu, filtracijos arba lygiaverčiu metodu. |  |  |
| 1.2.5. | Pakartotinis ištyrimas | Sistema turi užtikrinti galimybę atlikti pakartotinį tyrimą iš to paties ėminio. |  |  |
| 1.2.6. | Citologinių ėminių surinkimo rinkinių charakteristikos | 1. Tiekėjas turi pasiūlyti citologinių ėminių surinkimo rinkinius ginekologinių ir neginekologinių ėminių citologiniams tyrimams. 2. Skystos citologinės terpės konteineryje turi būti ne mažiau nei 10 ml. 3. Siūlomas rinkinys (skystoji terpė) turi būti patvirtintas (validuotas) siūlomai automatinei skystosios citologijos paruošimo sistemai. Siūlomas rinkinys (skystoji terpė) turi būti nurodytas sistemos vartotojo instrukcijose arba reagentų metodikose. 4. Papildomi reikalavimai gimdos kaklelio nuograndų skystųjų terpių surinkimo instrumentų rinkiniui: 4.1. Citologinis skystųjų terpių surinkimo instrumentų rinkinys susidedantis iš instrumento ir indelio su skysta citologine terpe, skirtas gimdos kaklelio nuograndų citologinei medžiagai paimti, laikyti ir transportuoti. 4.2. Siūlomas rinkinys (skystoji terpė) turi tikti molekuliniams žmogaus papilomos viruso ir lytiškai plintančių infekcijų tyrimams. 4.3. Siūlomas rinkinys (skystoji terpė) turi būti patvirtintas (validuotas) siūlomai 1.1. pirkimo dalyje konkrečiai automatizuoto nukleorūgščių išskyrimo ir PGR analizatoriaus sistemai, kuri buvo vertinama pagal atitikimą Mejerio kriterijams su šia skystąją terpe. Siūlomas rinkinys (skystoji terpė) turi būti nurodytas siūlomos 1.1. pozicijoje konkrečios automatizuoto nukleorūgščių išskyrimo ir PGR analizatoriaus sistemos vartotojo instrukcijose arba reagentų metodikose. |  |  |
| 1.2.7. | Gimdos kaklelio nuograndų ėminio stabilumas | Ėminys skystoje terpėje privalo būti stabilus ne mažiau kaip 6 savaites, o molekuliniams žmogaus papilomos bei lytiškai plintančių infekcijų tyrimams - ne mažiau kaip 30 dienų. |  |  |
| 1.2.8. | Sistemos našumas | 1. Paruošiama ne mažiau nei 20 ėminių per valandą. 2. Galima atlikti keturių ir mažiau ėminių paruošimą tyrimui tik atitinkamam kiekiui ėminių reikalingais resursais. |  |  |
| 1.2.9. | Papildoma įranga | Kartu su sistema turi būti pateikiama laboratorinė purtyklė pirminiam ėminių supurtymui. |  |  |

Bendrieji reikalavimai sistemoms/įrangai:

1. Įranga ir papildoma įranga (laboratorinė purtyklė) turi būti sertifikuotas naudojimui Europos Sąjungoje, pažymėta CE žyme. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūloma įranga ir papildoma įranga atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).

2. Su įranga teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, panaudai perduotos ir pristatytos įrangos surinkimas, sumontavimas, įdiegimas ir kvalifikavimas (angl. IQ/OQ/PQ) pirkėjo nurodytu adresu, įrangos paruošimas darbui ir suderinimas, išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, pirkėjo personalo apmokymas dirbti su įranga, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas, programinės įrangos versijos periodiniai atnaujinimai ar pakeitimas.

3. Tiekėjas įsipareigoja, kad įrangą instaliuos ir paruoš ją darbui įrangos gamintojo apmokytas ir/ar įgaliotas specialistas.

4. Tiekėjas įsipareigoja supažindinti pirkėjo personalą (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su medicininės įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą), būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas, tikslinimas, ir kt.). Mokymus lietuvių kalba turi vesti kompetentingas specialistas.

5. Įranga turi būti techniškai tvarkinga, turinti naujausią programinės įrangos versiją. Tiekėjas įsipareigoja ne rečiau nei 1 (vieną) kartą per metus atlikti įrangos atnaujinimo darbus.

6. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti įrangos techninių charakteristikų aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai (anglų ir lietuvių kalbomis), patvirtinantys, kad siūloma įranga atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (šioje pateiktoje dokumentacijoje turi būti tiksliai ir aiškiai pažymėtas techninis parametras).