Protokolo priedas Nr. 1

RINKOS KONSULTACIJOS

VETERINARINIO CHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ RINKINIO (CHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ RINKINYS, CHIRURGINIAI ĮRANKIAI)

ATASKAITA

2025-07-07

- BENDRA INFORMACIJA

1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl veterinarinio chirurginių instrumentų rinkinio (chirurginių instrumentų rinkinys, chirurginiai įrankiai) pirkimo.

1.2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatytą tvarką.

1.3. Rinkos konsultacija paskelbta 2025-06-20. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo 2025-06-26 d.  17:00 val. Lietuvos laiku.

1.4. Rinkos konsultacijoje dėl veterinarinio chirurginių instrumentų rinkinio (chirurginių instrumentų rinkinys, chirurginiai įrankiai) dalyvavo 2 dalyviai ir pateikė pastabų dėl 1 ir 2 pirkimo dalių techninės specifikacijos.

1.5. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y. – LSMU kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentais pateiktą klausimyną.

1.6. Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:

1.6.1. dalyvių klausimai dėl techninės specifikacijos  (II dalis);

1.6.2. išvada (III dalis).

III. DalyviO KLAUSIMAI

DĖL TECHNINĖS  SPECIFIKACIJOS

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: CHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ RINKINYS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos ir reikalavimai | Pateikiami atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24. | Pincetas su dantuku | Adson tipo arba lygiavertis audinių pincetas, ne daugiau 120 mm, tiesus, 1x2 dantukai, suėmimas 0,4 mm ± 0,1 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. | Adson tipo disekcinis pincetas, 120 mm, tiesus, su 0,8 mm suėmimu. Pagaminta iš nerūdijančio plieno ATSAKYMAS: Perkančioji organizacija nesutinka keisti nurodyto parametro, nes: 0,8 mm suėmimo kontaktas reiškia grubesnį audinių prispaudimą, kuris, gali pažeisti smulkius kraujagysles, odą ar nervus, sukelia nekrozės riziką (ypač ploniems, trapiems audiniams). Smulkiuose chirurginiuose veiksmuose (pvz., oftalmologija, plastinė chirurgija, mažų gyvūnų operacijos) reikia labai tikslaus pinceto. Su 0,8 mm kontaktu: neįmanoma tiksliai manipuliuoti mažais audiniais, gali padidėti pooperacinių komplikacijų rizika. Klasikinis Adson pincetas (1x2 dantukai, tiesus, 120 mm) turi: ploną, tikslų galą, suėmimą ~0,4 mm, kuris leidžia švelniai, bet saugiai sugriebti audinius. 0,8 mm reikštų, kad pincetas nebėra klasikinio Adson tipo, ir neatitinka specifikacijos. |
| 26. | Pincetas | Brown–Adson tipo arba lygiavertis audinių pincetas, ne daugiau 120 mm, tiesus, 9×9 dantukai, suėmimas 0,4 mm ± 0,1 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. | Brown–Adson tipo audinių pincetas, 120 mm, tiesus, 9×9 dantukai, suėmimas 1,5 mm Pagaminta iš nerūdijančio plieno ATSAKYMAS: Perkančioji organizacija nesutinka keisti nurodyto parametro, nes: 1,5 mm kontaktinė zona reiškia, kad spaudžiama didesnis audinio plotas – tai padidina: kapiliarų sugniuždymo ir trombozės tikimybę, nekrozės ar kraujotakos sutrikimų riziką smulkiuose audiniuose. Brown–Adson tipo pincetai (9x9 smulkūs dantukai) yra skirti švelniam, tiksliam audinių laikymui, dažnai naudojami: -smulkiose chirurginėse operacijose -siuvant odą/poodį, smulkias kraujagysles, oftalmologijoje. 1,5 mm suėmimas pavirsta į grubų spaudimą – pincetas praranda savo funkcionalumą. Platesnė suėmimo zona reiškia, kad: mažiau kontroliuojamas audinio fiksavimas, sunkiau izoliuoti arba laikyti smulkius audinius ar siūlus. |
| 35. | Retraktorius | Baby-Gelpi tipo arba lygiavertis fiksuojamas retraktorius, ne daugiau 120 mm, aštriais galais. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. | Gelpi tipo fiksuojamas retraktorius, 90 mm, aštriais galais. Pagaminta iš nerūdijančio plieno ATSAKYMAS: Perkančiosios organizacijos siūloma Baby Gelpi tipo arba lygiaverčio retraktoriaus specifikacija tenkina tiekėjo siūlymą, todėl keičiama nebus |
| 36. | Retraktorius | Gelpi tipo arba lygiavertis fiksuojamas retraktorius, ne daugiau 135 mm, aštriais galais. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. | Gelpi tipo fiksuojamas retraktorius, 140 mm, aštriais galais. Pagaminta iš nerūdijančio plieno ATSAKYMAS: Perkančioji organizacija sutinka keisti parametrą, jį išdėstant sekančiai: ,,Gelpi tipo arba lygiavertis fiksuojamas retraktorius, ne daugiau 140 mm, aštriais galais. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio.“ |

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: CHIRURGINIAI ĮRANKIAI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos ir reikalavimai | Pateikiami atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21. | Adatlaikis | Olsen-Hegar tipo arba lygiavertis, tiesus, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, sustiprintas volframo karbido arba lygiaverčiais intarpais, matinis, markiruotas, autoklavuojamas, fiksuojamas, ilgis 16 cm ±0,5 cm | Patikslinti paklaidą ±1 cm. ATSAKYMAS: Tiksliname specifikaciją: 16 cm ± 1 cm. |

- IŠVADOS

  - Rinkos konsultacijoje dalyvavo 2 dalyviai.

  - Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: dalyviai susipažino su pirkimo dokumentais ir pateikė pasiūlymus, pastabas.

  - Perkančioji organizacija į dalyvių pateiktas pastabas iš dalies atsižvelgė.

  - Susitikimas su dalyviais nebus organizuojamas.

  - Rinkos konsultacija yra užbaigiama.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė			Virginija Lapaitytė

Virginija Lapaitytė, tel. 0 37 327288, el. p. virginija.lapaityte@lsmu.lt

https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=3325877